## LEDs
sum | 3450.4863 | 1114.1383 | 27631.5896 | 2383.0663 | 2256.3694 | 2548.8831 | 5559.6531 | 5043.2459 | 3632.5754 | 3485.4745 | 2833.7373 | 2770.2317
max | 65.493 | 21.3751 | 380.825 | 49.9348 | 50.4041 | 51.812 | 106.416 | 109.791 | 91.9964 | 93.0082 | 82.2516 | 82.8148
| KB W7113SYC | KB W53CGCK | KB W7113SEC red | Ledtronics L200CWG1KB-15D | KB W7113MGC | KB W7113CGCK | Agilent HLMP-EL16-VY000 | Fairchild MV8306 | Lumex SSL-LX5093XGC | Fairchild MV3450 | Fairchild MV8412 | Marktech TLPGE23TP
Master | uW/cm^2/nm
DATA | 406083 | 406084 | 406085 | 406088 | 406089 | 4060810 | 4060811 | 4060812 | 4060813 | 4060814 | 4060815 | 4060817 | DATA | 406083 | 406084 | 406085 | 406088 | 406089 | 4060810 | 4060811 | 4060812 | 4060813 | 4060814 | 4060815 | 4060817
339.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
340.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
340.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
341.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
341.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
341.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
342.25 | 0.52431 | 0 | 0 | 2.7191 | 3.9411 | 6.3852 | 0 | 0 | 9.6236 | 10.1368 | 9.6419 | 7.4422 | 342.25 | 0.52431 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7191 | 3.9411 | 6.3852 | 1e-06 | 1e-06 | 9.6236 | 10.1368 | 9.6419 | 7.4422
342.63 | 0.16618 | 0 | 0 | 0 | 0.096826 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 1.8009 | 1.2781 | 0.23238 | 342.63 | 0.16618 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.096827 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5685 | 1.8009 | 1.2781 | 0.23238
343.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
343.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
343.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
344.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
344.53 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5933 | 2.4399 | 1.4731 | 1.0128 | 344.53 | 0.21948 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5933 | 2.4399 | 1.4731 | 1.0128
344.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0008 | 2.206 | 1.0602 | 0 | 345.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0008 | 2.206 | 1.0603 | 1e-06
345.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6831 | 5.5156 | 0 | 0 | 345.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.6831 | 5.5156 | 1e-06 | 1e-06
346.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
346.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
346.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
347.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
347.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
348.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
348.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
349.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1359 | 3.7696 | 0.81536 | 0.93352 | 349.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.1359 | 3.7696 | 0.81536 | 0.93353
349.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 1.7402 | 0.92158 | 1.0397 | 349.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8617 | 1.7402 | 0.92158 | 1.0397
349.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4116 | 1.3369 | 0.85774 | 0.92785 | 349.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1675 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4116 | 1.3369 | 0.85774 | 0.92785
350.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 1.0063 | 0.63219 | 0.60319 | 350.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0353 | 1.0063 | 0.63219 | 0.60319
350.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2163 | 1.2102 | 0.71333 | 0.63712 | 350.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2163 | 1.2102 | 0.71333 | 0.63712
351.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071741 | 0 | 0 | 2.951 | 2.9127 | 1.9179 | 1.607 | 351.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.071742 | 1e-06 | 1e-06 | 2.951 | 2.9127 | 1.9179 | 1.607
351.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0.095202 | 0.40461 | 0 | 0 | 1.8907 | 1.8679 | 1.3566 | 1.0996 | 351.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1428 | 0.095203 | 0.40461 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8907 | 1.8679 | 1.3566 | 1.0996
351.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 1.3472 | 0.94526 | 0.55271 | 351.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3975 | 1.3472 | 0.94526 | 0.55271
352.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69222 | 0.60726 | 0.25172 | 0 | 352.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.69222 | 0.60726 | 0.25172 | 1e-06
352.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77874 | 0.65833 | 0.12429 | 0 | 352.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.77874 | 0.65833 | 0.12429 | 1e-06
352.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70819 | 0.64365 | 0.18002 | 0.061139 | 352.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.70819 | 0.64366 | 0.18002 | 0.06114
353.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50164 | 0.51983 | 0.12476 | 0.11176 | 353.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.50164 | 0.51983 | 0.12476 | 0.11176
353.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55867 | 0.56437 | 0.12542 | 0.08266 | 353.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55867 | 0.56437 | 0.12542 | 0.082661
354.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48607 | 0.46157 | 0.021785 | 0 | 354.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48608 | 0.46157 | 0.021786 | 1e-06
354.43 | 0 | 0 | 0 | 0.35297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1704 | 2.1676 | 1.4015 | 1.3304 | 354.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35297 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1704 | 2.1676 | 1.4015 | 1.3304
354.81 | 0 | 0 | 0 | 0.88848 | 0.26164 | 0.37065 | 0 | 0 | 2.6164 | 2.6229 | 1.9198 | 1.7563 | 354.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.88849 | 0.26164 | 0.37066 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6164 | 2.6229 | 1.9198 | 1.7563
355.19 | 0 | 0 | 0 | 1.4883 | 0.29119 | 0.9383 | 0 | 0 | 3.9331 | 3.9991 | 3.1449 | 2.7567 | 355.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4883 | 0.2912 | 0.9383 | 1e-06 | 1e-06 | 3.9331 | 3.9991 | 3.1449 | 2.7567
355.57 | 0 | 0 | 0 | 0.28822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 2.0658 | 1.5797 | 1.2759 | 355.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28822 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0892 | 2.0658 | 1.5798 | 1.276
355.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 2.3097 | 1.5066 | 1.2224 | 355.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.376 | 2.3097 | 1.5066 | 1.2224
356.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 1.3424 | 0.44748 | 0.47008 | 356.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4464 | 1.3424 | 0.44748 | 0.47008
356.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 1.4331 | 0.21525 | 0.21525 | 356.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.603 | 1.4331 | 0.21525 | 0.21525
357.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84426 | 0.72584 | 0 | 0 | 357.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.84426 | 0.72584 | 1e-06 | 1e-06
357.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6681 | 0.53608 | 0.028005 | 0 | 357.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6681 | 0.53608 | 0.028006 | 1e-06
357.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63627 | 0.51463 | 0.17466 | 0 | 357.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.63627 | 0.51463 | 0.17466 | 1e-06
358.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5933 | 0.50877 | 0.078272 | 0 | 358.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5933 | 0.50877 | 0.078273 | 1e-06
358.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65714 | 0.61435 | 0.091694 | 0 | 358.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65714 | 0.61435 | 0.091695 | 1e-06
358.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57817 | 0.59505 | 0.070336 | 0 | 358.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57817 | 0.59505 | 0.070337 | 1e-06
359.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 1.0644 | 0.41001 | 0.23351 | 359.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.097 | 1.0644 | 0.41001 | 0.23352
359.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 1.1845 | 0.39838 | 0.24632 | 359.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.221 | 1.1845 | 0.39838 | 0.24633
360.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1322 | 2.0907 | 1.0803 | 0.74034 | 360.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1322 | 2.0907 | 1.0803 | 0.74034
360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1142 | 2.0763 | 1.0963 | 0.57424 | 360.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1142 | 2.0763 | 1.0963 | 0.57424
360.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9431 | 1.9099 | 0.96325 | 0.53619 | 360.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9431 | 1.9099 | 0.96325 | 0.5362
361.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90784 | 0.84073 | 0.1454 | 0.014915 | 361.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.90784 | 0.84073 | 0.1454 | 0.014916
361.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54336 | 0.47544 | 0 | 0 | 361.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54336 | 0.47544 | 1e-06 | 1e-06
362.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57382 | 0.51563 | 0 | 0 | 362.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57382 | 0.51563 | 1e-06 | 1e-06
362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 1.6238 | 0.45402 | 0.43085 | 362.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5404 | 1.6238 | 0.45402 | 0.43085
362.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 1.6107 | 0.66651 | 0.68634 | 362.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4917 | 1.6107 | 0.66651 | 0.68634
363.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7946 | 1.8706 | 0.90798 | 0.86044 | 363.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7946 | 1.8706 | 0.90798 | 0.86044
363.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80678 | 0.74223 | 0.12529 | 0.16325 | 363.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.80678 | 0.74223 | 0.12529 | 0.16326
363.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 1.2529 | 0.45302 | 0.55919 | 363.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.313 | 1.2529 | 0.45302 | 0.55919
364.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 1.155 | 0.40189 | 0.49683 | 364.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2247 | 1.1551 | 0.4019 | 0.49683
364.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 1.6129 | 0.77916 | 0.89721 | 364.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6572 | 1.6129 | 0.77916 | 0.89721
365.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 1.3999 | 0.62133 | 0.52776 | 365.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.456 | 1.3999 | 0.62133 | 0.52776
365.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0288 | 2.1109 | 1.059 | 0.96985 | 365.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0289 | 2.1109 | 1.059 | 0.96986
365.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5721 | 1.5904 | 0.71257 | 0.56565 | 365.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5721 | 1.5904 | 0.71257 | 0.56565
366.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6349 | 1.6313 | 0.77733 | 0.70601 | 366.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6349 | 1.6313 | 0.77733 | 0.70601
366.57 | 0 | 0 | 0 | 0.21416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2422 | 2.2294 | 1.4777 | 1.3492 | 366.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21416 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2422 | 2.2294 | 1.4777 | 1.3492
366.95 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0.74893 | 0.44563 | 0 | 0 | 3.1119 | 3.1511 | 2.4554 | 2.2594 | 366.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1689 | 0.74893 | 0.44563 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1119 | 3.1511 | 2.4554 | 2.2594
367.33 | 0 | 0 | 0 | 1.5463 | 1.3412 | 1.1771 | 0 | 0 | 3.6988 | 3.7406 | 3.0343 | 2.8005 | 367.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5463 | 1.3412 | 1.1771 | 1e-06 | 1e-06 | 3.6988 | 3.7406 | 3.0343 | 2.8005
367.7 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0.87467 | 0.95958 | 0 | 0 | 2.8482 | 2.8584 | 2.4304 | 2.1629 | 367.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0445 | 0.87467 | 0.95958 | 1e-06 | 1e-06 | 2.8482 | 2.8584 | 2.4304 | 2.1629
368.08 | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0.096216 | 0.27949 | 0 | 0 | 1.8061 | 1.8391 | 1.4817 | 1.2206 | 368.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11913 | 0.096217 | 0.27949 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8061 | 1.8391 | 1.4818 | 1.2206
368.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75792 | 0.79133 | 0.41617 | 0.29466 | 368.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75792 | 0.79134 | 0.41617 | 0.29466
368.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78908 | 0.80215 | 0.24505 | 0.32674 | 368.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.78908 | 0.80215 | 0.24506 | 0.32674
369.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76109 | 0.77397 | 0.24136 | 0.22527 | 369.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76109 | 0.77397 | 0.24136 | 0.22527
369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57375 | 0.56247 | 0.16353 | 0.093041 | 369.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57375 | 0.56248 | 0.16353 | 0.093042
369.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34497 | 0.33776 | 0 | 0 | 369.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34497 | 0.33776 | 1e-06 | 1e-06
370.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56684 | 0.52332 | 0 | 0.026111 | 370.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.56684 | 0.52332 | 1e-06 | 0.026112
370.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94783 | 0.96211 | 0.36934 | 0.37954 | 370.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.94783 | 0.96211 | 0.36934 | 0.37954
371.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 1.0421 | 0.50805 | 0.54969 | 371.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0255 | 1.0421 | 0.50805 | 0.5497
371.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87765 | 0.90533 | 0.41518 | 0.40365 | 371.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.87765 | 0.90533 | 0.41518 | 0.40365
371.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89012 | 0.84301 | 0.362 | 0.3372 | 371.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.89012 | 0.84301 | 0.362 | 0.3372
372.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88699 | 0.80904 | 0.33779 | 0.29054 | 372.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.88699 | 0.80904 | 0.33779 | 0.29055
372.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80961 | 0.7299 | 0.34188 | 0.2475 | 372.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.80961 | 0.7299 | 0.34188 | 0.2475
373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76404 | 0.72165 | 0.33913 | 0.29875 | 373 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76404 | 0.72165 | 0.33913 | 0.29875
373.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79406 | 0.75853 | 0.43673 | 0.35315 | 373.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.79406 | 0.75854 | 0.43673 | 0.35315
373.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81668 | 0.77838 | 0.45509 | 0.29738 | 373.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.81668 | 0.77838 | 0.45509 | 0.29738
374.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60652 | 0.55159 | 0.2243 | 0.01831 | 374.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.60652 | 0.55159 | 0.2243 | 0.018311
374.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59406 | 0.52905 | 0.10536 | 0 | 374.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59407 | 0.52906 | 0.10536 | 1e-06
374.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.63008 | 0.17816 | 0.14557 | 374.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65833 | 0.63009 | 0.17816 | 0.14557
375.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0.433 | 0.085721 | 0.052751 | 375.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4374 | 0.433 | 0.085722 | 0.052752
375.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32907 | 0.3602 | 0 | 0 | 375.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32907 | 0.3602 | 1e-06 | 1e-06
376.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60585 | 0.66244 | 0.27902 | 0.15219 | 376.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.60585 | 0.66244 | 0.27903 | 0.15219
376.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97733 | 1.0436 | 0.65471 | 0.4371 | 376.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.97733 | 1.0436 | 0.65471 | 0.4371
376.78 | 0 | 0 | 0 | 0.088743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0065 | 1.0632 | 0.88285 | 0.47921 | 376.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.088744 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0065 | 1.0632 | 0.88285 | 0.47922
377.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70115 | 0.73531 | 0.64564 | 0.21863 | 377.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.70115 | 0.73531 | 0.64564 | 0.21863
377.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70914 | 0.73623 | 0.5211 | 0.22629 | 377.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.70914 | 0.73623 | 0.5211 | 0.22629
377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71436 | 0.75926 | 0.41248 | 0.29605 | 377.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.71436 | 0.75926 | 0.41248 | 0.29606
378.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1888 | 1.2063 | 0.72187 | 0.67807 | 378.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1888 | 1.2063 | 0.72187 | 0.67807
378.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88186 | 0.8836 | 0.57687 | 0.42873 | 378.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.88186 | 0.88361 | 0.57687 | 0.42873
379.05 | 0 | 0 | 0 | 0.70843 | 0.84626 | 0.66708 | 0 | 0 | 2.7422 | 2.7488 | 2.2626 | 2.1716 | 379.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.70843 | 0.84626 | 0.66708 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7422 | 2.7488 | 2.2626 | 2.1716
379.43 | 0 | 0 | 0 | 0.68291 | 0.91983 | 0.69684 | 0 | 0 | 2.318 | 2.3447 | 2.0487 | 1.8982 | 379.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.68291 | 0.91983 | 0.69684 | 1e-06 | 1e-06 | 2.318 | 2.3447 | 2.0487 | 1.8982
379.8 | 0 | 0 | 0 | 0.72512 | 1.056 | 0.81145 | 0 | 0 | 2.3221 | 2.348 | 2.0079 | 1.9129 | 379.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.72512 | 1.056 | 0.81145 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3221 | 2.348 | 2.0079 | 1.9129
380.18 | 0 | 0 | 0 | 1.5945 | 1.8039 | 1.4549 | 0 | 0 | 3.2404 | 3.2303 | 2.8969 | 2.6875 | 380.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5945 | 1.8039 | 1.4549 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2404 | 3.2303 | 2.8969 | 2.6875
380.56 | 0 | 0 | 0 | 1.6368 | 1.8877 | 1.5392 | 0 | 0 | 3.2908 | 3.2624 | 2.8575 | 2.7153 | 380.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6368 | 1.8877 | 1.5392 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2908 | 3.2624 | 2.8575 | 2.7153
380.94 | 0 | 0 | 0 | 1.7195 | 1.8035 | 1.5656 | 0 | 0 | 3.3806 | 3.3436 | 2.918 | 2.8089 | 380.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7195 | 1.8035 | 1.5656 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3806 | 3.3436 | 2.918 | 2.8089
381.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39355 | 0.35059 | 0.12546 | 0.091084 | 381.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39355 | 0.35059 | 0.12546 | 0.091085
381.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33241 | 0.28139 | 0.062177 | 0.006377 | 381.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33241 | 0.28139 | 0.062178 | 0.006378
382.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24453 | 0.19621 | 0.0058569 | 0 | 382.07 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24453 | 0.19621 | 0.0058579 | 1e-06
382.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0.2555 | 0.043062 | 0 | 382.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29282 | 0.2555 | 0.043063 | 1e-06
382.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34239 | 0.33512 | 0.055248 | 0.011631 | 382.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34239 | 0.33512 | 0.055249 | 0.011633
383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32807 | 0.33389 | 0.042192 | 0 | 383.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32808 | 0.33389 | 0.042193 | 1e-06
383.58 | 0 | 0 | 0 | 0.093012 | 0.058133 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 1.3673 | 0.9278 | 0.88594 | 383.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.093013 | 0.058134 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.324 | 1.3673 | 0.9278 | 0.88594
383.95 | 0 | 0 | 0 | 0.23916 | 0.18139 | 0 | 0 | 0 | 1.2499 | 1.2832 | 0.983 | 0.89981 | 383.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23917 | 0.1814 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2499 | 1.2832 | 0.983 | 0.89981
384.33 | 0 | 0 | 0 | 0.21679 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 1.2518 | 0.97486 | 0.91192 | 384.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21679 | 0.15851 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.235 | 1.2518 | 0.97486 | 0.91193
384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15026 | 0.12063 | 0.053615 | 0 | 384.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15026 | 0.12063 | 0.053616 | 1e-06
385.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0.080019 | 0 | 0 | 385.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1316 | 0.08002 | 1e-06 | 1e-06
385.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13131 | 0.094694 | 0 | 0 | 385.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13131 | 0.094695 | 1e-06 | 1e-06
385.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1289 | 0.10887 | 0 | 0 | 385.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1289 | 0.10887 | 1e-06 | 1e-06
386.22 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 1.4647 | 1.6502 | 0 | 0 | 2.859 | 2.9059 | 2.4673 | 2.5727 | 386.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5428 | 1.4647 | 1.6502 | 1e-06 | 1e-06 | 2.859 | 2.9059 | 2.4673 | 2.5727
386.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 1.714 | 1.8042 | 0 | 0 | 2.9397 | 2.9794 | 2.568 | 2.6282 | 386.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7541 | 1.714 | 1.8042 | 1e-06 | 1e-06 | 2.9397 | 2.9794 | 2.568 | 2.6282
386.97 | 0 | 0 | 0 | 1.6754 | 1.7246 | 1.7541 | 0 | 0 | 2.9119 | 2.9426 | 2.4872 | 2.558 | 386.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6754 | 1.7246 | 1.7541 | 1e-06 | 1e-06 | 2.9119 | 2.9426 | 2.4872 | 2.558
387.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21696 | 0.22293 | 0 | 0 | 387.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21697 | 0.22293 | 1e-06 | 1e-06
387.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22378 | 0.23621 | 0 | 0 | 387.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22378 | 0.23621 | 1e-06 | 1e-06
388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26076 | 0.28039 | 0.0087281 | 0 | 388.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26076 | 0.2804 | 0.0087291 | 1e-06
388.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23106 | 0.23872 | 0 | 0 | 388.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23106 | 0.23872 | 1e-06 | 1e-06
388.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41943 | 0.41404 | 0.091649 | 0.14017 | 388.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41943 | 0.41404 | 0.09165 | 0.14017
389.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40654 | 0.39469 | 0.090462 | 0.19277 | 389.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.40654 | 0.39469 | 0.090463 | 0.19277
389.61 | 0.0076372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42178 | 0.40576 | 0.092898 | 0.17298 | 389.61 | 0.0076382 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42178 | 0.40576 | 0.092899 | 0.17298
389.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37459 | 0.37351 | 0.081572 | 0.12987 | 389.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37459 | 0.37351 | 0.081573 | 0.12987
390.36 | 0 | 0 | 0 | 0.061511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54423 | 0.55983 | 0.25678 | 0.27757 | 390.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061512 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54423 | 0.55983 | 0.25678 | 0.27758
390.74 | 0 | 0 | 0 | 0.24093 | 0.14827 | 0.013479 | 0 | 0 | 0.75008 | 0.75311 | 0.50747 | 0.47209 | 390.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24093 | 0.14827 | 0.01348 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75008 | 0.75311 | 0.50747 | 0.47209
391.11 | 0 | 0 | 0 | 0.15312 | 0.14471 | 0 | 0 | 0 | 0.64009 | 0.64413 | 0.46341 | 0.43312 | 391.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15313 | 0.14471 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.64009 | 0.64413 | 0.46341 | 0.43312
391.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4527 | 0.44241 | 0.28705 | 0.27162 | 391.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4527 | 0.44241 | 0.28706 | 0.27162
391.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39676 | 0.38754 | 0.25528 | 0.21427 | 391.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39676 | 0.38754 | 0.25528 | 0.21427
392.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40205 | 0.3831 | 0.27136 | 0.2115 | 392.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.40205 | 0.3831 | 0.27136 | 0.2115
392.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39462 | 0.37734 | 0.25828 | 0.19587 | 392.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39462 | 0.37734 | 0.25828 | 0.19587
392.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20409 | 0.19357 | 0.030589 | 0.0066916 | 392.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20409 | 0.19357 | 0.03059 | 0.0066926
393.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16253 | 0.14494 | 0 | 0 | 393.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16253 | 0.14494 | 1e-06 | 1e-06
393.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13366 | 0.10693 | 0 | 0 | 393.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13366 | 0.10693 | 1e-06 | 1e-06
394.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14796 | 0.11234 | 0 | 0 | 394.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14797 | 0.11234 | 1e-06 | 1e-06
394.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15813 | 0.12018 | 0 | 0 | 394.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15814 | 0.12018 | 1e-06 | 1e-06
394.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15899 | 0.12926 | 0.015314 | 0 | 394.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15899 | 0.12927 | 0.015315 | 1e-06
395.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14168 | 0.1276 | 0 | 0 | 395.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14169 | 0.1276 | 1e-06 | 1e-06
395.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13117 | 0.13378 | 0 | 0.0052125 | 395.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13118 | 0.13378 | 1e-06 | 0.0052135
396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13749 | 0.13664 | 0 | 0.016974 | 396 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13749 | 0.13664 | 1e-06 | 0.016975
396.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15438 | 0.14121 | 0.0024702 | 0.0065868 | 396.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15438 | 0.14121 | 0.0024712 | 0.0065878
396.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15099 | 0.14288 | 0 | 0 | 396.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15099 | 0.14288 | 1e-06 | 1e-06
397.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.13336 | 0 | 0 | 397.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14397 | 0.13336 | 1e-06 | 1e-06
397.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15761 | 0.15428 | 0 | 0 | 397.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15761 | 0.15428 | 1e-06 | 1e-06
397.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26262 | 0.25018 | 0.067212 | 0.054765 | 397.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26262 | 0.25018 | 0.067213 | 0.054766
398.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27216 | 0.25188 | 0.094101 | 0.05354 | 398.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27216 | 0.25188 | 0.094102 | 0.053541
398.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24959 | 0.23924 | 0.085187 | 0.021496 | 398.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24959 | 0.23924 | 0.085188 | 0.021497
399.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31818 | 0.29554 | 0.12883 | 0.12493 | 399.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31818 | 0.29554 | 0.12884 | 0.12493
399.38 | 0 | 0 | 0 | 0.053098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5113 | 0.5043 | 0.3217 | 0.32558 | 399.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0531 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5113 | 0.5043 | 0.3217 | 0.32558
399.76 | 0 | 0 | 0 | 0.06628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52644 | 0.51226 | 0.35595 | 0.35201 | 399.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.066281 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52644 | 0.51227 | 0.35595 | 0.35201
400.13 | 0 | 0 | 0 | 0.18121 | 0.14919 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.7265 | 0.7142 | 0.56552 | 0.51942 | 400.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18121 | 0.14919 | 0.11718 | 1e-06 | 1e-06 | 0.7265 | 0.7142 | 0.56552 | 0.51942
400.51 | 0.097753 | 0 | 0 | 0.21075 | 0.15379 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.73251 | 0.72187 | 0.59314 | 0.53998 | 400.51 | 0.097754 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21075 | 0.15379 | 0.11582 | 1e-06 | 1e-06 | 0.73251 | 0.72188 | 0.59315 | 0.53998
400.88 | 0.090525 | 0 | 0 | 0.23892 | 0.15824 | 0.089982 | 0 | 0 | 0.72271 | 0.71377 | 0.59946 | 0.55106 | 400.88 | 0.090526 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23892 | 0.15824 | 0.089983 | 1e-06 | 1e-06 | 0.72271 | 0.71377 | 0.59946 | 0.55106
401.26 | 0.010774 | 0 | 0 | 0.091033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35597 | 0.35823 | 0.26745 | 0.22978 | 401.26 | 0.010775 | 1e-06 | 1e-06 | 0.091034 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35597 | 0.35823 | 0.26745 | 0.22978
401.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0.12375 | 0.02025 | 0 | 401.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1335 | 0.12375 | 0.020251 | 1e-06
402.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.098696 | 0.00075611 | 0 | 402.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1176 | 0.098697 | 0.00075711 | 1e-06
402.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13856 | 0.111 | 0.019903 | 0 | 402.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13856 | 0.111 | 0.019904 | 1e-06
402.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13347 | 0.11602 | 0.016683 | 0 | 402.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13347 | 0.11603 | 0.016684 | 1e-06
403.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13892 | 0.12262 | 0 | 0 | 403.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13892 | 0.12262 | 1e-06 | 1e-06
403.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11066 | 0.098287 | 0 | 0 | 403.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11066 | 0.098289 | 1e-06 | 1e-06
403.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25054 | 0.21994 | 0.074736 | 0.049824 | 403.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25054 | 0.21994 | 0.074737 | 0.049825
404.26 | 0 | 0 | 0 | 0.16214 | 0.17364 | 0.16214 | 0 | 0 | 0.78312 | 0.75552 | 0.58578 | 0.56163 | 404.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16214 | 0.17364 | 0.16214 | 1e-06 | 1e-06 | 0.78312 | 0.75552 | 0.58579 | 0.56164
404.64 | 0 | 0 | 0 | 0.20494 | 0.23929 | 0.18777 | 0 | 0 | 0.78175 | 0.76526 | 0.62238 | 0.62238 | 404.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20494 | 0.23929 | 0.18777 | 1e-06 | 1e-06 | 0.78175 | 0.76526 | 0.62238 | 0.62238
405.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1434 | 0.13764 | 0.080051 | 0 | 0 | 0.65826 | 0.65619 | 0.51348 | 0.52384 | 405.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1434 | 0.13764 | 0.080052 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65826 | 0.65619 | 0.51348 | 0.52384
405.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10251 | 0.097658 | 0 | 0 | 405.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10251 | 0.097659 | 1e-06 | 1e-06
405.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38312 | 0.36623 | 0.18514 | 0.13784 | 405.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38312 | 0.36623 | 0.18514 | 0.13784
406.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39793 | 0.38387 | 0.24431 | 0.17068 | 406.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39793 | 0.38387 | 0.24431 | 0.17069
406.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40051 | 0.3858 | 0.2621 | 0.17852 | 406.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.40051 | 0.3858 | 0.2621 | 0.17852
406.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24754 | 0.23564 | 0.1203 | 0.0542 | 406.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24754 | 0.23564 | 0.1203 | 0.054201
407.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24558 | 0.22906 | 0.11172 | 0.035697 | 407.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24558 | 0.22906 | 0.11172 | 0.035698
407.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24503 | 0.21945 | 0.11153 | 0.029522 | 407.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24503 | 0.21945 | 0.11153 | 0.029523
408.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21975 | 0.19686 | 0.10072 | 0.038587 | 408.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21975 | 0.19686 | 0.10072 | 0.038588
408.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21003 | 0.18935 | 0.092412 | 0.027788 | 408.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21003 | 0.18935 | 0.092413 | 0.027789
408.76 | 0 | 0 | 0 | 0.028973 | 0 | 0.0079017 | 0 | 0 | 0.38338 | 0.36758 | 0.2086 | 0.17067 | 408.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.028974 | 1e-06 | 0.0079027 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38338 | 0.36758 | 0.2086 | 0.17067
409.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094887 | 0 | 0 | 0 | 0.29603 | 0.27515 | 0.13663 | 0.10816 | 409.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0094897 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29603 | 0.27516 | 0.13663 | 0.10816
409.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1781 | 0.19363 | 0.13668 | 0 | 0 | 0.69894 | 0.69087 | 0.48336 | 0.44298 | 409.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1781 | 0.19363 | 0.13668 | 1e-06 | 1e-06 | 0.69894 | 0.69087 | 0.48336 | 0.44298
409.88 | 0 | 0 | 0 | 0.30532 | 0.30007 | 0.25285 | 0 | 0 | 0.88132 | 0.88006 | 0.69184 | 0.66351 | 409.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30532 | 0.30007 | 0.25286 | 1e-06 | 1e-06 | 0.88132 | 0.88006 | 0.69184 | 0.66351
410.26 | 0 | 0 | 0 | 0.31512 | 0.30463 | 0.29415 | 0 | 0 | 0.87992 | 0.87174 | 0.72168 | 0.65562 | 410.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31512 | 0.30463 | 0.29415 | 1e-06 | 1e-06 | 0.87992 | 0.87174 | 0.72168 | 0.65562
410.63 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0.12356 | 0.13399 | 0 | 0 | 0.4808 | 0.4614 | 0.38727 | 0.33096 | 410.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12878 | 0.12356 | 0.13399 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4808 | 0.4614 | 0.38727 | 0.33096
411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13726 | 0.12011 | 0.075373 | 0 | 411 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13727 | 0.12011 | 0.075374 | 1e-06
411.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25651 | 0.23742 | 0.15868 | 0.08113 | 411.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25652 | 0.23743 | 0.15868 | 0.081131
411.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23541 | 0.21504 | 0.13358 | 0.070683 | 411.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23541 | 0.21504 | 0.13358 | 0.070684
412.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22214 | 0.19945 | 0.1248 | 0.065089 | 412.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22214 | 0.19945 | 0.12481 | 0.06509
412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34995 | 0.33271 | 0.21586 | 0.18018 | 412.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34996 | 0.33271 | 0.21586 | 0.18018
412.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0039227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34418 | 0.33535 | 0.20357 | 0.20357 | 412.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0039237 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34418 | 0.33536 | 0.20357 | 0.20357
413.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33755 | 0.33283 | 0.18294 | 0.20359 | 413.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33755 | 0.33283 | 0.18294 | 0.20359
413.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073356 | 0.076891 | 0 | 0 | 413.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.073357 | 0.076892 | 1e-06 | 1e-06
414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060868 | 0.053811 | 0 | 0 | 414 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060869 | 0.053812 | 1e-06 | 1e-06
414.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070114 | 0.061422 | 0 | 0 | 414.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.070115 | 0.061423 | 1e-06 | 1e-06
414.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09686 | 0.08874 | 0 | 0 | 414.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.096861 | 0.088741 | 1e-06 | 1e-06
415.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22258 | 0.21972 | 0.092935 | 0.026963 | 415.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22259 | 0.21972 | 0.092936 | 0.026964
415.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23295 | 0.22204 | 0.099386 | 0.050555 | 415.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23296 | 0.22204 | 0.099387 | 0.050556
415.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20784 | 0.19533 | 0.067101 | 0.050041 | 415.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20784 | 0.19533 | 0.067102 | 0.050042
416.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070034 | 0.059303 | 0 | 0 | 416.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.070035 | 0.059304 | 1e-06 | 1e-06
416.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05292 | 0.045038 | 0 | 0 | 416.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052921 | 0.045039 | 1e-06 | 1e-06
416.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13676 | 0.15292 | 0.050137 | 0.038995 | 416.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13676 | 0.15292 | 0.050138 | 0.038996
417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17184 | 0.18182 | 0.087583 | 0.079268 | 417.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17184 | 0.18182 | 0.087584 | 0.079269
417.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17367 | 0.19008 | 0.089708 | 0.081504 | 417.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17367 | 0.19009 | 0.089709 | 0.081504
418.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16529 | 0.16038 | 0.057922 | 0.052458 | 418.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1653 | 0.16038 | 0.057923 | 0.052459
418.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15157 | 0.14725 | 0.061602 | 0.034584 | 418.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15157 | 0.14725 | 0.061603 | 0.034585
418.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14802 | 0.13884 | 0.062127 | 0.0054023 | 418.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14803 | 0.13884 | 0.062128 | 0.0054033
419.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075918 | 0.06683 | 0.0074848 | 0 | 419.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07592 | 0.066831 | 0.0074858 | 1e-06
419.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068899 | 0.058217 | 0 | 0 | 419.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0689 | 0.058218 | 1e-06 | 1e-06
419.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067786 | 0.057724 | 0 | 0 | 419.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.067787 | 0.057725 | 1e-06 | 1e-06
420.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15718 | 0.13763 | 0.039097 | 0 | 420.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15718 | 0.13763 | 0.039098 | 1e-06
420.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15997 | 0.14523 | 0.035256 | 0.0036835 | 420.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15997 | 0.14523 | 0.035257 | 0.0036845
421.1 | 0 | 0 | 0 | 0.19922 | 0.25064 | 0.19922 | 0 | 0 | 0.75757 | 0.74163 | 0.58868 | 0.57582 | 421.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19923 | 0.25064 | 0.19923 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75757 | 0.74163 | 0.58868 | 0.57583
421.47 | 0 | 0 | 0 | 0.23533 | 0.30834 | 0.31263 | 0 | 0 | 0.73794 | 0.72918 | 0.59571 | 0.6189 | 421.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23533 | 0.30834 | 0.31263 | 1e-06 | 1e-06 | 0.73794 | 0.72918 | 0.59571 | 0.6189
421.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2694 | 0.30339 | 0.37138 | 0 | 0 | 0.75109 | 0.73834 | 0.61341 | 0.62361 | 421.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2694 | 0.30339 | 0.37138 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75109 | 0.73834 | 0.61341 | 0.62361
422.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17654 | 0.16837 | 0.098618 | 0.083289 | 422.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17654 | 0.16837 | 0.098619 | 0.08329
422.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11319 | 0.10466 | 0.024094 | 0 | 422.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11319 | 0.10466 | 0.024095 | 1e-06
422.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087636 | 0.081126 | 0 | 0 | 422.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087637 | 0.081127 | 1e-06 | 1e-06
423.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15329 | 0.14827 | 0.046664 | 0.026594 | 423.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15329 | 0.14827 | 0.046665 | 0.026595
423.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15929 | 0.15728 | 0.057971 | 0.035287 | 423.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15929 | 0.15728 | 0.057972 | 0.035288
424.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16811 | 0.16413 | 0.081691 | 0.03686 | 424.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16811 | 0.16413 | 0.081692 | 0.036861
424.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090272 | 0.08038 | 0.00098927 | 0 | 424.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.090273 | 0.08038 | 0.00099027 | 1e-06
424.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082722 | 0.066178 | 0 | 0 | 424.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.082723 | 0.066179 | 1e-06 | 1e-06
425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088799 | 0.075769 | 0 | 0 | 425.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0888 | 0.07577 | 1e-06 | 1e-06
425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17134 | 0.16373 | 0.062736 | 0.029467 | 425.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17134 | 0.16373 | 0.062737 | 0.029468
425.94 | 0 | 0 | 0 | 0.13342 | 0.054706 | 0.12949 | 0 | 0 | 0.58021 | 0.57879 | 0.45718 | 0.40759 | 425.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13342 | 0.054707 | 0.12949 | 1e-06 | 1e-06 | 0.58021 | 0.57879 | 0.45718 | 0.40759
426.32 | 0 | 0 | 0 | 0.16915 | 0.093528 | 0.14925 | 0 | 0 | 0.57144 | 0.5681 | 0.46088 | 0.42267 | 426.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16915 | 0.093529 | 0.14925 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57144 | 0.5681 | 0.46088 | 0.42267
426.69 | 0 | 0 | 0 | 0.11332 | 0.077408 | 0.089379 | 0 | 0 | 0.48839 | 0.47738 | 0.39646 | 0.36294 | 426.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11332 | 0.077409 | 0.08938 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48839 | 0.47738 | 0.39646 | 0.36294
427.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065277 | 0.047583 | 0.0090862 | 0 | 427.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.065278 | 0.047584 | 0.0090872 | 1e-06
427.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15174 | 0.13449 | 0.056408 | 0.040092 | 427.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15174 | 0.1345 | 0.056409 | 0.040093
427.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14959 | 0.13937 | 0.035308 | 0.039953 | 427.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1496 | 0.13937 | 0.035309 | 0.039954
428.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14004 | 0.13727 | 0.015662 | 0.013359 | 428.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14004 | 0.13727 | 0.015663 | 0.01336
428.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0.10657 | 0 | 0 | 428.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1006 | 0.10657 | 1e-06 | 1e-06
428.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10687 | 0.10733 | 0 | 0 | 428.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10687 | 0.10733 | 1e-06 | 1e-06
429.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12219 | 0.12082 | 0.02006 | 0.0041033 | 429.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12219 | 0.12082 | 0.020061 | 0.0041043
429.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067641 | 0.057654 | 0 | 0 | 429.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.067642 | 0.057655 | 1e-06 | 1e-06
430.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053268 | 0.04924 | 0 | 0 | 430.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.053269 | 0.049241 | 1e-06 | 1e-06
430.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045412 | 0.038289 | 0 | 0 | 430.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045413 | 0.03829 | 1e-06 | 1e-06
430.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045329 | 0.040465 | 0 | 0 | 430.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.04533 | 0.040466 | 1e-06 | 1e-06
431.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0.038235 | 0 | 0 | 431.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046101 | 0.038236 | 1e-06 | 1e-06
431.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046296 | 0.041537 | 0.0017309 | 0 | 431.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046297 | 0.041538 | 0.0017319 | 1e-06
431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16454 | 0.15936 | 0.085941 | 0.055711 | 431.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16454 | 0.15936 | 0.085942 | 0.055712
432.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17251 | 0.17033 | 0.094532 | 0.077107 | 432.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17251 | 0.17033 | 0.094533 | 0.077108
432.65 | 0 | 0 | 0 | 0.54756 | 0.47626 | 0.46557 | 0 | 0 | 1.0643 | 1.0656 | 0.92486 | 0.91417 | 432.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54756 | 0.47626 | 0.46557 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0643 | 1.0656 | 0.92486 | 0.91417
433.02 | 0 | 0 | 0 | 0.51361 | 0.47804 | 0.49583 | 0 | 0 | 0.93133 | 0.93304 | 0.83786 | 0.81865 | 433.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.51361 | 0.47804 | 0.49583 | 1e-06 | 1e-06 | 0.93133 | 0.93304 | 0.83786 | 0.81865
433.39 | 0 | 0 | 0 | 0.49786 | 0.49084 | 0.49786 | 0 | 0 | 0.91764 | 0.91806 | 0.82621 | 0.78619 | 433.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.49786 | 0.49084 | 0.49786 | 1e-06 | 1e-06 | 0.91764 | 0.91806 | 0.82621 | 0.78619
433.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037625 | 0.040568 | 0.00084077 | 0 | 433.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.037626 | 0.040569 | 0.00084177 | 1e-06
434.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054725 | 0.056383 | 0 | 0 | 434.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.054726 | 0.056384 | 1e-06 | 1e-06
434.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05109 | 0.049455 | 0 | 0 | 434.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051091 | 0.049456 | 1e-06 | 1e-06
434.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043267 | 0.033517 | 0 | 0 | 434.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.043268 | 0.033518 | 1e-06 | 1e-06
435.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049477 | 0.031522 | 0 | 0 | 435.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049478 | 0.031523 | 1e-06 | 1e-06
435.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054404 | 0.034946 | 0 | 0 | 435.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.054405 | 0.034947 | 1e-06 | 1e-06
435.99 | 0 | 0 | 0 | 0.00065655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3339 | 0.3217 | 0.23586 | 0.20042 | 435.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00065755 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3339 | 0.3217 | 0.23586 | 0.20042
436.36 | 0 | 0 | 0 | 0.026606 | 0 | 0.03646 | 0 | 0 | 0.33405 | 0.32814 | 0.25503 | 0.23137 | 436.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.026607 | 1e-06 | 0.036461 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33406 | 0.32814 | 0.25503 | 0.23138
436.74 | 0 | 0 | 0 | 0.029207 | 0 | 0.090865 | 0 | 0 | 0.32634 | 0.32088 | 0.24144 | 0.22587 | 436.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029208 | 1e-06 | 0.090866 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32634 | 0.32088 | 0.24144 | 0.22587
437.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058078 | 0.044571 | 0 | 0 | 437.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.058079 | 0.044572 | 1e-06 | 1e-06
437.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049391 | 0.039133 | 0 | 0 | 437.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049392 | 0.039134 | 1e-06 | 1e-06
437.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042449 | 0.037941 | 0 | 0 | 437.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.04245 | 0.037942 | 1e-06 | 1e-06
438.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10883 | 0.11254 | 0.029342 | 0.0089142 | 438.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10883 | 0.11254 | 0.029343 | 0.0089152
438.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0018414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20473 | 0.20178 | 0.1112 | 0.087266 | 438.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0018425 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20473 | 0.20178 | 0.1112 | 0.087267
438.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22132 | 0.21509 | 0.12265 | 0.10251 | 438.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22132 | 0.21509 | 0.12265 | 0.10251
439.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14954 | 0.13927 | 0.067437 | 0.045447 | 439.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14954 | 0.13927 | 0.067438 | 0.045448
439.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048946 | 0.048581 | 0 | 0 | 439.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.048947 | 0.048582 | 1e-06 | 1e-06
440.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11981 | 0.13032 | 0.046401 | 0.039151 | 440.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11981 | 0.13032 | 0.046402 | 0.039152
440.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13392 | 0.14723 | 0.075142 | 0.067951 | 440.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13393 | 0.14723 | 0.075143 | 0.067952
440.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 | 0.15852 | 0.081761 | 0.094257 | 440.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1446 | 0.15852 | 0.081762 | 0.094258
441.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06305 | 0.065899 | 0.020304 | 0.0024934 | 441.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.063051 | 0.0659 | 0.020305 | 0.0024944
441.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050691 | 0.050339 | 0.0066884 | 0 | 441.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.050692 | 0.05034 | 0.0066894 | 1e-06
441.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049021 | 0.044136 | 0.0038379 | 0 | 441.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049022 | 0.044137 | 0.0038389 | 1e-06
442.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060074 | 0.056966 | 0.002762 | 0 | 442.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060075 | 0.056967 | 0.002763 | 1e-06
442.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 0.061818 | 0 | 0 | 442.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.065963 | 0.061819 | 1e-06 | 1e-06
443.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078887 | 0.066883 | 0 | 0 | 443.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.078888 | 0.066884 | 1e-06 | 1e-06
443.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074847 | 0.0581 | 0 | 0 | 443.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.074848 | 0.058101 | 1e-06 | 1e-06
443.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070737 | 0.054152 | 0 | 0 | 443.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.070738 | 0.054153 | 1e-06 | 1e-06
444.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059492 | 0.050753 | 0.0057138 | 0 | 444.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059493 | 0.050754 | 0.0057148 | 1e-06
444.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122 | 0.10722 | 0.0501 | 0.01169 | 444.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11122 | 0.10722 | 0.050101 | 0.011691
444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0.10612 | 0.052729 | 0.0029845 | 444.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1111 | 0.10612 | 0.05273 | 0.0029855
445.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11726 | 0.11461 | 0.040023 | 0.020177 | 445.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11726 | 0.11461 | 0.040024 | 0.020178
445.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056235 | 0.059553 | 0 | 0 | 445.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056236 | 0.059554 | 1e-06 | 1e-06
446.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045857 | 0.054829 | 0 | 0 | 446.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045858 | 0.05483 | 1e-06 | 1e-06
446.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039223 | 0.043526 | 0 | 0 | 446.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.039224 | 0.043527 | 1e-06 | 1e-06
446.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17736 | 0.17671 | 0.10504 | 0.069046 | 446.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17736 | 0.17671 | 0.10504 | 0.069047
447.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18928 | 0.18406 | 0.11086 | 0.088038 | 447.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18928 | 0.18407 | 0.11086 | 0.088039
447.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18115 | 0.17527 | 0.098898 | 0.089106 | 447.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18115 | 0.17527 | 0.098899 | 0.089107
447.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11388 | 0.10734 | 0.05105 | 0.036324 | 447.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11388 | 0.10734 | 0.051051 | 0.036325
448.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11426 | 0.11066 | 0.048383 | 0.035307 | 448.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11426 | 0.11066 | 0.048384 | 0.035308
448.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11258 | 0.11746 | 0.05759 | 0.041321 | 448.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11258 | 0.11746 | 0.057591 | 0.041322
448.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10212 | 0.11214 | 0.051386 | 0.044922 | 448.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10213 | 0.11214 | 0.051387 | 0.044923
449.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11367 | 0.12422 | 0.077697 | 0.053716 | 449.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11367 | 0.12422 | 0.077698 | 0.053717
449.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0.20911 | 0.21838 | 0.16498 | 0.12662 | 449.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.018119 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20911 | 0.21838 | 0.16498 | 0.12662
450.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0053511 | 0.026753 | 0 | 0 | 0 | 0.21798 | 0.22408 | 0.17336 | 0.11236 | 450.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0053521 | 0.026754 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21798 | 0.22408 | 0.17336 | 0.11236
450.46 | 0 | 0 | 0 | 0.011876 | 0.0091768 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.21344 | 0.15158 | 0.10785 | 450.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011877 | 0.0091778 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20567 | 0.21344 | 0.15158 | 0.10786
450.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10749 | 0.11072 | 0.052617 | 0.023565 | 450.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1075 | 0.11072 | 0.052618 | 0.023566
451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044705 | 0.045026 | 0 | 0 | 451.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.044706 | 0.045027 | 1e-06 | 1e-06
451.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10106 | 0.098842 | 0.026019 | 0.0085673 | 451.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10106 | 0.098843 | 0.02602 | 0.0085683
451.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10838 | 0.10616 | 0.04259 | 0.025109 | 451.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10838 | 0.10616 | 0.042591 | 0.02511
452.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10064 | 0.099052 | 0.034867 | 0.034867 | 452.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10064 | 0.099053 | 0.034868 | 0.034868
452.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034858 | 0.032311 | 0 | 0 | 452.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.034859 | 0.032313 | 1e-06 | 1e-06
453.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0.16798 | 0.083198 | 0.06097 | 453.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16576 | 0.16798 | 0.083199 | 0.06097
453.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17281 | 0.17569 | 0.10062 | 0.075066 | 453.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17281 | 0.17569 | 0.10062 | 0.075067
453.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18621 | 0.1894 | 0.12181 | 0.088416 | 453.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18621 | 0.1894 | 0.12181 | 0.088417
454.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064442 | 0.066033 | 0.023867 | 0 | 454.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.064443 | 0.066034 | 0.023868 | 1e-06
454.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075009 | 0.075644 | 0.028862 | 0 | 454.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07501 | 0.075645 | 0.028863 | 1e-06
454.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065859 | 0.068081 | 0.016504 | 0 | 454.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06586 | 0.068082 | 0.016505 | 1e-06
455.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070479 | 0.069215 | 0.019911 | 0 | 455.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07048 | 0.069216 | 0.019912 | 1e-06
455.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060115 | 0.0598 | 0.01196 | 0 | 455.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060116 | 0.059801 | 0.011961 | 1e-06
456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056156 | 0.052392 | 0.0053334 | 0 | 456 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056157 | 0.052393 | 0.0053344 | 1e-06
456.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034531 | 0.032334 | 0 | 0 | 456.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.034532 | 0.032335 | 1e-06 | 1e-06
456.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026366 | 0.024483 | 0 | 0 | 456.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.026367 | 0.024484 | 1e-06 | 1e-06
457.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029922 | 0.026475 | 0 | 0 | 457.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029923 | 0.026476 | 1e-06 | 1e-06
457.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040323 | 0.032227 | 0 | 0 | 457.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.040324 | 0.032228 | 1e-06 | 1e-06
457.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10184 | 0.09159 | 0.036015 | 0.036015 | 457.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10184 | 0.091591 | 0.036016 | 0.036016
458.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11029 | 0.10286 | 0.054758 | 0.045477 | 458.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11029 | 0.10287 | 0.054759 | 0.045478
458.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10934 | 0.10562 | 0.057302 | 0.03562 | 458.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10934 | 0.10562 | 0.057304 | 0.035622
458.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049812 | 0.047955 | 0 | 0 | 458.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049813 | 0.047956 | 1e-06 | 1e-06
459.33 | 0 | 0 | 0 | 0.24868 | 0.27171 | 0.2231 | 0 | 0 | 0.62784 | 0.61709 | 0.54617 | 0.51854 | 459.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24868 | 0.27171 | 0.2231 | 1e-06 | 1e-06 | 0.62784 | 0.6171 | 0.54618 | 0.51855
459.69 | 0 | 0 | 0 | 0.28155 | 0.28669 | 0.26098 | 0 | 0 | 0.61632 | 0.6083 | 0.54767 | 0.5307 | 459.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28155 | 0.28669 | 0.26098 | 1e-06 | 1e-06 | 0.61632 | 0.6083 | 0.54767 | 0.5307
460.06 | 0 | 0 | 0 | 0.30172 | 0.2837 | 0.28113 | 0 | 0 | 0.62466 | 0.61415 | 0.55731 | 0.5326 | 460.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30172 | 0.2837 | 0.28113 | 1e-06 | 1e-06 | 0.62466 | 0.61416 | 0.55731 | 0.5326
460.43 | 0 | 0 | 0 | 0.44292 | 0.4686 | 0.50455 | 0 | 0 | 0.82068 | 0.82437 | 0.72716 | 0.71946 | 460.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44292 | 0.4686 | 0.50455 | 1e-06 | 1e-06 | 0.82068 | 0.82438 | 0.72716 | 0.71946
460.8 | 0 | 0 | 0 | 0.44865 | 0.48432 | 0.49706 | 0 | 0 | 0.81369 | 0.81278 | 0.72518 | 0.70073 | 460.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44866 | 0.48432 | 0.49706 | 1e-06 | 1e-06 | 0.81369 | 0.81278 | 0.72519 | 0.70073
461.17 | 0 | 0 | 0 | 0.45762 | 0.50072 | 0.48044 | 0 | 0 | 0.80667 | 0.8088 | 0.71647 | 0.68909 | 461.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45762 | 0.50072 | 0.48044 | 1e-06 | 1e-06 | 0.80668 | 0.8088 | 0.71647 | 0.68909
461.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027748 | 0.025929 | 0 | 0 | 461.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.027749 | 0.02593 | 1e-06 | 1e-06
461.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035266 | 0.037376 | 0 | 0 | 461.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.035267 | 0.037377 | 1e-06 | 1e-06
462.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029594 | 0.033181 | 0 | 0 | 462.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029595 | 0.033182 | 1e-06 | 1e-06
462.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031182 | 0.032681 | 0 | 0 | 462.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.031183 | 0.032682 | 1e-06 | 1e-06
463.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032411 | 0.030618 | 0 | 0 | 463.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.032412 | 0.030619 | 1e-06 | 1e-06
463.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030383 | 0.026213 | 0 | 0 | 463.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.030384 | 0.026214 | 1e-06 | 1e-06
463.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030353 | 0.02708 | 0 | 0 | 463.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.030354 | 0.027081 | 1e-06 | 1e-06
464.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03297 | 0.031485 | 0 | 0 | 464.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.032971 | 0.031486 | 1e-06 | 1e-06
464.49 | 0 | 0 | 0 | 0.20719 | 0.17524 | 0.25881 | 0 | 0 | 0.55109 | 0.54578 | 0.4545 | 0.44123 | 464.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20719 | 0.17524 | 0.25881 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55109 | 0.54578 | 0.4545 | 0.44123
464.86 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0.22651 | 0.2927 | 0 | 0 | 0.56392 | 0.56039 | 0.48479 | 0.4745 | 464.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26573 | 0.22651 | 0.2927 | 1e-06 | 1e-06 | 0.56392 | 0.56039 | 0.48479 | 0.4745
465.23 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.35256 | 0.38402 | 0 | 0 | 0.75192 | 0.74524 | 0.66902 | 0.63272 | 465.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4058 | 0.35256 | 0.38402 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75192 | 0.74525 | 0.66902 | 0.63272
465.59 | 0 | 0 | 0 | 0.099793 | 0.08296 | 0.056509 | 0 | 0 | 0.25292 | 0.24917 | 0.22652 | 0.17602 | 465.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.099793 | 0.082961 | 0.05651 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25292 | 0.24917 | 0.22652 | 0.17602
465.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 | 0.11665 | 0.09768 | 0 | 0 | 0.37156 | 0.36815 | 0.31551 | 0.2515 | 465.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1285 | 0.11665 | 0.097681 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37156 | 0.36815 | 0.31552 | 0.2515
466.33 | 0 | 0 | 0 | 0.02031 | 0 | 0.02031 | 0 | 0 | 0.18619 | 0.18535 | 0.14369 | 0.11251 | 466.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.020311 | 1e-06 | 0.020311 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1862 | 0.18535 | 0.14369 | 0.11251
466.7 | 0 | 0 | 0 | 0.066356 | 0.028707 | 0.06165 | 0 | 0 | 0.27954 | 0.28067 | 0.20302 | 0.19173 | 466.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.066357 | 0.028708 | 0.061651 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27954 | 0.28067 | 0.20302 | 0.19173
467.07 | 0 | 0 | 0 | 0.031907 | 0 | 0.0037542 | 0 | 0 | 0.16273 | 0.15794 | 0.11318 | 0.11318 | 467.07 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.031908 | 1e-06 | 0.0037552 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16273 | 0.15794 | 0.11318 | 0.11318
467.44 | 0 | 0 | 0 | 0.016287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1519 | 0.14799 | 0.094935 | 0.089351 | 467.44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016289 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1519 | 0.14799 | 0.094936 | 0.089352
467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066376 | 0.060266 | 0.019996 | 0.010276 | 467.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.066377 | 0.060267 | 0.019997 | 0.010277
468.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097453 | 0.10019 | 0.037777 | 0.021352 | 468.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.097454 | 0.10019 | 0.037778 | 0.021353
468.54 | 0 | 0 | 0 | 0.39351 | 0.35292 | 0.40704 | 0 | 0 | 0.74647 | 0.75621 | 0.65081 | 0.65216 | 468.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39351 | 0.35292 | 0.40704 | 1e-06 | 1e-06 | 0.74647 | 0.75621 | 0.65081 | 0.65216
468.91 | 0 | 0 | 0 | 0.41519 | 0.39044 | 0.4287 | 0 | 0 | 0.71359 | 0.72791 | 0.64406 | 0.63596 | 468.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4152 | 0.39044 | 0.4287 | 1e-06 | 1e-06 | 0.7136 | 0.72791 | 0.64406 | 0.63596
469.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3852 | 0.34943 | 0.37625 | 0 | 0 | 0.65445 | 0.66679 | 0.58779 | 0.59315 | 469.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3852 | 0.34943 | 0.37626 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65446 | 0.6668 | 0.58779 | 0.59315
469.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069464 | 0.013626 | 0 | 0 | 469.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0069474 | 0.013627 | 1e-06 | 1e-06
470.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017644 | 0.021858 | 0 | 0 | 470.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.017645 | 0.021859 | 1e-06 | 1e-06
470.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028779 | 0.029567 | 0 | 0 | 470.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02878 | 0.029568 | 1e-06 | 1e-06
470.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036749 | 0.032074 | 0 | 0 | 470.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.03675 | 0.032075 | 1e-06 | 1e-06
471.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044061 | 0.039938 | 0 | 0 | 471.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.044062 | 0.039939 | 1e-06 | 1e-06
471.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060902 | 0.058604 | 0.017364 | 0 | 471.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060903 | 0.058605 | 0.017365 | 1e-06
471.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0549 | 0.056168 | 0.015722 | 0.00050727 | 471.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.054901 | 0.056169 | 0.015723 | 0.00050827
472.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047589 | 0.047089 | 0.010242 | 0.00024975 | 472.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.04759 | 0.04709 | 0.010243 | 0.00025075
472.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022182 | 0.017992 | 0 | 0 | 472.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.022183 | 0.017993 | 1e-06 | 1e-06
472.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027457 | 0.019891 | 0 | 0 | 472.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.027458 | 0.019892 | 1e-06 | 1e-06
473.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028704 | 0.020985 | 0 | 0 | 473.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.028705 | 0.020986 | 1e-06 | 1e-06
473.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026978 | 0.02101 | 0 | 0 | 473.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.026979 | 0.021011 | 1e-06 | 1e-06
474.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02075 | 0.017904 | 0 | 0 | 474.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.020751 | 0.017905 | 1e-06 | 1e-06
474.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016373 | 0.017787 | 0 | 0 | 474.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016374 | 0.017788 | 1e-06 | 1e-06
474.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021783 | 0.025491 | 0 | 0 | 474.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.021784 | 0.025492 | 1e-06 | 1e-06
475.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019574 | 0.023671 | 0 | 0 | 475.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.019575 | 0.023672 | 1e-06 | 1e-06
475.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030585 | 0.031934 | 0 | 0 | 475.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.030586 | 0.031935 | 1e-06 | 1e-06
475.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029573 | 0.028016 | 0 | 0 | 475.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029574 | 0.028018 | 1e-06 | 1e-06
476.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031288 | 0.031067 | 0 | 0 | 476.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.031289 | 0.031068 | 1e-06 | 1e-06
476.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019059 | 0.022544 | 0 | 0 | 476.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01906 | 0.022545 | 1e-06 | 1e-06
476.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011818 | 0.019339 | 0 | 0 | 476.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011819 | 0.01934 | 1e-06 | 1e-06
477.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059394 | 0.06658 | 0.019234 | 0 | 477.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059395 | 0.066581 | 0.019235 | 1e-06
477.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0.11015 | 0.058901 | 0.045276 | 477.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10596 | 0.11015 | 0.058902 | 0.045277
478.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034483 | 0 | 0 | 0 | 0.12476 | 0.12517 | 0.071377 | 0.073446 | 478.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0034493 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12476 | 0.12517 | 0.071378 | 0.073447
478.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087042 | 0.084578 | 0.047832 | 0.052964 | 478.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087043 | 0.084579 | 0.047833 | 0.052965
478.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048214 | 0.042541 | 0.021271 | 0.01418 | 478.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.048215 | 0.042542 | 0.021272 | 0.014181
479.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032796 | 0.025197 | 0.010799 | 0 | 479.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.032797 | 0.025198 | 0.0108 | 1e-06
479.56 | 0 | 0 | 0 | 0.05215 | 0.053785 | 0.037436 | 0 | 0 | 0.23747 | 0.231 | 0.20167 | 0.18793 | 479.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052151 | 0.053786 | 0.037437 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23747 | 0.231 | 0.20167 | 0.18794
479.93 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10803 | 0.085591 | 0 | 0 | 0.31505 | 0.30947 | 0.26985 | 0.26793 | 479.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10322 | 0.10803 | 0.085592 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31505 | 0.30948 | 0.26985 | 0.26793
480.3 | 0 | 0 | 0 | 0.10757 | 0.1202 | 0.10283 | 0 | 0 | 0.31588 | 0.31209 | 0.27427 | 0.28375 | 480.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10757 | 0.12021 | 0.10283 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31588 | 0.31209 | 0.27427 | 0.28375
480.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0067033 | 0.0051445 | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 0.10579 | 0.078757 | 0.08624 | 480.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0067043 | 0.0051455 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10729 | 0.10579 | 0.078758 | 0.086241
481.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030631 | 0.02694 | 0.0036904 | 0.0027678 | 481.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.030632 | 0.026941 | 0.0036914 | 0.0027688
481.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026648 | 0.021537 | 0 | 0 | 481.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.026648 | 0.021538 | 1e-06 | 1e-06
481.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024285 | 0.016249 | 0 | 0 | 481.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.024286 | 0.01625 | 1e-06 | 1e-06
482.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016629 | 0.013109 | 0 | 0 | 482.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016629 | 0.01311 | 1e-06 | 1e-06
482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017538 | 0.015465 | 0 | 0 | 482.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.017539 | 0.015466 | 1e-06 | 1e-06
482.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037796 | 0.038138 | 0.0010239 | 0.0027302 | 482.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.037797 | 0.038139 | 0.0010249 | 0.0027312
483.23 | 0 | 0 | 0 | 0.047816 | 0.036664 | 0.045028 | 0 | 0 | 0.1933 | 0.19447 | 0.14989 | 0.16411 | 483.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.047817 | 0.036665 | 0.045029 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1933 | 0.19447 | 0.14989 | 0.16411
483.6 | 0 | 0 | 0 | 0.055231 | 0.046946 | 0.049708 | 0 | 0 | 0.19021 | 0.18988 | 0.15575 | 0.169 | 483.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055232 | 0.046947 | 0.049709 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19021 | 0.18988 | 0.15575 | 0.16901
483.96 | 0 | 0 | 0 | 0.045299 | 0.043935 | 0.037113 | 0 | 0 | 0.17274 | 0.16914 | 0.14556 | 0.15129 | 483.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045301 | 0.043936 | 0.037114 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17274 | 0.16914 | 0.14556 | 0.15129
484.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021227 | 0.014745 | 0 | 0 | 484.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.021228 | 0.014746 | 1e-06 | 1e-06
484.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01789 | 0.016459 | 0 | 0 | 484.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.017891 | 0.01646 | 1e-06 | 1e-06
485.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012906 | 0.012591 | 0 | 0 | 485.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.012907 | 0.012592 | 1e-06 | 1e-06
485.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011683 | 0.013075 | 0 | 0 | 485.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011683 | 0.013076 | 1e-06 | 1e-06
485.79 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0.14783 | 0.15038 | 0 | 0 | 0.30399 | 0.30918 | 0.27228 | 0.25242 | 485.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15292 | 0.14783 | 0.15038 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30399 | 0.30918 | 0.27228 | 0.25242
486.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16435 | 0.17941 | 0.18317 | 0 | 0 | 0.30336 | 0.30893 | 0.28003 | 0.26121 | 486.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16435 | 0.17941 | 0.18317 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30336 | 0.30893 | 0.28003 | 0.26121
486.53 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.16744 | 0.17368 | 0 | 0 | 0.30259 | 0.30544 | 0.27459 | 0.26187 | 486.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14873 | 0.16744 | 0.17368 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30259 | 0.30544 | 0.27459 | 0.26187
486.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015413 | 0.011726 | 0.00029498 | 0 | 486.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.015414 | 0.011727 | 0.00029599 | 1e-06
487.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045443 | 0.044429 | 0.023048 | 0.015075 | 487.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045444 | 0.04443 | 0.023049 | 0.015076
487.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051315 | 0.050457 | 0.029159 | 0.021298 | 487.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051316 | 0.050458 | 0.02916 | 0.021299
487.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051488 | 0.052053 | 0.024861 | 0.019917 | 487.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051489 | 0.052054 | 0.024862 | 0.019918
488.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018859 | 0.017462 | 0 | 0 | 488.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01886 | 0.017463 | 1e-06 | 1e-06
488.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016573 | 0.017816 | 0 | 0 | 488.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016574 | 0.017817 | 1e-06 | 1e-06
489.09 | 0 | 0 | 0 | 0.10946 | 0.10032 | 0.084326 | 0 | 0 | 0.23707 | 0.23831 | 0.2065 | 0.20238 | 489.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10946 | 0.10032 | 0.084327 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23707 | 0.23831 | 0.2065 | 0.20238
489.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1267 | 0.1233 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.23677 | 0.23705 | 0.2088 | 0.20744 | 489.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1267 | 0.1233 | 0.10175 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23677 | 0.23705 | 0.2088 | 0.20744
489.82 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.11579 | 0.10795 | 0 | 0 | 0.23127 | 0.2306 | 0.2013 | 0.2013 | 489.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12699 | 0.11579 | 0.10795 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23127 | 0.2306 | 0.20131 | 0.20131
490.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014606 | 0.013013 | 0 | 0 | 490.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.014608 | 0.013014 | 1e-06 | 1e-06
490.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014603 | 0.013682 | 0 | 0 | 490.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.014604 | 0.013683 | 1e-06 | 1e-06
490.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046249 | 0.044287 | 0.022503 | 0.01727 | 490.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.04625 | 0.044288 | 0.022504 | 0.017271
491.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055705 | 0.053108 | 0.030255 | 0.025061 | 491.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055706 | 0.053109 | 0.030256 | 0.025062
491.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081133 | 0.080104 | 0.052717 | 0.049503 | 491.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.081134 | 0.080105 | 0.052718 | 0.049504
492.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062077 | 0.061823 | 0.039775 | 0.038504 | 492.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.062078 | 0.061824 | 0.039776 | 0.038505
492.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052843 | 0.053095 | 0.030106 | 0.029476 | 492.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052844 | 0.053095 | 0.030107 | 0.029477
492.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028593 | 0.027717 | 0.0082588 | 0.0051305 | 492.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.028594 | 0.027718 | 0.0082598 | 0.0051315
493.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047181 | 0.044564 | 0.020568 | 0.013089 | 493.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.047182 | 0.044565 | 0.020569 | 0.01309
493.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052699 | 0.050593 | 0.032821 | 0.01672 | 493.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0527 | 0.050594 | 0.032822 | 0.016721
493.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070406 | 0.067826 | 0.04448 | 0.032807 | 493.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.070407 | 0.067827 | 0.044481 | 0.032808
494.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042866 | 0.04177 | 0.026182 | 0.013395 | 494.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.042867 | 0.041771 | 0.026183 | 0.013397
494.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044443 | 0.042992 | 0.023703 | 0.016447 | 494.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.044444 | 0.042993 | 0.023704 | 0.016448
494.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025858 | 0.026339 | 0.010704 | 0.0028865 | 494.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.025859 | 0.02634 | 0.010705 | 0.0028875
495.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044459 | 0.046132 | 0.018763 | 0.019361 | 495.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.04446 | 0.046133 | 0.018764 | 0.019362
495.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061897 | 0.062846 | 0.032402 | 0.034183 | 495.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061898 | 0.062847 | 0.032403 | 0.034184
496.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063612 | 0.062311 | 0.034171 | 0.031806 | 496.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.063613 | 0.062312 | 0.034172 | 0.031807
496.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043637 | 0.041752 | 0.019433 | 0.011778 | 496.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.043638 | 0.041753 | 0.019434 | 0.011779
496.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017859 | 0.015979 | 0 | 0 | 496.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01786 | 0.01598 | 1e-06 | 1e-06
497.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014375 | 0.014609 | 0 | 0 | 497.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.014377 | 0.01461 | 1e-06 | 1e-06
497.49 | 0 | 0 | 0 | 0.13487 | 0.15615 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.30345 | 0.30751 | 0.26163 | 0.26221 | 497.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13487 | 0.15615 | 0.12231 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30345 | 0.30751 | 0.26163 | 0.26221
497.85 | 0 | 0 | 0 | 0.14321 | 0.17021 | 0.13839 | 0 | 0 | 0.29759 | 0.3021 | 0.2627 | 0.26385 | 497.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14321 | 0.17021 | 0.13839 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29759 | 0.3021 | 0.2627 | 0.26386
498.22 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0.17721 | 0.14454 | 0 | 0 | 0.29915 | 0.30111 | 0.26443 | 0.26501 | 498.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14166 | 0.17721 | 0.14454 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29915 | 0.30111 | 0.26444 | 0.26501
498.58 | 0 | 0 | 0 | 0.11429 | 0.12483 | 0.121 | 0 | 0 | 0.23527 | 0.23527 | 0.2082 | 0.2036 | 498.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11429 | 0.12483 | 0.121 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23528 | 0.23528 | 0.2082 | 0.2036
498.95 | 0 | 0 | 0 | 0.12372 | 0.1323 | 0.12276 | 0 | 0 | 0.237 | 0.23711 | 0.20936 | 0.20363 | 498.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12372 | 0.1323 | 0.12276 | 1e-06 | 1e-06 | 0.237 | 0.23712 | 0.20936 | 0.20364
499.31 | 0 | 0 | 0 | 0.13707 | 0.13612 | 0.11808 | 0 | 0 | 0.23454 | 0.23568 | 0.2031 | 0.20196 | 499.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13707 | 0.13612 | 0.11809 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23454 | 0.23568 | 0.2031 | 0.20196
499.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017591 | 0.014745 | 0 | 0 | 499.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.017592 | 0.014746 | 1e-06 | 1e-06
500.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023512 | 0.020899 | 0.0038619 | 0 | 500.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.023513 | 0.0209 | 0.0038629 | 1e-06
500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023427 | 0.020711 | 0.0041875 | 0 | 500.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.023428 | 0.020712 | 0.0041885 | 1e-06
500.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016193 | 0.014839 | 0 | 0 | 500.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016194 | 0.01484 | 1e-06 | 1e-06
501.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016241 | 0.014106 | 0 | 0 | 501.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.016242 | 0.014107 | 1e-06 | 1e-06
501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018477 | 0.016343 | 0 | 0 | 501.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.018478 | 0.016344 | 1e-06 | 1e-06
501.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019978 | 0.017852 | 0.00033574 | 0 | 501.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.019979 | 0.017853 | 0.00033674 | 1e-06
502.23 | 0 | 0 | 0 | 0.005666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038177 | 0.037285 | 0.016385 | 0.011369 | 502.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.005667 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.038178 | 0.037286 | 0.016386 | 0.01137
502.59 | 0 | 0 | 0 | 0.00083369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03763 | 0.036408 | 0.016453 | 0.014785 | 502.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.00083469 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.037631 | 0.036409 | 0.016454 | 0.014786
502.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03823 | 0.036898 | 0.014537 | 0.016757 | 502.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.038231 | 0.036899 | 0.014538 | 0.016758
503.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038179 | 0.036184 | 0.01607 | 0.013853 | 503.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.03818 | 0.036185 | 0.016071 | 0.013854
503.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039346 | 0.037581 | 0.018211 | 0.012141 | 503.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.039347 | 0.037581 | 0.018212 | 0.012141
504.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038824 | 0.038052 | 0.020846 | 0.0098162 | 504.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.038825 | 0.038053 | 0.020847 | 0.0098172
504.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023149 | 0.022047 | 0.0090393 | 0 | 504.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02315 | 0.022048 | 0.0090403 | 1e-06
504.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019212 | 0.018108 | 0.0022082 | 0 | 504.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.019213 | 0.018109 | 0.0022092 | 1e-06
505.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017259 | 0.014171 | 0 | 0 | 505.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01726 | 0.014172 | 1e-06 | 1e-06
505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034033 | 0.03249 | 0.010353 | 0.0048461 | 505.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.034034 | 0.032491 | 0.010354 | 0.0048471
505.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039377 | 0.039048 | 0.017684 | 0.011094 | 505.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.039378 | 0.039049 | 0.017685 | 0.011095
506.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038394 | 0.040585 | 0.018403 | 0.010735 | 506.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.038395 | 0.040586 | 0.018404 | 0.010736
506.59 | 0 | 0 | 0 | 0.025687 | 0.034795 | 0.012934 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.12384 | 0.099358 | 0.089521 | 506.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.025688 | 0.034796 | 0.012936 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12089 | 0.12384 | 0.099359 | 0.089522
506.96 | 0 | 0 | 0 | 0.028931 | 0.03621 | 0.022563 | 0 | 0 | 0.11791 | 0.11976 | 0.10164 | 0.090724 | 506.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.028932 | 0.036211 | 0.022564 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11791 | 0.11976 | 0.10164 | 0.090725
507.32 | 0 | 0 | 0 | 0.031072 | 0.041066 | 0.025621 | 0 | 0 | 0.11797 | 0.1196 | 0.10292 | 0.094198 | 507.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.031073 | 0.041067 | 0.025622 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11797 | 0.1196 | 0.10292 | 0.094199
507.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013787 | 0.012697 | 0.0032695 | 0 | 507.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.013787 | 0.012698 | 0.0032705 | 1e-06
508.05 | 0 | 0 | 0 | 0.034702 | 0.039232 | 0.034702 | 0 | 0 | 0.13498 | 0.13488 | 0.10829 | 0.10612 | 508.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.034703 | 0.039233 | 0.034703 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13499 | 0.13488 | 0.10829 | 0.10612
508.41 | 0 | 0 | 0 | 0.046246 | 0.05078 | 0.054407 | 0 | 0 | 0.13569 | 0.13406 | 0.11589 | 0.10881 | 508.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046247 | 0.050781 | 0.054408 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13569 | 0.13406 | 0.11589 | 0.10881
508.77 | 0 | 0 | 0 | 0.050352 | 0.060332 | 0.063961 | 0 | 0 | 0.13767 | 0.13549 | 0.11921 | 0.11214 | 508.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.050353 | 0.060333 | 0.063962 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13767 | 0.13549 | 0.11921 | 0.11214
509.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014389 | 0.010246 | 0.0025071 | 0.00087207 | 509.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01439 | 0.010247 | 0.0025081 | 0.00087307
509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014502 | 0.010904 | 0 | 0 | 509.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.014503 | 0.010905 | 1e-06 | 1e-06
509.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012085 | 0.0094717 | 0 | 0 | 509.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.012086 | 0.0094727 | 1e-06 | 1e-06
510.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010233 | 0.0087086 | 0 | 0 | 510.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.010234 | 0.0087096 | 1e-06 | 1e-06
510.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011127 | 0.0097156 | 0 | 0 | 510.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011128 | 0.0097166 | 1e-06 | 1e-06
510.95 | 0.01008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01556 | 0.015343 | 0.0011927 | 0 | 510.95 | 0.010081 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.015561 | 0.015344 | 0.0011937 | 1e-06
511.32 | 0.020928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029321 | 0.029972 | 0.014308 | 0.0099725 | 511.32 | 0.02093 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029322 | 0.029972 | 0.014309 | 0.0099735
511.68 | 0.019367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032988 | 0.032988 | 0.017767 | 0.01235 | 511.68 | 0.019368 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.032989 | 0.032989 | 0.017768 | 0.012351
512.04 | 0.00077515 | 0 | 0 | 0.012373 | 0.010567 | 0.0087604 | 0 | 0 | 0.082203 | 0.083829 | 0.057873 | 0.048119 | 512.04 | 0.00077615 | 1e-06 | 1e-06 | 0.012374 | 0.010568 | 0.0087614 | 1e-06 | 1e-06 | 0.082204 | 0.08383 | 0.057874 | 0.04812
512.41 | 0 | 0 | 0 | 0.025344 | 0.029854 | 0.019031 | 0 | 0 | 0.097246 | 0.09638 | 0.072191 | 0.064614 | 512.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.025345 | 0.029855 | 0.019032 | 1e-06 | 1e-06 | 0.097247 | 0.096381 | 0.072192 | 0.064615
512.77 | 0 | 0 | 0 | 0.032768 | 0.039087 | 0.02645 | 0 | 0 | 0.10015 | 0.10134 | 0.078102 | 0.065103 | 512.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.032769 | 0.039088 | 0.02645 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10015 | 0.10134 | 0.078103 | 0.065104
513.13 | 0 | 0 | 0 | 0.038015 | 0.037112 | 0.022665 | 0 | 0 | 0.095842 | 0.09465 | 0.070107 | 0.064689 | 513.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.038016 | 0.037113 | 0.022666 | 1e-06 | 1e-06 | 0.095843 | 0.094651 | 0.070108 | 0.06469
513.5 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.018714 | 0.002441 | 0 | 0 | 0.071548 | 0.072307 | 0.049796 | 0.045999 | 513.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.018715 | 0.018715 | 0.002442 | 1e-06 | 1e-06 | 0.071549 | 0.072308 | 0.049797 | 0.046
513.86 | 0 | 0 | 0 | 0.010502 | 0.011407 | 0 | 0 | 0 | 0.067575 | 0.067358 | 0.046933 | 0.043131 | 513.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.010503 | 0.011408 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.067576 | 0.067359 | 0.046934 | 0.043132
514.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018017 | 0.018234 | 0.009117 | 0.0015194 | 514.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.018018 | 0.018235 | 0.009118 | 0.0015204
514.58 | 0.007758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021536 | 0.020125 | 0.0082454 | 0 | 514.58 | 0.007759 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.021537 | 0.020126 | 0.0082464 | 1e-06
514.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02001 | 0.017414 | 0.0040019 | 0 | 514.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.020011 | 0.017415 | 0.0040029 | 1e-06
515.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023729 | 0.020377 | 0.0081077 | 0 | 515.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02373 | 0.020379 | 0.0081087 | 1e-06
515.67 | 0 | 0 | 0 | 0.041205 | 0.043004 | 0.036706 | 0 | 0 | 0.13689 | 0.13344 | 0.11239 | 0.10213 | 515.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.041206 | 0.043005 | 0.036707 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13689 | 0.13344 | 0.11239 | 0.10213
516.03 | 0 | 0 | 0 | 0.050368 | 0.048562 | 0.052173 | 0 | 0 | 0.13659 | 0.13475 | 0.11655 | 0.10951 | 516.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.050369 | 0.048563 | 0.052174 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13659 | 0.13475 | 0.11655 | 0.10951
516.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0601 | 0.042025 | 0.053774 | 0 | 0 | 0.1354 | 0.13399 | 0.11279 | 0.10737 | 516.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060101 | 0.042026 | 0.053775 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1354 | 0.13399 | 0.11279 | 0.10737
516.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017165 | 0.017382 | 0.0045629 | 0 | 516.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.017166 | 0.017383 | 0.0045639 | 1e-06
517.12 | 0 | 0 | 0 | 0.0032578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041698 | 0.041481 | 0.025193 | 0.017049 | 517.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0032588 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.041699 | 0.041482 | 0.025194 | 0.01705
517.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0025343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042468 | 0.043119 | 0.031607 | 0.026176 | 517.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0025353 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.042469 | 0.04312 | 0.031607 | 0.026177
517.85 | 0.0015548 | 0 | 0 | 0.010872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045117 | 0.045443 | 0.033159 | 0.029897 | 517.85 | 0.0015558 | 1e-06 | 1e-06 | 0.010873 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045118 | 0.045444 | 0.03316 | 0.029898
518.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02246 | 0.023873 | 0.0098974 | 0.0071783 | 518.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.022461 | 0.023874 | 0.0098984 | 0.0071793
518.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044929 | 0.044821 | 0.023745 | 0.015031 | 518.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.04493 | 0.044822 | 0.023746 | 0.015032
518.93 | 0.002339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049661 | 0.048571 | 0.030854 | 0.017226 | 518.93 | 0.00234 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049662 | 0.048572 | 0.030855 | 0.017227
519.3 | 0.0046826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049386 | 0.046876 | 0.032524 | 0.016153 | 519.3 | 0.0046836 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049387 | 0.046877 | 0.032525 | 0.016154
519.66 | 0.0031253 | 0 | 0 | 0.063823 | 0.045614 | 0.063823 | 0 | 0 | 0.16426 | 0.16361 | 0.15154 | 0.13515 | 519.66 | 0.0031263 | 1e-06 | 1e-06 | 0.063824 | 0.045615 | 0.063824 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16426 | 0.16361 | 0.15154 | 0.13515
520.02 | 0 | 0 | 0 | 0.070844 | 0.060828 | 0.067202 | 0 | 0 | 0.16041 | 0.16139 | 0.15637 | 0.13943 | 520.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.070845 | 0.060829 | 0.067203 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16041 | 0.16139 | 0.15637 | 0.13943
520.38 | 0 | 0 | 0 | 0.071798 | 0.07271 | 0.069061 | 0 | 0 | 0.16197 | 0.16263 | 0.16027 | 0.14385 | 520.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.071799 | 0.072711 | 0.069062 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16197 | 0.16263 | 0.16027 | 0.14385
520.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023676 | 0.024005 | 0.029157 | 0.011071 | 520.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.023677 | 0.024006 | 0.029158 | 0.011072
521.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022961 | 0.02395 | 0.018128 | 0.0054931 | 521.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.022963 | 0.023951 | 0.018128 | 0.0054941
521.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025507 | 0.027811 | 0.013713 | 0.0071309 | 521.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.025508 | 0.027812 | 0.013714 | 0.0071319
521.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029233 | 0.031761 | 0.011319 | 0.011869 | 521.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029234 | 0.031762 | 0.011321 | 0.01187
522.19 | 0 | 0 | 0 | 0.14601 | 0.12587 | 0.14784 | 0 | 0 | 0.27358 | 0.27666 | 0.24607 | 0.24057 | 522.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14601 | 0.12587 | 0.14784 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27358 | 0.27666 | 0.24607 | 0.24057
522.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0.14159 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.26732 | 0.27095 | 0.24513 | 0.24182 | 522.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1627 | 0.1416 | 0.1572 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26732 | 0.27095 | 0.24513 | 0.24182
522.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1657 | 0.15286 | 0.1547 | 0 | 0 | 0.26811 | 0.27207 | 0.25078 | 0.24418 | 522.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1657 | 0.15287 | 0.1547 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26811 | 0.27208 | 0.25078 | 0.24418
523.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023942 | 0.027032 | 0.021184 | 0.019529 | 523.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.023943 | 0.027033 | 0.021185 | 0.01953
523.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030651 | 0.031976 | 0.021538 | 0.015463 | 523.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.030652 | 0.031977 | 0.021539 | 0.015464
524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032152 | 0.030381 | 0.017819 | 0.012285 | 524 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.032153 | 0.030382 | 0.01782 | 0.012286
524.36 | 0 | 0 | 0 | 0.042678 | 0.040835 | 0.022399 | 0 | 0 | 0.12826 | 0.12803 | 0.10519 | 0.09745 | 524.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.042679 | 0.040836 | 0.0224 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12826 | 0.12804 | 0.10519 | 0.097451
524.72 | 0 | 0 | 0 | 0.062117 | 0.058419 | 0.04363 | 0 | 0 | 0.13965 | 0.13932 | 0.12801 | 0.12135 | 524.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.062118 | 0.05842 | 0.043631 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13965 | 0.13932 | 0.12801 | 0.12135
525.09 | 0 | 0 | 0 | 0.074939 | 0.066613 | 0.05366 | 0 | 0 | 0.14755 | 0.14844 | 0.13878 | 0.13101 | 525.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07494 | 0.066614 | 0.053661 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14755 | 0.14844 | 0.13878 | 0.13101
525.45 | 0 | 0 | 0 | 0.018548 | 0.022257 | 0.004637 | 0 | 0 | 0.056423 | 0.05531 | 0.057313 | 0.051192 | 525.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.018549 | 0.022258 | 0.004638 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056424 | 0.055311 | 0.057314 | 0.051193
525.81 | 0 | 0 | 0 | 0.022249 | 0.03152 | 0.021322 | 0 | 0 | 0.094671 | 0.096562 | 0.082322 | 0.08566 | 525.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.02225 | 0.031521 | 0.021323 | 1e-06 | 1e-06 | 0.094672 | 0.096563 | 0.082323 | 0.085661
526.17 | 0 | 0 | 0 | 0.028358 | 0.030217 | 0.024639 | 0 | 0 | 0.092103 | 0.095338 | 0.087026 | 0.094836 | 526.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.028359 | 0.030218 | 0.02464 | 1e-06 | 1e-06 | 0.092104 | 0.095339 | 0.087027 | 0.094837
526.53 | 0 | 0 | 0 | 0.031003 | 0.022624 | 0.029141 | 0 | 0 | 0.092226 | 0.094461 | 0.085579 | 0.097309 | 526.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.031004 | 0.022625 | 0.029142 | 1e-06 | 1e-06 | 0.092227 | 0.094462 | 0.08558 | 0.09731
526.89 | 0 | 0 | 0 | 0.0075597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049446 | 0.049894 | 0.048382 | 0.053421 | 526.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0075607 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049446 | 0.049895 | 0.048383 | 0.053422
527.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014932 | 0 | 0 | 0 | 0.052188 | 0.054428 | 0.044461 | 0.05118 | 527.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0014942 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052189 | 0.054429 | 0.044462 | 0.051181
527.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016835 | 0 | 0 | 0 | 0.05578 | 0.060269 | 0.048373 | 0.055668 | 527.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0016845 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055781 | 0.06027 | 0.048374 | 0.055669
527.98 | 0.00080251 | 0 | 0 | 0 | 0.0083255 | 0.0055191 | 0 | 0 | 0.061684 | 0.065949 | 0.062638 | 0.063199 | 527.98 | 0.00080351 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0083265 | 0.0055201 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061685 | 0.06595 | 0.062639 | 0.0632
528.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052456 | 0 | 0 | 0.05935 | 0.061036 | 0.064296 | 0.064858 | 528.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0052466 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059351 | 0.061037 | 0.064297 | 0.064859
528.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0046911 | 0 | 0.0018764 | 0 | 0 | 0.058656 | 0.060457 | 0.068113 | 0.066424 | 528.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0046921 | 1e-06 | 0.0018774 | 1e-06 | 1e-06 | 0.058657 | 0.060458 | 0.068114 | 0.066425
529.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0056367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054226 | 0.055015 | 0.064823 | 0.063132 | 529.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0056377 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.054227 | 0.055016 | 0.064824 | 0.063133
529.42 | 0 | 0 | 0 | 0.10071 | 0.068675 | 0.073385 | 0 | 0 | 0.18466 | 0.18975 | 0.19308 | 0.19647 | 529.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10071 | 0.068676 | 0.073386 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18466 | 0.18975 | 0.19308 | 0.19647
529.78 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 0.10626 | 0.11192 | 0 | 0 | 0.21457 | 0.21955 | 0.21712 | 0.22108 | 529.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12889 | 0.10626 | 0.11192 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21458 | 0.21955 | 0.21712 | 0.22108
530.14 | 0.027569 | 0.0089196 | 0 | 0.13494 | 0.12927 | 0.13116 | 0 | 0 | 0.21851 | 0.22622 | 0.2218 | 0.23144 | 530.14 | 0.02757 | 0.0089206 | 1e-06 | 0.13494 | 0.12927 | 0.13116 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21851 | 0.22622 | 0.2218 | 0.23144
530.5 | 0.029239 | 0.0064975 | 0 | 0.05007 | 0.047231 | 0.066161 | 0 | 0 | 0.092966 | 0.10058 | 0.1037 | 0.1037 | 530.5 | 0.02924 | 0.0064985 | 1e-06 | 0.050071 | 0.047232 | 0.066162 | 1e-06 | 1e-06 | 0.092967 | 0.10058 | 0.1037 | 0.1037
530.86 | 0 | 0 | 0 | 0.036047 | 0.024694 | 0.043616 | 0 | 0 | 0.092814 | 0.098718 | 0.10411 | 0.10297 | 530.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.036048 | 0.024695 | 0.043617 | 1e-06 | 1e-06 | 0.092815 | 0.098719 | 0.10411 | 0.10298
531.22 | 0 | 0 | 0 | 0.048744 | 0.031674 | 0.058227 | 0 | 0 | 0.12882 | 0.13314 | 0.13292 | 0.13406 | 531.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.048745 | 0.031675 | 0.058228 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12882 | 0.13315 | 0.13292 | 0.13406
531.59 | 0 | 0 | 0 | 0.062289 | 0.041431 | 0.070822 | 0 | 0 | 0.13283 | 0.13601 | 0.13527 | 0.14267 | 531.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06229 | 0.041432 | 0.070823 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13283 | 0.13601 | 0.13527 | 0.14267
531.95 | 0 | 0 | 0 | 0.062419 | 0.039583 | 0.070983 | 0 | 0 | 0.11121 | 0.11943 | 0.12697 | 0.13496 | 531.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06242 | 0.039584 | 0.070984 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11121 | 0.11943 | 0.12697 | 0.13496
532.31 | 0.0073549 | 0 | 0 | 0.068381 | 0.044572 | 0.064572 | 0 | 0 | 0.10549 | 0.1168 | 0.12983 | 0.1384 | 532.31 | 0.0073559 | 1e-06 | 1e-06 | 0.068382 | 0.044573 | 0.064573 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10549 | 0.1168 | 0.12983 | 0.1384
532.67 | 0.002451 | 0 | 0 | 0.067691 | 0.045793 | 0.060074 | 0 | 0 | 0.11076 | 0.12196 | 0.13904 | 0.14875 | 532.67 | 0.002452 | 1e-06 | 1e-06 | 0.067692 | 0.045794 | 0.060075 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11076 | 0.12196 | 0.13904 | 0.14875
533.03 | 0.0065299 | 0 | 0 | 0.06925 | 0.051176 | 0.06164 | 0 | 0 | 0.1178 | 0.1267 | 0.14337 | 0.15136 | 533.03 | 0.0065309 | 1e-06 | 1e-06 | 0.069251 | 0.051177 | 0.061641 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1178 | 0.12671 | 0.14337 | 0.15136
533.39 | 0.0016282 | 0.004885 | 0 | 0.060814 | 0.047532 | 0.05607 | 0 | 0 | 0.09808 | 0.10867 | 0.12774 | 0.13058 | 533.39 | 0.0016292 | 0.004886 | 1e-06 | 0.060815 | 0.047533 | 0.056071 | 1e-06 | 1e-06 | 0.098081 | 0.10867 | 0.12774 | 0.13059
533.75 | 0.017127 | 0.044858 | 0 | 0.14865 | 0.16386 | 0.1515 | 0 | 0 | 0.24237 | 0.25868 | 0.2621 | 0.27693 | 533.75 | 0.017128 | 0.044859 | 1e-06 | 0.14865 | 0.16386 | 0.15151 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24237 | 0.25868 | 0.2621 | 0.27693
534.11 | 0.026959 | 0.066172 | 0 | 0.17565 | 0.19374 | 0.1766 | 0 | 0 | 0.26384 | 0.28475 | 0.28047 | 0.30332 | 534.11 | 0.02696 | 0.066173 | 1e-06 | 0.17565 | 0.19374 | 0.1766 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26384 | 0.28475 | 0.28047 | 0.30332
534.47 | 0.025368 | 0.067102 | 0 | 0.19807 | 0.2057 | 0.19902 | 0 | 0 | 0.29393 | 0.31327 | 0.31287 | 0.34262 | 534.47 | 0.025369 | 0.067103 | 1e-06 | 0.19807 | 0.2057 | 0.19903 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29393 | 0.31327 | 0.31287 | 0.34262
534.83 | 0.020495 | 0.056568 | 0 | 0.12114 | 0.10299 | 0.1135 | 0 | 0 | 0.16005 | 0.17369 | 0.19502 | 0.21393 | 534.83 | 0.020497 | 0.056569 | 1e-06 | 0.12115 | 0.10299 | 0.1135 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16005 | 0.17369 | 0.19502 | 0.21393
535.19 | 0.012309 | 0.074676 | 0 | 0.11954 | 0.10998 | 0.12145 | 0 | 0 | 0.17753 | 0.18602 | 0.2255 | 0.2364 | 535.19 | 0.01231 | 0.074677 | 1e-06 | 0.11954 | 0.10998 | 0.12145 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17753 | 0.18602 | 0.2255 | 0.2364
535.55 | 0.018106 | 0.1037 | 0 | 0.11797 | 0.11221 | 0.11509 | 0 | 0 | 0.15652 | 0.16964 | 0.21752 | 0.225 | 535.55 | 0.018107 | 0.1037 | 1e-06 | 0.11797 | 0.11221 | 0.11509 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15652 | 0.16964 | 0.21752 | 0.225
535.91 | 0.014828 | 0.10544 | 0 | 0.12758 | 0.11894 | 0.1151 | 0 | 0 | 0.16076 | 0.177 | 0.22556 | 0.23362 | 535.91 | 0.014829 | 0.10544 | 1e-06 | 0.12758 | 0.11894 | 0.1151 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16076 | 0.177 | 0.22556 | 0.23362
536.27 | 0.025531 | 0.11036 | 0 | 0.20597 | 0.20309 | 0.18677 | 0 | 0 | 0.26686 | 0.29081 | 0.32732 | 0.35324 | 536.27 | 0.025532 | 0.11036 | 1e-06 | 0.20597 | 0.20309 | 0.18677 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26686 | 0.29081 | 0.32732 | 0.35324
536.63 | 0.02975 | 0.10165 | 0 | 0.22276 | 0.22564 | 0.21216 | 0 | 0 | 0.30319 | 0.32492 | 0.35317 | 0.39362 | 536.63 | 0.029751 | 0.10165 | 1e-06 | 0.22276 | 0.22565 | 0.21216 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30319 | 0.32492 | 0.35317 | 0.39362
536.99 | 0.035502 | 0.096599 | 0 | 0.21119 | 0.22178 | 0.2237 | 0 | 0 | 0.31029 | 0.33142 | 0.36139 | 0.40699 | 536.99 | 0.035503 | 0.0966 | 1e-06 | 0.21119 | 0.22178 | 0.2237 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3103 | 0.33143 | 0.36139 | 0.40699
537.35 | 0.018188 | 0.099206 | 0 | 0.12187 | 0.12862 | 0.14692 | 0 | 0 | 0.19255 | 0.21336 | 0.2555 | 0.30001 | 537.35 | 0.018189 | 0.099207 | 1e-06 | 0.12187 | 0.12862 | 0.14692 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19255 | 0.21336 | 0.2555 | 0.30001
537.71 | 0.016497 | 0.11135 | 0 | 0.11074 | 0.1165 | 0.14246 | 0 | 0 | 0.17925 | 0.20152 | 0.25654 | 0.29633 | 537.71 | 0.016498 | 0.11135 | 1e-06 | 0.11074 | 0.1165 | 0.14246 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17925 | 0.20152 | 0.25654 | 0.29633
538.07 | 0.024813 | 0.14309 | 0 | 0.1388 | 0.13205 | 0.16289 | 0 | 0 | 0.19246 | 0.21826 | 0.27991 | 0.32617 | 538.07 | 0.024814 | 0.14309 | 1e-06 | 0.1388 | 0.13205 | 0.16289 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19246 | 0.21826 | 0.27991 | 0.32617
538.43 | 0.039799 | 0.16251 | 0 | 0.16107 | 0.13692 | 0.17943 | 0 | 0 | 0.19938 | 0.22605 | 0.29962 | 0.34252 | 538.43 | 0.0398 | 0.16251 | 1e-06 | 0.16108 | 0.13692 | 0.17944 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19938 | 0.22605 | 0.29962 | 0.34252
538.79 | 0.046503 | 0.16442 | 0 | 0.16945 | 0.15493 | 0.19268 | 0 | 0 | 0.20526 | 0.23243 | 0.30739 | 0.36371 | 538.79 | 0.046504 | 0.16442 | 1e-06 | 0.16945 | 0.15494 | 0.19268 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20526 | 0.23243 | 0.30739 | 0.36372
539.15 | 0.048143 | 0.16767 | 0 | 0.17266 | 0.17266 | 0.19201 | 0 | 0 | 0.2105 | 0.23825 | 0.31457 | 0.37899 | 539.15 | 0.048144 | 0.16767 | 1e-06 | 0.17267 | 0.17267 | 0.19201 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21051 | 0.23825 | 0.31457 | 0.37899
539.51 | 0.067239 | 0.17847 | 0 | 0.19319 | 0.21544 | 0.20963 | 0 | 0 | 0.25011 | 0.27321 | 0.35337 | 0.43172 | 539.51 | 0.06724 | 0.17847 | 1e-06 | 0.19319 | 0.21544 | 0.20963 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25011 | 0.27321 | 0.35337 | 0.43173
539.87 | 0.079663 | 0.20331 | 0 | 0.21778 | 0.22745 | 0.20908 | 0 | 0 | 0.25994 | 0.28652 | 0.37413 | 0.44956 | 539.87 | 0.079664 | 0.20331 | 1e-06 | 0.21778 | 0.22745 | 0.20908 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25994 | 0.28652 | 0.37413 | 0.44956
540.23 | 0.091389 | 0.22016 | 0 | 0.22956 | 0.24021 | 0.23246 | 0 | 0 | 0.27507 | 0.30028 | 0.40165 | 0.48123 | 540.23 | 0.09139 | 0.22017 | 1e-06 | 0.22956 | 0.24021 | 0.23247 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27507 | 0.30028 | 0.40165 | 0.48123
540.59 | 0.077203 | 0.22995 | 0 | 0.23247 | 0.22086 | 0.23924 | 0 | 0 | 0.25662 | 0.28691 | 0.39134 | 0.47318 | 540.59 | 0.077204 | 0.22995 | 1e-06 | 0.23247 | 0.22086 | 0.23924 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25662 | 0.28692 | 0.39134 | 0.47318
540.95 | 0.075646 | 0.24938 | 0 | 0.23841 | 0.22194 | 0.26069 | 0 | 0 | 0.27196 | 0.30056 | 0.41524 | 0.50707 | 540.95 | 0.075647 | 0.24938 | 1e-06 | 0.23841 | 0.22194 | 0.26069 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27196 | 0.30056 | 0.41524 | 0.50707
541.31 | 0.077412 | 0.26137 | 0 | 0.26589 | 0.23291 | 0.27753 | 0 | 0 | 0.28525 | 0.31587 | 0.44024 | 0.53453 | 541.31 | 0.077413 | 0.26137 | 1e-06 | 0.26589 | 0.23291 | 0.27753 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28525 | 0.31587 | 0.44024 | 0.53453
541.67 | 0.094927 | 0.28894 | 0 | 0.31703 | 0.27724 | 0.30732 | 0 | 0 | 0.32867 | 0.35929 | 0.49769 | 0.59842 | 541.67 | 0.094928 | 0.28894 | 1e-06 | 0.31703 | 0.27724 | 0.30732 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32867 | 0.3593 | 0.49769 | 0.59842
542.03 | 0.094455 | 0.31596 | 0 | 0.34444 | 0.32009 | 0.35419 | 0 | 0 | 0.3723 | 0.40445 | 0.54846 | 0.65951 | 542.03 | 0.094456 | 0.31596 | 1e-06 | 0.34445 | 0.32009 | 0.35419 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3723 | 0.40445 | 0.54846 | 0.65951
542.39 | 0.10374 | 0.34469 | 0 | 0.37332 | 0.34992 | 0.39575 | 0 | 0 | 0.41727 | 0.44921 | 0.59587 | 0.71813 | 542.39 | 0.10374 | 0.34469 | 1e-06 | 0.37332 | 0.34992 | 0.39575 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41727 | 0.44921 | 0.59587 | 0.71813
542.75 | 0.097251 | 0.34541 | 0 | 0.35885 | 0.34713 | 0.40477 | 0 | 0 | 0.4111 | 0.44733 | 0.60098 | 0.73521 | 542.75 | 0.097252 | 0.34541 | 1e-06 | 0.35885 | 0.34713 | 0.40477 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4111 | 0.44733 | 0.60098 | 0.73522
543.11 | 0.097802 | 0.36279 | 0 | 0.36735 | 0.33813 | 0.39852 | 0 | 0 | 0.3954 | 0.4341 | 0.59641 | 0.74019 | 543.11 | 0.097803 | 0.36279 | 1e-06 | 0.36735 | 0.33813 | 0.39852 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39541 | 0.4341 | 0.59641 | 0.74019
543.47 | 0.089401 | 0.39854 | 0 | 0.36416 | 0.33592 | 0.37876 | 0 | 0 | 0.38558 | 0.42718 | 0.59765 | 0.75772 | 543.47 | 0.089402 | 0.39854 | 1e-06 | 0.36416 | 0.33592 | 0.37877 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38558 | 0.42718 | 0.59765 | 0.75772
543.83 | 0.082829 | 0.43674 | 0 | 0.42832 | 0.402 | 0.43612 | 0 | 0 | 0.46046 | 0.4993 | 0.67639 | 0.85072 | 543.83 | 0.08283 | 0.43674 | 1e-06 | 0.42832 | 0.402 | 0.43612 | 1e-06 | 1e-06 | 0.46046 | 0.4993 | 0.67639 | 0.85072
544.18 | 0.096306 | 0.46059 | 0 | 0.47059 | 0.45205 | 0.47742 | 0 | 0.0033497 | 0.51213 | 0.54633 | 0.74179 | 0.92565 | 544.18 | 0.096307 | 0.4606 | 1e-06 | 0.47059 | 0.45205 | 0.47743 | 1e-06 | 0.0033507 | 0.51213 | 0.54633 | 0.74179 | 0.92565
544.54 | 0.099015 | 0.47158 | 0 | 0.51583 | 0.50116 | 0.54027 | 0 | 0 | 0.55651 | 0.58678 | 0.80674 | 0.99978 | 544.54 | 0.099016 | 0.47158 | 1e-06 | 0.51583 | 0.50116 | 0.54027 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55651 | 0.58678 | 0.80675 | 0.99978
544.9 | 0.13003 | 0.49076 | 0 | 0.51824 | 0.48109 | 0.54757 | 0 | 0 | 0.52939 | 0.55918 | 0.79857 | 1.0062 | 544.9 | 0.13003 | 0.49076 | 1e-06 | 0.51824 | 0.48109 | 0.54757 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52939 | 0.55919 | 0.79857 | 1.0062
545.26 | 0.15766 | 0.52079 | 0 | 0.53068 | 0.48475 | 0.56098 | 0 | 0 | 0.52775 | 0.55977 | 0.81156 | 1.0385 | 545.26 | 0.15766 | 0.5208 | 1e-06 | 0.53068 | 0.48475 | 0.56098 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52775 | 0.55977 | 0.81157 | 1.0385
545.62 | 0.1828 | 0.53751 | 0 | 0.53532 | 0.49428 | 0.56757 | 0 | 0 | 0.52605 | 0.561 | 0.82215 | 1.0731 | 545.62 | 0.1828 | 0.53751 | 1e-06 | 0.53532 | 0.49428 | 0.56757 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52606 | 0.561 | 0.82215 | 1.0731
545.98 | 0.19189 | 0.59074 | 0 | 0.54849 | 0.51627 | 0.58072 | 0 | 0 | 0.5426 | 0.57705 | 0.85001 | 1.126 | 545.98 | 0.19189 | 0.59074 | 1e-06 | 0.54849 | 0.51627 | 0.58072 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5426 | 0.57705 | 0.85001 | 1.126
546.34 | 0.20393 | 0.63192 | 0 | 0.57378 | 0.54738 | 0.61779 | 0 | 0 | 0.57324 | 0.60422 | 0.89591 | 1.1823 | 546.34 | 0.20393 | 0.63192 | 1e-06 | 0.57378 | 0.54738 | 0.61779 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57324 | 0.60422 | 0.89591 | 1.1823
546.7 | 0.21234 | 0.68905 | 0 | 0.6644 | 0.61061 | 0.69179 | 0 | 0.0036372 | 0.64441 | 0.67481 | 0.97779 | 1.2783 | 546.7 | 0.21234 | 0.68905 | 1e-06 | 0.6644 | 0.61061 | 0.69179 | 1e-06 | 0.0036382 | 0.64441 | 0.67481 | 0.97779 | 1.2783
547.06 | 0.21908 | 0.7398 | 0 | 0.72084 | 0.66683 | 0.75717 | 0.0002808 | 0.028368 | 0.70482 | 0.7338 | 1.0625 | 1.37 | 547.06 | 0.21908 | 0.73981 | 1e-06 | 0.72084 | 0.66683 | 0.75717 | 0.0002818 | 0.028369 | 0.70482 | 0.7338 | 1.0625 | 1.37
547.42 | 0.21775 | 0.77815 | 0 | 0.75251 | 0.68956 | 0.7889 | 0.00028126 | 0.017161 | 0.72993 | 0.76144 | 1.1162 | 1.4419 | 547.42 | 0.21775 | 0.77815 | 1e-06 | 0.75251 | 0.68956 | 0.7889 | 0.00028226 | 0.017162 | 0.72993 | 0.76144 | 1.1162 | 1.4419
547.77 | 0.23301 | 0.8299 | 0 | 0.75659 | 0.69756 | 0.78611 | 0.0056281 | 0.030956 | 0.72644 | 0.75053 | 1.1305 | 1.4799 | 547.77 | 0.23301 | 0.8299 | 1e-06 | 0.75659 | 0.69756 | 0.78611 | 0.0056291 | 0.030957 | 0.72645 | 0.75053 | 1.1305 | 1.4799
548.13 | 0.24215 | 0.87242 | 0 | 0.78178 | 0.71787 | 0.79161 | 0.0030937 | 0.045281 | 0.73643 | 0.76168 | 1.1642 | 1.5323 | 548.13 | 0.24215 | 0.87242 | 1e-06 | 0.78178 | 0.71787 | 0.79162 | 0.0030947 | 0.045282 | 0.73644 | 0.76169 | 1.1642 | 1.5323
548.49 | 0.25833 | 0.93203 | 0 | 0.84925 | 0.78136 | 0.83252 | 0.017447 | 0.065286 | 0.78687 | 0.8067 | 1.236 | 1.6197 | 548.49 | 0.25833 | 0.93203 | 1e-06 | 0.84925 | 0.78136 | 0.83252 | 0.017448 | 0.065287 | 0.78687 | 0.80671 | 1.236 | 1.6197
548.85 | 0.26446 | 0.98433 | 0 | 0.88736 | 0.81745 | 0.89228 | 0.014645 | 0.068156 | 0.83655 | 0.85533 | 1.3185 | 1.7167 | 548.85 | 0.26446 | 0.98433 | 1e-06 | 0.88736 | 0.81745 | 0.89228 | 0.014646 | 0.068157 | 0.83655 | 0.85534 | 1.3185 | 1.7167
549.21 | 0.26739 | 1.0324 | 0 | 0.95487 | 0.87426 | 0.97059 | 0.0011244 | 0.082662 | 0.90214 | 0.91971 | 1.4123 | 1.857 | 549.21 | 0.26739 | 1.0324 | 1e-06 | 0.95487 | 0.87426 | 0.97059 | 0.0011254 | 0.082663 | 0.90214 | 0.91971 | 1.4123 | 1.857
549.57 | 0.26418 | 1.0719 | 0 | 0.98211 | 0.92408 | 1.0244 | 0.0042202 | 0.11113 | 0.9443 | 0.96106 | 1.4712 | 1.9634 | 549.57 | 0.26418 | 1.0719 | 1e-06 | 0.98211 | 0.92408 | 1.0244 | 0.0042212 | 0.11113 | 0.9443 | 0.96106 | 1.4713 | 1.9634
549.93 | 0.29332 | 1.1327 | 0 | 1.0337 | 0.97366 | 1.0751 | 0.018033 | 0.11947 | 0.9906 | 0.99923 | 1.5536 | 2.072 | 549.93 | 0.29332 | 1.1327 | 1e-06 | 1.0338 | 0.97366 | 1.0751 | 0.018034 | 0.11947 | 0.9906 | 0.99923 | 1.5536 | 2.072
550.28 | 0.32198 | 1.1803 | 0 | 1.0699 | 1.0185 | 1.1173 | 0.03248 | 0.11439 | 1.0264 | 1.0174 | 1.6085 | 2.1542 | 550.28 | 0.32198 | 1.1803 | 1e-06 | 1.0699 | 1.0185 | 1.1173 | 0.032481 | 0.11439 | 1.0264 | 1.0174 | 1.6085 | 2.1542
550.64 | 0.365 | 1.2441 | 0 | 1.1292 | 1.0927 | 1.1924 | 0.051376 | 0.12477 | 1.0994 | 1.0757 | 1.7177 | 2.2743 | 550.64 | 0.365 | 1.2441 | 1e-06 | 1.1292 | 1.0927 | 1.1924 | 0.051377 | 0.12477 | 1.0994 | 1.0757 | 1.7177 | 2.2743
551 | 0.38755 | 1.3059 | 0 | 1.1893 | 1.1596 | 1.2397 | 0.071799 | 0.13399 | 1.1602 | 1.1318 | 1.8142 | 2.3947 | 551 | 0.38755 | 1.306 | 1e-06 | 1.1893 | 1.1596 | 1.2397 | 0.0718 | 0.13399 | 1.1602 | 1.1318 | 1.8142 | 2.3947
551.36 | 0.41469 | 1.3973 | 0 | 1.2361 | 1.2134 | 1.2972 | 0.11087 | 0.16447 | 1.2293 | 1.1922 | 1.9204 | 2.5044 | 551.36 | 0.4147 | 1.3973 | 1e-06 | 1.2361 | 1.2134 | 1.2972 | 0.11087 | 0.16447 | 1.2293 | 1.1922 | 1.9204 | 2.5045
551.72 | 0.4329 | 1.4808 | 0 | 1.3212 | 1.2748 | 1.3637 | 0.15616 | 0.17593 | 1.3294 | 1.28 | 2.0562 | 2.6722 | 551.72 | 0.4329 | 1.4808 | 1e-06 | 1.3212 | 1.2748 | 1.3637 | 0.15616 | 0.17593 | 1.3294 | 1.28 | 2.0562 | 2.6722
552.08 | 0.4562 | 1.5704 | 0 | 1.3984 | 1.3529 | 1.4438 | 0.19531 | 0.24336 | 1.4275 | 1.3703 | 2.1958 | 2.8497 | 552.08 | 0.4562 | 1.5704 | 1e-06 | 1.3984 | 1.3529 | 1.4438 | 0.19531 | 0.24336 | 1.4275 | 1.3703 | 2.1958 | 2.8497
552.43 | 0.48705 | 1.643 | 0 | 1.4886 | 1.4183 | 1.5223 | 0.24026 | 0.2941 | 1.5103 | 1.4457 | 2.3245 | 3.0122 | 552.43 | 0.48705 | 1.643 | 1e-06 | 1.4886 | 1.4183 | 1.5223 | 0.24027 | 0.2941 | 1.5103 | 1.4457 | 2.3246 | 3.0122
552.79 | 0.498 | 1.7349 | 0 | 1.5631 | 1.4679 | 1.5889 | 0.2656 | 0.33654 | 1.5545 | 1.4859 | 2.4211 | 3.1437 | 552.79 | 0.498 | 1.7349 | 1e-06 | 1.5631 | 1.4679 | 1.5889 | 0.2656 | 0.33654 | 1.5545 | 1.4859 | 2.4211 | 3.1437
553.15 | 0.51035 | 1.8088 | 0 | 1.6548 | 1.5297 | 1.6886 | 0.26895 | 0.34563 | 1.6547 | 1.571 | 2.5895 | 3.3187 | 553.15 | 0.51035 | 1.8088 | 1e-06 | 1.6549 | 1.5298 | 1.6886 | 0.26895 | 0.34563 | 1.6547 | 1.571 | 2.5895 | 3.3187
553.51 | 0.56275 | 1.9217 | 0 | 1.8522 | 1.7296 | 1.8781 | 0.27482 | 0.34894 | 1.9159 | 1.8195 | 2.9019 | 3.6775 | 553.51 | 0.56275 | 1.9217 | 1e-06 | 1.8522 | 1.7296 | 1.8781 | 0.27482 | 0.34894 | 1.9159 | 1.8195 | 2.9019 | 3.6775
553.87 | 0.58018 | 1.9779 | 0 | 1.932 | 1.8131 | 1.938 | 0.28995 | 0.35565 | 2.027 | 1.9165 | 3.0758 | 3.8799 | 553.87 | 0.58018 | 1.9779 | 1e-06 | 1.932 | 1.8131 | 1.938 | 0.28995 | 0.35565 | 2.027 | 1.9165 | 3.0758 | 3.8799
554.22 | 0.61688 | 2.084 | 0 | 2.0154 | 1.9164 | 2.0234 | 0.33375 | 0.38523 | 2.1433 | 2.0135 | 3.2364 | 4.0817 | 554.22 | 0.61689 | 2.084 | 1e-06 | 2.0154 | 1.9164 | 2.0234 | 0.33375 | 0.38523 | 2.1433 | 2.0135 | 3.2364 | 4.0817
554.58 | 0.60923 | 2.1387 | 0 | 1.9907 | 1.8999 | 1.9977 | 0.35017 | 0.39016 | 2.1015 | 1.9472 | 3.2805 | 4.1259 | 554.58 | 0.60923 | 2.1387 | 1e-06 | 1.9907 | 1.8999 | 1.9977 | 0.35017 | 0.39016 | 2.1015 | 1.9472 | 3.2805 | 4.1259
554.94 | 0.66703 | 2.2694 | 0 | 2.1191 | 1.9972 | 2.1221 | 0.38553 | 0.43697 | 2.2612 | 2.084 | 3.505 | 4.3718 | 554.94 | 0.66703 | 2.2695 | 1e-06 | 2.1191 | 1.9972 | 2.1221 | 0.38553 | 0.43697 | 2.2612 | 2.084 | 3.505 | 4.3718
555.3 | 0.69686 | 2.3673 | 0 | 2.2188 | 2.0636 | 2.1928 | 0.42619 | 0.43192 | 2.368 | 2.1659 | 3.6795 | 4.5897 | 555.3 | 0.69686 | 2.3673 | 1e-06 | 2.2188 | 2.0636 | 2.1928 | 0.42619 | 0.43192 | 2.368 | 2.1659 | 3.6795 | 4.5897
555.66 | 0.74964 | 2.5048 | 0 | 2.327 | 2.1784 | 2.3129 | 0.48655 | 0.47219 | 2.5186 | 2.2933 | 3.8713 | 4.8678 | 555.66 | 0.74964 | 2.5048 | 1e-06 | 2.327 | 2.1784 | 2.3129 | 0.48655 | 0.47219 | 2.5186 | 2.2933 | 3.8713 | 4.8679
556.01 | 0.79022 | 2.6306 | 0 | 2.4106 | 2.2828 | 2.4086 | 0.50723 | 0.4986 | 2.6381 | 2.3776 | 4.0464 | 5.1297 | 556.01 | 0.79022 | 2.6306 | 1e-06 | 2.4106 | 2.2828 | 2.4086 | 0.50724 | 0.4986 | 2.6382 | 2.3776 | 4.0464 | 5.1297
556.37 | 0.84025 | 2.7269 | 0 | 2.5125 | 2.409 | 2.5266 | 0.52968 | 0.54406 | 2.7944 | 2.4882 | 4.2543 | 5.4082 | 556.37 | 0.84025 | 2.7269 | 1e-06 | 2.5125 | 2.409 | 2.5266 | 0.52969 | 0.54406 | 2.7944 | 2.4882 | 4.2543 | 5.4082
556.73 | 0.85945 | 2.8161 | 0 | 2.6528 | 2.5108 | 2.6438 | 0.52685 | 0.57296 | 2.9403 | 2.5999 | 4.4788 | 5.6885 | 556.73 | 0.85945 | 2.8161 | 1e-06 | 2.6528 | 2.5108 | 2.6438 | 0.52685 | 0.57296 | 2.9403 | 2.5999 | 4.4788 | 5.6885
557.09 | 0.88285 | 2.9322 | 0 | 2.7653 | 2.6262 | 2.7754 | 0.56551 | 0.5828 | 3.0787 | 2.71 | 4.691 | 5.991 | 557.09 | 0.88285 | 2.9322 | 1e-06 | 2.7653 | 2.6262 | 2.7754 | 0.56551 | 0.58281 | 3.0787 | 2.71 | 4.6911 | 5.991
557.44 | 0.90984 | 3.0628 | 0 | 2.8924 | 2.7269 | 2.8782 | 0.60598 | 0.62907 | 3.2038 | 2.8009 | 4.8528 | 6.3043 | 557.44 | 0.90984 | 3.0628 | 1e-06 | 2.8924 | 2.7269 | 2.8782 | 0.60598 | 0.62907 | 3.2038 | 2.8009 | 4.8528 | 6.3043
557.8 | 0.94518 | 3.2138 | 0 | 3.0119 | 2.8354 | 3.0029 | 0.66359 | 0.66071 | 3.3173 | 2.8631 | 5.0154 | 6.6198 | 557.8 | 0.94519 | 3.2138 | 1e-06 | 3.0119 | 2.8354 | 3.0029 | 0.66359 | 0.66071 | 3.3173 | 2.8631 | 5.0154 | 6.6198
558.16 | 0.98276 | 3.3325 | 0 | 3.173 | 2.9668 | 3.1356 | 0.69391 | 0.74885 | 3.4464 | 2.9307 | 5.1995 | 6.9116 | 558.16 | 0.98276 | 3.3325 | 1e-06 | 3.173 | 2.9668 | 3.1356 | 0.69392 | 0.74885 | 3.4464 | 2.9307 | 5.1995 | 6.9117
558.52 | 1.0377 | 3.5111 | 0 | 3.3289 | 3.1496 | 3.3208 | 0.74684 | 0.79609 | 3.5964 | 3.0322 | 5.4097 | 7.2431 | 558.52 | 1.0377 | 3.5111 | 1e-06 | 3.3289 | 3.1496 | 3.3208 | 0.74684 | 0.79609 | 3.5964 | 3.0322 | 5.4097 | 7.2431
558.87 | 1.1048 | 3.6641 | 0 | 3.4767 | 3.306 | 3.4503 | 0.82927 | 0.81474 | 3.7195 | 3.1035 | 5.5729 | 7.56 | 558.87 | 1.1048 | 3.6641 | 1e-06 | 3.4767 | 3.306 | 3.4503 | 0.82927 | 0.81474 | 3.7195 | 3.1035 | 5.573 | 7.56
559.23 | 1.2037 | 3.8786 | 0 | 3.6599 | 3.472 | 3.6274 | 0.91023 | 0.8405 | 3.8509 | 3.1951 | 5.7294 | 7.927 | 559.23 | 1.2037 | 3.8786 | 1e-06 | 3.6599 | 3.472 | 3.6274 | 0.91023 | 0.8405 | 3.8509 | 3.1951 | 5.7294 | 7.927
559.59 | 1.2578 | 4.0573 | 0 | 3.8589 | 3.6227 | 3.8182 | 0.98675 | 0.90231 | 3.9572 | 3.2597 | 5.8911 | 8.2755 | 559.59 | 1.2578 | 4.0573 | 1e-06 | 3.8589 | 3.6227 | 3.8182 | 0.98675 | 0.90231 | 3.9572 | 3.2597 | 5.8911 | 8.2755
559.95 | 1.316 | 4.2489 | 0 | 4.0499 | 3.815 | 4.0154 | 1.0367 | 0.98144 | 4.087 | 3.3397 | 6.06 | 8.6002 | 559.95 | 1.316 | 4.249 | 1e-06 | 4.0499 | 3.815 | 4.0154 | 1.0367 | 0.98145 | 4.087 | 3.3397 | 6.06 | 8.6002
560.3 | 1.3495 | 4.4014 | 0 | 4.2166 | 3.9982 | 4.1829 | 1.1113 | 1.0383 | 4.1844 | 3.3748 | 6.218 | 8.9037 | 560.3 | 1.3495 | 4.4014 | 1e-06 | 4.2166 | 3.9982 | 4.1829 | 1.1113 | 1.0383 | 4.1844 | 3.3748 | 6.218 | 8.9037
560.66 | 1.4153 | 4.5483 | 0 | 4.3668 | 4.1721 | 4.334 | 1.1504 | 1.0801 | 4.2552 | 3.3801 | 6.3362 | 9.1311 | 560.66 | 1.4153 | 4.5483 | 1e-06 | 4.3668 | 4.1721 | 4.334 | 1.1504 | 1.0801 | 4.2552 | 3.3802 | 6.3362 | 9.1311
561.02 | 1.5064 | 4.759 | 0 | 4.5593 | 4.3364 | 4.5192 | 1.212 | 1.1385 | 4.3232 | 3.3939 | 6.4419 | 9.3374 | 561.02 | 1.5064 | 4.759 | 1e-06 | 4.5593 | 4.3364 | 4.5192 | 1.212 | 1.1385 | 4.3232 | 3.3939 | 6.4419 | 9.3374
561.37 | 1.5789 | 4.966 | 0 | 4.7439 | 4.5332 | 4.6987 | 1.2616 | 1.1969 | 4.3841 | 3.4081 | 6.5415 | 9.4389 | 561.37 | 1.5789 | 4.966 | 1e-06 | 4.7439 | 4.5332 | 4.6987 | 1.2616 | 1.1969 | 4.3841 | 3.4081 | 6.5415 | 9.4389
561.73 | 1.6568 | 5.2226 | 0 | 4.9972 | 4.7443 | 4.8882 | 1.3871 | 1.2518 | 4.4541 | 3.4348 | 6.6279 | 9.5585 | 561.73 | 1.6568 | 5.2226 | 1e-06 | 4.9972 | 4.7443 | 4.8882 | 1.3871 | 1.2518 | 4.4541 | 3.4348 | 6.6279 | 9.5585
562.09 | 1.7584 | 5.4748 | 0 | 5.202 | 4.9797 | 5.1268 | 1.4787 | 1.3315 | 4.5227 | 3.4586 | 6.7213 | 9.6293 | 562.09 | 1.7584 | 5.4748 | 1e-06 | 5.202 | 4.9797 | 5.1268 | 1.4787 | 1.3315 | 4.5227 | 3.4586 | 6.7213 | 9.6293
562.45 | 1.8507 | 5.7599 | 0 | 5.4837 | 5.2074 | 5.3941 | 1.59 | 1.4101 | 4.5808 | 3.4737 | 6.7867 | 9.6686 | 562.45 | 1.8507 | 5.7599 | 1e-06 | 5.4837 | 5.2075 | 5.3941 | 1.59 | 1.4101 | 4.5808 | 3.4737 | 6.7867 | 9.6686
562.8 | 1.9467 | 6.0586 | 0 | 5.7191 | 5.4302 | 5.6706 | 1.6545 | 1.4775 | 4.6356 | 3.4904 | 6.8774 | 9.6102 | 562.8 | 1.9467 | 6.0586 | 1e-06 | 5.7191 | 5.4302 | 5.6706 | 1.6545 | 1.4775 | 4.6356 | 3.4904 | 6.8774 | 9.6102
563.16 | 1.9875 | 6.3166 | 0 | 6.0394 | 5.7178 | 5.8987 | 1.7116 | 1.5607 | 4.692 | 3.4949 | 6.9658 | 9.4679 | 563.16 | 1.9875 | 6.3166 | 1e-06 | 6.0394 | 5.7178 | 5.8987 | 1.7116 | 1.5607 | 4.692 | 3.495 | 6.9658 | 9.4679
563.52 | 2.0726 | 6.5853 | 0 | 6.3041 | 5.9775 | 6.1496 | 1.8 | 1.6843 | 4.744 | 3.5006 | 7.0302 | 9.2516 | 563.52 | 2.0726 | 6.5853 | 1e-06 | 6.3041 | 5.9775 | 6.1496 | 1.8 | 1.6843 | 4.744 | 3.5006 | 7.0302 | 9.2516
563.87 | 2.1808 | 6.8745 | 0 | 6.6162 | 6.2769 | 6.4195 | 1.8855 | 1.8557 | 4.7949 | 3.4999 | 7.0788 | 8.9521 | 563.87 | 2.1808 | 6.8745 | 1e-06 | 6.6162 | 6.2769 | 6.4195 | 1.8855 | 1.8557 | 4.7949 | 3.4999 | 7.0788 | 8.9521
564.23 | 2.3049 | 7.1774 | 0 | 6.8957 | 6.5124 | 6.728 | 2.0493 | 1.9718 | 4.8172 | 3.4859 | 7.1186 | 8.6053 | 564.23 | 2.3049 | 7.1774 | 1e-06 | 6.8957 | 6.5124 | 6.728 | 2.0493 | 1.9718 | 4.8172 | 3.4859 | 7.1186 | 8.6053
564.59 | 2.4211 | 7.4969 | 0 | 7.2083 | 6.7892 | 7.0092 | 2.1423 | 2.0051 | 4.8299 | 3.46 | 7.1739 | 8.2124 | 564.59 | 2.4211 | 7.4969 | 1e-06 | 7.2083 | 6.7892 | 7.0092 | 2.1423 | 2.0051 | 4.8299 | 3.46 | 7.1739 | 8.2124
564.94 | 2.5132 | 7.7982 | 0 | 7.5209 | 7.1172 | 7.3216 | 2.2366 | 2.0845 | 4.8477 | 3.4478 | 7.2198 | 7.8306 | 564.94 | 2.5132 | 7.7982 | 1e-06 | 7.5209 | 7.1172 | 7.3217 | 2.2366 | 2.0845 | 4.8477 | 3.4478 | 7.2198 | 7.8306
565.3 | 2.6406 | 8.1492 | 0 | 7.8741 | 7.4821 | 7.653 | 2.3408 | 2.1519 | 4.8714 | 3.4479 | 7.2779 | 7.4276 | 565.3 | 2.6406 | 8.1492 | 1e-06 | 7.8741 | 7.4821 | 7.653 | 2.3408 | 2.1519 | 4.8714 | 3.4479 | 7.2779 | 7.4276
565.66 | 2.7425 | 8.4955 | 0 | 8.2433 | 7.8658 | 8.0267 | 2.4863 | 2.3239 | 4.9072 | 3.4546 | 7.3363 | 7.0184 | 565.66 | 2.7425 | 8.4955 | 1e-06 | 8.2433 | 7.8658 | 8.0267 | 2.4863 | 2.3239 | 4.9072 | 3.4546 | 7.3363 | 7.0184
566.01 | 2.9029 | 8.8996 | 0 | 8.6349 | 8.2511 | 8.3797 | 2.6767 | 2.4505 | 4.9318 | 3.4546 | 7.4152 | 6.5996 | 566.01 | 2.9029 | 8.8996 | 1e-06 | 8.6349 | 8.2511 | 8.3797 | 2.6767 | 2.4505 | 4.9318 | 3.4547 | 7.4152 | 6.5996
566.37 | 3.0189 | 9.2804 | 0 | 9.0317 | 8.6466 | 8.7236 | 2.8282 | 2.6682 | 4.9461 | 3.4533 | 7.4831 | 6.2041 | 566.37 | 3.0189 | 9.2804 | 1e-06 | 9.0317 | 8.6466 | 8.7236 | 2.8282 | 2.6682 | 4.9461 | 3.4533 | 7.4831 | 6.2041
566.73 | 3.2208 | 9.7104 | 0 | 9.5748 | 9.1815 | 9.264 | 3.0151 | 2.867 | 5.1011 | 3.6119 | 7.6677 | 6.0171 | 566.73 | 3.2208 | 9.7105 | 1e-06 | 9.5749 | 9.1815 | 9.264 | 3.0151 | 2.867 | 5.1012 | 3.6119 | 7.6677 | 6.0171
567.08 | 3.3184 | 10.0308 | 0 | 9.9597 | 9.5298 | 9.6241 | 3.0819 | 2.9153 | 5.1212 | 3.6145 | 7.7221 | 5.6858 | 567.08 | 3.3185 | 10.0308 | 1e-06 | 9.9597 | 9.5298 | 9.6241 | 3.0819 | 2.9153 | 5.1212 | 3.6145 | 7.7221 | 5.6858
567.44 | 3.4662 | 10.4378 | 0 | 10.4513 | 10.0171 | 10.0882 | 3.1999 | 3.0511 | 5.2478 | 3.7145 | 7.8564 | 5.4614 | 567.44 | 3.4662 | 10.4378 | 1e-06 | 10.4513 | 10.0171 | 10.0882 | 3.1999 | 3.0511 | 5.2478 | 3.7145 | 7.8564 | 5.4614
567.79 | 3.5525 | 10.8097 | 0 | 10.7723 | 10.3364 | 10.3119 | 3.249 | 3.0908 | 5.1507 | 3.5747 | 7.8145 | 5.0129 | 567.79 | 3.5525 | 10.8097 | 1e-06 | 10.7723 | 10.3364 | 10.3119 | 3.249 | 3.0908 | 5.1507 | 3.5747 | 7.8145 | 5.0129
568.15 | 3.6919 | 11.253 | 0 | 11.2855 | 10.7977 | 10.818 | 3.4336 | 3.3178 | 5.1978 | 3.5946 | 7.8848 | 4.7481 | 568.15 | 3.6919 | 11.253 | 1e-06 | 11.2855 | 10.7977 | 10.818 | 3.4336 | 3.3178 | 5.1978 | 3.5946 | 7.8848 | 4.7481
568.51 | 3.8391 | 11.6236 | 0 | 11.7236 | 11.1865 | 11.2655 | 3.6452 | 3.4161 | 5.1411 | 3.5087 | 7.8558 | 4.4263 | 568.51 | 3.8391 | 11.6236 | 1e-06 | 11.7236 | 11.1865 | 11.2655 | 3.6452 | 3.4161 | 5.1411 | 3.5087 | 7.8558 | 4.4263
568.86 | 4.0154 | 12.0287 | 0 | 12.2337 | 11.6169 | 11.8054 | 3.9076 | 3.6105 | 5.1682 | 3.5054 | 7.8699 | 4.1859 | 568.86 | 4.0154 | 12.0287 | 1e-06 | 12.2337 | 11.6169 | 11.8054 | 3.9076 | 3.6105 | 5.1682 | 3.5054 | 7.8699 | 4.1859
569.22 | 4.2164 | 12.5265 | 0 | 12.7734 | 12.1439 | 12.3201 | 4.1776 | 3.8151 | 5.2061 | 3.5209 | 7.8824 | 4.0171 | 569.22 | 4.2164 | 12.5265 | 1e-06 | 12.7734 | 12.1439 | 12.3201 | 4.1777 | 3.8151 | 5.2061 | 3.5209 | 7.8824 | 4.0171
569.57 | 4.3572 | 13.0514 | 0 | 13.318 | 12.6098 | 12.8197 | 4.3911 | 4.0248 | 5.2209 | 3.5097 | 7.8508 | 3.842 | 569.57 | 4.3572 | 13.0514 | 1e-06 | 13.318 | 12.6098 | 12.8197 | 4.3911 | 4.0248 | 5.2209 | 3.5097 | 7.8508 | 3.842
569.93 | 4.5232 | 13.5512 | 0 | 13.8153 | 13.152 | 13.3148 | 4.5732 | 4.1475 | 5.2128 | 3.493 | 7.8024 | 3.711 | 569.93 | 4.5232 | 13.5512 | 1e-06 | 13.8153 | 13.152 | 13.3148 | 4.5732 | 4.1475 | 5.2128 | 3.493 | 7.8024 | 3.711
570.29 | 4.7033 | 14.0626 | 0 | 14.4459 | 13.7398 | 13.9198 | 4.8368 | 4.402 | 5.3272 | 3.5968 | 7.8942 | 3.7207 | 570.29 | 4.7033 | 14.0626 | 1e-06 | 14.4459 | 13.7398 | 13.9198 | 4.8368 | 4.402 | 5.3272 | 3.5968 | 7.8942 | 3.7207
570.64 | 4.9059 | 14.5341 | 0 | 14.9902 | 14.3202 | 14.465 | 5.024 | 4.5727 | 5.3081 | 3.5691 | 7.8565 | 3.6085 | 570.64 | 4.9059 | 14.5341 | 1e-06 | 14.9902 | 14.3202 | 14.465 | 5.024 | 4.5727 | 5.3081 | 3.5691 | 7.8565 | 3.6085
571 | 5.0694 | 15.0846 | 0 | 15.641 | 14.8599 | 15.0416 | 5.2823 | 4.8274 | 5.2779 | 3.5241 | 7.7853 | 3.4909 | 571 | 5.0694 | 15.0846 | 1e-06 | 15.641 | 14.8599 | 15.0416 | 5.2823 | 4.8274 | 5.278 | 3.5241 | 7.7853 | 3.4909
571.35 | 5.2235 | 15.6266 | 0 | 16.1265 | 15.3852 | 15.5428 | 5.4837 | 4.9489 | 5.0918 | 3.3309 | 7.5857 | 3.2426 | 571.35 | 5.2235 | 15.6266 | 1e-06 | 16.1265 | 15.3852 | 15.5428 | 5.4837 | 4.9489 | 5.0918 | 3.3309 | 7.5857 | 3.2426
571.71 | 5.4474 | 16.2392 | 0 | 16.7582 | 15.9933 | 16.1905 | 5.7964 | 5.2292 | 5.0432 | 3.2817 | 7.4858 | 3.1579 | 571.71 | 5.4474 | 16.2392 | 1e-06 | 16.7582 | 15.9933 | 16.1905 | 5.7964 | 5.2292 | 5.0432 | 3.2817 | 7.4858 | 3.1579
572.07 | 5.671 | 16.789 | 0 | 17.3719 | 16.641 | 16.8475 | 6.0888 | 5.5545 | 4.9988 | 3.2374 | 7.4183 | 3.1115 | 572.07 | 5.671 | 16.789 | 1e-06 | 17.3719 | 16.641 | 16.8475 | 6.0888 | 5.5545 | 4.9988 | 3.2374 | 7.4183 | 3.1115
572.42 | 5.8828 | 17.3505 | 0 | 18.0791 | 17.2628 | 17.4864 | 6.4385 | 5.8587 | 4.928 | 3.1828 | 7.3193 | 3.033 | 572.42 | 5.8828 | 17.3505 | 1e-06 | 18.0791 | 17.2628 | 17.4864 | 6.4385 | 5.8587 | 4.9281 | 3.1828 | 7.3193 | 3.033
572.78 | 6.0447 | 17.9156 | 0 | 18.8314 | 17.975 | 18.166 | 6.795 | 6.1826 | 4.8938 | 3.1618 | 7.2594 | 3.0124 | 572.78 | 6.0447 | 17.9156 | 1e-06 | 18.8314 | 17.975 | 18.166 | 6.795 | 6.1826 | 4.8939 | 3.1618 | 7.2594 | 3.0124
573.13 | 6.241 | 18.4727 | 0 | 19.5268 | 18.6733 | 18.8198 | 7.2091 | 6.3743 | 4.8155 | 3.0989 | 7.1286 | 2.9432 | 573.13 | 6.241 | 18.4727 | 1e-06 | 19.5268 | 18.6733 | 18.8198 | 7.2091 | 6.3743 | 4.8155 | 3.0989 | 7.1286 | 2.9432
573.49 | 6.4741 | 18.987 | 0 | 20.2489 | 19.4487 | 19.5228 | 7.614 | 6.6878 | 4.7758 | 3.0645 | 7.0179 | 2.9174 | 573.49 | 6.4741 | 18.987 | 1e-06 | 20.2489 | 19.4487 | 19.5228 | 7.614 | 6.6878 | 4.7758 | 3.0645 | 7.0179 | 2.9174
573.84 | 6.7087 | 19.493 | 0 | 20.9344 | 20.1334 | 20.1899 | 8.0215 | 6.9568 | 4.6687 | 2.9643 | 6.8556 | 2.8394 | 573.84 | 6.7087 | 19.493 | 1e-06 | 20.9344 | 20.1334 | 20.1899 | 8.0216 | 6.9568 | 4.6687 | 2.9643 | 6.8556 | 2.8394
574.2 | 6.9285 | 19.9707 | 0 | 21.7671 | 20.8654 | 20.8143 | 8.4483 | 7.3906 | 4.6067 | 2.9022 | 6.7562 | 2.7938 | 574.2 | 6.9285 | 19.9707 | 1e-06 | 21.7671 | 20.8654 | 20.8143 | 8.4483 | 7.3906 | 4.6067 | 2.9022 | 6.7562 | 2.7938
574.55 | 7.162 | 20.388 | 0 | 22.5831 | 21.5958 | 21.379 | 8.8533 | 7.6702 | 4.504 | 2.8049 | 6.6179 | 2.6908 | 574.55 | 7.162 | 20.388 | 1e-06 | 22.5831 | 21.5958 | 21.379 | 8.8533 | 7.6702 | 4.504 | 2.8049 | 6.6179 | 2.6908
574.91 | 7.4209 | 20.7699 | 0.020046 | 23.3774 | 22.3512 | 22.0173 | 9.3084 | 8.0127 | 4.4324 | 2.7537 | 6.4961 | 2.6275 | 574.91 | 7.4209 | 20.7699 | 0.020047 | 23.3774 | 22.3512 | 22.0173 | 9.3084 | 8.0127 | 4.4324 | 2.7537 | 6.4961 | 2.6275
575.27 | 7.7035 | 21.0719 | 0.0066935 | 24.2011 | 23.1242 | 22.743 | 9.793 | 8.3613 | 4.3445 | 2.6968 | 6.3635 | 2.5449 | 575.27 | 7.7035 | 21.0719 | 0.0066945 | 24.2011 | 23.1242 | 22.743 | 9.793 | 8.3613 | 4.3445 | 2.6968 | 6.3635 | 2.5449
575.62 | 7.9951 | 21.2741 | 0.031271 | 24.9817 | 23.869 | 23.4906 | 10.2825 | 8.8204 | 4.291 | 2.6711 | 6.2671 | 2.507 | 575.62 | 7.9952 | 21.2741 | 0.031272 | 24.9817 | 23.869 | 23.4906 | 10.2825 | 8.8204 | 4.291 | 2.6711 | 6.2671 | 2.507
575.98 | 8.2515 | 21.3612 | 0.064978 | 25.7741 | 24.5829 | 24.1507 | 10.7999 | 9.362 | 4.2017 | 2.6087 | 6.1518 | 2.4109 | 575.98 | 8.2515 | 21.3612 | 0.064979 | 25.7741 | 24.5829 | 24.1507 | 10.7999 | 9.362 | 4.2017 | 2.6087 | 6.1518 | 2.4109
576.33 | 8.4662 | 21.3751 | 0.083125 | 26.4265 | 25.2904 | 24.7853 | 11.428 | 9.8739 | 4.1442 | 2.5718 | 6.0668 | 2.3449 | 576.33 | 8.4662 | 21.3751 | 0.083126 | 26.4265 | 25.2904 | 24.7853 | 11.428 | 9.8739 | 4.1442 | 2.5718 | 6.0669 | 2.3449
576.69 | 8.6955 | 21.3435 | 0.11943 | 27.0704 | 25.9366 | 25.3984 | 12.0725 | 10.3528 | 4.034 | 2.4843 | 5.8972 | 2.231 | 576.69 | 8.6955 | 21.3435 | 0.11943 | 27.0704 | 25.9366 | 25.3984 | 12.0725 | 10.3528 | 4.034 | 2.4843 | 5.8972 | 2.231
577.04 | 9.0193 | 21.1194 | 0.12439 | 27.7191 | 26.537 | 25.9799 | 12.7375 | 10.8498 | 3.9515 | 2.4225 | 5.7928 | 2.1497 | 577.04 | 9.0193 | 21.1194 | 0.12439 | 27.7191 | 26.537 | 25.9799 | 12.7375 | 10.8498 | 3.9515 | 2.4225 | 5.7928 | 2.1497
577.4 | 9.3401 | 20.7658 | 0.13147 | 28.3035 | 26.984 | 26.5128 | 13.3612 | 11.3299 | 3.8316 | 2.3353 | 5.6173 | 2.0447 | 577.4 | 9.3401 | 20.7658 | 0.13147 | 28.3035 | 26.984 | 26.5128 | 13.3612 | 11.3299 | 3.8316 | 2.3353 | 5.6173 | 2.0447
577.75 | 9.5891 | 20.2957 | 0.11134 | 28.7531 | 27.3486 | 27.0193 | 14.0813 | 11.8988 | 3.7424 | 2.2722 | 5.4985 | 1.9594 | 577.75 | 9.5891 | 20.2957 | 0.11134 | 28.7531 | 27.3486 | 27.0193 | 14.0813 | 11.8988 | 3.7424 | 2.2722 | 5.4985 | 1.9594
578.11 | 9.8201 | 19.7785 | 0.070464 | 29.0512 | 27.6781 | 27.4793 | 14.8906 | 12.4638 | 3.6985 | 2.2575 | 5.4063 | 1.9152 | 578.11 | 9.8201 | 19.7785 | 0.070465 | 29.0512 | 27.6781 | 27.4793 | 14.8906 | 12.4638 | 3.6985 | 2.2575 | 5.4063 | 1.9152
578.46 | 10.1104 | 19.2203 | 0.11176 | 29.2017 | 27.8158 | 27.8341 | 15.7035 | 13.1672 | 3.6316 | 2.2131 | 5.3348 | 1.8363 | 578.46 | 10.1104 | 19.2203 | 0.11177 | 29.2017 | 27.8158 | 27.8341 | 15.7035 | 13.1672 | 3.6316 | 2.2131 | 5.3348 | 1.8363
578.82 | 10.4366 | 18.5473 | 0.14414 | 29.2698 | 27.8156 | 28.162 | 16.603 | 13.9119 | 3.5675 | 2.1715 | 5.2322 | 1.7594 | 578.82 | 10.4366 | 18.5473 | 0.14414 | 29.2698 | 27.8156 | 28.162 | 16.603 | 13.9119 | 3.5675 | 2.1715 | 5.2322 | 1.7594
579.17 | 10.8095 | 17.7689 | 0.211 | 29.1106 | 27.5543 | 28.3508 | 17.4739 | 14.5336 | 3.4596 | 2.0843 | 5.0833 | 1.626 | 579.17 | 10.8095 | 17.7689 | 0.211 | 29.1106 | 27.5543 | 28.3508 | 17.4739 | 14.5336 | 3.4596 | 2.0843 | 5.0833 | 1.6261
579.53 | 11.1657 | 16.9364 | 0.23394 | 28.8107 | 27.2349 | 28.5437 | 18.4404 | 15.2016 | 3.3806 | 2.0362 | 4.9575 | 1.5407 | 579.53 | 11.1657 | 16.9364 | 0.23394 | 28.8107 | 27.2349 | 28.5437 | 18.4404 | 15.2016 | 3.3806 | 2.0362 | 4.9575 | 1.5407
579.88 | 11.5798 | 16.0734 | 0.28741 | 28.3365 | 26.7155 | 28.6123 | 19.2817 | 15.8443 | 3.3112 | 1.9988 | 4.8963 | 1.4621 | 579.88 | 11.5798 | 16.0734 | 0.28741 | 28.3365 | 26.7155 | 28.6123 | 19.2817 | 15.8443 | 3.3112 | 1.9988 | 4.8963 | 1.4621
580.24 | 11.9697 | 15.2339 | 0.3342 | 27.6918 | 25.9965 | 28.7122 | 20.2061 | 16.6978 | 3.2458 | 1.9555 | 4.8056 | 1.399 | 580.24 | 11.9697 | 15.2339 | 0.3342 | 27.6918 | 25.9965 | 28.7122 | 20.2061 | 16.6978 | 3.2458 | 1.9555 | 4.8056 | 1.399
580.59 | 12.3844 | 14.3843 | 0.34242 | 26.9138 | 25.2132 | 28.7438 | 21.0719 | 17.5634 | 3.1939 | 1.9153 | 4.7387 | 1.3378 | 580.59 | 12.3844 | 14.3843 | 0.34242 | 26.9138 | 25.2132 | 28.7438 | 21.0719 | 17.5634 | 3.1939 | 1.9153 | 4.7387 | 1.3378
580.94 | 12.848 | 13.4641 | 0.37022 | 25.989 | 24.2917 | 28.6262 | 22.1581 | 18.474 | 3.1374 | 1.8698 | 4.6588 | 1.2624 | 580.94 | 12.848 | 13.4641 | 0.37022 | 25.989 | 24.2917 | 28.6262 | 22.1581 | 18.474 | 3.1374 | 1.8698 | 4.6588 | 1.2624
581.3 | 13.3103 | 12.6364 | 0.40629 | 24.9848 | 23.3642 | 28.3363 | 23.2348 | 19.442 | 3.084 | 1.8352 | 4.591 | 1.1978 | 581.3 | 13.3103 | 12.6364 | 0.40629 | 24.9848 | 23.3642 | 28.3363 | 23.2348 | 19.442 | 3.084 | 1.8352 | 4.591 | 1.1978
581.65 | 13.8302 | 11.8405 | 0.50294 | 23.8747 | 22.2913 | 27.9247 | 24.4618 | 20.4983 | 3.0352 | 1.8056 | 4.5426 | 1.1193 | 581.65 | 13.8302 | 11.8405 | 0.50294 | 23.8747 | 22.2913 | 27.9247 | 24.4618 | 20.4983 | 3.0352 | 1.8056 | 4.5426 | 1.1193
582.01 | 14.3237 | 11.2162 | 0.56379 | 22.7489 | 21.1755 | 27.5368 | 25.6526 | 21.7172 | 2.9801 | 1.7795 | 4.4524 | 1.0781 | 582.01 | 14.3237 | 11.2162 | 0.56379 | 22.7489 | 21.1755 | 27.5368 | 25.6526 | 21.7172 | 2.9801 | 1.7796 | 4.4524 | 1.0781
582.36 | 14.8484 | 10.5968 | 0.58162 | 21.4962 | 20.0033 | 27.1305 | 26.7403 | 22.8655 | 2.9184 | 1.753 | 4.3962 | 1.0296 | 582.36 | 14.8484 | 10.5968 | 0.58162 | 21.4962 | 20.0033 | 27.1305 | 26.7403 | 22.8655 | 2.9184 | 1.753 | 4.3962 | 1.0297
582.72 | 15.3868 | 10.0121 | 0.6109 | 20.2926 | 18.8309 | 26.5996 | 27.9041 | 24.0523 | 2.8612 | 1.7211 | 4.3007 | 0.98634 | 582.72 | 15.3868 | 10.0121 | 0.61091 | 20.2926 | 18.8309 | 26.5996 | 27.9041 | 24.0523 | 2.8612 | 1.7211 | 4.3007 | 0.98634
583.07 | 15.9225 | 9.4371 | 0.55524 | 18.9969 | 17.7155 | 26.0069 | 28.9871 | 25.2849 | 2.8655 | 1.7314 | 4.2653 | 0.97903 | 583.07 | 15.9225 | 9.4371 | 0.55524 | 18.9969 | 17.7155 | 26.0069 | 28.9871 | 25.2849 | 2.8655 | 1.7314 | 4.2653 | 0.97903
583.43 | 16.5147 | 8.8833 | 0.59807 | 17.8398 | 16.6033 | 25.2437 | 30.3415 | 26.5321 | 2.8322 | 1.7099 | 4.2139 | 0.93986 | 583.43 | 16.5147 | 8.8833 | 0.59807 | 17.8398 | 16.6033 | 25.2437 | 30.3415 | 26.5321 | 2.8322 | 1.7099 | 4.2139 | 0.93986
583.78 | 17.1811 | 8.3721 | 0.6275 | 16.7049 | 15.5921 | 24.5824 | 31.6214 | 27.8283 | 2.826 | 1.7159 | 4.174 | 0.9306 | 583.78 | 17.1811 | 8.3721 | 0.6275 | 16.7049 | 15.5921 | 24.5824 | 31.6214 | 27.8283 | 2.826 | 1.7159 | 4.174 | 0.9306
584.13 | 17.8805 | 7.9398 | 0.7817 | 15.6099 | 14.529 | 23.7417 | 33.0891 | 29.1366 | 2.7242 | 1.6269 | 4.0427 | 0.82471 | 584.13 | 17.8805 | 7.9398 | 0.7817 | 15.6099 | 14.529 | 23.7417 | 33.0891 | 29.1366 | 2.7242 | 1.6269 | 4.0427 | 0.82471
584.49 | 18.5891 | 7.5754 | 0.80781 | 14.5497 | 13.5589 | 22.9836 | 34.588 | 30.6808 | 2.668 | 1.5773 | 3.9498 | 0.77088 | 584.49 | 18.5891 | 7.5754 | 0.80782 | 14.5497 | 13.5589 | 22.9836 | 34.588 | 30.6808 | 2.668 | 1.5773 | 3.9498 | 0.77088
584.84 | 19.313 | 7.2755 | 0.82656 | 13.6113 | 12.5823 | 22.1089 | 36.1629 | 32.3405 | 2.6456 | 1.5721 | 3.8981 | 0.75282 | 584.84 | 19.313 | 7.2755 | 0.82656 | 13.6113 | 12.5823 | 22.1089 | 36.1629 | 32.3405 | 2.6456 | 1.5722 | 3.8981 | 0.75282
585.2 | 20.0802 | 6.939 | 0.78641 | 12.6838 | 11.7383 | 21.2239 | 37.7036 | 34.0047 | 2.5948 | 1.5453 | 3.8406 | 0.73489 | 585.2 | 20.0802 | 6.939 | 0.78641 | 12.6838 | 11.7383 | 21.2239 | 37.7036 | 34.0047 | 2.5948 | 1.5453 | 3.8406 | 0.73489
585.55 | 20.9411 | 6.6446 | 0.84767 | 11.8672 | 11.0309 | 20.3217 | 39.3091 | 35.6814 | 2.5399 | 1.5175 | 3.7638 | 0.7027 | 585.55 | 20.9411 | 6.6446 | 0.84767 | 11.8672 | 11.0309 | 20.3217 | 39.3091 | 35.6814 | 2.5399 | 1.5175 | 3.7638 | 0.7027
585.9 | 21.8262 | 6.3549 | 0.95087 | 11.0605 | 10.3688 | 19.4561 | 40.9035 | 37.2818 | 2.4201 | 1.4255 | 3.6343 | 0.61266 | 585.9 | 21.8262 | 6.3549 | 0.95087 | 11.0605 | 10.3688 | 19.4561 | 40.9035 | 37.2818 | 2.4201 | 1.4255 | 3.6343 | 0.61266
586.26 | 22.8362 | 6.1191 | 1.0974 | 10.4036 | 9.8096 | 18.6313 | 42.6385 | 39.2098 | 2.359 | 1.3962 | 3.5663 | 0.57494 | 586.26 | 22.8362 | 6.1191 | 1.0974 | 10.4036 | 9.8096 | 18.6313 | 42.6385 | 39.2098 | 2.359 | 1.3963 | 3.5663 | 0.57494
586.61 | 23.8827 | 5.8698 | 1.1426 | 9.8293 | 9.2835 | 17.8693 | 44.298 | 41.1144 | 2.348 | 1.3985 | 3.5281 | 0.58128 | 586.61 | 23.8827 | 5.8699 | 1.1426 | 9.8293 | 9.2836 | 17.8693 | 44.298 | 41.1144 | 2.348 | 1.3985 | 3.5281 | 0.58128
586.97 | 24.8977 | 5.658 | 1.1571 | 9.2569 | 8.8377 | 17.0816 | 46.1991 | 43.119 | 2.3247 | 1.3924 | 3.4741 | 0.58468 | 586.97 | 24.8977 | 5.658 | 1.1571 | 9.2569 | 8.8377 | 17.0816 | 46.1991 | 43.119 | 2.3247 | 1.3924 | 3.4741 | 0.58468
587.32 | 26.037 | 5.3928 | 1.2113 | 8.7483 | 8.3584 | 16.3481 | 48.0723 | 44.9678 | 2.2801 | 1.3582 | 3.3881 | 0.55663 | 587.32 | 26.037 | 5.3928 | 1.2113 | 8.7483 | 8.3584 | 16.3481 | 48.0723 | 44.9678 | 2.2802 | 1.3582 | 3.3881 | 0.55663
587.67 | 27.1352 | 5.1705 | 1.3222 | 8.3098 | 7.9397 | 15.5891 | 50.2075 | 46.9868 | 2.2408 | 1.3368 | 3.3138 | 0.5441 | 587.67 | 27.1352 | 5.1705 | 1.3222 | 8.3098 | 7.9397 | 15.5891 | 50.2075 | 46.9868 | 2.2408 | 1.3368 | 3.3138 | 0.5441
588.03 | 28.3587 | 4.8985 | 1.4133 | 7.9852 | 7.5623 | 14.9193 | 52.2498 | 49.0993 | 2.1902 | 1.301 | 3.251 | 0.51857 | 588.03 | 28.3587 | 4.8985 | 1.4133 | 7.9852 | 7.5623 | 14.9193 | 52.2498 | 49.0993 | 2.1902 | 1.301 | 3.251 | 0.51857
588.38 | 29.5162 | 4.6654 | 1.4716 | 7.6549 | 7.2309 | 14.2365 | 54.4983 | 51.3035 | 2.1463 | 1.2741 | 3.1797 | 0.49906 | 588.38 | 29.5162 | 4.6654 | 1.4716 | 7.6549 | 7.2309 | 14.2365 | 54.4983 | 51.3035 | 2.1463 | 1.2741 | 3.1797 | 0.49906
588.73 | 30.8641 | 4.4096 | 1.5637 | 7.3184 | 6.8809 | 13.631 | 56.875 | 53.6739 | 2.0497 | 1.1988 | 3.0737 | 0.42564 | 588.73 | 30.8641 | 4.4096 | 1.5637 | 7.3184 | 6.8809 | 13.631 | 56.875 | 53.6739 | 2.0497 | 1.1988 | 3.0737 | 0.42564
589.09 | 32.3268 | 4.2104 | 1.6875 | 6.9592 | 6.5846 | 13.0543 | 59.4227 | 56.0022 | 1.9852 | 1.1558 | 2.9728 | 0.37515 | 589.09 | 32.3268 | 4.2104 | 1.6875 | 6.9592 | 6.5846 | 13.0543 | 59.4227 | 56.0022 | 1.9852 | 1.1558 | 2.9728 | 0.37515
589.44 | 33.8553 | 4.0139 | 1.7514 | 6.6862 | 6.3562 | 12.613 | 61.8892 | 58.4526 | 1.9746 | 1.166 | 2.9307 | 0.39323 | 589.44 | 33.8553 | 4.0139 | 1.7514 | 6.6862 | 6.3562 | 12.613 | 61.8892 | 58.4526 | 1.9746 | 1.166 | 2.9307 | 0.39323
589.8 | 35.3766 | 3.7944 | 1.8238 | 6.3793 | 6.0915 | 12.0849 | 64.4424 | 60.7075 | 1.9376 | 1.1452 | 2.8699 | 0.37482 | 589.8 | 35.3766 | 3.7944 | 1.8239 | 6.3793 | 6.0915 | 12.0849 | 64.4424 | 60.7075 | 1.9376 | 1.1452 | 2.87 | 0.37482
590.15 | 36.9624 | 3.596 | 1.7672 | 6.2268 | 5.8883 | 11.6746 | 67.228 | 63.2008 | 2.0255 | 1.2424 | 2.9455 | 0.48257 | 590.15 | 36.9624 | 3.5961 | 1.7672 | 6.2268 | 5.8883 | 11.6746 | 67.228 | 63.2008 | 2.0255 | 1.2424 | 2.9455 | 0.48258
590.5 | 38.5779 | 3.3714 | 1.865 | 5.9394 | 5.6165 | 11.1367 | 70.1311 | 65.671 | 1.9798 | 1.2129 | 2.8823 | 0.45276 | 590.5 | 38.5779 | 3.3715 | 1.865 | 5.9394 | 5.6165 | 11.1367 | 70.1311 | 65.671 | 1.9798 | 1.2129 | 2.8823 | 0.45277
590.86 | 40.3374 | 3.1348 | 1.9883 | 5.6371 | 5.3703 | 10.676 | 72.9601 | 68.402 | 1.9339 | 1.1911 | 2.8301 | 0.44192 | 590.86 | 40.3374 | 3.1348 | 1.9883 | 5.6371 | 5.3703 | 10.676 | 72.9601 | 68.402 | 1.9339 | 1.1911 | 2.8301 | 0.44192
591.21 | 42.0171 | 2.8828 | 2.2741 | 5.2216 | 5.0292 | 10.1579 | 75.7183 | 71.1977 | 1.7546 | 1.0333 | 2.6317 | 0.30217 | 591.21 | 42.0171 | 2.8828 | 2.2741 | 5.2216 | 5.0292 | 10.1579 | 75.7183 | 71.1977 | 1.7546 | 1.0333 | 2.6318 | 0.30217
591.56 | 43.8322 | 2.6729 | 2.4179 | 4.9637 | 4.7748 | 9.7532 | 78.6225 | 74.0971 | 1.7162 | 1.0111 | 2.603 | 0.2987 | 591.56 | 43.8322 | 2.6729 | 2.4179 | 4.9637 | 4.7749 | 9.7532 | 78.6225 | 74.0971 | 1.7162 | 1.0111 | 2.603 | 0.2987
591.91 | 45.5214 | 2.5102 | 2.5486 | 4.7268 | 4.5265 | 9.3175 | 81.7679 | 76.9653 | 1.6746 | 0.98428 | 2.5438 | 0.27893 | 591.91 | 45.5214 | 2.5102 | 2.5487 | 4.7268 | 4.5265 | 9.3175 | 81.7679 | 76.9653 | 1.6746 | 0.98428 | 2.5438 | 0.27893
592.27 | 47.2724 | 2.3643 | 2.7187 | 4.4852 | 4.2777 | 8.8619 | 84.9013 | 79.811 | 1.6386 | 0.96209 | 2.4817 | 0.27357 | 592.27 | 47.2724 | 2.3643 | 2.7187 | 4.4852 | 4.2777 | 8.8619 | 84.9013 | 79.811 | 1.6386 | 0.96209 | 2.4817 | 0.27357
592.62 | 49.0731 | 2.214 | 2.939 | 4.2283 | 4.0263 | 8.4418 | 87.7879 | 82.9387 | 1.5647 | 0.90803 | 2.3794 | 0.22976 | 592.62 | 49.0731 | 2.214 | 2.939 | 4.2284 | 4.0264 | 8.4418 | 87.7879 | 82.9387 | 1.5647 | 0.90803 | 2.3794 | 0.22976
592.97 | 50.8898 | 2.0837 | 3.0817 | 3.9909 | 3.8023 | 8.0905 | 90.7057 | 86.3793 | 1.5324 | 0.89278 | 2.3173 | 0.22454 | 592.97 | 50.8898 | 2.0837 | 3.0817 | 3.9909 | 3.8023 | 8.0905 | 90.7057 | 86.3793 | 1.5324 | 0.89278 | 2.3173 | 0.22454
593.33 | 52.6864 | 1.9346 | 3.1837 | 3.7827 | 3.6025 | 7.6939 | 93.3941 | 89.6294 | 1.4883 | 0.86606 | 2.2762 | 0.2076 | 593.33 | 52.6864 | 1.9346 | 3.1838 | 3.7827 | 3.6025 | 7.6939 | 93.3941 | 89.6294 | 1.4883 | 0.86606 | 2.2762 | 0.20761
593.68 | 54.4316 | 1.7944 | 3.2849 | 3.5521 | 3.3583 | 7.2498 | 95.9608 | 92.7018 | 1.4561 | 0.84138 | 2.2307 | 0.191 | 593.68 | 54.4316 | 1.7944 | 3.2849 | 3.5521 | 3.3583 | 7.2498 | 95.9608 | 92.7018 | 1.4561 | 0.84138 | 2.2307 | 0.191
594.03 | 56.0974 | 1.6283 | 3.3918 | 3.3429 | 3.1339 | 6.8221 | 98.2187 | 95.4247 | 1.4256 | 0.82418 | 2.1898 | 0.18068 | 594.03 | 56.0974 | 1.6284 | 3.3918 | 3.3429 | 3.1339 | 6.8221 | 98.2187 | 95.4247 | 1.4256 | 0.82418 | 2.1898 | 0.18068
594.39 | 57.8133 | 1.4854 | 3.4494 | 3.1161 | 2.9142 | 6.4424 | 100.36 | 98.5239 | 1.4006 | 0.81589 | 2.153 | 0.17662 | 594.39 | 57.8133 | 1.4854 | 3.4494 | 3.1161 | 2.9142 | 6.4424 | 100.36 | 98.5239 | 1.4006 | 0.81589 | 2.153 | 0.17662
594.74 | 59.3642 | 1.354 | 3.5633 | 2.9342 | 2.7567 | 6.1589 | 102.521 | 101.459 | 1.4048 | 0.83746 | 2.1432 | 0.20166 | 594.74 | 59.3642 | 1.354 | 3.5633 | 2.9342 | 2.7567 | 6.1589 | 102.521 | 101.459 | 1.4048 | 0.83747 | 2.1432 | 0.20166
595.09 | 60.7727 | 1.2687 | 3.7643 | 2.7319 | 2.5719 | 5.7813 | 104.269 | 104.019 | 1.3701 | 0.81023 | 2.0933 | 0.19242 | 595.09 | 60.7727 | 1.2687 | 3.7643 | 2.7319 | 2.5719 | 5.7813 | 104.269 | 104.019 | 1.3701 | 0.81023 | 2.0933 | 0.19242
595.44 | 62.0426 | 1.1914 | 4.024 | 2.5548 | 2.4046 | 5.4519 | 105.419 | 105.917 | 1.3451 | 0.79551 | 2.045 | 0.17833 | 595.44 | 62.0426 | 1.1914 | 4.024 | 2.5548 | 2.4046 | 5.4519 | 105.419 | 105.917 | 1.3451 | 0.79551 | 2.045 | 0.17833
595.8 | 63.1164 | 1.1121 | 4.2301 | 2.3532 | 2.218 | 5.0992 | 106.168 | 107.532 | 1.2908 | 0.74732 | 1.9708 | 0.14365 | 595.8 | 63.1164 | 1.1121 | 4.2301 | 2.3532 | 2.218 | 5.0992 | 106.168 | 107.532 | 1.2908 | 0.74732 | 1.9708 | 0.14365
596.15 | 64.1096 | 1.0137 | 4.3791 | 2.1914 | 2.0859 | 4.8515 | 106.376 | 108.968 | 1.2717 | 0.73455 | 1.9338 | 0.13664 | 596.15 | 64.1096 | 1.0137 | 4.3791 | 2.1914 | 2.0859 | 4.8515 | 106.376 | 108.968 | 1.2717 | 0.73455 | 1.9338 | 0.13664
596.5 | 64.7793 | 0.94144 | 4.5045 | 2.0144 | 1.9264 | 4.5618 | 106.416 | 109.745 | 1.2373 | 0.71641 | 1.8999 | 0.13316 | 596.5 | 64.7793 | 0.94144 | 4.5045 | 2.0144 | 1.9264 | 4.5618 | 106.416 | 109.745 | 1.2373 | 0.71641 | 1.8999 | 0.13316
596.85 | 65.2564 | 0.87759 | 4.696 | 1.8759 | 1.794 | 4.2476 | 105.932 | 109.791 | 1.2029 | 0.69902 | 1.8693 | 0.12439 | 596.85 | 65.2564 | 0.8776 | 4.696 | 1.8759 | 1.794 | 4.2476 | 105.932 | 109.791 | 1.2029 | 0.69903 | 1.8693 | 0.12439
597.21 | 65.493 | 0.8325 | 4.97 | 1.7448 | 1.6339 | 3.9548 | 104.768 | 108.999 | 1.177 | 0.68884 | 1.8402 | 0.12489 | 597.21 | 65.493 | 0.8325 | 4.97 | 1.7448 | 1.6339 | 3.9548 | 104.768 | 108.999 | 1.1771 | 0.68885 | 1.8402 | 0.12489
597.56 | 65.4685 | 0.75888 | 5.2819 | 1.6329 | 1.5255 | 3.6923 | 103.148 | 107.867 | 1.1541 | 0.67245 | 1.8026 | 0.11825 | 597.56 | 65.4685 | 0.75888 | 5.2819 | 1.6329 | 1.5255 | 3.6923 | 103.148 | 107.867 | 1.1541 | 0.67245 | 1.8026 | 0.11825
597.91 | 65.1894 | 0.71489 | 5.5939 | 1.5023 | 1.415 | 3.4908 | 101.232 | 106.012 | 1.1376 | 0.67091 | 1.7622 | 0.12151 | 597.91 | 65.1894 | 0.71489 | 5.5939 | 1.5023 | 1.415 | 3.4908 | 101.232 | 106.012 | 1.1376 | 0.67091 | 1.7622 | 0.12152
598.26 | 64.54 | 0.64639 | 5.8322 | 1.389 | 1.3231 | 3.2938 | 98.7805 | 103.569 | 1.1095 | 0.65718 | 1.7152 | 0.11581 | 598.26 | 64.54 | 0.64639 | 5.8322 | 1.389 | 1.3231 | 3.2938 | 98.7805 | 103.569 | 1.1095 | 0.65718 | 1.7152 | 0.11581
598.62 | 63.8245 | 0.63455 | 5.7547 | 1.5608 | 1.4783 | 3.3429 | 96.0848 | 100.224 | 1.4558 | 1.0129 | 2.0183 | 0.46044 | 598.62 | 63.8245 | 0.63456 | 5.7548 | 1.5608 | 1.4783 | 3.3429 | 96.0848 | 100.224 | 1.4558 | 1.0129 | 2.0183 | 0.46044
598.97 | 62.7049 | 0.5526 | 5.7665 | 1.4404 | 1.3628 | 3.1204 | 92.7183 | 96.2604 | 1.4199 | 0.98338 | 1.981 | 0.43694 | 598.97 | 62.7049 | 0.5526 | 5.7665 | 1.4404 | 1.3628 | 3.1204 | 92.7183 | 96.2604 | 1.4199 | 0.98338 | 1.981 | 0.43694
599.32 | 61.4145 | 0.51479 | 5.9955 | 1.3512 | 1.2709 | 2.9166 | 89.2738 | 91.6456 | 1.3912 | 0.96859 | 1.965 | 0.42277 | 599.32 | 61.4145 | 0.5148 | 5.9955 | 1.3512 | 1.2709 | 2.9166 | 89.2738 | 91.6456 | 1.3912 | 0.96859 | 1.965 | 0.42277
599.67 | 59.7269 | 0.41652 | 6.5699 | 0.99634 | 0.92864 | 2.4857 | 85.2625 | 86.7459 | 1.0034 | 0.58815 | 1.6026 | 0.06208 | 599.67 | 59.7269 | 0.41652 | 6.5699 | 0.99635 | 0.92865 | 2.4858 | 85.2625 | 86.7459 | 1.0034 | 0.58815 | 1.6026 | 0.062081
600.03 | 57.8294 | 0.38468 | 6.9755 | 0.96122 | 0.9114 | 2.3406 | 81.3187 | 81.6475 | 1.0226 | 0.61719 | 1.608 | 0.096862 | 600.03 | 57.8294 | 0.38468 | 6.9755 | 0.96122 | 0.91141 | 2.3406 | 81.3187 | 81.6475 | 1.0226 | 0.61719 | 1.608 | 0.096863
600.38 | 55.741 | 0.34971 | 7.3252 | 0.91159 | 0.85649 | 2.1752 | 77.5359 | 76.5168 | 1.0096 | 0.60401 | 1.5719 | 0.097042 | 600.38 | 55.741 | 0.34972 | 7.3252 | 0.9116 | 0.85649 | 2.1752 | 77.5359 | 76.5168 | 1.0096 | 0.60401 | 1.5719 | 0.097043
600.73 | 53.4589 | 0.33154 | 7.5757 | 0.8504 | 0.81061 | 2.0018 | 73.5362 | 71.337 | 0.98975 | 0.58957 | 1.5249 | 0.1032 | 600.73 | 53.4589 | 0.33154 | 7.5757 | 0.8504 | 0.81061 | 2.0018 | 73.5362 | 71.337 | 0.98975 | 0.58957 | 1.5249 | 0.1032
601.08 | 51.0174 | 0.31346 | 7.926 | 0.82283 | 0.73922 | 1.8788 | 69.4467 | 66.0508 | 0.97327 | 0.57612 | 1.5025 | 0.10018 | 601.08 | 51.0174 | 0.31346 | 7.926 | 0.82283 | 0.73922 | 1.8789 | 69.4467 | 66.0508 | 0.97327 | 0.57612 | 1.5025 | 0.10018
601.43 | 48.4084 | 0.28123 | 8.1536 | 0.75558 | 0.67847 | 1.7491 | 65.3214 | 60.7739 | 0.9532 | 0.56439 | 1.4718 | 0.095312 | 601.43 | 48.4084 | 0.28123 | 8.1536 | 0.75558 | 0.67847 | 1.7491 | 65.3214 | 60.7739 | 0.9532 | 0.56439 | 1.4718 | 0.095313
601.79 | 45.6119 | 0.24786 | 8.5041 | 0.72263 | 0.63277 | 1.6623 | 61.5866 | 55.5792 | 0.93425 | 0.55805 | 1.454 | 0.090583 | 601.79 | 45.6119 | 0.24786 | 8.5041 | 0.72264 | 0.63277 | 1.6624 | 61.5866 | 55.5792 | 0.93425 | 0.55805 | 1.454 | 0.090584
602.14 | 42.8182 | 0.2226 | 8.895 | 0.64813 | 0.57879 | 1.506 | 57.9368 | 50.7593 | 0.88062 | 0.51417 | 1.4006 | 0.060717 | 602.14 | 42.8182 | 0.2226 | 8.895 | 0.64814 | 0.57879 | 1.506 | 57.9368 | 50.7593 | 0.88063 | 0.51417 | 1.4007 | 0.060718
602.49 | 39.9883 | 0.20541 | 9.3031 | 0.61633 | 0.56227 | 1.422 | 54.4548 | 46.2201 | 0.86631 | 0.50879 | 1.3711 | 0.060693 | 602.49 | 39.9883 | 0.20541 | 9.3031 | 0.61633 | 0.56227 | 1.422 | 54.4548 | 46.2201 | 0.86631 | 0.50879 | 1.3711 | 0.060694
602.84 | 37.2355 | 0.21774 | 9.6953 | 0.54872 | 0.51781 | 1.3332 | 51.1093 | 42.2484 | 0.84256 | 0.49308 | 1.3417 | 0.061055 | 602.84 | 37.2355 | 0.21775 | 9.6953 | 0.54873 | 0.51781 | 1.3332 | 51.1093 | 42.2484 | 0.84256 | 0.49308 | 1.3417 | 0.061056
603.19 | 34.6504 | 0.21045 | 10.0568 | 0.51955 | 0.47953 | 1.2592 | 48.1695 | 38.6253 | 0.82103 | 0.48289 | 1.3011 | 0.058086 | 603.19 | 34.6504 | 0.21045 | 10.0568 | 0.51955 | 0.47954 | 1.2592 | 48.1695 | 38.6253 | 0.82103 | 0.48289 | 1.3011 | 0.058087
603.54 | 32.2263 | 0.19639 | 10.4957 | 0.48785 | 0.42967 | 1.1731 | 45.477 | 35.4173 | 0.80071 | 0.47006 | 1.2771 | 0.056789 | 603.54 | 32.2263 | 0.19639 | 10.4957 | 0.48785 | 0.42967 | 1.1732 | 45.477 | 35.4173 | 0.80071 | 0.47006 | 1.2771 | 0.05679
603.9 | 30.0355 | 0.16238 | 10.7775 | 0.7078 | 0.65854 | 1.3507 | 43.0305 | 32.4908 | 1.128 | 0.79811 | 1.5548 | 0.38136 | 603.9 | 30.0355 | 0.16238 | 10.7775 | 0.7078 | 0.65855 | 1.3507 | 43.0305 | 32.4908 | 1.128 | 0.79811 | 1.5548 | 0.38136
604.25 | 27.8688 | 0.12264 | 11.1605 | 0.67018 | 0.6351 | 1.2679 | 40.5455 | 29.7121 | 1.1227 | 0.80234 | 1.5422 | 0.38605 | 604.25 | 27.8688 | 0.12264 | 11.1605 | 0.67018 | 0.6351 | 1.2679 | 40.5455 | 29.7121 | 1.1228 | 0.80234 | 1.5422 | 0.38605
604.6 | 25.8804 | 0.099566 | 11.5793 | 0.6366 | 0.62357 | 1.1985 | 38.2239 | 27.3463 | 1.1066 | 0.79294 | 1.5247 | 0.38188 | 604.6 | 25.8804 | 0.099567 | 11.5793 | 0.6366 | 0.62357 | 1.1985 | 38.2239 | 27.3463 | 1.1066 | 0.79294 | 1.5247 | 0.38188
604.95 | 23.9484 | 0.10297 | 12.114 | 0.50462 | 0.47592 | 1.0315 | 36.1531 | 25.1851 | 0.93398 | 0.63755 | 1.377 | 0.22663 | 604.95 | 23.9484 | 0.10297 | 12.114 | 0.50462 | 0.47593 | 1.0315 | 36.1531 | 25.1851 | 0.93398 | 0.63755 | 1.377 | 0.22663
605.3 | 22.2606 | 0.10193 | 12.7037 | 0.47853 | 0.46417 | 0.98499 | 34.3291 | 23.3859 | 0.91711 | 0.62154 | 1.345 | 0.2243 | 605.3 | 22.2606 | 0.10193 | 12.7037 | 0.47853 | 0.46417 | 0.98499 | 34.3291 | 23.3859 | 0.91711 | 0.62154 | 1.345 | 0.22431
605.65 | 20.6736 | 0.092852 | 13.3037 | 0.44873 | 0.42787 | 0.9311 | 32.5251 | 21.7595 | 0.89767 | 0.61075 | 1.3061 | 0.21965 | 605.65 | 20.6736 | 0.092853 | 13.3037 | 0.44873 | 0.42787 | 0.9311 | 32.5251 | 21.7595 | 0.89767 | 0.61076 | 1.3061 | 0.21965
606 | 19.232 | 0.047173 | 14.0248 | 0.28207 | 0.26112 | 0.72316 | 30.7279 | 20.3087 | 0.68882 | 0.40625 | 1.1034 | 0.031413 | 606 | 19.232 | 0.047174 | 14.0248 | 0.28207 | 0.26113 | 0.72317 | 30.7279 | 20.3087 | 0.68882 | 0.40626 | 1.1034 | 0.031414
606.36 | 17.9597 | 0.019124 | 14.6793 | 0.26613 | 0.2268 | 0.66859 | 29.1359 | 19.0452 | 0.66387 | 0.3936 | 1.069 | 0.023597 | 606.36 | 17.9597 | 0.019125 | 14.6793 | 0.26613 | 0.2268 | 0.66859 | 29.1359 | 19.0452 | 0.66387 | 0.3936 | 1.069 | 0.023598
606.71 | 16.8254 | 0 | 15.2209 | 0.25282 | 0.21348 | 0.60818 | 27.6421 | 17.8527 | 0.64956 | 0.38788 | 1.0607 | 0.018253 | 606.71 | 16.8254 | 1e-06 | 15.2209 | 0.25282 | 0.21348 | 0.60818 | 27.6421 | 17.8527 | 0.64956 | 0.38788 | 1.0607 | 0.018254
607.06 | 15.8283 | 0.0056285 | 15.9765 | 0.23562 | 0.21594 | 0.5741 | 26.3226 | 16.7611 | 0.64358 | 0.38634 | 1.0401 | 0.019994 | 607.06 | 15.8283 | 0.0056295 | 15.9765 | 0.23562 | 0.21594 | 0.5741 | 26.3226 | 16.7611 | 0.64358 | 0.38634 | 1.0402 | 0.019995
607.41 | 14.906 | 0.0067621 | 16.599 | 0.21829 | 0.21435 | 0.53613 | 25.0658 | 15.8655 | 0.63248 | 0.3811 | 1.0353 | 0.018755 | 607.41 | 14.906 | 0.006763 | 16.599 | 0.21829 | 0.21435 | 0.53613 | 25.0658 | 15.8655 | 0.63248 | 0.3811 | 1.0353 | 0.018756
607.76 | 14.0218 | 0 | 17.309 | 0.22914 | 0.21991 | 0.55215 | 23.8064 | 15.0875 | 0.66306 | 0.41926 | 1.0436 | 0.053159 | 607.76 | 14.0218 | 1e-06 | 17.309 | 0.22914 | 0.21991 | 0.55216 | 23.8064 | 15.0875 | 0.66306 | 0.41926 | 1.0436 | 0.05316
608.11 | 13.165 | 0 | 17.9711 | 0.21679 | 0.19564 | 0.50761 | 22.5731 | 14.3757 | 0.64673 | 0.41513 | 1.0255 | 0.058693 | 608.11 | 13.165 | 1e-06 | 17.9711 | 0.21679 | 0.19564 | 0.50761 | 22.5731 | 14.3757 | 0.64673 | 0.41513 | 1.0255 | 0.058694
608.46 | 12.3723 | 0 | 18.7732 | 0.1857 | 0.17776 | 0.48087 | 21.3882 | 13.5399 | 0.63145 | 0.40463 | 1.0064 | 0.05178 | 608.46 | 12.3723 | 1e-06 | 18.7732 | 0.18571 | 0.17776 | 0.48087 | 21.3882 | 13.5399 | 0.63145 | 0.40463 | 1.0064 | 0.051781
608.81 | 11.7298 | 0 | 19.5524 | 0.14814 | 0.15344 | 0.42244 | 20.4965 | 12.8252 | 0.57593 | 0.34934 | 0.94786 | 0.015265 | 608.81 | 11.7298 | 1e-06 | 19.5524 | 0.14814 | 0.15344 | 0.42244 | 20.4965 | 12.8252 | 0.57593 | 0.34935 | 0.94786 | 0.015266
609.16 | 11.1141 | 0 | 20.2572 | 0.1421 | 0.14077 | 0.39684 | 19.6055 | 12.1597 | 0.56561 | 0.34223 | 0.91261 | 0.011463 | 609.16 | 11.1141 | 1e-06 | 20.2572 | 0.1421 | 0.14077 | 0.39684 | 19.6055 | 12.1597 | 0.56561 | 0.34223 | 0.91261 | 0.011464
609.52 | 10.5349 | 0 | 20.9295 | 0.15223 | 0.1336 | 0.38244 | 18.6406 | 11.6219 | 0.55362 | 0.3339 | 0.89231 | 0.014851 | 609.52 | 10.5349 | 1e-06 | 20.9295 | 0.15223 | 0.1336 | 0.38244 | 18.6406 | 11.6219 | 0.55362 | 0.3339 | 0.89231 | 0.014852
609.87 | 9.9366 | 0 | 21.7861 | 0.14421 | 0.12291 | 0.3586 | 17.7048 | 11.0583 | 0.5445 | 0.33341 | 0.88302 | 0.020134 | 609.87 | 9.9366 | 1e-06 | 21.7861 | 0.14422 | 0.12291 | 0.35861 | 17.7048 | 11.0583 | 0.5445 | 0.33341 | 0.88302 | 0.020135
610.22 | 9.3811 | 0 | 22.6566 | 0.13577 | 0.11174 | 0.33335 | 16.7586 | 10.584 | 0.53115 | 0.32289 | 0.86012 | 0.015059 | 610.22 | 9.3811 | 1e-06 | 22.6566 | 0.13577 | 0.11174 | 0.33335 | 16.7586 | 10.584 | 0.53115 | 0.32289 | 0.86012 | 0.01506
610.57 | 8.834 | 0 | 23.6318 | 0.12377 | 0.094332 | 0.30976 | 15.973 | 10.0523 | 0.51935 | 0.31816 | 0.83253 | 0.010437 | 610.57 | 8.8341 | 1e-06 | 23.6318 | 0.12377 | 0.094333 | 0.30976 | 15.973 | 10.0523 | 0.51935 | 0.31816 | 0.83253 | 0.010438
610.92 | 8.3148 | 0 | 24.5225 | 0.13307 | 0.088761 | 0.3063 | 15.1183 | 9.6334 | 0.54376 | 0.34669 | 0.84227 | 0.033356 | 610.92 | 8.3148 | 1e-06 | 24.5225 | 0.13307 | 0.088762 | 0.3063 | 15.1183 | 9.6334 | 0.54376 | 0.34669 | 0.84227 | 0.033357
611.27 | 7.8438 | 0 | 25.4679 | 0.1264 | 0.090091 | 0.30254 | 14.3422 | 9.0961 | 0.54216 | 0.35079 | 0.83905 | 0.049214 | 611.27 | 7.8438 | 1e-06 | 25.4679 | 0.1264 | 0.090092 | 0.30254 | 14.3422 | 9.0961 | 0.54216 | 0.35079 | 0.83905 | 0.049215
611.62 | 7.4159 | 0 | 26.4569 | 0.1376 | 0.099899 | 0.30858 | 13.6103 | 8.6964 | 0.57193 | 0.38549 | 0.86177 | 0.083043 | 611.62 | 7.4159 | 1e-06 | 26.4569 | 0.1376 | 0.0999 | 0.30858 | 13.6103 | 8.6964 | 0.57193 | 0.38549 | 0.86177 | 0.083044
611.97 | 6.994 | 0 | 27.4671 | 0.10921 | 0.076854 | 0.27236 | 12.8812 | 8.1993 | 0.52196 | 0.33816 | 0.809 | 0.066338 | 611.97 | 6.9941 | 1e-06 | 27.4671 | 0.10922 | 0.076855 | 0.27236 | 12.8812 | 8.1993 | 0.52196 | 0.33816 | 0.809 | 0.066339
612.32 | 6.6174 | 0 | 28.4744 | 0.090598 | 0.066258 | 0.24475 | 12.2531 | 7.7742 | 0.5001 | 0.32469 | 0.78536 | 0.054359 | 612.32 | 6.6174 | 1e-06 | 28.4744 | 0.090599 | 0.066259 | 0.24475 | 12.2531 | 7.7742 | 0.5001 | 0.32469 | 0.78536 | 0.05436
612.67 | 6.2353 | 0 | 29.4396 | 0.08724 | 0.057438 | 0.21322 | 11.6104 | 7.29 | 0.49402 | 0.32236 | 0.76777 | 0.048443 | 612.67 | 6.2353 | 1e-06 | 29.4396 | 0.087241 | 0.057439 | 0.21322 | 11.6104 | 7.29 | 0.49402 | 0.32236 | 0.76777 | 0.048444
613.02 | 5.8675 | 0 | 30.5447 | 0.12417 | 0.1201 | 0.24916 | 11.0378 | 6.9498 | 0.55968 | 0.396 | 0.82869 | 0.1032 | 613.02 | 5.8675 | 1e-06 | 30.5447 | 0.12418 | 0.1201 | 0.24917 | 11.0378 | 6.9498 | 0.55968 | 0.396 | 0.82869 | 0.1032
613.37 | 5.4585 | 0 | 31.6053 | 0.13233 | 0.13233 | 0.23412 | 10.4291 | 6.5393 | 0.55431 | 0.38851 | 0.81758 | 0.11156 | 613.37 | 5.4586 | 1e-06 | 31.6053 | 0.13233 | 0.13233 | 0.23412 | 10.4291 | 6.5393 | 0.55431 | 0.38851 | 0.81758 | 0.11156
613.72 | 5.1073 | 0 | 32.913 | 0.1142 | 0.13187 | 0.23383 | 9.8032 | 6.1829 | 0.53689 | 0.37652 | 0.79286 | 0.11257 | 613.72 | 5.1073 | 1e-06 | 32.913 | 0.1142 | 0.13187 | 0.23383 | 9.8032 | 6.1829 | 0.53689 | 0.37653 | 0.79286 | 0.11257
614.07 | 4.7812 | 0 | 34.2243 | 0.075726 | 0.067554 | 0.17651 | 9.243 | 5.7368 | 0.46694 | 0.31086 | 0.7219 | 0.064885 | 614.07 | 4.7812 | 1e-06 | 34.2243 | 0.075727 | 0.067555 | 0.17651 | 9.243 | 5.7368 | 0.46694 | 0.31086 | 0.72191 | 0.064886
614.42 | 4.5072 | 0 | 35.6233 | 0.063079 | 0.042599 | 0.17504 | 8.7683 | 5.3824 | 0.46236 | 0.31441 | 0.71337 | 0.053904 | 614.42 | 4.5072 | 1e-06 | 35.6233 | 0.06308 | 0.0426 | 0.17504 | 8.7683 | 5.3824 | 0.46236 | 0.31441 | 0.71337 | 0.053905
614.77 | 4.1789 | 0 | 36.9561 | 0.035304 | 0.0079362 | 0.13519 | 8.2773 | 4.966 | 0.4197 | 0.27504 | 0.68325 | 0.024795 | 614.77 | 4.1789 | 1e-06 | 36.9561 | 0.035305 | 0.0079372 | 0.1352 | 8.2773 | 4.966 | 0.4197 | 0.27504 | 0.68325 | 0.024796
615.12 | 3.9082 | 0 | 38.2732 | 0.011383 | 0 | 0.11012 | 7.819 | 4.6417 | 0.39768 | 0.25631 | 0.65761 | 0 | 615.12 | 3.9082 | 1e-06 | 38.2732 | 0.011384 | 1e-06 | 0.11013 | 7.819 | 4.6417 | 0.39768 | 0.25632 | 0.65761 | 1e-06
615.47 | 3.7016 | 0 | 39.4032 | 0.24972 | 0.21122 | 0.3446 | 7.4126 | 4.3525 | 0.7315 | 0.59207 | 0.98216 | 0.31633 | 615.47 | 3.7016 | 1e-06 | 39.4032 | 0.24972 | 0.21122 | 0.3446 | 7.4126 | 4.3526 | 0.7315 | 0.59207 | 0.98216 | 0.31633
615.82 | 3.4159 | 0 | 40.9451 | 0.26263 | 0.23369 | 0.35633 | 6.9351 | 4.0264 | 0.7239 | 0.5817 | 0.94861 | 0.32276 | 615.82 | 3.4159 | 1e-06 | 40.9451 | 0.26263 | 0.2337 | 0.35633 | 6.9351 | 4.0264 | 0.7239 | 0.5817 | 0.94861 | 0.32276
616.17 | 3.1823 | 0 | 42.4167 | 0.28384 | 0.26036 | 0.37223 | 6.493 | 3.7077 | 0.75389 | 0.61616 | 0.95717 | 0.35469 | 616.17 | 3.1823 | 1e-06 | 42.4167 | 0.28384 | 0.26036 | 0.37223 | 6.493 | 3.7077 | 0.75389 | 0.61616 | 0.95717 | 0.35469
616.52 | 2.9195 | 0 | 44.357 | 0.048782 | 0.047396 | 0.1153 | 5.9587 | 3.4138 | 0.40462 | 0.2729 | 0.61183 | 0.043072 | 616.52 | 2.9195 | 1e-06 | 44.357 | 0.048783 | 0.047397 | 0.1153 | 5.9587 | 3.4138 | 0.40462 | 0.2729 | 0.61183 | 0.043074
616.87 | 2.8189 | 0 | 45.9313 | 0.0672 | 0.058869 | 0.11718 | 5.7045 | 3.1747 | 0.45635 | 0.33655 | 0.67444 | 0.083805 | 616.87 | 2.8189 | 1e-06 | 45.9313 | 0.067201 | 0.05887 | 0.11718 | 5.7045 | 3.1747 | 0.45635 | 0.33656 | 0.67444 | 0.083806
617.22 | 2.6793 | 0 | 47.3483 | 0.36915 | 0.37332 | 0.45542 | 5.5095 | 3.026 | 0.89139 | 0.77668 | 1.0955 | 0.50359 | 617.22 | 2.6793 | 1e-06 | 47.3483 | 0.36915 | 0.37333 | 0.45542 | 5.5095 | 3.026 | 0.89139 | 0.77668 | 1.0955 | 0.50359
617.57 | 2.4512 | 0 | 48.9861 | 0.36711 | 0.37408 | 0.45637 | 5.1513 | 2.6738 | 0.87687 | 0.75754 | 1.0652 | 0.49526 | 617.57 | 2.4512 | 1e-06 | 48.9861 | 0.36711 | 0.37408 | 0.45637 | 5.1513 | 2.6738 | 0.87687 | 0.75754 | 1.0652 | 0.49526
617.92 | 2.248 | 0 | 50.674 | 0.33061 | 0.34878 | 0.43126 | 4.8242 | 2.4931 | 0.81099 | 0.69121 | 0.98973 | 0.44454 | 617.92 | 2.248 | 1e-06 | 50.674 | 0.33061 | 0.34878 | 0.43126 | 4.8242 | 2.4931 | 0.81099 | 0.69122 | 0.98973 | 0.44454
618.27 | 2.0688 | 0 | 52.7873 | 0.0082462 | 0.013837 | 0.073936 | 4.4331 | 2.2264 | 0.32328 | 0.20336 | 0.52462 | 0 | 618.27 | 2.0688 | 1e-06 | 52.7873 | 0.0082472 | 0.013838 | 0.073937 | 4.4331 | 2.2264 | 0.32328 | 0.20336 | 0.52462 | 1e-06
618.62 | 1.9996 | 0 | 54.9013 | 0 | 0 | 0.068019 | 4.3219 | 2.1401 | 0.32078 | 0.21111 | 0.51929 | 0 | 618.62 | 1.9996 | 1e-06 | 54.9013 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06802 | 4.3219 | 2.1401 | 0.32078 | 0.21111 | 0.51929 | 1e-06
618.97 | 1.8897 | 0 | 57.0772 | 0 | 0 | 0.066851 | 4.0798 | 2.0672 | 0.31954 | 0.21454 | 0.51268 | 0 | 618.97 | 1.8897 | 1e-06 | 57.0772 | 1e-06 | 1e-06 | 0.066852 | 4.0798 | 2.0672 | 0.31954 | 0.21454 | 0.51268 | 1e-06
619.32 | 1.7996 | 0 | 59.0289 | 0.11114 | 0.094213 | 0.16614 | 3.9285 | 2.0042 | 0.50706 | 0.4067 | 0.67546 | 0.17788 | 619.32 | 1.7996 | 1e-06 | 59.0289 | 0.11114 | 0.094214 | 0.16614 | 3.9285 | 2.0042 | 0.50706 | 0.4067 | 0.67546 | 0.17788
619.67 | 1.6189 | 0 | 60.8455 | 0.1074 | 0.08903 | 0.16393 | 3.5935 | 1.8513 | 0.49229 | 0.39597 | 0.64695 | 0.18315 | 619.67 | 1.6189 | 1e-06 | 60.8455 | 0.1074 | 0.089031 | 0.16393 | 3.5935 | 1.8513 | 0.49229 | 0.39597 | 0.64695 | 0.18315
620.02 | 1.5117 | 0 | 62.9667 | 0.11249 | 0.079948 | 0.15919 | 3.3776 | 1.706 | 0.49455 | 0.3964 | 0.64355 | 0.18763 | 620.02 | 1.5117 | 1e-06 | 62.9667 | 0.11249 | 0.079949 | 0.15919 | 3.3776 | 1.706 | 0.49455 | 0.3964 | 0.64355 | 0.18763
620.37 | 1.3653 | 0 | 65.3392 | 0 | 0 | 0.046472 | 3.0711 | 1.5514 | 0.29499 | 0.19875 | 0.45753 | 0.0095212 | 620.37 | 1.3653 | 1e-06 | 65.3392 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046473 | 3.0711 | 1.5514 | 0.29499 | 0.19876 | 0.45753 | 0.0095222
620.72 | 1.3517 | 0 | 67.6713 | 0 | 0 | 0.036396 | 2.9873 | 1.5477 | 0.29651 | 0.2037 | 0.46694 | 0.0011942 | 620.72 | 1.3517 | 1e-06 | 67.6713 | 1e-06 | 1e-06 | 0.036397 | 2.9873 | 1.5477 | 0.29651 | 0.2037 | 0.46694 | 0.0011952
621.07 | 1.2694 | 0 | 69.8706 | 0 | 0 | 0.021092 | 2.8404 | 1.4422 | 0.27875 | 0.19496 | 0.44652 | 0 | 621.07 | 1.2694 | 1e-06 | 69.8706 | 1e-06 | 1e-06 | 0.021093 | 2.8404 | 1.4422 | 0.27875 | 0.19496 | 0.44652 | 1e-06
621.42 | 1.2031 | 0 | 72.2493 | 0 | 0 | 0.013877 | 2.6669 | 1.3205 | 0.28336 | 0.19992 | 0.44877 | 0 | 621.42 | 1.2031 | 1e-06 | 72.2493 | 1e-06 | 1e-06 | 0.013879 | 2.6669 | 1.3205 | 0.28336 | 0.19992 | 0.44877 | 1e-06
621.77 | 1.1002 | 0 | 75.0019 | 0 | 0 | 0.0070354 | 2.4637 | 1.2152 | 0.28592 | 0.20098 | 0.44848 | 0 | 621.77 | 1.1002 | 1e-06 | 75.0019 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0070364 | 2.4637 | 1.2152 | 0.28592 | 0.20098 | 0.44848 | 1e-06
622.12 | 1.0329 | 0 | 77.5899 | 0 | 0 | 0.0067751 | 2.2665 | 1.1656 | 0.27893 | 0.19694 | 0.44958 | 0 | 622.12 | 1.0329 | 1e-06 | 77.5899 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0067761 | 2.2665 | 1.1656 | 0.27893 | 0.19694 | 0.44958 | 1e-06
622.47 | 0.95109 | 0 | 80.0424 | 0 | 0 | 0.0037524 | 2.2233 | 1.084 | 0.26012 | 0.18357 | 0.42551 | 0 | 622.47 | 0.95109 | 1e-06 | 80.0424 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0037534 | 2.2234 | 1.084 | 0.26012 | 0.18357 | 0.42551 | 1e-06
622.81 | 0.90559 | 0 | 82.4776 | 0 | 0 | 0 | 2.1263 | 0.98912 | 0.25016 | 0.18077 | 0.41618 | 0 | 622.81 | 0.90559 | 1e-06 | 82.4776 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1263 | 0.98912 | 0.25016 | 0.18077 | 0.41618 | 1e-06
623.16 | 0.85384 | 0 | 85.0226 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0.87331 | 0.25254 | 0.18406 | 0.41296 | 0 | 623.16 | 0.85384 | 1e-06 | 85.0226 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.054 | 0.87331 | 0.25254 | 0.18406 | 0.41296 | 1e-06
623.51 | 0.82716 | 0 | 88.1553 | 0 | 0 | 0.012503 | 1.9654 | 0.84254 | 0.25263 | 0.1893 | 0.40163 | 0.0038383 | 623.51 | 0.82716 | 1e-06 | 88.1553 | 1e-06 | 1e-06 | 0.012504 | 1.9654 | 0.84254 | 0.25263 | 0.1893 | 0.40163 | 0.0038393
623.86 | 0.76122 | 0 | 91.2787 | 0.0068574 | 0 | 0.046252 | 1.8976 | 0.79586 | 0.28303 | 0.21842 | 0.42878 | 0.028714 | 623.86 | 0.76122 | 1e-06 | 91.2787 | 0.0068584 | 1e-06 | 0.046253 | 1.8976 | 0.79586 | 0.28303 | 0.21842 | 0.42878 | 0.028715
624.21 | 0.71978 | 0 | 94.3801 | 0.012589 | 0 | 0.053579 | 1.7946 | 0.73109 | 0.27861 | 0.21976 | 0.41229 | 0.031971 | 624.21 | 0.71979 | 1e-06 | 94.3801 | 0.01259 | 1e-06 | 0.05358 | 1.7946 | 0.73109 | 0.27861 | 0.21976 | 0.41229 | 0.031972
624.56 | 0.6814 | 0 | 97.2453 | 0.019046 | 0 | 0.042488 | 1.605 | 0.65793 | 0.28042 | 0.22064 | 0.41403 | 0.032525 | 624.56 | 0.6814 | 1e-06 | 97.2453 | 0.019047 | 1e-06 | 0.042489 | 1.605 | 0.65793 | 0.28042 | 0.22064 | 0.41403 | 0.032526
624.91 | 0.67134 | 0 | 100.171 | 0.031999 | 0 | 0.042273 | 1.4812 | 0.59534 | 0.27936 | 0.22088 | 0.40618 | 0.041569 | 624.91 | 0.67134 | 1e-06 | 100.171 | 0.032 | 1e-06 | 0.042274 | 1.4812 | 0.59534 | 0.27936 | 0.22088 | 0.40618 | 0.04157
625.26 | 0.67092 | 0 | 103.353 | 0.13561 | 0.10175 | 0.1577 | 1.4071 | 0.57321 | 0.47186 | 0.41196 | 0.57991 | 0.22387 | 625.26 | 0.67092 | 1e-06 | 103.353 | 0.13561 | 0.10175 | 0.1577 | 1.4071 | 0.57321 | 0.47186 | 0.41196 | 0.57991 | 0.22387
625.61 | 0.6325 | 0 | 106.67 | 0.14298 | 0.14002 | 0.16962 | 1.3277 | 0.55291 | 0.47245 | 0.41242 | 0.57849 | 0.24191 | 625.61 | 0.6325 | 1e-06 | 106.67 | 0.14298 | 0.14002 | 0.16962 | 1.3277 | 0.55291 | 0.47245 | 0.41242 | 0.57849 | 0.24191
625.95 | 0.59181 | 0 | 110.288 | 0.10806 | 0.11698 | 0.13481 | 1.2274 | 0.54717 | 0.42566 | 0.3693 | 0.53224 | 0.21118 | 625.95 | 0.59181 | 1e-06 | 110.288 | 0.10806 | 0.11698 | 0.13481 | 1.2274 | 0.54717 | 0.42567 | 0.3693 | 0.53224 | 0.21118
626.3 | 0.52959 | 0 | 114.008 | 0 | 0 | 0 | 1.1138 | 0.50827 | 0.21985 | 0.16154 | 0.34239 | 0.016816 | 626.3 | 0.52959 | 1e-06 | 114.008 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1138 | 0.50827 | 0.21985 | 0.16154 | 0.34239 | 0.016817
626.65 | 0.50541 | 0 | 117.759 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 0.43785 | 0.24235 | 0.18854 | 0.36111 | 0.013095 | 626.65 | 0.50542 | 1e-06 | 117.759 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1049 | 0.43786 | 0.24235 | 0.18854 | 0.36111 | 0.013096
627 | 0.47111 | 0 | 121.397 | 0 | 0 | 0.01107 | 1.0672 | 0.36114 | 0.26963 | 0.21775 | 0.38021 | 0.041827 | 627 | 0.47111 | 1e-06 | 121.397 | 1e-06 | 1e-06 | 0.011071 | 1.0672 | 0.36114 | 0.26963 | 0.21775 | 0.38021 | 0.041828
627.35 | 0.42717 | 0 | 125.398 | 0 | 0 | 0.034937 | 1.0092 | 0.28864 | 0.27143 | 0.2232 | 0.38703 | 0.05146 | 627.35 | 0.42717 | 1e-06 | 125.398 | 1e-06 | 1e-06 | 0.034938 | 1.0092 | 0.28864 | 0.27143 | 0.2232 | 0.38703 | 0.051461
627.7 | 0.39842 | 0 | 129.514 | 0 | 0.0046578 | 0.051239 | 0.9159 | 0.26261 | 0.27363 | 0.22476 | 0.38713 | 0.062569 | 627.7 | 0.39842 | 1e-06 | 129.514 | 1e-06 | 0.0046588 | 0.05124 | 0.9159 | 0.26261 | 0.27363 | 0.22476 | 0.38714 | 0.06257
628.05 | 0.3571 | 0 | 133.478 | 0 | 0 | 0.020054 | 0.86816 | 0.19106 | 0.24236 | 0.19134 | 0.35934 | 0.032749 | 628.05 | 0.3571 | 1e-06 | 133.478 | 1e-06 | 1e-06 | 0.020055 | 0.86817 | 0.19106 | 0.24236 | 0.19134 | 0.35934 | 0.03275
628.39 | 0.36724 | 0 | 137.749 | 0.011191 | 0 | 0.012703 | 0.87118 | 0.19206 | 0.24208 | 0.19545 | 0.35532 | 0.035024 | 628.39 | 0.36724 | 1e-06 | 137.749 | 0.011192 | 1e-06 | 0.012704 | 0.87118 | 0.19206 | 0.24208 | 0.19545 | 0.35532 | 0.035025
628.74 | 0.33564 | 0 | 142.203 | 0 | 0 | 0 | 0.83345 | 0.17866 | 0.20139 | 0.15918 | 0.31637 | 0.0061854 | 628.74 | 0.33564 | 1e-06 | 142.203 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83345 | 0.17866 | 0.20139 | 0.15918 | 0.31637 | 0.0061864
629.09 | 0.3326 | 0 | 146.954 | 0 | 0 | 0 | 0.76607 | 0.15304 | 0.19535 | 0.15851 | 0.30717 | 0.0034655 | 629.09 | 0.3326 | 1e-06 | 146.954 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76607 | 0.15304 | 0.19535 | 0.15851 | 0.30717 | 0.0034665
629.44 | 0.2915 | 0 | 151.38 | 0 | 0 | 0 | 0.68191 | 0.080609 | 0.18161 | 0.14651 | 0.28882 | 0 | 629.44 | 0.2915 | 1e-06 | 151.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.68191 | 0.08061 | 0.18161 | 0.14652 | 0.28882 | 1e-06
629.79 | 0.24922 | 0 | 156.087 | 0 | 0 | 0 | 0.56316 | 0.0034976 | 0.18674 | 0.15023 | 0.2845 | 0 | 629.79 | 0.24922 | 1e-06 | 156.087 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.56316 | 0.0034986 | 0.18674 | 0.15023 | 0.28451 | 1e-06
630.13 | 0.23921 | 0 | 160.943 | 0.027724 | 0.020065 | 0.032319 | 0.55247 | 0.017963 | 0.34785 | 0.30907 | 0.44426 | 0.14741 | 630.13 | 0.23921 | 1e-06 | 160.943 | 0.027725 | 0.020066 | 0.03232 | 0.55247 | 0.017964 | 0.34785 | 0.30907 | 0.44426 | 0.14741
630.48 | 0.18987 | 0 | 166.303 | 0.041642 | 0.035496 | 0.067765 | 0.50589 | 0.022416 | 0.33753 | 0.30195 | 0.42817 | 0.14788 | 630.48 | 0.18988 | 1e-06 | 166.303 | 0.041643 | 0.035497 | 0.067766 | 0.50589 | 0.022417 | 0.33754 | 0.30195 | 0.42817 | 0.14789
630.83 | 0.20372 | 0 | 171.771 | 0.048561 | 0.039311 | 0.087101 | 0.54017 | 0.024252 | 0.3353 | 0.30348 | 0.42086 | 0.14892 | 630.83 | 0.20372 | 1e-06 | 171.771 | 0.048562 | 0.039312 | 0.087102 | 0.54017 | 0.024253 | 0.3353 | 0.30348 | 0.42086 | 0.14892
631.18 | 0.16343 | 0 | 177.508 | 0 | 0 | 0.0078968 | 0.47434 | 0.00044278 | 0.16955 | 0.14428 | 0.25493 | 0 | 631.18 | 0.16343 | 1e-06 | 177.508 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0078978 | 0.47434 | 0.00044378 | 0.16955 | 0.14428 | 0.25493 | 1e-06
631.53 | 0.16809 | 0 | 183.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48293 | 0 | 0.17555 | 0.14981 | 0.25876 | 0 | 631.53 | 0.16809 | 1e-06 | 183.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48293 | 1e-06 | 0.17555 | 0.14981 | 0.25876 | 1e-06
631.87 | 0.14996 | 0 | 189.798 | 0 | 0 | 0 | 0.44406 | 0 | 0.15962 | 0.13153 | 0.26306 | 0 | 631.87 | 0.14996 | 1e-06 | 189.798 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44406 | 1e-06 | 0.15962 | 0.13153 | 0.26306 | 1e-06
632.22 | 0.14483 | 0 | 195.817 | 0 | 0 | 0 | 0.37818 | 0 | 0.15622 | 0.13015 | 0.25637 | 0 | 632.22 | 0.14483 | 1e-06 | 195.817 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37818 | 1e-06 | 0.15622 | 0.13015 | 0.25637 | 1e-06
632.57 | 0.16512 | 0 | 201.69 | 0 | 0 | 0 | 0.31278 | 0 | 0.1606 | 0.13357 | 0.26432 | 0 | 632.57 | 0.16512 | 1e-06 | 201.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31279 | 1e-06 | 0.1606 | 0.13357 | 0.26432 | 1e-06
632.92 | 0.16955 | 0 | 207.765 | 0 | 0 | 0 | 0.24491 | 0 | 0.16315 | 0.14057 | 0.25536 | 0 | 632.92 | 0.16955 | 1e-06 | 207.765 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24491 | 1e-06 | 0.16315 | 0.14057 | 0.25536 | 1e-06
633.27 | 0.14052 | 0 | 214.536 | 0 | 0 | 0 | 0.19412 | 0 | 0.15995 | 0.13822 | 0.24035 | 0.0022674 | 633.27 | 0.14052 | 1e-06 | 214.536 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19412 | 1e-06 | 0.15995 | 0.13822 | 0.24035 | 0.0022684
633.61 | 0.12884 | 0 | 221.312 | 0 | 0 | 0 | 0.17992 | 0 | 0.1595 | 0.14053 | 0.22683 | 0 | 633.61 | 0.12884 | 1e-06 | 221.312 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17992 | 1e-06 | 0.1595 | 0.14053 | 0.22683 | 1e-06
633.96 | 0.10731 | 0 | 228.578 | 0 | 0 | 0 | 0.21733 | 0 | 0.16241 | 0.14303 | 0.22224 | 0 | 633.96 | 0.10731 | 1e-06 | 228.578 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21733 | 1e-06 | 0.16241 | 0.14303 | 0.22224 | 1e-06
634.31 | 0.12539 | 0 | 235.613 | 0 | 0 | 0 | 0.19671 | 0 | 0.17925 | 0.16153 | 0.24796 | 0.0068614 | 634.31 | 0.12539 | 1e-06 | 235.613 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19671 | 1e-06 | 0.17925 | 0.16153 | 0.24796 | 0.0068624
634.66 | 0.095692 | 0 | 243.088 | 0.0038233 | 0 | 0 | 0.14308 | 0 | 0.21163 | 0.1948 | 0.27681 | 0.046454 | 634.66 | 0.095693 | 1e-06 | 243.088 | 0.0038243 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14308 | 1e-06 | 0.21163 | 0.1948 | 0.27681 | 0.046455
635 | 0.083668 | 0 | 249.981 | 0 | 0 | 0 | 0.08321 | 0 | 0.20159 | 0.18932 | 0.26834 | 0.045843 | 635 | 0.083669 | 1e-06 | 249.981 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083211 | 1e-06 | 0.20159 | 0.18932 | 0.26835 | 0.045844
635.35 | 0.05773 | 0 | 257.225 | 0 | 0 | 0.006247 | 0.11867 | 0 | 0.23325 | 0.2198 | 0.28698 | 0.064008 | 635.35 | 0.057731 | 1e-06 | 257.225 | 1e-06 | 1e-06 | 0.006248 | 0.11867 | 1e-06 | 0.23325 | 0.2198 | 0.28698 | 0.064009
635.7 | 0.028946 | 0 | 264.513 | 0 | 0 | 0 | 0.10614 | 0 | 0.1915 | 0.18322 | 0.25001 | 0.036046 | 635.7 | 0.028947 | 1e-06 | 264.513 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10614 | 1e-06 | 0.19151 | 0.18322 | 0.25001 | 0.036047
636.05 | 0.012445 | 0 | 271.847 | 0 | 0 | 0 | 0.072822 | 0 | 0.21192 | 0.19974 | 0.27476 | 0.040799 | 636.05 | 0.012446 | 1e-06 | 271.847 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.072823 | 1e-06 | 0.21192 | 0.19974 | 0.27476 | 0.0408
636.39 | 0 | 0 | 279.337 | 0 | 0 | 0 | 0.018486 | 0 | 0.18265 | 0.17082 | 0.24819 | 0.017451 | 636.39 | 1e-06 | 1e-06 | 279.337 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.018487 | 1e-06 | 0.18265 | 0.17082 | 0.24819 | 0.017452
636.74 | 0.033403 | 0 | 286.736 | 0 | 0 | 0 | 0.043146 | 0 | 0.18928 | 0.17196 | 0.26003 | 0.019658 | 636.74 | 0.033404 | 1e-06 | 286.736 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.043147 | 1e-06 | 0.18929 | 0.17196 | 0.26004 | 0.019659
637.09 | 0.055729 | 0 | 294.023 | 0 | 0 | 0 | 0.089632 | 0 | 0.17604 | 0.16512 | 0.23595 | 0.025524 | 637.09 | 0.05573 | 1e-06 | 294.023 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.089633 | 1e-06 | 0.17604 | 0.16513 | 0.23595 | 0.025525
637.43 | 0.033555 | 0 | 301.585 | 0.00048868 | 0 | 0 | 0.10393 | 0 | 0.19132 | 0.18506 | 0.24948 | 0.052986 | 637.43 | 0.033556 | 1e-06 | 301.585 | 0.00048968 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10393 | 1e-06 | 0.19132 | 0.18506 | 0.24949 | 0.052987
637.78 | 0 | 0 | 308.552 | 0.011598 | 0 | 0 | 0.0051399 | 0 | 0.19005 | 0.18711 | 0.24053 | 0.0543 | 637.78 | 1e-06 | 1e-06 | 308.552 | 0.0116 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0051409 | 1e-06 | 0.19005 | 0.18711 | 0.24053 | 0.054301
638.13 | 0 | 0 | 315.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17351 | 0.17391 | 0.21642 | 0.038865 | 638.13 | 1e-06 | 1e-06 | 315.584 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17351 | 0.17391 | 0.21642 | 0.038866
638.48 | 0.018374 | 0 | 322.233 | 0.023883 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.24064 | 0.24163 | 0.28264 | 0.10278 | 638.48 | 0.018375 | 1e-06 | 322.233 | 0.023884 | 1e-06 | 0.014001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24064 | 0.24163 | 0.28264 | 0.10278
638.82 | 0.051095 | 0 | 329.056 | 0.019352 | 0.012736 | 0.040854 | 0 | 0 | 0.23331 | 0.23709 | 0.27966 | 0.11492 | 638.82 | 0.051096 | 1e-06 | 329.056 | 0.019353 | 0.012737 | 0.040855 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23332 | 0.23709 | 0.27966 | 0.11492
639.17 | 0.086809 | 0 | 335.574 | 0.024379 | 0.022721 | 0.052572 | 0 | 0 | 0.23234 | 0.23195 | 0.28638 | 0.11921 | 639.17 | 0.08681 | 1e-06 | 335.574 | 0.02438 | 0.022721 | 0.052573 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23234 | 0.23195 | 0.28638 | 0.11921
639.52 | 0.086964 | 0 | 340.805 | 0 | 0 | 0.015617 | 0 | 0 | 0.16787 | 0.16388 | 0.21293 | 0.055424 | 639.52 | 0.086965 | 1e-06 | 340.805 | 1e-06 | 1e-06 | 0.015618 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16787 | 0.16388 | 0.21293 | 0.055425
639.86 | 0.095552 | 0 | 346.39 | 0 | 0 | 0.0089746 | 0 | 0 | 0.16673 | 0.16234 | 0.20403 | 0.044475 | 639.86 | 0.095553 | 1e-06 | 346.39 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0089756 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16673 | 0.16234 | 0.20403 | 0.044476
640.21 | 0.069904 | 0 | 351.879 | 0 | 0 | 0.0019948 | 0 | 0 | 0.17836 | 0.18055 | 0.20828 | 0.047681 | 640.21 | 0.069905 | 1e-06 | 351.879 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0019958 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17836 | 0.18055 | 0.20828 | 0.047682
640.56 | 0.030098 | 0 | 357.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12677 | 0.13258 | 0.16475 | 0.0074157 | 640.56 | 0.030099 | 1e-06 | 357.953 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12677 | 0.13258 | 0.16475 | 0.0074167
640.9 | 0 | 0 | 362.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17107 | 0.17489 | 0.20019 | 0.0255 | 640.9 | 1e-06 | 1e-06 | 362.513 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17107 | 0.17489 | 0.20019 | 0.025501
641.25 | 0 | 0 | 366.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15798 | 0.15999 | 0.19667 | 0.022367 | 641.25 | 1e-06 | 1e-06 | 366.767 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15798 | 0.15999 | 0.19667 | 0.022368
641.6 | 0.0072183 | 0 | 370.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15496 | 0.15778 | 0.19988 | 0.02019 | 641.6 | 0.0072193 | 1e-06 | 370.648 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15496 | 0.15779 | 0.19988 | 0.020191
641.94 | 0.037628 | 0 | 374.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10231 | 0.10575 | 0.15948 | 0 | 641.94 | 0.037629 | 1e-06 | 374.344 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10231 | 0.10575 | 0.15948 | 1e-06
642.29 | 0.02753 | 0 | 377.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.11438 | 0.14771 | 0 | 642.29 | 0.027531 | 1e-06 | 377.144 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1077 | 0.11438 | 0.14771 | 1e-06
642.64 | 0.0072681 | 0 | 379.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11029 | 0.11984 | 0.14251 | 0 | 642.64 | 0.0072691 | 1e-06 | 379.406 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11029 | 0.11984 | 0.14251 | 1e-06
642.98 | 0 | 0 | 380.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10932 | 0.12358 | 0.13958 | 0 | 642.98 | 1e-06 | 1e-06 | 380.498 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10932 | 0.12359 | 0.13958 | 1e-06
643.33 | 0.037934 | 0 | 380.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.11977 | 0.14731 | 0 | 643.33 | 0.037935 | 1e-06 | 380.825 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10569 | 0.11977 | 0.14731 | 1e-06
643.67 | 0.064274 | 0 | 380.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10163 | 0.11532 | 0.14627 | 0 | 643.67 | 0.064275 | 1e-06 | 380.441 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10163 | 0.11532 | 0.14627 | 1e-06
644.02 | 0.058614 | 0 | 379.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09836 | 0.11455 | 0.13955 | 0 | 644.02 | 0.058615 | 1e-06 | 379.607 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.098361 | 0.11455 | 0.13955 | 1e-06
644.37 | 0 | 0 | 377.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094214 | 0.10636 | 0.12294 | 0 | 644.37 | 1e-06 | 1e-06 | 377.785 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.094215 | 0.10637 | 0.12294 | 1e-06
644.71 | 0 | 0 | 374.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10164 | 0.11526 | 0.123 | 0 | 644.71 | 1e-06 | 1e-06 | 374.327 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10164 | 0.11526 | 0.123 | 1e-06
645.06 | 0 | 0 | 369.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10007 | 0.1129 | 0.12087 | 0 | 645.06 | 1e-06 | 1e-06 | 369.611 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10007 | 0.1129 | 0.12087 | 1e-06
645.41 | 0 | 0 | 363.997 | 0.0027645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18765 | 0.20963 | 0.20777 | 0.048106 | 645.41 | 1e-06 | 1e-06 | 363.997 | 0.0027655 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18765 | 0.20963 | 0.20777 | 0.048107
645.75 | 0 | 0 | 358.178 | 0.02718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18292 | 0.20702 | 0.2065 | 0.069387 | 645.75 | 1e-06 | 1e-06 | 358.178 | 0.027181 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18292 | 0.20702 | 0.2065 | 0.069388
646.1 | 0 | 0 | 351.716 | 0.026192 | 0 | 0.0019081 | 0 | 0 | 0.17953 | 0.20576 | 0.20128 | 0.070148 | 646.1 | 1e-06 | 1e-06 | 351.716 | 0.026193 | 1e-06 | 0.0019091 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17953 | 0.20576 | 0.20128 | 0.070149
646.44 | 0 | 0 | 344.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096919 | 0.11755 | 0.12506 | 0 | 646.44 | 1e-06 | 1e-06 | 344.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.09692 | 0.11755 | 0.12506 | 1e-06
646.79 | 0 | 0 | 336.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09318 | 0.1101 | 0.11909 | 0 | 646.79 | 1e-06 | 1e-06 | 336.586 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.093181 | 0.1101 | 0.11909 | 1e-06
647.13 | 0 | 0 | 328.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097851 | 0.11398 | 0.12551 | 0 | 647.13 | 1e-06 | 1e-06 | 328.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.097852 | 0.11399 | 0.12551 | 1e-06
647.48 | 0 | 0 | 319.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09187 | 0.10869 | 0.12193 | 0 | 647.48 | 1e-06 | 1e-06 | 319.157 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.091871 | 0.10869 | 0.12193 | 1e-06
647.83 | 0 | 0 | 309.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0927 | 0.11145 | 0.12283 | 0 | 647.83 | 1e-06 | 1e-06 | 309.638 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.092701 | 0.11145 | 0.12283 | 1e-06
648.17 | 0 | 0 | 300.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095113 | 0.11135 | 0.1162 | 0 | 648.17 | 1e-06 | 1e-06 | 300.145 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.095114 | 0.11135 | 0.1162 | 1e-06
648.52 | 0 | 0 | 290.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092567 | 0.10819 | 0.11252 | 0 | 648.52 | 1e-06 | 1e-06 | 290.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.092568 | 0.10819 | 0.11252 | 1e-06
648.86 | 0 | 0 | 281.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13683 | 0.16161 | 0.15314 | 0.0069897 | 648.86 | 1e-06 | 1e-06 | 281.467 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13683 | 0.16161 | 0.15314 | 0.0069907
649.21 | 0 | 0 | 271.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1324 | 0.16047 | 0.15186 | 0.0040411 | 649.21 | 1e-06 | 1e-06 | 271.943 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1324 | 0.16047 | 0.15186 | 0.0040421
649.55 | 0 | 0 | 262.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13408 | 0.1642 | 0.14764 | 0.0034188 | 649.55 | 1e-06 | 1e-06 | 262.687 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13408 | 0.1642 | 0.14765 | 0.0034198
649.9 | 0 | 0 | 252.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08784 | 0.11074 | 0.10036 | 0 | 649.9 | 1e-06 | 1e-06 | 252.939 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087841 | 0.11074 | 0.10036 | 1e-06
650.24 | 0.0076573 | 0 | 243.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08353 | 0.10559 | 0.098951 | 0 | 650.24 | 0.0076583 | 1e-06 | 243.488 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083531 | 0.10559 | 0.098952 | 1e-06
650.59 | 0 | 0 | 233.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11018 | 0.13226 | 0.11769 | 0 | 650.59 | 1e-06 | 1e-06 | 233.934 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11018 | 0.13226 | 0.11769 | 1e-06
650.93 | 0 | 0 | 224.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11157 | 0.13476 | 0.12112 | 0 | 650.93 | 1e-06 | 1e-06 | 224.668 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11157 | 0.13476 | 0.12113 | 1e-06
651.28 | 0 | 0 | 216.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11084 | 0.13772 | 0.12299 | 0 | 651.28 | 1e-06 | 1e-06 | 216.379 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11084 | 0.13772 | 0.12299 | 1e-06
651.63 | 0 | 0 | 208.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086585 | 0.11459 | 0.10985 | 0 | 651.63 | 1e-06 | 1e-06 | 208.364 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.086586 | 0.11459 | 0.10985 | 1e-06
651.97 | 0.01234 | 0 | 200.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083268 | 0.11282 | 0.10937 | 0 | 651.97 | 0.012341 | 1e-06 | 200.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083269 | 0.11282 | 0.10937 | 1e-06
652.32 | 0.018528 | 0 | 192.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1343 | 0.1641 | 0.16518 | 0.022672 | 652.32 | 0.018529 | 1e-06 | 192.294 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1343 | 0.1641 | 0.16518 | 0.022673
652.66 | 0.015458 | 0 | 184.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17045 | 0.20525 | 0.21055 | 0.063554 | 652.66 | 0.015459 | 1e-06 | 184.565 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17045 | 0.20526 | 0.21055 | 0.063556
653.01 | 0 | 0 | 177.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17033 | 0.20238 | 0.20768 | 0.066918 | 653.01 | 1e-06 | 1e-06 | 177.404 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17033 | 0.20238 | 0.20768 | 0.066919
653.35 | 0 | 0 | 170.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11853 | 0.15155 | 0.14036 | 0.027377 | 653.35 | 1e-06 | 1e-06 | 170.707 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11853 | 0.15155 | 0.14036 | 0.027378
653.7 | 0 | 0 | 164.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079574 | 0.10788 | 0.092963 | 0 | 653.7 | 1e-06 | 1e-06 | 164.429 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.079575 | 0.10788 | 0.092964 | 1e-06
654.04 | 0 | 0 | 157.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079344 | 0.11121 | 0.088621 | 0 | 654.04 | 1e-06 | 1e-06 | 157.863 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.079345 | 0.11121 | 0.088622 | 1e-06
654.38 | 0 | 0 | 151.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078895 | 0.11342 | 0.095723 | 0 | 654.38 | 1e-06 | 1e-06 | 151.991 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.078896 | 0.11343 | 0.095724 | 1e-06
654.73 | 0 | 0 | 145.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12366 | 0.16345 | 0.13864 | 0.026022 | 654.73 | 1e-06 | 1e-06 | 145.576 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12366 | 0.16346 | 0.13864 | 0.026023
655.07 | 0 | 0 | 139.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12632 | 0.16661 | 0.14406 | 0.036781 | 655.07 | 1e-06 | 1e-06 | 139.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12632 | 0.16661 | 0.14406 | 0.036782
655.42 | 0 | 0 | 134.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14014 | 0.17902 | 0.15068 | 0.04415 | 655.42 | 1e-06 | 1e-06 | 134.056 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14014 | 0.17902 | 0.15068 | 0.044151
655.76 | 0 | 0 | 128.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13858 | 0.17666 | 0.13583 | 0.03126 | 655.76 | 1e-06 | 1e-06 | 128.541 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13858 | 0.17666 | 0.13583 | 0.03126
656.11 | 0.0031537 | 0 | 123.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16355 | 0.20215 | 0.15616 | 0.049187 | 656.11 | 0.0031547 | 1e-06 | 123.349 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16355 | 0.20215 | 0.15616 | 0.049188
656.45 | 0 | 0 | 118.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15255 | 0.18739 | 0.15608 | 0.04365 | 656.45 | 1e-06 | 1e-06 | 118.455 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15256 | 0.18739 | 0.15608 | 0.043651
656.8 | 0 | 0 | 113.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 0.13909 | 0.12285 | 0.0046399 | 656.8 | 1e-06 | 1e-06 | 113.923 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10551 | 0.13909 | 0.12285 | 0.0046409
657.14 | 0 | 0 | 109.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068933 | 0.10545 | 0.085198 | 0 | 657.14 | 1e-06 | 1e-06 | 109.109 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.068934 | 0.10545 | 0.085199 | 1e-06
657.49 | 0 | 0 | 104.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11399 | 0.15635 | 0.1111 | 0 | 657.49 | 1e-06 | 1e-06 | 104.328 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11399 | 0.15635 | 0.11111 | 1e-06
657.83 | 0 | 0 | 99.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11246 | 0.15317 | 0.09989 | 0 | 657.83 | 1e-06 | 1e-06 | 99.7619 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11246 | 0.15317 | 0.099891 | 1e-06
658.17 | 0 | 0 | 95.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11308 | 0.15657 | 0.10394 | 0.0024534 | 658.17 | 1e-06 | 1e-06 | 95.5524 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11308 | 0.15657 | 0.10394 | 0.0024544
658.52 | 0 | 0 | 91.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061527 | 0.10195 | 0.067669 | 0 | 658.52 | 1e-06 | 1e-06 | 91.3978 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061528 | 0.10195 | 0.06767 | 1e-06
658.86 | 0 | 0 | 87.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071186 | 0.11461 | 0.090437 | 0 | 658.86 | 1e-06 | 1e-06 | 87.7299 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.071187 | 0.11461 | 0.090438 | 1e-06
659.21 | 0 | 0 | 84.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079979 | 0.12171 | 0.098487 | 0 | 659.21 | 1e-06 | 1e-06 | 84.0531 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07998 | 0.12171 | 0.098488 | 1e-06
659.55 | 0 | 0 | 80.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081398 | 0.12283 | 0.095696 | 0 | 659.55 | 1e-06 | 1e-06 | 80.2718 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.081399 | 0.12283 | 0.095697 | 1e-06
659.89 | 0 | 0 | 76.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16287 | 0.21157 | 0.15487 | 0.065826 | 659.89 | 1e-06 | 1e-06 | 76.4109 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16287 | 0.21157 | 0.15487 | 0.065827
660.24 | 0 | 0 | 72.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16101 | 0.2064 | 0.15288 | 0.07723 | 660.24 | 1e-06 | 1e-06 | 72.8742 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16101 | 0.2064 | 0.15288 | 0.077231
660.58 | 0 | 0 | 69.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17147 | 0.22353 | 0.16049 | 0.090317 | 660.58 | 1e-06 | 1e-06 | 69.7748 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17147 | 0.22353 | 0.16049 | 0.090318
660.93 | 0.0048607 | 0 | 66.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074427 | 0.1177 | 0.078392 | 0.010422 | 660.93 | 0.0048617 | 1e-06 | 66.7639 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.074428 | 0.1177 | 0.078393 | 0.010423
661.27 | 0.0032492 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065658 | 0.11223 | 0.064749 | 0 | 661.27 | 0.0032501 | 1e-06 | 63.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.065659 | 0.11223 | 0.06475 | 1e-06
661.61 | 0.0016249 | 0 | 60.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07296 | 0.11683 | 0.062732 | 0 | 661.61 | 0.0016259 | 1e-06 | 60.7906 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.072961 | 0.11683 | 0.062733 | 1e-06
661.96 | 0 | 0 | 57.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074785 | 0.12084 | 0.056317 | 0 | 661.96 | 1e-06 | 1e-06 | 57.8552 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.074786 | 0.12084 | 0.056318 | 1e-06
662.3 | 0 | 0 | 55.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08462 | 0.12522 | 0.063408 | 0 | 662.3 | 1e-06 | 1e-06 | 55.2249 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.084621 | 0.12522 | 0.063409 | 1e-06
662.64 | 0 | 0 | 52.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064315 | 0.10712 | 0.051269 | 0 | 662.64 | 1e-06 | 1e-06 | 52.4818 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.064316 | 0.10712 | 0.05127 | 1e-06
662.99 | 0 | 0 | 49.6114 | 0.26526 | 0.27288 | 0.27859 | 0 | 0 | 0.56664 | 0.61718 | 0.53028 | 0.45368 | 662.99 | 1e-06 | 1e-06 | 49.6114 | 0.26526 | 0.27288 | 0.27859 | 1e-06 | 1e-06 | 0.56664 | 0.61718 | 0.53028 | 0.45368
663.33 | 0 | 0 | 46.8396 | 0.48278 | 0.48469 | 0.48469 | 0 | 0 | 0.90502 | 0.96398 | 0.84433 | 0.76059 | 663.33 | 1e-06 | 1e-06 | 46.8396 | 0.48278 | 0.48469 | 0.48469 | 1e-06 | 1e-06 | 0.90502 | 0.96398 | 0.84433 | 0.76059
663.68 | 0 | 0 | 44.3529 | 0.50975 | 0.52316 | 0.51358 | 0 | 0 | 0.90307 | 0.95755 | 0.851 | 0.77859 | 663.68 | 1e-06 | 1e-06 | 44.3529 | 0.50975 | 0.52316 | 0.51358 | 1e-06 | 1e-06 | 0.90307 | 0.95755 | 0.851 | 0.77859
664.02 | 0 | 0 | 42.5826 | 0.19583 | 0.19583 | 0.16695 | 0 | 0 | 0.41188 | 0.46063 | 0.39143 | 0.30593 | 664.02 | 1e-06 | 1e-06 | 42.5826 | 0.19583 | 0.19583 | 0.16695 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41188 | 0.46063 | 0.39143 | 0.30593
664.36 | 0 | 0 | 40.6528 | 0.004818 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0.13125 | 0.17958 | 0.13876 | 0.053192 | 664.36 | 1e-06 | 1e-06 | 40.6528 | 0.004819 | 0.010601 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13125 | 0.17958 | 0.13876 | 0.053193
664.71 | 0 | 0 | 38.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13941 | 0.18805 | 0.14914 | 0.050717 | 664.71 | 1e-06 | 1e-06 | 38.8812 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13941 | 0.18805 | 0.14914 | 0.050718
665.05 | 0 | 0 | 36.9449 | 0 | 0.00733 | 0 | 0 | 0 | 0.17037 | 0.22662 | 0.17037 | 0.074305 | 665.05 | 1e-06 | 1e-06 | 36.9449 | 1e-06 | 0.007331 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17037 | 0.22662 | 0.17037 | 0.074306
665.39 | 0 | 0 | 35.0023 | 0.13585 | 0.19777 | 0.17455 | 0 | 0 | 0.43657 | 0.49764 | 0.44214 | 0.35506 | 665.39 | 1e-06 | 1e-06 | 35.0023 | 0.13585 | 0.19777 | 0.17455 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43657 | 0.49764 | 0.44214 | 0.35506
665.73 | 0 | 0 | 33.2291 | 0.16357 | 0.1888 | 0.2082 | 0 | 0 | 0.42855 | 0.49072 | 0.42867 | 0.35765 | 665.73 | 1e-06 | 1e-06 | 33.2291 | 0.16357 | 0.1888 | 0.2082 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42855 | 0.49072 | 0.42867 | 0.35765
666.08 | 0 | 0 | 31.588 | 0.16291 | 0.15125 | 0.21151 | 0 | 0 | 0.38865 | 0.44931 | 0.38982 | 0.32917 | 666.08 | 1e-06 | 1e-06 | 31.588 | 0.16291 | 0.15125 | 0.21151 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38865 | 0.44931 | 0.38982 | 0.32917
666.42 | 0 | 0 | 30.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058524 | 0.11436 | 0.057006 | 0 | 666.42 | 1e-06 | 1e-06 | 30.2709 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.058525 | 0.11436 | 0.057007 | 1e-06
666.76 | 0 | 0 | 28.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066669 | 0.12702 | 0.058481 | 0 | 666.76 | 1e-06 | 1e-06 | 28.8929 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06667 | 0.12702 | 0.058482 | 1e-06
667.11 | 0 | 0 | 27.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060458 | 0.11248 | 0.051554 | 0 | 667.11 | 1e-06 | 1e-06 | 27.439 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060459 | 0.11248 | 0.051555 | 1e-06
667.45 | 0 | 0 | 26.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056076 | 0.10699 | 0.048334 | 0 | 667.45 | 1e-06 | 1e-06 | 26.143 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056077 | 0.10699 | 0.048335 | 1e-06
667.79 | 0 | 0 | 24.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067476 | 0.11591 | 0.054545 | 0 | 667.79 | 1e-06 | 1e-06 | 24.675 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.067477 | 0.11591 | 0.054546 | 1e-06
668.14 | 0 | 0 | 23.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08205 | 0.1285 | 0.074505 | 0 | 668.14 | 1e-06 | 1e-06 | 23.4749 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.082051 | 0.1285 | 0.074506 | 1e-06
668.48 | 0 | 0 | 22.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13392 | 0.17765 | 0.11181 | 0.018439 | 668.48 | 1e-06 | 1e-06 | 22.1724 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13392 | 0.17765 | 0.11181 | 0.01844
668.82 | 0 | 0 | 21.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0.16974 | 0.11261 | 0.018965 | 668.82 | 1e-06 | 1e-06 | 21.1918 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1247 | 0.16974 | 0.11261 | 0.018966
669.16 | 0 | 0 | 20.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 | 0.15775 | 0.094391 | 0.0064195 | 669.16 | 1e-06 | 1e-06 | 20.1157 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1121 | 0.15776 | 0.094392 | 0.0064205
669.51 | 0 | 0 | 19.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065208 | 0.11075 | 0.062705 | 0 | 669.51 | 1e-06 | 1e-06 | 19.2373 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.065209 | 0.11075 | 0.062706 | 1e-06
669.85 | 0 | 0 | 18.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1143 | 0.16326 | 0.091247 | 0.021976 | 669.85 | 1e-06 | 1e-06 | 18.4365 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1143 | 0.16327 | 0.091248 | 0.021977
670.19 | 0 | 0 | 17.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11828 | 0.17005 | 0.1021 | 0.032597 | 670.19 | 1e-06 | 1e-06 | 17.548 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11828 | 0.17005 | 0.1021 | 0.032598
670.53 | 0 | 0 | 16.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11561 | 0.16861 | 0.09594 | 0.038376 | 670.53 | 1e-06 | 1e-06 | 16.8045 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11561 | 0.16862 | 0.095941 | 0.038377
670.88 | 0 | 0 | 15.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059108 | 0.10572 | 0.056465 | 0 | 670.88 | 1e-06 | 1e-06 | 15.8485 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059109 | 0.10572 | 0.056466 | 1e-06
671.22 | 0 | 0 | 15.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05982 | 0.10628 | 0.051515 | 0 | 671.22 | 1e-06 | 1e-06 | 15.1635 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059821 | 0.10628 | 0.051516 | 1e-06
671.56 | 0 | 0 | 14.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11068 | 0.16239 | 0.08603 | 0.009908 | 671.56 | 1e-06 | 1e-06 | 14.3074 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11068 | 0.1624 | 0.086031 | 0.009909
671.9 | 0 | 0 | 13.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0.17794 | 0.094239 | 0.028829 | 671.9 | 1e-06 | 1e-06 | 13.6562 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12174 | 0.17794 | 0.09424 | 0.02883
672.25 | 0 | 0 | 12.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11326 | 0.17184 | 0.088957 | 0.023333 | 672.25 | 1e-06 | 1e-06 | 12.9307 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11326 | 0.17184 | 0.088958 | 0.023334
672.59 | 0 | 0 | 11.9016 | 0.31266 | 0.26803 | 0.30658 | 0 | 0 | 0.62026 | 0.68624 | 0.56657 | 0.4984 | 672.59 | 1e-06 | 1e-06 | 11.9016 | 0.31267 | 0.26803 | 0.30658 | 1e-06 | 1e-06 | 0.62026 | 0.68624 | 0.56657 | 0.4984
672.93 | 0 | 0 | 11.0368 | 0.34506 | 0.32673 | 0.35116 | 0 | 0 | 0.65628 | 0.7171 | 0.59972 | 0.5301 | 672.93 | 1e-06 | 1e-06 | 11.0368 | 0.34506 | 0.32673 | 0.35116 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65628 | 0.71711 | 0.59973 | 0.5301
673.27 | 0 | 0 | 10.4327 | 0.36548 | 0.36752 | 0.3614 | 0 | 0 | 0.67451 | 0.73006 | 0.62384 | 0.5443 | 673.27 | 1e-06 | 1e-06 | 10.4327 | 0.36548 | 0.36752 | 0.3614 | 1e-06 | 1e-06 | 0.67451 | 0.73006 | 0.62384 | 0.5443
673.61 | 0 | 0 | 10.3321 | 0 | 0.010436 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.16808 | 0.11836 | 0.038551 | 673.61 | 1e-06 | 1e-06 | 10.3321 | 1e-06 | 0.010437 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12241 | 0.16808 | 0.11836 | 0.038552
673.96 | 0 | 0 | 10.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087683 | 0.14228 | 0.087068 | 0.0071328 | 673.96 | 1e-06 | 1e-06 | 10.0497 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087684 | 0.14229 | 0.087069 | 0.0071338
674.3 | 0 | 0 | 9.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083682 | 0.14432 | 0.074439 | 0.0029578 | 674.3 | 1e-06 | 1e-06 | 9.6768 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083683 | 0.14432 | 0.07444 | 0.0029588
674.64 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077281 | 0.13678 | 0.054566 | 0 | 674.64 | 1e-06 | 1e-06 | 9.1785 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.077282 | 0.13679 | 0.054567 | 1e-06
674.98 | 0 | 0 | 8.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072145 | 0.12536 | 0.04356 | 0 | 674.98 | 1e-06 | 1e-06 | 8.8827 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.072146 | 0.12536 | 0.043561 | 1e-06
675.32 | 0 | 0 | 8.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10363 | 0.15842 | 0.077844 | 0.0084289 | 675.32 | 1e-06 | 1e-06 | 8.327 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10363 | 0.15842 | 0.077845 | 0.00843
675.67 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10067 | 0.15243 | 0.08586 | 0.0074661 | 675.67 | 1e-06 | 1e-06 | 7.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10067 | 0.15243 | 0.085861 | 0.0074671
676.01 | 0 | 0 | 7.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16177 | 0.2179 | 0.14668 | 0.048146 | 676.01 | 1e-06 | 1e-06 | 7.4179 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16178 | 0.2179 | 0.14668 | 0.048147
676.35 | 0 | 0 | 7.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13207 | 0.18214 | 0.11492 | 0.032298 | 676.35 | 1e-06 | 1e-06 | 7.0859 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13207 | 0.18214 | 0.11492 | 0.032299
676.69 | 0 | 0 | 6.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16918 | 0.2285 | 0.15091 | 0.073329 | 676.69 | 1e-06 | 1e-06 | 6.7116 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16918 | 0.2285 | 0.15091 | 0.07333
677.03 | 0 | 0 | 6.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | 0.16133 | 0.093483 | 0.034428 | 677.03 | 1e-06 | 1e-06 | 6.3746 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1058 | 0.16134 | 0.093484 | 0.034429
677.37 | 0 | 0 | 6.0915 | 0.012183 | 0.0016801 | 0 | 0 | 0 | 0.17696 | 0.23317 | 0.15024 | 0.087217 | 677.37 | 1e-06 | 1e-06 | 6.0915 | 0.012184 | 0.0016811 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17696 | 0.23317 | 0.15024 | 0.087218
677.72 | 0 | 0 | 5.85 | 0.0054915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14421 | 0.1911 | 0.12216 | 0.062601 | 677.72 | 1e-06 | 1e-06 | 5.85 | 0.0054925 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14421 | 0.1911 | 0.12216 | 0.062602
678.06 | 0 | 0 | 5.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13858 | 0.18613 | 0.1162 | 0.060262 | 678.06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.6273 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13858 | 0.18613 | 0.1162 | 0.060263
678.4 | 0 | 0 | 5.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052771 | 0.10427 | 0.033651 | 0 | 678.4 | 1e-06 | 1e-06 | 5.3401 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052772 | 0.10427 | 0.033652 | 1e-06
678.74 | 0 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046456 | 0.10108 | 0.023994 | 0 | 678.74 | 1e-06 | 1e-06 | 5.1211 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046457 | 0.10108 | 0.023995 | 1e-06
679.08 | 0 | 0 | 4.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04615 | 0.099332 | 0.025312 | 0 | 679.08 | 1e-06 | 1e-06 | 4.8739 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046151 | 0.099333 | 0.025313 | 1e-06
679.42 | 0 | 0 | 4.133 | 0.28865 | 0.28225 | 0.27798 | 0 | 0 | 0.60943 | 0.65731 | 0.5558 | 0.48028 | 679.42 | 1e-06 | 1e-06 | 4.133 | 0.28865 | 0.28225 | 0.27798 | 1e-06 | 1e-06 | 0.60943 | 0.65731 | 0.5558 | 0.48028
679.76 | 0 | 0 | 3.6627 | 0.326 | 0.29604 | 0.29604 | 0 | 0 | 0.59939 | 0.64126 | 0.54738 | 0.48316 | 679.76 | 1e-06 | 1e-06 | 3.6627 | 0.326 | 0.29604 | 0.29604 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59939 | 0.64126 | 0.54738 | 0.48316
680.1 | 0 | 0 | 3.374 | 0.32431 | 0.28999 | 0.27712 | 0 | 0 | 0.60357 | 0.64501 | 0.54025 | 0.48106 | 680.1 | 1e-06 | 1e-06 | 3.374 | 0.32431 | 0.28999 | 0.27712 | 1e-06 | 1e-06 | 0.60357 | 0.64501 | 0.54026 | 0.48106
680.45 | 0 | 0 | 3.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094814 | 0.13692 | 0.058128 | 0.0064587 | 680.45 | 1e-06 | 1e-06 | 3.6839 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.094815 | 0.13693 | 0.058129 | 0.0064597
680.79 | 0 | 0 | 3.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11491 | 0.15973 | 0.067884 | 0.014769 | 680.79 | 1e-06 | 1e-06 | 3.6773 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11491 | 0.15973 | 0.067885 | 0.01477
681.13 | 0 | 0 | 3.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13065 | 0.17406 | 0.086837 | 0.041338 | 681.13 | 1e-06 | 1e-06 | 3.5599 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13065 | 0.17406 | 0.086838 | 0.041339
681.47 | 0 | 0 | 3.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12279 | 0.16215 | 0.076905 | 0.044318 | 681.47 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3434 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12279 | 0.16215 | 0.076906 | 0.044319
681.81 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12928 | 0.16692 | 0.092284 | 0.056991 | 681.81 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1697 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12928 | 0.16692 | 0.092285 | 0.056992
682.15 | 0 | 0 | 2.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11254 | 0.15242 | 0.084999 | 0.033842 | 682.15 | 1e-06 | 1e-06 | 2.9576 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11255 | 0.15242 | 0.085 | 0.033843
682.49 | 0 | 0 | 2.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061026 | 0.10759 | 0.055766 | 0 | 682.49 | 1e-06 | 1e-06 | 2.9568 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061027 | 0.10759 | 0.055767 | 1e-06
682.83 | 0 | 0 | 2.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05677 | 0.10694 | 0.038815 | 0 | 682.83 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7919 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056771 | 0.10694 | 0.038816 | 1e-06
683.17 | 0 | 0 | 2.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070023 | 0.12138 | 0.041564 | 0 | 683.17 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7021 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.070024 | 0.12138 | 0.041565 | 1e-06
683.51 | 0 | 0 | 2.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080088 | 0.13162 | 0.047814 | 0 | 683.51 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4543 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.080089 | 0.13162 | 0.047815 | 1e-06
683.85 | 0.0057176 | 0 | 2.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06717 | 0.12128 | 0.039716 | 0 | 683.85 | 0.0057186 | 1e-06 | 2.2983 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.067171 | 0.12128 | 0.039717 | 1e-06
684.19 | 0 | 0 | 2.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055411 | 0.10134 | 0.030176 | 0 | 684.19 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1377 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055412 | 0.10134 | 0.030177 | 1e-06
684.53 | 0 | 0 | 1.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048787 | 0.0898 | 0.010454 | 0 | 684.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9849 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.048788 | 0.089801 | 0.010455 | 1e-06
684.87 | 0 | 0 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052427 | 0.08953 | 0.012636 | 0 | 684.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9191 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052428 | 0.089531 | 0.012637 | 1e-06
685.21 | 0 | 0 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058724 | 0.10408 | 0.02133 | 0 | 685.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9092 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.058725 | 0.10408 | 0.02133 | 1e-06
685.56 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055634 | 0.10112 | 0.02599 | 0 | 685.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8783 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055635 | 0.10112 | 0.025991 | 1e-06
685.9 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072021 | 0.12085 | 0.042046 | 0 | 685.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7146 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.072022 | 0.12085 | 0.042047 | 1e-06
686.24 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074751 | 0.12104 | 0.043026 | 0 | 686.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5124 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.074752 | 0.12105 | 0.043027 | 1e-06
686.58 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073066 | 0.12114 | 0.040698 | 0 | 686.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3256 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.073067 | 0.12114 | 0.040699 | 1e-06
686.92 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058264 | 0.10268 | 0.02166 | 0 | 686.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2575 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.058265 | 0.10268 | 0.021662 | 1e-06
687.26 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055231 | 0.10057 | 0.011541 | 0 | 687.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0953 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055232 | 0.10057 | 0.011542 | 1e-06
687.6 | 0 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10946 | 0.15943 | 0.066257 | 0 | 687.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0774 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10946 | 0.15943 | 0.066258 | 1e-06
687.94 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11227 | 0.15768 | 0.080572 | 0.015506 | 687.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0528 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11228 | 0.15768 | 0.080573 | 0.015506
688.28 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11552 | 0.162 | 0.089073 | 0.019485 | 688.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1.077 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11552 | 0.162 | 0.089074 | 0.019486
688.62 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060894 | 0.10335 | 0.031564 | 0 | 688.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0062 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060895 | 0.10335 | 0.031565 | 1e-06
688.96 | 0 | 0 | 0.94493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060025 | 0.10687 | 0.016268 | 0 | 688.96 | 1e-06 | 1e-06 | 0.94493 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060026 | 0.10687 | 0.016269 | 1e-06
689.3 | 0 | 0 | 0.80212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04683 | 0.090426 | 0 | 0 | 689.3 | 1e-06 | 1e-06 | 0.80212 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046831 | 0.090427 | 1e-06 | 1e-06
689.64 | 0 | 0 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041954 | 0.089258 | 0 | 0 | 689.64 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6856 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.041955 | 0.089259 | 1e-06 | 1e-06
689.97 | 0 | 0 | 0.62013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045353 | 0.092115 | 0.00084514 | 0 | 689.97 | 1e-06 | 1e-06 | 0.62014 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045354 | 0.092116 | 0.00084614 | 1e-06
690.31 | 0 | 0 | 0.55529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051495 | 0.098052 | 0.015801 | 0 | 690.31 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55529 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051496 | 0.098053 | 0.015802 | 1e-06
690.65 | 0 | 0 | 0.46319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11478 | 0.15701 | 0.064049 | 0.010203 | 690.65 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4632 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11478 | 0.15701 | 0.06405 | 0.010204
690.99 | 0 | 0 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17338 | 0.22067 | 0.1228 | 0.065818 | 690.99 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35639 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17338 | 0.22068 | 0.1228 | 0.065819
691.33 | 0 | 0 | 0.37208 | 0 | 0.0011921 | 0 | 0 | 0 | 0.18148 | 0.22753 | 0.13157 | 0.077227 | 691.33 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37208 | 1e-06 | 0.0011931 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18149 | 0.22754 | 0.13157 | 0.077228
691.67 | 0 | 0 | 0.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12526 | 0.16605 | 0.093942 | 0.039358 | 691.67 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4887 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12526 | 0.16605 | 0.093943 | 0.039359
692.01 | 0 | 0 | 0.39911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060692 | 0.093849 | 0.022201 | 0 | 692.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39911 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060693 | 0.09385 | 0.022202 | 1e-06
692.35 | 0 | 0 | 0.26999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054348 | 0.090194 | 0.0083835 | 0 | 692.35 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26999 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.054349 | 0.090195 | 0.0083845 | 1e-06
692.69 | 0 | 0 | 0.17885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065795 | 0.10985 | 0.022028 | 0 | 692.69 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17885 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.065796 | 0.10985 | 0.022029 | 1e-06
693.03 | 0 | 0 | 0.28608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10045 | 0.14842 | 0.060765 | 0 | 693.03 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28608 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10045 | 0.14843 | 0.060766 | 1e-06
693.37 | 0 | 0 | 0.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097653 | 0.14758 | 0.065978 | 0.0046709 | 693.37 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4528 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.097654 | 0.14758 | 0.065979 | 0.0046719
693.71 | 0 | 0 | 0.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08363 | 0.12808 | 0.05702 | 0.0058482 | 693.71 | 1e-06 | 1e-06 | 0.5023 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083631 | 0.12808 | 0.057021 | 0.0058492
694.05 | 0 | 0 | 0.41625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045807 | 0.091026 | 0.022903 | 0 | 694.05 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41625 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045808 | 0.091027 | 0.022904 | 1e-06
694.39 | 0 | 0 | 0.15227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040204 | 0.081143 | 0.009425 | 0 | 694.39 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15227 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.040204 | 0.081144 | 0.009426 | 1e-06
694.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044994 | 0.0891 | 0.0079924 | 0 | 694.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.044995 | 0.089101 | 0.0079933 | 1e-06
695.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0463 | 0.087554 | 0.010981 | 0 | 695.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046301 | 0.087555 | 0.010982 | 1e-06
695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05005 | 0.092057 | 0.0050646 | 0 | 695.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.050051 | 0.092058 | 0.0050656 | 1e-06
695.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04528 | 0.087123 | 0 | 0 | 695.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045281 | 0.087124 | 1e-06 | 1e-06
696.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044493 | 0.087639 | 0 | 0 | 696.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.044494 | 0.08764 | 1e-06 | 1e-06
696.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044012 | 0.083969 | 0 | 0 | 696.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.044013 | 0.08397 | 1e-06 | 1e-06
696.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05166 | 0.091422 | 0.0018073 | 0 | 696.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051661 | 0.091423 | 0.0018083 | 1e-06
697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06187 | 0.09878 | 0.024506 | 0 | 697.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061871 | 0.098781 | 0.024507 | 1e-06
697.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064334 | 0.10621 | 0.043395 | 0 | 697.44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.064335 | 0.10621 | 0.043396 | 1e-06
697.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0.17083 | 0.083742 | 0.016748 | 697.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1215 | 0.17083 | 0.083743 | 0.01675
698.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11486 | 0.16489 | 0.075049 | 0.020135 | 698.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11486 | 0.16489 | 0.07505 | 0.020136
698.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0.16058 | 0.070111 | 0.013471 | 698.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11007 | 0.16058 | 0.070112 | 0.013472
698.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045298 | 0.088906 | 0.0055279 | 0 | 698.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045299 | 0.088907 | 0.0055289 | 1e-06
699.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049966 | 0.091295 | 0.002159 | 0 | 699.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049966 | 0.091296 | 0.00216 | 1e-06
699.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054144 | 0.086631 | 0 | 0 | 699.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.054145 | 0.086632 | 1e-06 | 1e-06
699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052829 | 0.080798 | 0 | 0 | 699.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05283 | 0.080799 | 1e-06 | 1e-06
700.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11139 | 0.1401 | 0.027458 | 0 | 700.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11139 | 0.1401 | 0.027459 | 1e-06
700.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11638 | 0.14918 | 0.048425 | 0.0015621 | 700.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11638 | 0.14918 | 0.048426 | 0.0015631
700.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11457 | 0.15026 | 0.055721 | 0 | 700.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11457 | 0.15026 | 0.055722 | 1e-06
701.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12141 | 0.1556 | 0.055528 | 0 | 701.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12141 | 0.1556 | 0.055529 | 1e-06
701.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.15208 | 0.055789 | 0 | 701.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1193 | 0.15208 | 0.05579 | 1e-06
701.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11824 | 0.14701 | 0.056276 | 0 | 701.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11824 | 0.14701 | 0.056277 | 1e-06
702.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039818 | 0.070912 | 0.0079319 | 0 | 702.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.039819 | 0.070913 | 0.0079329 | 1e-06
702.51 | 0 | 0 | 0 | 0.069478 | 0.07213 | 0.058871 | 0 | 0 | 0.3685 | 0.40351 | 0.31472 | 0.25426 | 702.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.069479 | 0.072131 | 0.058872 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3685 | 0.40351 | 0.31472 | 0.25426
702.85 | 0 | 0 | 0 | 0.10951 | 0.11216 | 0.098874 | 0 | 0 | 0.37668 | 0.41431 | 0.33458 | 0.29152 | 702.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10951 | 0.11217 | 0.098875 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37668 | 0.41431 | 0.33458 | 0.29152
703.18 | 0 | 0 | 0 | 0.12693 | 0.1136 | 0.11893 | 0 | 0 | 0.39616 | 0.432 | 0.34624 | 0.31424 | 703.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12693 | 0.1136 | 0.11893 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39616 | 0.432 | 0.34624 | 0.31424
703.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073748 | 0.10613 | 0.052265 | 0.015391 | 703.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.073749 | 0.10613 | 0.052266 | 0.015392
703.86 | 0 | 0 | 0 | 0.12589 | 0.066964 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.40404 | 0.43811 | 0.34554 | 0.32304 | 703.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1259 | 0.066965 | 0.10447 | 1e-06 | 1e-06 | 0.40404 | 0.43811 | 0.34554 | 0.32304
704.2 | 0 | 0 | 0 | 0.15934 | 0.10022 | 0.097536 | 0 | 0 | 0.39031 | 0.42545 | 0.355 | 0.33243 | 704.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15934 | 0.10022 | 0.097537 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39031 | 0.42545 | 0.355 | 0.33243
704.53 | 0 | 0 | 0 | 0.14702 | 0.12004 | 0.082278 | 0 | 0 | 0.39445 | 0.43038 | 0.35285 | 0.33343 | 704.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14702 | 0.12005 | 0.082279 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39445 | 0.43038 | 0.35285 | 0.33343
704.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059385 | 0.089565 | 0.040564 | 0 | 704.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059386 | 0.089566 | 0.040565 | 1e-06
705.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056746 | 0.086014 | 0.020487 | 0 | 705.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056747 | 0.086014 | 0.020488 | 1e-06
705.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11953 | 0.14431 | 0.068487 | 0 | 705.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11953 | 0.14431 | 0.068488 | 1e-06
705.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.15789 | 0.099791 | 0.0045957 | 705.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12868 | 0.1579 | 0.099792 | 0.0045967
706.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13011 | 0.15906 | 0.091456 | 0.022371 | 706.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13011 | 0.15906 | 0.091457 | 0.022371
706.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12502 | 0.15867 | 0.07686 | 0.024081 | 706.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12502 | 0.15867 | 0.076861 | 0.024082
706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.16347 | 0.070601 | 0.042558 | 706.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1384 | 0.16347 | 0.070602 | 0.042559
707.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14375 | 0.16857 | 0.077087 | 0.040694 | 707.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14375 | 0.16857 | 0.077088 | 0.040695
707.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075034 | 0.098275 | 0.020585 | 0 | 707.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.075035 | 0.098276 | 0.020586 | 1e-06
707.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077662 | 0.10899 | 0.010999 | 0 | 707.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.077663 | 0.10899 | 0.011 | 1e-06
708.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093043 | 0.12578 | 0.02539 | 0 | 708.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.093044 | 0.12578 | 0.025391 | 1e-06
708.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091786 | 0.11964 | 0.035574 | 0 | 708.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.091787 | 0.11964 | 0.035575 | 1e-06
708.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083457 | 0.10971 | 0.039037 | 0 | 708.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083458 | 0.10971 | 0.039038 | 1e-06
709.25 | 0.0048309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077541 | 0.10457 | 0.042571 | 0 | 709.25 | 0.0048319 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.077542 | 0.10457 | 0.042572 | 1e-06
709.59 | 0.041064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081069 | 0.11552 | 0.044926 | 0 | 709.59 | 0.041065 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.08107 | 0.11552 | 0.044927 | 1e-06
709.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13789 | 0.17991 | 0.082669 | 0.031848 | 709.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1379 | 0.17991 | 0.08267 | 0.031849
710.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13322 | 0.16929 | 0.084732 | 0.025181 | 710.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13322 | 0.1693 | 0.084733 | 0.025183
710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13447 | 0.16932 | 0.08133 | 0.026654 | 710.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13447 | 0.16932 | 0.081331 | 0.026655
710.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12875 | 0.16231 | 0.073278 | 0.040748 | 710.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12875 | 0.16231 | 0.073279 | 0.040749
711.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20392 | 0.24031 | 0.13045 | 0.11157 | 711.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20392 | 0.24031 | 0.13045 | 0.11157
711.61 | 0 | 0 | 0 | 0.075738 | 0.024099 | 0.058525 | 0 | 0 | 0.34151 | 0.37972 | 0.26784 | 0.23341 | 711.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.075739 | 0.0241 | 0.058526 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34151 | 0.37972 | 0.26784 | 0.23341
711.95 | 0 | 0 | 0 | 0.042591 | 0.022447 | 0.019569 | 0 | 0 | 0.29215 | 0.32289 | 0.24553 | 0.19718 | 711.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.042592 | 0.022448 | 0.01957 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29215 | 0.32289 | 0.24553 | 0.19719
712.28 | 0 | 0 | 0 | 0.42948 | 0.45254 | 0.40354 | 0 | 0 | 0.86611 | 0.8962 | 0.77653 | 0.73329 | 712.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42948 | 0.45254 | 0.40354 | 1e-06 | 1e-06 | 0.86611 | 0.8962 | 0.77653 | 0.73329
712.62 | 0 | 0 | 0 | 0.39304 | 0.43642 | 0.37858 | 0 | 0 | 0.71372 | 0.73871 | 0.64483 | 0.60666 | 712.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39304 | 0.43642 | 0.37858 | 1e-06 | 1e-06 | 0.71372 | 0.73871 | 0.64483 | 0.60666
712.96 | 0 | 0 | 0 | 0.59421 | 0.62609 | 0.58551 | 0 | 0 | 1.0598 | 1.0904 | 0.97218 | 0.94262 | 712.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59421 | 0.62609 | 0.58551 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0598 | 1.0905 | 0.97218 | 0.94262
713.29 | 0 | 0 | 0 | 0.18801 | 0.1589 | 0.16472 | 0 | 0 | 0.40372 | 0.42991 | 0.3901 | 0.35343 | 713.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18801 | 0.1589 | 0.16473 | 1e-06 | 1e-06 | 0.40372 | 0.42991 | 0.3901 | 0.35343
713.63 | 0 | 0 | 0 | 0.14806 | 0.089656 | 0.10718 | 0 | 0 | 0.42492 | 0.45191 | 0.39215 | 0.36587 | 713.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14807 | 0.089657 | 0.10718 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42492 | 0.45191 | 0.39215 | 0.36587
713.96 | 0.002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066015 | 0.085027 | 0.044362 | 0.0091541 | 713.96 | 0.002518 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.066016 | 0.085028 | 0.044363 | 0.009155
714.3 | 0 | 0 | 0 | 0.54744 | 0.54156 | 0.5739 | 0 | 0 | 0.98152 | 1.032 | 0.87815 | 0.8852 | 714.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54745 | 0.54157 | 0.57391 | 1e-06 | 1e-06 | 0.98152 | 1.032 | 0.87815 | 0.8852
714.64 | 0 | 0 | 0 | 0.60715 | 0.64252 | 0.63957 | 0 | 0 | 1.0214 | 1.0734 | 0.90719 | 0.92311 | 714.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.60715 | 0.64252 | 0.63958 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0214 | 1.0734 | 0.90719 | 0.92311
714.97 | 0 | 0 | 0 | 0.61393 | 0.6848 | 0.65527 | 0 | 0 | 1.0296 | 1.082 | 0.92595 | 0.93126 | 714.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.61393 | 0.6848 | 0.65527 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0296 | 1.082 | 0.92595 | 0.93126
715.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097912 | 0 | 0 | 0 | 0.10379 | 0.13228 | 0.066226 | 0.02528 | 715.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0097922 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10379 | 0.13228 | 0.066227 | 0.025281
715.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055013 | 0.077161 | 0.027507 | 0 | 715.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055014 | 0.077162 | 0.027508 | 1e-06
715.98 | 0 | 0 | 0 | 0.094043 | 0.10598 | 0.097028 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.43726 | 0.34751 | 0.27765 | 715.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.094044 | 0.10599 | 0.097029 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4068 | 0.43726 | 0.34751 | 0.27765
716.32 | 0 | 0 | 0 | 0.13728 | 0.14925 | 0.14626 | 0 | 0 | 0.41508 | 0.44164 | 0.36537 | 0.30974 | 716.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13728 | 0.14925 | 0.14626 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41508 | 0.44164 | 0.36537 | 0.30974
716.65 | 0 | 0 | 0 | 0.14016 | 0.15216 | 0.14316 | 0 | 0 | 0.41687 | 0.44424 | 0.37059 | 0.30576 | 716.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14016 | 0.15216 | 0.14316 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41687 | 0.44424 | 0.37059 | 0.30576
716.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059334 | 0.075977 | 0.037627 | 0 | 716.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059335 | 0.075978 | 0.037628 | 1e-06
717.32 | 0 | 0 | 0 | 0.021766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26191 | 0.2786 | 0.18827 | 0.11935 | 717.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.021767 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26191 | 0.2786 | 0.18827 | 0.11935
717.66 | 0 | 0 | 0 | 0.050649 | 0 | 0.0081889 | 0 | 0 | 0.27642 | 0.28989 | 0.21801 | 0.13612 | 717.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05065 | 1e-06 | 0.0081899 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27642 | 0.28989 | 0.21801 | 0.13612
717.99 | 0 | 0 | 0 | 0.015825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2622 | 0.27571 | 0.20048 | 0.12562 | 717.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.015826 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2622 | 0.27571 | 0.20049 | 0.12562
718.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049255 | 0.063903 | 0.02124 | 0 | 718.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049256 | 0.063904 | 0.021241 | 1e-06
718.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029917 | 0.050106 | 0 | 0 | 718.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029918 | 0.050107 | 1e-06 | 1e-06
719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030121 | 0.055833 | 0 | 0 | 719 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.030122 | 0.055834 | 1e-06 | 1e-06
719.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029834 | 0.054143 | 0 | 0 | 719.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029835 | 0.054144 | 1e-06 | 1e-06
719.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12047 | 0.1415 | 0.033207 | 0.012914 | 719.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12047 | 0.1415 | 0.033208 | 0.012915
720.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12998 | 0.14849 | 0.024439 | 0.029994 | 720.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12998 | 0.14849 | 0.024441 | 0.029995
720.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15338 | 0.17383 | 0.051684 | 0.042388 | 720.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15338 | 0.17383 | 0.051685 | 0.042389
720.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14041 | 0.16279 | 0.056687 | 0.019393 | 720.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14041 | 0.16279 | 0.056688 | 0.019394
721.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14316 | 0.16561 | 0.068864 | 0.0089824 | 721.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14316 | 0.16561 | 0.068865 | 0.0089833
721.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14828 | 0.1749 | 0.085107 | 0.010123 | 721.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14828 | 0.1749 | 0.085108 | 0.010124
721.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08608 | 0.11132 | 0.046336 | 0 | 721.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.086081 | 0.11132 | 0.046337 | 1e-06
722.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091326 | 0.11435 | 0.039625 | 0 | 722.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.091327 | 0.11435 | 0.039626 | 1e-06
722.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084163 | 0.10572 | 0.020048 | 0 | 722.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.084164 | 0.10572 | 0.020049 | 1e-06
722.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083131 | 0.10169 | 0.014771 | 0 | 722.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083132 | 0.10169 | 0.014772 | 1e-06
723.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086968 | 0.098766 | 0.01903 | 0 | 723.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.086969 | 0.098767 | 0.019031 | 1e-06
723.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069629 | 0.076116 | 0 | 0 | 723.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06963 | 0.076117 | 1e-06 | 1e-06
723.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056829 | 0.069075 | 0 | 0 | 723.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05683 | 0.069076 | 1e-06 | 1e-06
724.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045173 | 0.060486 | 0 | 0 | 724.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.045174 | 0.060487 | 1e-06 | 1e-06
724.36 | 0.019247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0.13765 | 0.035375 | 0 | 724.36 | 0.019248 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1242 | 0.13765 | 0.035376 | 1e-06
724.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21157 | 0.22159 | 0.11639 | 0.091335 | 724.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21158 | 0.22159 | 0.11639 | 0.091336
725.03 | 0 | 0 | 0 | 0.017737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22426 | 0.23664 | 0.14899 | 0.1161 | 725.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.017738 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22426 | 0.23664 | 0.14899 | 0.1161
725.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16298 | 0.17654 | 0.11898 | 0.080228 | 725.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16298 | 0.17654 | 0.11899 | 0.080229
725.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090846 | 0.10641 | 0.056025 | 0.015173 | 725.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.090847 | 0.10641 | 0.056026 | 0.015174
726.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081699 | 0.096908 | 0.032758 | 0 | 726.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0817 | 0.096909 | 0.032759 | 1e-06
726.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064025 | 0.078123 | 0 | 0 | 726.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.064026 | 0.078124 | 1e-06 | 1e-06
726.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055347 | 0.070655 | 0 | 0 | 726.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055348 | 0.070656 | 1e-06 | 1e-06
727.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064768 | 0.080124 | 0.0019687 | 0 | 727.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.064769 | 0.080125 | 0.0019697 | 1e-06
727.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07361 | 0.091765 | 0.02526 | 0 | 727.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.073611 | 0.091766 | 0.025261 | 1e-06
727.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065732 | 0.086719 | 0.019799 | 0 | 727.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.065733 | 0.08672 | 0.0198 | 1e-06
728.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052216 | 0.073261 | 0 | 0 | 728.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052217 | 0.073262 | 1e-06 | 1e-06
728.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053338 | 0.069658 | 0 | 0 | 728.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.053339 | 0.069659 | 1e-06 | 1e-06
728.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052304 | 0.06029 | 0 | 0 | 728.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052305 | 0.060291 | 1e-06 | 1e-06
729.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048616 | 0.053818 | 0 | 0 | 729.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.048617 | 0.053819 | 1e-06 | 1e-06
729.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051842 | 0.057067 | 0 | 0 | 729.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051843 | 0.057068 | 1e-06 | 1e-06
729.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14509 | 0.16159 | 0.057554 | 0.027368 | 729.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14509 | 0.16159 | 0.057555 | 0.027369
730.04 | 0 | 0 | 0 | 0.0080719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2349 | 0.25629 | 0.13642 | 0.11826 | 730.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0080729 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2349 | 0.25629 | 0.13642 | 0.11826
730.37 | 0 | 0 | 0 | 0.015859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22776 | 0.2553 | 0.14941 | 0.11297 | 730.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01586 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22776 | 0.2553 | 0.14941 | 0.11297
730.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13645 | 0.15841 | 0.076461 | 0.03579 | 730.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13645 | 0.15841 | 0.076462 | 0.035791
731.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13764 | 0.16219 | 0.059721 | 0.00040913 | 731.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13765 | 0.16219 | 0.059722 | 0.00041014
731.37 | 0 | 0 | 0 | 0.097727 | 0.07039 | 0.043055 | 0 | 0 | 0.41127 | 0.42932 | 0.31245 | 0.26325 | 731.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.097728 | 0.070391 | 0.043056 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41128 | 0.42932 | 0.31245 | 0.26325
731.71 | 0 | 0 | 0 | 0.15843 | 0.089995 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.43342 | 0.45231 | 0.35766 | 0.31249 | 731.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15843 | 0.089996 | 0.12764 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43342 | 0.45231 | 0.35766 | 0.31249
732.04 | 0 | 0 | 0 | 0.10899 | 0.078145 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.34836 | 0.36317 | 0.29654 | 0.26364 | 732.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10899 | 0.078146 | 0.10899 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34836 | 0.36317 | 0.29654 | 0.26364
732.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068483 | 0.086635 | 0.023928 | 0 | 732.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.068484 | 0.086636 | 0.023929 | 1e-06
732.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049014 | 0.06106 | 0 | 0 | 732.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.049015 | 0.06106 | 1e-06 | 1e-06
733.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13428 | 0.1518 | 0.051295 | 0 | 733.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13428 | 0.1518 | 0.051296 | 1e-06
733.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14436 | 0.16112 | 0.084224 | 0.01718 | 733.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14436 | 0.16112 | 0.084225 | 0.017181
733.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24538 | 0.26215 | 0.17533 | 0.11451 | 733.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24538 | 0.26216 | 0.17533 | 0.11451
734.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17516 | 0.18692 | 0.12643 | 0.063427 | 734.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17516 | 0.18692 | 0.12643 | 0.063428
734.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0.26576 | 0.15655 | 0.11447 | 734.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24809 | 0.26576 | 0.15655 | 0.11447
734.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 | 0.18023 | 0.070909 | 0.056136 | 734.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1587 | 0.18023 | 0.07091 | 0.056137
735.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15043 | 0.17539 | 0.049508 | 0.047392 | 735.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15043 | 0.17539 | 0.049509 | 0.047393
735.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070202 | 0.087646 | 0 | 0 | 735.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.070203 | 0.087647 | 1e-06 | 1e-06
735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26844 | 0.28424 | 0.15834 | 0.12419 | 735.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26845 | 0.28424 | 0.15834 | 0.12419
736.04 | 0 | 0 | 0 | 0.037135 | 0.022852 | 0 | 0 | 0 | 0.30551 | 0.3205 | 0.20696 | 0.17696 | 736.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.037136 | 0.022853 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30551 | 0.3205 | 0.20696 | 0.17696
736.37 | 0 | 0 | 0 | 0.032122 | 0.010707 | 0.049967 | 0 | 0 | 0.3225 | 0.33792 | 0.22485 | 0.20344 | 736.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.032123 | 0.010708 | 0.049968 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3225 | 0.33792 | 0.22485 | 0.20344
736.7 | 0 | 0 | 0 | 0.016439 | 0 | 0.041455 | 0 | 0 | 0.30406 | 0.31478 | 0.20885 | 0.19384 | 736.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01644 | 1e-06 | 0.041457 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30406 | 0.31478 | 0.20885 | 0.19384
737.03 | 0 | 0 | 0 | 0.041228 | 0.0089623 | 0.066323 | 0 | 0 | 0.35513 | 0.35212 | 0.24737 | 0.2022 | 737.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.041229 | 0.0089634 | 0.066324 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35513 | 0.35212 | 0.24737 | 0.2022
737.37 | 0 | 0 | 0 | 0.047412 | 0.033044 | 0.058188 | 0 | 0 | 0.36551 | 0.3612 | 0.26465 | 0.20215 | 737.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.047413 | 0.033045 | 0.058189 | 1e-06 | 1e-06 | 0.36551 | 0.3612 | 0.26465 | 0.20215
737.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22887 | 0.2254 | 0.16471 | 0.099696 | 737.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22887 | 0.2254 | 0.16472 | 0.099696
738.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0.14989 | 0.084718 | 0.036928 | 738.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1412 | 0.14989 | 0.084719 | 0.036929
738.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10822 | 0.1187 | 0.042329 | 0.0096005 | 738.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10822 | 0.1187 | 0.04233 | 0.0096015
738.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064226 | 0.083013 | 0 | 0 | 738.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.064227 | 0.083014 | 1e-06 | 1e-06
739.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13412 | 0.15735 | 0.039887 | 0.00043841 | 739.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13412 | 0.15735 | 0.039888 | 0.00043941
739.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16201 | 0.18487 | 0.065066 | 0.032093 | 739.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16201 | 0.18487 | 0.065067 | 0.032094
739.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 0.19545 | 0.082945 | 0.049855 | 739.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17604 | 0.19545 | 0.082946 | 0.049856
740.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10494 | 0.12442 | 0.039851 | 0.019926 | 740.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10494 | 0.12443 | 0.039852 | 0.019927
740.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1774 | 0.20538 | 0.10125 | 0.076822 | 740.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1774 | 0.20538 | 0.10125 | 0.076823
740.69 | 0 | 0 | 0 | 0.30051 | 0.37109 | 0.37109 | 0 | 0 | 0.85696 | 0.88326 | 0.72792 | 0.72123 | 740.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30051 | 0.37109 | 0.37109 | 1e-06 | 1e-06 | 0.85696 | 0.88326 | 0.72792 | 0.72123
741.02 | 0 | 0 | 0 | 0.36965 | 0.42561 | 0.42188 | 0 | 0 | 0.85024 | 0.86904 | 0.74617 | 0.73274 | 741.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.36966 | 0.42561 | 0.42188 | 1e-06 | 1e-06 | 0.85024 | 0.86904 | 0.74617 | 0.73274
741.35 | 0 | 0 | 0 | 0.34242 | 0.35737 | 0.37232 | 0 | 0 | 0.76079 | 0.76618 | 0.66928 | 0.65358 | 741.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34242 | 0.35737 | 0.37232 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76079 | 0.76618 | 0.66928 | 0.65358
741.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053555 | 0.060306 | 0.0072008 | 0 | 741.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.053556 | 0.060307 | 0.0072018 | 1e-06
742.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050331 | 0.053491 | 0 | 0 | 742.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.050332 | 0.053492 | 1e-06 | 1e-06
742.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13193 | 0.14372 | 0.016774 | 0 | 742.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13193 | 0.14372 | 0.016775 | 1e-06
742.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15702 | 0.16838 | 0.035904 | 0.029087 | 742.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15702 | 0.16839 | 0.035905 | 0.029087
743.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16352 | 0.1781 | 0.067869 | 0.033707 | 743.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16352 | 0.1781 | 0.06787 | 0.033708
743.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078414 | 0.087102 | 0.017832 | 0 | 743.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.078415 | 0.087103 | 0.017833 | 1e-06
743.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059584 | 0.066918 | 0.00275 | 0 | 743.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059585 | 0.066919 | 0.002751 | 1e-06
744.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06646 | 0.077498 | 0 | 0 | 744.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.066461 | 0.077499 | 1e-06 | 1e-06
744.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085948 | 0.098391 | 0 | 0 | 744.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085949 | 0.098392 | 1e-06 | 1e-06
744.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27313 | 0.29442 | 0.15786 | 0.10694 | 744.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27313 | 0.29442 | 0.15786 | 0.10694
745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27218 | 0.29312 | 0.19215 | 0.11771 | 745 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27218 | 0.29312 | 0.19216 | 0.11771
745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34962 | 0.36879 | 0.26455 | 0.17808 | 745.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34962 | 0.36879 | 0.26455 | 0.17808
745.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16893 | 0.17832 | 0.10605 | 0.042702 | 745.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16893 | 0.17832 | 0.10605 | 0.042703
745.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15741 | 0.16493 | 0.072831 | 0.042289 | 745.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15741 | 0.16493 | 0.072832 | 0.04229
746.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055162 | 0.061763 | 0 | 0 | 746.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055163 | 0.061764 | 1e-06 | 1e-06
746.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052394 | 0.055698 | 0 | 0 | 746.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.052395 | 0.055699 | 1e-06 | 1e-06
746.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081976 | 0.081976 | 0 | 0 | 746.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.081977 | 0.081977 | 1e-06 | 1e-06
747.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10474 | 0.10142 | 0 | 0 | 747.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10474 | 0.10142 | 1e-06 | 1e-06
747.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11377 | 0.10947 | 0 | 0 | 747.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11377 | 0.10947 | 1e-06 | 1e-06
747.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16119 | 0.15448 | 0.057481 | 0.02874 | 747.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16119 | 0.15448 | 0.057482 | 0.028741
748.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15736 | 0.1564 | 0.071594 | 0.025947 | 748.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15736 | 0.1564 | 0.071595 | 0.025948
748.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22703 | 0.228 | 0.13193 | 0.08619 | 748.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22703 | 0.228 | 0.13193 | 0.086191
748.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16501 | 0.16598 | 0.084201 | 0.047907 | 748.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16501 | 0.16598 | 0.084202 | 0.047908
749.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15667 | 0.15959 | 0.066173 | 0.041844 | 749.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15668 | 0.15959 | 0.066174 | 0.041846
749.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089006 | 0.096809 | 0.011217 | 0 | 749.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.089007 | 0.09681 | 0.011218 | 1e-06
749.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.10114 | 0 | 0 | 749.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.08547 | 0.10114 | 1e-06 | 1e-06
750.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14755 | 0.16277 | 0.052538 | 0.010802 | 750.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14755 | 0.16277 | 0.052539 | 0.010803
750.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13576 | 0.14808 | 0.061103 | 0.01429 | 750.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13576 | 0.14808 | 0.061104 | 0.014291
750.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13242 | 0.13934 | 0.066703 | 0.014823 | 750.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13242 | 0.13934 | 0.066704 | 0.014824
751.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16636 | 0.17329 | 0.091597 | 0.049512 | 751.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16636 | 0.17329 | 0.091598 | 0.049513
751.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26098 | 0.26446 | 0.14118 | 0.14863 | 751.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26098 | 0.26446 | 0.14118 | 0.14864
751.95 | 0 | 0 | 0 | 0.21872 | 0.14401 | 0.10251 | 0 | 0 | 0.60983 | 0.62428 | 0.47512 | 0.49255 | 751.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21872 | 0.14402 | 0.10251 | 1e-06 | 1e-06 | 0.60984 | 0.62428 | 0.47512 | 0.49255
752.28 | 0 | 0 | 0 | 0.2219 | 0.16362 | 0.097006 | 0 | 0 | 0.54331 | 0.55231 | 0.45763 | 0.45014 | 752.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22191 | 0.16362 | 0.097007 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54331 | 0.55231 | 0.45763 | 0.45014
752.61 | 0 | 0 | 0 | 0.14485 | 0.14902 | 0.057188 | 0 | 0 | 0.45007 | 0.45608 | 0.39772 | 0.33511 | 752.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14485 | 0.14902 | 0.057189 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45007 | 0.45608 | 0.39772 | 0.33511
752.94 | 0 | 0 | 0 | 0.15465 | 0.21752 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.58718 | 0.58265 | 0.4969 | 0.47175 | 752.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15465 | 0.21752 | 0.10017 | 1e-06 | 1e-06 | 0.58718 | 0.58265 | 0.4969 | 0.47175
753.27 | 0 | 0 | 0 | 0.26816 | 0.36499 | 0.28079 | 0 | 0 | 0.81459 | 0.79944 | 0.65622 | 0.68653 | 753.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26816 | 0.36499 | 0.28079 | 1e-06 | 1e-06 | 0.81459 | 0.79944 | 0.65622 | 0.68653
753.6 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 1.1995 | 1.1488 | 0 | 0 | 1.9866 | 1.9856 | 1.7579 | 1.8441 | 753.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0431 | 1.1995 | 1.1488 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9866 | 1.9856 | 1.7579 | 1.8441
753.93 | 0 | 0 | 0 | 0.99782 | 1.0571 | 1.0698 | 0 | 0 | 1.7325 | 1.7208 | 1.5203 | 1.5508 | 753.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.99782 | 1.0571 | 1.0699 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7325 | 1.7208 | 1.5203 | 1.5508
754.26 | 0 | 0 | 0 | 0.8424 | 0.86791 | 0.91469 | 0 | 0 | 1.4959 | 1.4929 | 1.3431 | 1.3201 | 754.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.8424 | 0.86791 | 0.91469 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4959 | 1.4929 | 1.3431 | 1.3201
754.59 | 0 | 0 | 0 | 0.049969 | 0.024344 | 0.05851 | 0 | 0 | 0.31493 | 0.30212 | 0.22498 | 0.16092 | 754.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.04997 | 0.024345 | 0.058511 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31493 | 0.30212 | 0.22499 | 0.16092
754.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17475 | 0.17424 | 0.08905 | 0.035002 | 754.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17475 | 0.17424 | 0.089051 | 0.035003
755.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17872 | 0.18389 | 0.080065 | 0.015496 | 755.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17873 | 0.18389 | 0.080066 | 0.015497
755.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18746 | 0.19057 | 0.097489 | 0.027484 | 755.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18746 | 0.19057 | 0.09749 | 0.027485
755.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088162 | 0.088683 | 0.051123 | 0 | 755.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.088163 | 0.088684 | 0.051124 | 1e-06
756.24 | 0 | 0 | 0 | 0.34785 | 0.32608 | 0.26948 | 0 | 0 | 0.83979 | 0.85233 | 0.72251 | 0.7199 | 756.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34785 | 0.32608 | 0.26948 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83979 | 0.85233 | 0.72251 | 0.7199
756.57 | 0 | 0 | 0 | 0.39281 | 0.34038 | 0.34037 | 0 | 0 | 0.82608 | 0.84128 | 0.74087 | 0.73825 | 756.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39281 | 0.34038 | 0.34038 | 1e-06 | 1e-06 | 0.82608 | 0.84128 | 0.74088 | 0.73825
756.9 | 0 | 0 | 0 | 0.43809 | 0.346 | 0.36793 | 0 | 0 | 0.83487 | 0.84856 | 0.73042 | 0.76199 | 756.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43809 | 0.346 | 0.36793 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83488 | 0.84856 | 0.73042 | 0.76199
757.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079343 | 0.08093 | 0.03544 | 0.0063476 | 757.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.079344 | 0.080931 | 0.035441 | 0.0063486
757.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083092 | 0.085222 | 0 | 0 | 757.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083093 | 0.085223 | 1e-06 | 1e-06
757.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089428 | 0.092097 | 0 | 0 | 757.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.089429 | 0.092098 | 1e-06 | 1e-06
758.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071122 | 0.072195 | 0 | 0 | 758.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.071123 | 0.072196 | 1e-06 | 1e-06
758.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077769 | 0.075087 | 0 | 0 | 758.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07777 | 0.075088 | 1e-06 | 1e-06
758.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0.058133 | 0 | 0 | 758.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061901 | 0.058134 | 1e-06 | 1e-06
759.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060758 | 0.046716 | 0 | 0 | 759.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.060759 | 0.046717 | 1e-06 | 1e-06
759.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061786 | 0.044443 | 0 | 0 | 759.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061787 | 0.044443 | 1e-06 | 1e-06
759.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07443 | 0.055345 | 0 | 0 | 759.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.074431 | 0.055346 | 1e-06 | 1e-06
760.19 | 0.039168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077502 | 0.064357 | 0 | 0 | 760.19 | 0.039169 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.077503 | 0.064358 | 1e-06 | 1e-06
760.52 | 0.066921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077619 | 0.068811 | 0 | 0 | 760.52 | 0.066922 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07762 | 0.068812 | 1e-06 | 1e-06
760.85 | 0.071027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0.17603 | 0.037523 | 0.020969 | 760.85 | 0.071028 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18762 | 0.17603 | 0.037524 | 0.02097
761.17 | 0.0039634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30186 | 0.29022 | 0.13583 | 0.13028 | 761.17 | 0.0039644 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30186 | 0.29022 | 0.13583 | 0.13028
761.5 | 0 | 0 | 0 | 0.043195 | 0.10358 | 0.09893 | 0 | 0 | 0.41774 | 0.41105 | 0.25694 | 0.24579 | 761.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.043196 | 0.10358 | 0.098931 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41774 | 0.41105 | 0.25694 | 0.24579
761.83 | 0 | 0 | 0 | 0.062903 | 0.086201 | 0.053585 | 0 | 0 | 0.41181 | 0.42019 | 0.28516 | 0.29075 | 761.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.062904 | 0.086202 | 0.053586 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41181 | 0.42019 | 0.28516 | 0.29075
762.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29851 | 0.31141 | 0.19508 | 0.20069 | 762.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29851 | 0.31141 | 0.19509 | 0.20069
762.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 | 0.20576 | 0.10835 | 0.11958 | 762.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1906 | 0.20576 | 0.10836 | 0.11958
762.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10484 | 0.11443 | 0.020856 | 0.029311 | 762.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10484 | 0.11443 | 0.020857 | 0.029312
763.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11698 | 0.12207 | 0.02889 | 0.014728 | 763.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11698 | 0.12208 | 0.028891 | 0.014729
763.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27071 | 0.26843 | 0.15867 | 0.14161 | 763.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27071 | 0.26844 | 0.15867 | 0.14161
763.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26074 | 0.24648 | 0.1609 | 0.11525 | 763.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26074 | 0.24648 | 0.1609 | 0.11525
764.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25477 | 0.24675 | 0.15 | 0.11278 | 764.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25477 | 0.24675 | 0.15 | 0.11279
764.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095056 | 0.092184 | 0 | 0 | 764.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.095057 | 0.092185 | 1e-06 | 1e-06
764.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087158 | 0.092353 | 0 | 0 | 764.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087159 | 0.092354 | 1e-06 | 1e-06
765.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079279 | 0.084487 | 0 | 0 | 765.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07928 | 0.084488 | 1e-06 | 1e-06
765.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091314 | 0.087243 | 0 | 0 | 765.44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.091315 | 0.087244 | 1e-06 | 1e-06
765.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099396 | 0.090651 | 0 | 0 | 765.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.099397 | 0.090652 | 1e-06 | 1e-06
766.1 | 0 | 0 | 0 | 0.38312 | 0.50986 | 0.40262 | 0 | 0 | 1.1628 | 1.147 | 0.96629 | 0.95752 | 766.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38312 | 0.50986 | 0.40262 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1628 | 1.147 | 0.96629 | 0.95752
766.43 | 0 | 0 | 0 | 0.45809 | 0.58057 | 0.50218 | 0 | 0 | 1.1479 | 1.1315 | 1.0053 | 0.96125 | 766.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45809 | 0.58057 | 0.50218 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1479 | 1.1315 | 1.0053 | 0.96125
766.76 | 0 | 0 | 0 | 0.49563 | 0.57938 | 0.54982 | 0 | 0 | 1.1682 | 1.1493 | 1.0388 | 1.018 | 766.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.49563 | 0.57938 | 0.54982 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1682 | 1.1493 | 1.0388 | 1.0181
767.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12026 | 0.10185 | 0.062949 | 0.048102 | 767.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12026 | 0.10185 | 0.06295 | 0.048103
767.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14997 | 0.14283 | 0.070821 | 0.076772 | 767.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14997 | 0.14283 | 0.070822 | 0.076773
767.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0.1311 | 0.044299 | 0.062258 | 767.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1323 | 0.1311 | 0.0443 | 0.062259
768.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10112 | 0.099923 | 0.015603 | 0.033607 | 768.07 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10112 | 0.099924 | 0.015604 | 0.033608
768.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088078 | 0.079632 | 0 | 0.012668 | 768.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.088079 | 0.079633 | 1e-06 | 0.012669
768.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089584 | 0.073846 | 0 | 0 | 768.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.089585 | 0.073847 | 1e-06 | 1e-06
769.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10045 | 0.077928 | 0.0024355 | 0 | 769.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10046 | 0.077929 | 0.0024365 | 1e-06
769.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085504 | 0.060464 | 0 | 0 | 769.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085505 | 0.060465 | 1e-06 | 1e-06
769.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084282 | 0.064054 | 0.00061281 | 0 | 769.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.084283 | 0.064055 | 0.00061381 | 1e-06
770.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078695 | 0.067585 | 0 | 0 | 770.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.078696 | 0.067586 | 1e-06 | 1e-06
770.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06658 | 0.076489 | 0 | 0 | 770.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.066581 | 0.07649 | 1e-06 | 1e-06
770.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050911 | 0.063949 | 0 | 0 | 770.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.050912 | 0.06395 | 1e-06 | 1e-06
771.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042296 | 0.051004 | 0 | 0 | 771.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.042297 | 0.051005 | 1e-06 | 1e-06
771.34 | 0 | 0 | 0 | 0.038601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54021 | 0.54271 | 0.37433 | 0.38058 | 771.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.038602 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54021 | 0.54271 | 0.37433 | 0.38059
771.67 | 0 | 0 | 0 | 0.18512 | 0.069747 | 0.14841 | 0 | 0 | 0.69065 | 0.69883 | 0.55126 | 0.57329 | 771.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18512 | 0.069748 | 0.14841 | 1e-06 | 1e-06 | 0.69065 | 0.69883 | 0.55126 | 0.57329
772 | 0 | 0 | 0 | 0.24217 | 0.078969 | 0.12635 | 0 | 0 | 0.70693 | 0.72399 | 0.60648 | 0.60333 | 772 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24217 | 0.07897 | 0.12635 | 1e-06 | 1e-06 | 0.70693 | 0.72399 | 0.60649 | 0.60333
772.32 | 0 | 0 | 0 | 0.04695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.2434 | 0.17915 | 0.17282 | 772.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.046951 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23327 | 0.2434 | 0.17915 | 0.17282
772.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096968 | 0.10714 | 0.027342 | 0.014625 | 772.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.096969 | 0.10714 | 0.027343 | 0.014626
772.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085178 | 0.092834 | 0 | 0 | 772.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085179 | 0.092835 | 1e-06 | 1e-06
773.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063808 | 0.074068 | 0 | 0 | 773.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.063809 | 0.074069 | 1e-06 | 1e-06
773.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44519 | 0.47155 | 0.26551 | 0.28801 | 773.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44519 | 0.47155 | 0.26551 | 0.28801
773.96 | 0 | 0 | 0 | 0.035019 | 0.018856 | 0 | 0 | 0 | 0.47551 | 0.50266 | 0.32972 | 0.35881 | 773.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.03502 | 0.018857 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47551 | 0.50266 | 0.32972 | 0.35881
774.28 | 0 | 0 | 0 | 0.087253 | 0.098091 | 0.022219 | 0 | 0 | 0.55506 | 0.57067 | 0.3915 | 0.41752 | 774.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087254 | 0.098092 | 0.02222 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55506 | 0.57067 | 0.3915 | 0.41752
774.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18478 | 0.17499 | 0.091411 | 0.071823 | 774.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18478 | 0.17499 | 0.091412 | 0.071824
774.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17006 | 0.15236 | 0.034077 | 0.01114 | 774.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17006 | 0.15236 | 0.034078 | 0.011142
775.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10166 | 0.081919 | 0 | 0 | 775.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10166 | 0.08192 | 1e-06 | 1e-06
775.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074158 | 0.063564 | 0 | 0 | 775.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.074159 | 0.063565 | 1e-06 | 1e-06
775.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061274 | 0.067934 | 0 | 0 | 775.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.061275 | 0.067935 | 1e-06 | 1e-06
776.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058832 | 0.070865 | 0 | 0 | 776.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.058833 | 0.070866 | 1e-06 | 1e-06
776.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076902 | 0.072201 | 0 | 0 | 776.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.076903 | 0.072202 | 1e-06 | 1e-06
776.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08141 | 0.061818 | 0 | 0 | 776.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.081411 | 0.061819 | 1e-06 | 1e-06
777.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 0.084791 | 0 | 0 | 777.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10243 | 0.084792 | 1e-06 | 1e-06
777.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099203 | 0.10193 | 0 | 0.0061363 | 777.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.099204 | 0.10193 | 1e-06 | 0.0061373
777.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341 | 0.26025 | 0.091652 | 0.095072 | 777.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25341 | 0.26025 | 0.091653 | 0.095073
778.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25781 | 0.2647 | 0.11443 | 0.097195 | 778.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25781 | 0.2647 | 0.11443 | 0.097196
778.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27035 | 0.2662 | 0.126 | 0.094848 | 778.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27035 | 0.2662 | 0.126 | 0.094849
778.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2455 | 0.2455 | 0.10154 | 0.10154 | 778.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2455 | 0.2455 | 0.10154 | 0.10154
779.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23493 | 0.2468 | 0.099838 | 0.096347 | 779.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23493 | 0.2468 | 0.099839 | 0.096348
779.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20873 | 0.22838 | 0.086299 | 0.075775 | 779.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20873 | 0.22838 | 0.0863 | 0.075776
779.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080406 | 0.093807 | 0.007053 | 0 | 779.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.080407 | 0.093808 | 0.007054 | 1e-06
780.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068746 | 0.065203 | 0 | 0 | 780.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.068747 | 0.065204 | 1e-06 | 1e-06
780.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22938 | 0.22867 | 0.052716 | 0.066963 | 780.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22939 | 0.22867 | 0.052717 | 0.066964
780.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25046 | 0.2476 | 0.070029 | 0.098612 | 780.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25046 | 0.2476 | 0.07003 | 0.098613
781.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24676 | 0.24174 | 0.090384 | 0.10114 | 781.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24676 | 0.24174 | 0.090385 | 0.10114
781.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089116 | 0.068912 | 0 | 0 | 781.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.089117 | 0.068913 | 1e-06 | 1e-06
781.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097557 | 0.076444 | 0 | 0 | 781.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.097558 | 0.076445 | 1e-06 | 1e-06
782.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16381 | 0.14109 | 0 | 0 | 782.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16381 | 0.14109 | 1e-06 | 1e-06
782.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16978 | 0.16167 | 0 | 0 | 782.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16978 | 0.16167 | 1e-06 | 1e-06
782.76 | 0 | 0 | 0 | 0.90464 | 0.65198 | 0.67663 | 0 | 0 | 1.6698 | 1.6809 | 1.3947 | 1.4538 | 782.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.90464 | 0.65198 | 0.67663 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6698 | 1.6809 | 1.3947 | 1.4538
783.08 | 0 | 0 | 0 | 0.94452 | 0.7087 | 0.77076 | 0 | 0 | 1.5907 | 1.6167 | 1.3844 | 1.4291 | 783.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.94452 | 0.7087 | 0.77076 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5907 | 1.6167 | 1.3844 | 1.4291
783.41 | 0 | 0 | 0 | 0.9122 | 0.75019 | 0.80004 | 0 | 0 | 1.5949 | 1.618 | 1.4191 | 1.4565 | 783.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.9122 | 0.7502 | 0.80004 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5949 | 1.618 | 1.4191 | 1.4565
783.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050451 | 0.070782 | 0.0090359 | 0 | 783.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.050452 | 0.070783 | 0.009037 | 1e-06
784.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11892 | 0.12723 | 0.019631 | 0.012081 | 784.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11892 | 0.12723 | 0.019632 | 0.012082
784.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0.16252 | 0.003797 | 0.056958 | 784.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15948 | 0.16252 | 0.003798 | 0.056959
784.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.20295 | 0.030405 | 0.10262 | 784.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.206 | 0.20295 | 0.030406 | 0.10262
785.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19232 | 0.19995 | 0.052658 | 0.083185 | 785.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19232 | 0.19995 | 0.052659 | 0.083186
785.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30801 | 0.30035 | 0.14404 | 0.17469 | 785.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30801 | 0.30035 | 0.14405 | 0.17469
785.68 | 0 | 0 | 0 | 1.5497 | 1.3516 | 1.2877 | 0 | 0 | 2.373 | 2.36 | 2.1165 | 2.1549 | 785.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5497 | 1.3516 | 1.2877 | 1e-06 | 1e-06 | 2.373 | 2.36 | 2.1165 | 2.1549
786.01 | 0 | 0 | 0 | 1.5938 | 1.4271 | 1.3565 | 0 | 0 | 2.3101 | 2.294 | 2.0665 | 2.1396 | 786.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5938 | 1.4271 | 1.3565 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3101 | 2.294 | 2.0665 | 2.1396
786.33 | 0 | 0 | 0 | 1.4254 | 1.3674 | 1.3095 | 0 | 0 | 2.1901 | 2.1816 | 1.9872 | 2.0142 | 786.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4254 | 1.3674 | 1.3095 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1901 | 2.1816 | 1.9872 | 2.0142
786.66 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | 0.27011 | 0.14674 | 0 | 0 | 0.69424 | 0.70125 | 0.52749 | 0.56645 | 786.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15324 | 0.27011 | 0.14674 | 1e-06 | 1e-06 | 0.69424 | 0.70125 | 0.5275 | 0.56645
786.98 | 0 | 0 | 0 | 0.24963 | 0.35365 | 0.26914 | 0 | 0 | 0.90024 | 0.89868 | 0.71613 | 0.72393 | 786.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24963 | 0.35365 | 0.26914 | 1e-06 | 1e-06 | 0.90024 | 0.89868 | 0.71613 | 0.72393
787.31 | 0 | 0 | 0 | 0.29829 | 0.33736 | 0.27875 | 0 | 0 | 0.89564 | 0.89407 | 0.73152 | 0.73542 | 787.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29829 | 0.33736 | 0.27875 | 1e-06 | 1e-06 | 0.89564 | 0.89408 | 0.73152 | 0.73542
787.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26305 | 0.24123 | 0.16758 | 0.11691 | 787.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26305 | 0.24123 | 0.16758 | 0.11691
787.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | 0.10183 | 0 | 0 | 787.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1151 | 0.10183 | 1e-06 | 1e-06
788.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093409 | 0.084029 | 0 | 0 | 788.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.09341 | 0.08403 | 1e-06 | 1e-06
788.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094585 | 0.086735 | 0 | 0 | 788.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.094586 | 0.086736 | 1e-06 | 1e-06
788.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081763 | 0.073901 | 0 | 0 | 788.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.081764 | 0.073902 | 1e-06 | 1e-06
789.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073808 | 0.069097 | 0 | 0 | 789.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.073809 | 0.069098 | 1e-06 | 1e-06
789.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05492 | 0.050212 | 0 | 0 | 789.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.054921 | 0.050213 | 1e-06 | 1e-06
789.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065252 | 0.061321 | 0 | 0 | 789.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.065253 | 0.061322 | 1e-06 | 1e-06
790.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063229 | 0.068727 | 0 | 0 | 790.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06323 | 0.068728 | 1e-06 | 1e-06
790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074668 | 0.080956 | 0 | 0 | 790.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.074669 | 0.080957 | 1e-06 | 1e-06
790.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062273 | 0.05679 | 0 | 0 | 790.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.062274 | 0.056791 | 1e-06 | 1e-06
791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06816 | 0.054842 | 0 | 0 | 791.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.068161 | 0.054843 | 1e-06 | 1e-06
791.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056004 | 0.056787 | 0 | 0 | 791.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056005 | 0.056788 | 1e-06 | 1e-06
791.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063216 | 0.066357 | 0 | 0.0015706 | 791.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.063217 | 0.066358 | 1e-06 | 0.0015716
792.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082629 | 0.077121 | 0 | 0.0023606 | 792.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.08263 | 0.077122 | 1e-06 | 0.0023616
792.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083094 | 0.066554 | 0 | 0 | 792.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083095 | 0.066555 | 1e-06 | 1e-06
792.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070576 | 0.065056 | 0 | 0 | 792.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.070577 | 0.065057 | 1e-06 | 1e-06
793.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070559 | 0.08475 | 0 | 0.017344 | 793.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07056 | 0.084751 | 1e-06 | 0.017345
793.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0781 | 0.099399 | 0.0031558 | 0.050489 | 793.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.078101 | 0.0994 | 0.0031569 | 0.05049
793.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078057 | 0.099345 | 0 | 0.03548 | 793.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.078058 | 0.099346 | 1e-06 | 0.035481
794.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05547 | 0.07514 | 0 | 0.0023606 | 794.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055471 | 0.075141 | 1e-06 | 0.0023616
794.43 | 0 | 0 | 0 | 0.54423 | 0.54423 | 0.52453 | 0 | 0 | 1.4468 | 1.457 | 1.188 | 1.2943 | 794.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54423 | 0.54423 | 0.52453 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4468 | 1.457 | 1.188 | 1.2943
794.76 | 0 | 0 | 0 | 0.63658 | 0.68903 | 0.59069 | 0 | 0 | 1.4464 | 1.4582 | 1.2446 | 1.339 | 794.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.63658 | 0.68903 | 0.59069 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4464 | 1.4582 | 1.2446 | 1.339
795.08 | 0 | 0 | 0 | 0.80444 | 0.79788 | 0.65353 | 0 | 0 | 1.6181 | 1.6204 | 1.411 | 1.4543 | 795.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.80445 | 0.79788 | 0.65353 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6181 | 1.6204 | 1.411 | 1.4543
795.4 | 0.078814 | 0 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25036 | 0.25981 | 0.1677 | 0.1677 | 795.4 | 0.078815 | 1e-06 | 1e-06 | 0.028869 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25036 | 0.25981 | 0.1677 | 0.1677
795.73 | 0.10725 | 0 | 0 | 0.0072367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0.39744 | 0.24233 | 0.23839 | 795.73 | 0.10725 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0072377 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38481 | 0.39744 | 0.24233 | 0.23839
796.05 | 0.028299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27028 | 0.27582 | 0.15671 | 0.1765 | 796.05 | 0.0283 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27028 | 0.27582 | 0.15671 | 0.1765
796.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28029 | 0.28502 | 0.13659 | 0.18002 | 796.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28029 | 0.28503 | 0.13659 | 0.18002
796.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16593 | 0.15803 | 0.0071114 | 0.090077 | 796.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16593 | 0.15803 | 0.0071124 | 0.090078
797.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14409 | 0.13142 | 0 | 0.063337 | 797.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14409 | 0.13143 | 1e-06 | 0.063338
797.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14188 | 0.11803 | 0 | 0.069151 | 797.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14188 | 0.11804 | 1e-06 | 0.069152
797.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30236 | 0.28569 | 0.13015 | 0.20951 | 797.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30236 | 0.28569 | 0.13015 | 0.20951
797.99 | 0.028344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29727 | 0.28379 | 0.16092 | 0.22434 | 797.99 | 0.028345 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29727 | 0.28379 | 0.16092 | 0.22434
798.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26249 | 0.24899 | 0.14375 | 0.17949 | 798.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26249 | 0.24899 | 0.14376 | 0.1795
798.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094427 | 0.084865 | 0.0047814 | 0.032671 | 798.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.094428 | 0.084866 | 0.0047824 | 0.032672
798.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059138 | 0.065531 | 0 | 0 | 798.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059139 | 0.065532 | 1e-06 | 1e-06
799.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20385 | 0.21742 | 0.040691 | 0.12447 | 799.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20386 | 0.21742 | 0.040692 | 0.12447
799.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35652 | 0.38048 | 0.16608 | 0.27388 | 799.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35652 | 0.38048 | 0.16609 | 0.27388
799.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37501 | 0.4022 | 0.1991 | 0.31104 | 799.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37501 | 0.4022 | 0.1991 | 0.31104
800.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24162 | 0.26966 | 0.10498 | 0.18111 | 800.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24162 | 0.26967 | 0.10498 | 0.18111
800.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099555 | 0.11882 | 0 | 0.040946 | 800.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.099556 | 0.11883 | 1e-06 | 0.040947
800.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097073 | 0.11151 | 0 | 0.016847 | 800.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.097074 | 0.11151 | 1e-06 | 0.016848
801.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37097 | 0.37339 | 0.17945 | 0.2398 | 801.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37097 | 0.37339 | 0.17945 | 0.23981
801.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37211 | 0.36083 | 0.17397 | 0.24646 | 801.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37211 | 0.36083 | 0.17397 | 0.24646
801.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37338 | 0.35241 | 0.17661 | 0.25322 | 801.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37338 | 0.35241 | 0.17661 | 0.25322
802.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10454 | 0.09162 | 0 | 0.022603 | 802.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10454 | 0.091621 | 1e-06 | 0.022603
802.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087672 | 0.077167 | 0 | 0 | 802.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087673 | 0.077168 | 1e-06 | 1e-06
802.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071382 | 0.058403 | 0 | 0 | 802.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.071383 | 0.058404 | 1e-06 | 1e-06
803.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076989 | 0.044573 | 0 | 0.038089 | 803.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.07699 | 0.044574 | 1e-06 | 0.03809
803.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082411 | 0.036131 | 0 | 0.043845 | 803.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.082412 | 0.036132 | 1e-06 | 0.043846
803.79 | 0 | 0 | 0 | 0.12509 | 0.050712 | 0.050712 | 0 | 0 | 0.82477 | 0.7842 | 0.6126 | 0.7627 | 803.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12509 | 0.050713 | 0.050713 | 1e-06 | 1e-06 | 0.82477 | 0.7842 | 0.6126 | 0.7627
804.11 | 0 | 0 | 0 | 0.19229 | 0.15152 | 0.11075 | 0 | 0 | 0.83857 | 0.8239 | 0.66531 | 0.78761 | 804.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19229 | 0.15152 | 0.11075 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83857 | 0.8239 | 0.66531 | 0.78761
804.43 | 0 | 0 | 0 | 0.20831 | 0.22873 | 0.11981 | 0 | 0 | 0.87407 | 0.88306 | 0.71232 | 0.81444 | 804.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20831 | 0.22873 | 0.11981 | 1e-06 | 1e-06 | 0.87407 | 0.88306 | 0.71233 | 0.81444
804.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14705 | 0.15361 | 0.042601 | 0.10814 | 804.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14705 | 0.15361 | 0.042602 | 0.10814
805.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | 0.11843 | 0 | 0.054093 | 805.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12171 | 0.11843 | 1e-06 | 0.054094
805.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082263 | 0.06252 | 0 | 0.025502 | 805.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.082264 | 0.062521 | 1e-06 | 0.025503
805.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069742 | 0.053235 | 0 | 0.0082538 | 805.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.069743 | 0.053236 | 1e-06 | 0.0082547
806.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056737 | 0.045969 | 0 | 0 | 806.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056738 | 0.04597 | 1e-06 | 1e-06
806.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16381 | 0.16381 | 0.010783 | 0.077138 | 806.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16381 | 0.16381 | 0.010784 | 0.077139
806.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20794 | 0.19881 | 0.055618 | 0.11788 | 806.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20794 | 0.19881 | 0.055619 | 0.11788
807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22756 | 0.21344 | 0.058136 | 0.21178 | 807 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22756 | 0.21344 | 0.058137 | 0.21178
807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17207 | 0.14957 | 0 | 0.17248 | 807.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17207 | 0.14957 | 1e-06 | 0.17249
807.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26267 | 0.26934 | 0.065043 | 0.27768 | 807.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26267 | 0.26935 | 0.065044 | 0.27768
807.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27234 | 0.28824 | 0.11379 | 0.27276 | 807.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27234 | 0.28824 | 0.11379 | 0.27276
808.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.23693 | 0.066976 | 0.20093 | 808.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21014 | 0.23693 | 0.066977 | 0.20093
808.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10528 | 0.11451 | 0 | 0.089763 | 808.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10528 | 0.11451 | 1e-06 | 0.089764
808.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10671 | 0.10923 | 0 | 0.070579 | 808.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10671 | 0.10923 | 1e-06 | 0.07058
809.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14953 | 0.14953 | 0.026958 | 0.15754 | 809.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14953 | 0.14953 | 0.026959 | 0.15754
809.57 | 0.024237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11989 | 0.12243 | 0.014403 | 0.16691 | 809.57 | 0.024237 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11989 | 0.12243 | 0.014404 | 0.16691
809.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18564 | 0.19245 | 0.063866 | 0.25121 | 809.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18564 | 0.19245 | 0.063867 | 0.25121
810.21 | 0 | 0 | 0 | 0.55246 | 0.48839 | 0.54534 | 0 | 0 | 1.3635 | 1.3917 | 1.1209 | 1.3857 | 810.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55247 | 0.48839 | 0.54534 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3635 | 1.3917 | 1.1209 | 1.3857
810.53 | 0 | 0 | 0 | 0.62877 | 0.57876 | 0.56447 | 0 | 0 | 1.3702 | 1.3804 | 1.1575 | 1.419 | 810.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.62878 | 0.57876 | 0.56447 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3702 | 1.3805 | 1.1575 | 1.419
810.85 | 0 | 0 | 0 | 0.6322 | 0.5179 | 0.5179 | 0 | 0 | 1.3111 | 1.3188 | 1.0844 | 1.3415 | 810.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6322 | 0.5179 | 0.5179 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3111 | 1.3188 | 1.0844 | 1.3415
811.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26535 | 0.2456 | 0.11679 | 0.31 | 811.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26535 | 0.2456 | 0.11679 | 0.31
811.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29254 | 0.29599 | 0.11202 | 0.28867 | 811.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29254 | 0.29599 | 0.11202 | 0.28867
811.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26348 | 0.28165 | 0.10297 | 0.27602 | 811.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26348 | 0.28165 | 0.10297 | 0.27602
812.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090815 | 0.11602 | 0 | 0.14165 | 812.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.090815 | 0.11602 | 1e-06 | 0.14165
812.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069286 | 0.082358 | 0 | 0.12114 | 812.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.069287 | 0.082359 | 1e-06 | 0.12114
812.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087358 | 0.078623 | 0 | 0.11968 | 812.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087359 | 0.078624 | 1e-06 | 0.11968
813.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0.084571 | 0 | 0.07537 | 813.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1021 | 0.084572 | 1e-06 | 0.075371
813.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1034 | 0.082368 | 0 | 0.095512 | 813.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1034 | 0.082369 | 1e-06 | 0.095513
813.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07791 | 0.069987 | 0 | 0.10476 | 813.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.077911 | 0.069988 | 1e-06 | 0.10476
814.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067589 | 0.061405 | 0 | 0.1608 | 814.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06759 | 0.061406 | 1e-06 | 0.1608
814.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081239 | 0.08923 | 0 | 0.18911 | 814.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.08124 | 0.089231 | 1e-06 | 0.18911
814.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0.10762 | 0 | 0.21346 | 814.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11209 | 0.10763 | 1e-06 | 0.21346
815.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09972 | 0.10419 | 0 | 0.1905 | 815.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.099721 | 0.10419 | 1e-06 | 0.1905
815.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067389 | 0.070084 | 0 | 0.14376 | 815.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.06739 | 0.070085 | 1e-06 | 0.14376
815.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050672 | 0.065918 | 0 | 0.1435 | 815.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.050673 | 0.065919 | 1e-06 | 0.1435
815.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063993 | 0.079315 | 0 | 0.14782 | 815.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.063994 | 0.079316 | 1e-06 | 0.14782
816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083651 | 0.089982 | 0 | 0.14379 | 816.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083652 | 0.089983 | 1e-06 | 0.14379
816.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076342 | 0.069981 | 0 | 0.1136 | 816.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.076343 | 0.069982 | 1e-06 | 0.11361
816.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064174 | 0.044148 | 0 | 0.12653 | 816.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.064175 | 0.044149 | 1e-06 | 0.12653
817.26 | 0 | 0 | 0 | 0.82338 | 0.78544 | 0.8765 | 0 | 0 | 2.0057 | 1.9538 | 1.6893 | 1.9124 | 817.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.82338 | 0.78544 | 0.8765 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0057 | 1.9538 | 1.6893 | 1.9124
817.57 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 1.1141 | 1.0913 | 0 | 0 | 2.1516 | 2.1059 | 1.8155 | 2.0712 | 817.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0837 | 1.1142 | 1.0913 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1516 | 2.1059 | 1.8155 | 2.0712
817.89 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 1.2292 | 1.1833 | 0 | 0 | 2.1933 | 2.1529 | 1.8722 | 2.0924 | 817.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2216 | 1.2292 | 1.1833 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1933 | 2.1529 | 1.8722 | 2.0924
818.21 | 0.019757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24635 | 0.22701 | 0.095776 | 0.3214 | 818.21 | 0.019758 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24635 | 0.22701 | 0.095777 | 0.3214
818.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10626 | 0.088707 | 0 | 0.21715 | 818.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10626 | 0.088708 | 1e-06 | 0.21715
818.85 | 0 | 0 | 0 | 0.24253 | 0.26563 | 0.28103 | 0 | 0 | 1.1711 | 1.1535 | 0.91932 | 1.2889 | 818.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24254 | 0.26563 | 0.28103 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1711 | 1.1535 | 0.91932 | 1.2889
819.17 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 1.3455 | 1.2838 | 0 | 0 | 2.6034 | 2.6108 | 2.234 | 2.6136 | 819.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3455 | 1.3455 | 1.2838 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6034 | 2.6108 | 2.234 | 2.6136
819.49 | 0.10645 | 0 | 0 | 1.5771 | 1.5771 | 1.4685 | 0 | 0 | 2.6275 | 2.6266 | 2.3335 | 2.6731 | 819.49 | 0.10645 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5771 | 1.5771 | 1.4685 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6275 | 2.6266 | 2.3335 | 2.6731
819.81 | 0.033416 | 0 | 0 | 0.95492 | 0.9705 | 0.81472 | 0 | 0 | 1.5329 | 1.5375 | 1.3478 | 1.5908 | 819.81 | 0.033417 | 1e-06 | 1e-06 | 0.95492 | 0.9705 | 0.81472 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5329 | 1.5375 | 1.3478 | 1.5908
820.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14306 | 0.13837 | 0.061915 | 0.29175 | 820.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14306 | 0.13837 | 0.061916 | 0.29175
820.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16865 | 0.16677 | 0.019675 | 0.24454 | 820.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16865 | 0.16678 | 0.019676 | 0.24454
820.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17253 | 0.15933 | 0.0047141 | 0.2357 | 820.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17253 | 0.15933 | 0.0047151 | 0.2357
821.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10848 | 0.081004 | 0 | 0.21033 | 821.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10848 | 0.081004 | 1e-06 | 0.21033
821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08577 | 0.068616 | 0 | 0.23539 | 821.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.085771 | 0.068617 | 1e-06 | 0.23539
821.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0926 | 0.088781 | 0 | 0.29976 | 821.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.092601 | 0.088782 | 1e-06 | 0.29976
822.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12025 | 0.12599 | 0 | 0.30277 | 822.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12025 | 0.126 | 1e-06 | 0.30277
822.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12232 | 0.11076 | 0 | 0.25428 | 822.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12232 | 0.11077 | 1e-06 | 0.25428
822.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12322 | 0.10389 | 0 | 0.19716 | 822.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12322 | 0.1039 | 1e-06 | 0.19716
823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10843 | 0.091972 | 0 | 0.20234 | 823 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10843 | 0.091973 | 1e-06 | 0.20234
823.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10089 | 0.098949 | 0 | 0.23767 | 823.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10089 | 0.09895 | 1e-06 | 0.23767
823.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | 0.13673 | 0 | 0.29002 | 823.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13187 | 0.13674 | 1e-06 | 0.29002
823.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23788 | 0.24276 | 0.019538 | 0.39565 | 823.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23788 | 0.24276 | 0.019539 | 0.39565
824.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26909 | 0.27595 | 0.077442 | 0.42054 | 824.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26909 | 0.27595 | 0.077443 | 0.42055
824.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25892 | 0.26383 | 0.057973 | 0.39697 | 824.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25892 | 0.26383 | 0.057974 | 0.39697
824.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34477 | 0.33885 | 0.12232 | 0.49224 | 824.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34477 | 0.33885 | 0.12232 | 0.49224
825.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35527 | 0.3384 | 0.10718 | 0.4942 | 825.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35527 | 0.3384 | 0.10718 | 0.4942
825.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36076 | 0.34083 | 0.13653 | 0.51025 | 825.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.36077 | 0.34083 | 0.13653 | 0.51025
825.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14615 | 0.14116 | 0 | 0.31026 | 825.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14615 | 0.14117 | 1e-06 | 0.31026
826.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08926 | 0.083276 | 0 | 0.23736 | 826.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.089261 | 0.083277 | 1e-06 | 0.23736
826.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06902 | 0.059017 | 0 | 0.26308 | 826.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.069021 | 0.059018 | 1e-06 | 0.26308
826.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30878 | 0.28665 | 0.1388 | 0.54112 | 826.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30878 | 0.28665 | 0.1388 | 0.54112
827.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35294 | 0.32672 | 0.17445 | 0.63832 | 827.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35294 | 0.32672 | 0.17445 | 0.63832
827.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33682 | 0.32262 | 0.16436 | 0.63104 | 827.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33683 | 0.32262 | 0.16436 | 0.63104
827.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10166 | 0.092507 | 0 | 0.37308 | 827.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10166 | 0.092508 | 1e-06 | 0.37308
828.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094172 | 0.10338 | 0 | 0.35417 | 828.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.094173 | 0.10339 | 1e-06 | 0.35417
828.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17803 | 0.18724 | 0.017394 | 0.41132 | 828.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17803 | 0.18724 | 0.017395 | 0.41132
828.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24881 | 0.25292 | 0.082252 | 0.47295 | 828.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24881 | 0.25293 | 0.082253 | 0.47295
829.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25674 | 0.2588 | 0.069974 | 0.48673 | 829.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25674 | 0.2588 | 0.069975 | 0.48673
829.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19922 | 0.19716 | 0.0072258 | 0.42012 | 829.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19922 | 0.19716 | 0.0072268 | 0.42013
829.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12204 | 0.12204 | 0 | 0.38784 | 829.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12204 | 0.12204 | 1e-06 | 0.38784
829.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089156 | 0.079826 | 0 | 0.33071 | 829.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.089157 | 0.079827 | 1e-06 | 0.33071
830.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087116 | 0.073633 | 0 | 0.35365 | 830.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.087117 | 0.073634 | 1e-06 | 0.35365
830.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11435 | 0.10396 | 0 | 0.35034 | 830.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11436 | 0.10396 | 1e-06 | 0.35034
830.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22594 | 0.23951 | 0.060529 | 0.54059 | 830.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22594 | 0.23951 | 0.06053 | 0.54059
831.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0.24735 | 0.052516 | 0.54092 | 831.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22004 | 0.24735 | 0.052517 | 0.54092
831.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20171 | 0.2334 | 0 | 0.56184 | 831.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20172 | 0.2334 | 1e-06 | 0.56184
831.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12028 | 0.13405 | 0 | 0.47474 | 831.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12028 | 0.13405 | 1e-06 | 0.47474
832.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12112 | 0.12537 | 0 | 0.48446 | 832.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12112 | 0.12537 | 1e-06 | 0.48446
832.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12166 | 0.13759 | 0 | 0.48237 | 832.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12166 | 0.13759 | 1e-06 | 0.48237
832.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52043 | 0.54382 | 0.27855 | 0.8633 | 832.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52043 | 0.54382 | 0.27855 | 0.8633
833.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54591 | 0.55766 | 0.30661 | 0.91021 | 833.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54591 | 0.55766 | 0.30661 | 0.91021
833.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54214 | 0.5282 | 0.2767 | 0.92555 | 833.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.54214 | 0.5282 | 0.2767 | 0.92555
833.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.088371 | 0 | 0.541 | 833.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.111 | 0.088372 | 1e-06 | 0.54101
834.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076298 | 0.066558 | 0 | 0.51731 | 834.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.076299 | 0.066559 | 1e-06 | 0.51731
834.43 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 1.1822 | 1.2635 | 0 | 0 | 2.6106 | 2.6377 | 2.2299 | 2.9457 | 834.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4624 | 1.1822 | 1.2635 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6106 | 2.6377 | 2.2299 | 2.9457
834.74 | 0 | 0 | 0 | 1.6583 | 1.4582 | 1.4764 | 0 | 0 | 2.6564 | 2.6717 | 2.419 | 3.003 | 834.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6583 | 1.4582 | 1.4764 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6564 | 2.6717 | 2.419 | 3.003
835.06 | 0.09383 | 0 | 0 | 1.8134 | 1.7405 | 1.6858 | 0 | 0 | 2.901 | 2.8999 | 2.6462 | 3.2367 | 835.06 | 0.093831 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8134 | 1.7405 | 1.6858 | 1e-06 | 1e-06 | 2.901 | 2.8999 | 2.6462 | 3.2367
835.38 | 0 | 0 | 0 | 0.053189 | 0.10822 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.4501 | 0.35326 | 0.92551 | 835.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.05319 | 0.10822 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.46221 | 0.4501 | 0.35326 | 0.92551
835.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4819 | 0.4819 | 0.30112 | 0.91655 | 835.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4819 | 0.4819 | 0.30112 | 0.91655
836.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33727 | 0.34168 | 0.13667 | 0.76492 | 836.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33727 | 0.34168 | 0.13667 | 0.76492
836.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45136 | 0.45136 | 0.22209 | 0.86294 | 836.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45136 | 0.45136 | 0.22209 | 0.86294
836.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059174 | 0 | 0 | 0 | 0.6291 | 0.61134 | 0.39166 | 0.98525 | 836.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059175 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6291 | 0.61135 | 0.39166 | 0.98525
836.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57895 | 0.56782 | 0.39636 | 0.94747 | 836.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57895 | 0.56782 | 0.39636 | 0.94747
837.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36195 | 0.35303 | 0.26101 | 0.71832 | 837.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.36195 | 0.35303 | 0.26101 | 0.71833
837.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39941 | 0.40053 | 0.20026 | 0.80441 | 837.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39941 | 0.40053 | 0.20026 | 0.80441
837.91 | 0 | 0 | 0 | 0.055201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65289 | 0.65963 | 0.38511 | 1.0588 | 837.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.055202 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65289 | 0.65963 | 0.38511 | 1.0588
838.22 | 0 | 0 | 0 | 0.20014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87782 | 0.8688 | 0.55928 | 1.343 | 838.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20015 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.87782 | 0.8688 | 0.55928 | 1.343
838.54 | 0 | 0 | 0 | 0.038757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67097 | 0.67665 | 0.45601 | 1.2047 | 838.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.038758 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.67097 | 0.67665 | 0.45601 | 1.2047
838.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39882 | 0.39654 | 0.22157 | 0.9942 | 838.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39882 | 0.39655 | 0.22157 | 0.9942
839.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22572 | 0.2394 | 0.03648 | 0.84587 | 839.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22572 | 0.2394 | 0.036481 | 0.84588
839.48 | 0.081473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19825 | 0.20053 | 0 | 0.79186 | 839.48 | 0.081474 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19825 | 0.20053 | 1e-06 | 0.79186
839.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18535 | 0.1865 | 0 | 0.76086 | 839.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18535 | 0.1865 | 1e-06 | 0.76086
840.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13598 | 0.12336 | 0 | 0.66903 | 840.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13599 | 0.12336 | 1e-06 | 0.66903
840.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33856 | 0.33048 | 0.080747 | 0.88821 | 840.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33856 | 0.33049 | 0.080748 | 0.88822
840.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55593 | 0.55131 | 0.28403 | 1.0864 | 840.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.55593 | 0.55131 | 0.28403 | 1.0865
841.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58846 | 0.59774 | 0.30758 | 1.1142 | 841.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.58846 | 0.59774 | 0.30758 | 1.1142
841.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 | 0.35903 | 0.13522 | 0.91041 | 841.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35321 | 0.35903 | 0.13522 | 0.91041
841.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13187 | 0.15297 | 0 | 0.72795 | 841.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13188 | 0.15298 | 1e-06 | 0.72795
842.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078085 | 0.098047 | 0 | 0.71979 | 842.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.078086 | 0.098048 | 1e-06 | 0.71979
842.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093757 | 0.11616 | 0 | 0.77482 | 842.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.093758 | 0.11617 | 1e-06 | 0.77482
842.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10413 | 0.10058 | 0 | 0.74428 | 842.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10413 | 0.10058 | 1e-06 | 0.74428
842.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46581 | 0.45869 | 0.17802 | 1.0384 | 842.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.46581 | 0.45869 | 0.17802 | 1.0384
843.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50772 | 0.50772 | 0.25564 | 1.0345 | 843.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.50772 | 0.50772 | 0.25565 | 1.0345
843.58 | 0 | 0 | 0 | 0.89973 | 0.81035 | 0.86001 | 0 | 0 | 2.2404 | 2.2869 | 1.915 | 2.7433 | 843.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.89973 | 0.81035 | 0.86001 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2404 | 2.2869 | 1.9151 | 2.7433
843.9 | 0 | 0 | 0 | 0.85528 | 0.71572 | 0.8154 | 0 | 0 | 1.89 | 1.9306 | 1.646 | 2.4773 | 843.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.85528 | 0.71572 | 0.81541 | 1e-06 | 1e-06 | 1.89 | 1.9307 | 1.646 | 2.4773
844.21 | 0 | 0 | 0 | 0.88411 | 0.76409 | 0.8441 | 0 | 0 | 1.8614 | 1.8938 | 1.6058 | 2.4939 | 844.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.88411 | 0.76409 | 0.8441 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8614 | 1.8938 | 1.6058 | 2.4939
844.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11189 | 0.11068 | 0 | 0.8818 | 844.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11189 | 0.11068 | 1e-06 | 0.88181
844.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11813 | 0.11692 | 0 | 0.92564 | 844.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11813 | 0.11692 | 1e-06 | 0.92564
845.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12097 | 0.12097 | 0 | 0.94342 | 845.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12097 | 0.12097 | 1e-06 | 0.94342
845.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43712 | 0.43347 | 0.063315 | 1.2566 | 845.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43712 | 0.43347 | 0.063316 | 1.2566
845.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48727 | 0.47138 | 0.15162 | 1.2827 | 845.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48727 | 0.47138 | 0.15162 | 1.2827
846.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47678 | 0.44487 | 0.18408 | 1.2579 | 846.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47678 | 0.44487 | 0.18408 | 1.2579
846.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61205 | 0.58375 | 0.35185 | 1.3976 | 846.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.61205 | 0.58376 | 0.35185 | 1.3976
846.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63711 | 0.60621 | 0.42391 | 1.493 | 846.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.63711 | 0.60621 | 0.42391 | 1.493
847.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65625 | 0.62648 | 0.42799 | 1.5135 | 847.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65625 | 0.62648 | 0.42799 | 1.5135
847.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22463 | 0.19476 | 0.022401 | 1.0615 | 847.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22463 | 0.19476 | 0.022402 | 1.0616
847.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41814 | 0.38948 | 0.10843 | 1.2177 | 847.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41814 | 0.38948 | 0.10843 | 1.2177
847.99 | 0 | 0 | 0 | 0.67921 | 0.71046 | 0.66879 | 0 | 0 | 1.8614 | 1.8789 | 1.4926 | 2.6364 | 847.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.67921 | 0.71046 | 0.66879 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8614 | 1.8789 | 1.4926 | 2.6364
848.3 | 0 | 0 | 0 | 0.89798 | 0.90843 | 0.90843 | 0 | 0 | 1.8622 | 1.8836 | 1.6157 | 2.682 | 848.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.89798 | 0.90843 | 0.90843 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8622 | 1.8836 | 1.6157 | 2.682
848.61 | 0 | 0 | 0 | 0.81113 | 0.71657 | 0.7691 | 0 | 0 | 1.6151 | 1.6378 | 1.4613 | 2.4636 | 848.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.81113 | 0.71657 | 0.7691 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6151 | 1.6378 | 1.4613 | 2.4636
848.93 | 0 | 0 | 0 | 2.0115 | 1.654 | 1.8433 | 0 | 0 | 3.1501 | 3.1652 | 2.7646 | 4.0011 | 848.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0115 | 1.654 | 1.8433 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1501 | 3.1652 | 2.7646 | 4.0011
849.24 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 2.9766 | 3.0503 | 0 | 0 | 5.3642 | 5.368 | 4.7162 | 6.126 | 849.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2084 | 2.9766 | 3.0504 | 1e-06 | 1e-06 | 5.3642 | 5.368 | 4.7162 | 6.126
849.56 | 0 | 0 | 0 | 3.3911 | 3.2956 | 3.2532 | 0 | 0 | 5.4448 | 5.4461 | 4.7857 | 6.2108 | 849.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3911 | 3.2956 | 3.2532 | 1e-06 | 1e-06 | 5.4448 | 5.4461 | 4.7857 | 6.2108
849.87 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 1.5411 | 1.3917 | 0 | 0 | 2.6882 | 2.6575 | 2.2771 | 3.545 | 849.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4344 | 1.5411 | 1.3917 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6882 | 2.6575 | 2.2771 | 3.545
850.18 | 0 | 0 | 0 | 0.17487 | 0.28215 | 0.20705 | 0 | 0 | 0.83615 | 0.80397 | 0.54842 | 1.7457 | 850.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17487 | 0.28215 | 0.20705 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83615 | 0.80397 | 0.54842 | 1.7457
850.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073068 | 0.051577 | 0 | 0 | 0.81362 | 0.79428 | 0.54929 | 1.7162 | 850.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.073069 | 0.051578 | 1e-06 | 1e-06 | 0.81362 | 0.79428 | 0.54929 | 1.7162
850.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53581 | 0.52159 | 0.33351 | 1.4775 | 850.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.53581 | 0.52159 | 0.33351 | 1.4775
851.12 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 1.0204 | 0.98804 | 0 | 0 | 2.515 | 2.5331 | 2.1707 | 3.3809 | 851.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1606 | 1.0204 | 0.98804 | 1e-06 | 1e-06 | 2.515 | 2.5331 | 2.1707 | 3.3809
851.44 | 0 | 0 | 0 | 1.3357 | 1.2167 | 1.1086 | 0 | 0 | 2.4925 | 2.4912 | 2.1609 | 3.3809 | 851.44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3357 | 1.2167 | 1.1086 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4925 | 2.4912 | 2.1609 | 3.3809
851.75 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 1.415 | 1.1542 | 0 | 0 | 2.6462 | 2.6475 | 2.3136 | 3.5135 | 851.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4368 | 1.4151 | 1.1542 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6462 | 2.6475 | 2.3136 | 3.5135
852.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25459 | 0.22841 | 0.14006 | 1.2985 | 852.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25459 | 0.22841 | 0.14006 | 1.2985
852.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27747 | 0.26435 | 0.10889 | 1.4077 | 852.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27747 | 0.26435 | 0.10889 | 1.4077
852.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14379 | 0.12409 | 0 | 1.2514 | 852.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14379 | 0.12409 | 1e-06 | 1.2514
853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 0.10487 | 0 | 1.2307 | 853 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11279 | 0.10487 | 1e-06 | 1.2307
853.32 | 0 | 0 | 0 | 0.91766 | 1.0937 | 1.0167 | 0 | 0 | 2.5325 | 2.5695 | 2.1034 | 3.4634 | 853.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.91766 | 1.0937 | 1.0167 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5325 | 2.5695 | 2.1034 | 3.4634
853.63 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.2335 | 1.167 | 0 | 0 | 2.5182 | 2.57 | 2.1491 | 3.4591 | 853.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.167 | 1.2335 | 1.167 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5182 | 2.57 | 2.1491 | 3.4591
853.94 | 0 | 0 | 0 | 1.3121 | 1.3344 | 1.2118 | 0 | 0 | 2.5705 | 2.6281 | 2.1726 | 3.4367 | 853.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3121 | 1.3344 | 1.2118 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5705 | 2.6281 | 2.1726 | 3.4368
854.26 | 0 | 0 | 0 | 0.0078591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44673 | 0.48446 | 0.17384 | 1.4608 | 854.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0078601 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44673 | 0.48446 | 0.17384 | 1.4608
854.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52154 | 0.55262 | 0.21078 | 1.5687 | 854.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52155 | 0.55262 | 0.21078 | 1.5687
854.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50898 | 0.53872 | 0.22576 | 1.5709 | 854.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.50898 | 0.53872 | 0.22576 | 1.5709
855.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18941 | 0.19212 | 0 | 1.298 | 855.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18941 | 0.19212 | 1e-06 | 1.298
855.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27984 | 0.26487 | 0 | 1.4299 | 855.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27985 | 0.26487 | 1e-06 | 1.4299
855.82 | 0 | 0 | 0 | 2.3321 | 2.3435 | 2.116 | 0 | 0 | 4.0012 | 4.0067 | 3.3856 | 5.051 | 855.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3321 | 2.3435 | 2.116 | 1e-06 | 1e-06 | 4.0012 | 4.0067 | 3.3856 | 5.051
856.13 | 0 | 0 | 0 | 2.3576 | 2.4491 | 2.1862 | 0 | 0 | 3.9174 | 3.9215 | 3.3681 | 4.9109 | 856.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3576 | 2.4491 | 2.1862 | 1e-06 | 1e-06 | 3.9174 | 3.9215 | 3.3681 | 4.9109
856.45 | 0 | 0 | 0 | 2.2793 | 2.3022 | 2.0846 | 0 | 0 | 3.7824 | 3.8113 | 3.3193 | 4.7074 | 856.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2793 | 2.3022 | 2.0846 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7824 | 3.8113 | 3.3193 | 4.7074
856.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089935 | 0.017295 | 0 | 1.129 | 856.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0089945 | 0.017296 | 1e-06 | 1.129
857.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12876 | 0.13845 | 0 | 1.2904 | 857.07 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12876 | 0.13845 | 1e-06 | 1.2904
857.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31203 | 0.31203 | 0.011144 | 1.5852 | 857.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31203 | 0.31203 | 0.011145 | 1.5852
857.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34154 | 0.34572 | 0.087824 | 1.6003 | 857.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34154 | 0.34572 | 0.087825 | 1.6004
858.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30673 | 0.30813 | 0.04891 | 1.5721 | 858.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30673 | 0.30813 | 0.048911 | 1.5721
858.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24388 | 0.21453 | 0 | 1.4633 | 858.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24388 | 0.21453 | 1e-06 | 1.4633
858.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27199 | 0.2256 | 0 | 1.5167 | 858.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27199 | 0.2256 | 1e-06 | 1.5167
858.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | 0.22809 | 0 | 1.5938 | 858.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26492 | 0.22809 | 1e-06 | 1.5938
859.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17513 | 0.14808 | 0 | 1.4965 | 859.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17513 | 0.14808 | 1e-06 | 1.4965
859.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15657 | 0.11939 | 0 | 1.4699 | 859.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15657 | 0.11939 | 1e-06 | 1.4699
859.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17786 | 0.16064 | 0 | 1.4314 | 859.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17786 | 0.16065 | 1e-06 | 1.4315
860.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15858 | 0.16578 | 0 | 1.4459 | 860.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15858 | 0.16578 | 1e-06 | 1.4459
860.51 | 0 | 0 | 0 | 0.70354 | 0.47543 | 0.6195 | 0 | 0 | 2.0559 | 2.0933 | 1.7317 | 3.3669 | 860.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.70354 | 0.47543 | 0.6195 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0559 | 2.0933 | 1.7317 | 3.3669
860.82 | 0 | 0 | 0 | 1.2582 | 1.1377 | 1.2462 | 0 | 0 | 2.6061 | 2.6364 | 2.2749 | 3.9742 | 860.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2582 | 1.1377 | 1.2462 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6061 | 2.6364 | 2.2749 | 3.9742
861.13 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 1.4112 | 1.5681 | 0 | 0 | 2.9516 | 2.9719 | 2.6264 | 4.3647 | 861.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6406 | 1.4112 | 1.5682 | 1e-06 | 1e-06 | 2.9516 | 2.9719 | 2.6264 | 4.3648
861.44 | 0 | 0 | 0 | 0.41113 | 0.27733 | 0.253 | 0 | 0 | 1.0611 | 1.0699 | 0.81155 | 2.4755 | 861.44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41113 | 0.27733 | 0.253 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0611 | 1.0699 | 0.81155 | 2.4755
861.75 | 0 | 0 | 0 | 0.063271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75778 | 0.76654 | 0.44386 | 2.1084 | 861.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.063272 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75778 | 0.76654 | 0.44386 | 2.1084
862.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46335 | 0.46188 | 0.14099 | 1.8152 | 862.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.46335 | 0.46188 | 0.14099 | 1.8152
862.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45713 | 0.4468 | 0.085528 | 1.8403 | 862.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45713 | 0.44681 | 0.085528 | 1.8403
862.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50729 | 0.45249 | 0.11405 | 1.8692 | 862.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.50729 | 0.45249 | 0.11405 | 1.8692
863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57681 | 0.5175 | 0.20018 | 1.8906 | 863 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57681 | 0.5175 | 0.20018 | 1.8906
863.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59832 | 0.52985 | 0.27237 | 1.8575 | 863.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59832 | 0.52986 | 0.27237 | 1.8575
863.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28903 | 0.253 | 0.040539 | 1.6396 | 863.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28903 | 0.253 | 0.04054 | 1.6396
863.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23038 | 0.21527 | 0.025681 | 1.6346 | 863.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23038 | 0.21527 | 0.025683 | 1.6346
864.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22219 | 0.21461 | 0.02275 | 1.6304 | 864.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22219 | 0.21461 | 0.022751 | 1.6304
864.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22182 | 0.21271 | 0.050139 | 1.6303 | 864.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22183 | 0.21271 | 0.05014 | 1.6303
864.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47604 | 0.4669 | 0.22241 | 1.8904 | 864.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47604 | 0.4669 | 0.22241 | 1.8905
865.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48808 | 0.48043 | 0.21114 | 1.986 | 865.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48808 | 0.48043 | 0.21115 | 1.986
865.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4977 | 0.49005 | 0.19449 | 2.0398 | 865.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4977 | 0.49005 | 0.19449 | 2.0398
865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0.21044 | 0 | 1.8393 | 865.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2197 | 0.21045 | 1e-06 | 1.8393
866.11 | 0.055254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18003 | 0.16612 | 0 | 1.8096 | 866.11 | 0.055255 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18003 | 0.16613 | 1e-06 | 1.8096
866.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14708 | 0.14397 | 0 | 1.7214 | 866.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14708 | 0.14397 | 1e-06 | 1.7214
866.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090582 | 0.10464 | 0 | 1.593 | 866.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.090583 | 0.10464 | 1e-06 | 1.593
867.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083076 | 0.10972 | 0 | 1.6114 | 867.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.083077 | 0.10972 | 1e-06 | 1.6114
867.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12364 | 0.14097 | 0 | 1.6507 | 867.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12364 | 0.14097 | 1e-06 | 1.6507
867.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22481 | 0.22798 | 0.047496 | 1.7336 | 867.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22481 | 0.22798 | 0.047497 | 1.7336
867.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27493 | 0.26381 | 0.074692 | 1.7831 | 867.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27493 | 0.26381 | 0.074693 | 1.7831
868.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27141 | 0.25072 | 0.022287 | 1.837 | 868.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27141 | 0.25072 | 0.022287 | 1.837
868.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20542 | 0.16545 | 0 | 1.7888 | 868.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20542 | 0.16545 | 1e-06 | 1.7888
868.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18951 | 0.14936 | 0 | 1.7553 | 868.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18951 | 0.14936 | 1e-06 | 1.7554
869.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16855 | 0.12823 | 0 | 1.7549 | 869.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16855 | 0.12823 | 1e-06 | 1.7549
869.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16761 | 0.13036 | 0 | 1.7344 | 869.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16761 | 0.13036 | 1e-06 | 1.7344
869.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51393 | 0.48786 | 0.076559 | 2.129 | 869.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.51393 | 0.48786 | 0.07656 | 2.129
870.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027294 | 0 | 0 | 0 | 0.86793 | 0.83682 | 0.48309 | 2.3827 | 870.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.027295 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.86793 | 0.83682 | 0.48309 | 2.3827
870.46 | 0 | 0 | 0 | 0.12473 | 0.083609 | 0 | 0 | 0 | 0.95971 | 0.93011 | 0.6283 | 2.4129 | 870.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12473 | 0.08361 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.95972 | 0.93011 | 0.6283 | 2.4129
870.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62401 | 0.58935 | 0.36979 | 1.9711 | 870.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.62402 | 0.58935 | 0.36979 | 1.9711
871.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 1.0352 | 0.55776 | 2.4032 | 871.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0832 | 1.0352 | 0.55776 | 2.4032
871.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075955 | 0.075955 | 0 | 0 | 1.0731 | 1.0267 | 0.56346 | 2.461 | 871.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.075956 | 0.075956 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0731 | 1.0267 | 0.56346 | 2.461
871.7 | 0 | 0 | 0 | 0.022208 | 0.091613 | 0.049971 | 0 | 0 | 1.136 | 1.0794 | 0.61965 | 2.5519 | 871.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.022209 | 0.091614 | 0.049972 | 1e-06 | 1e-06 | 1.136 | 1.0794 | 0.61965 | 2.5519
872.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40926 | 0.38416 | 0.092063 | 1.8664 | 872.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.40926 | 0.38416 | 0.092064 | 1.8664
872.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37256 | 0.36247 | 0 | 1.825 | 872.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37256 | 0.36247 | 1e-06 | 1.825
872.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0.28314 | 0 | 1.7986 | 872.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29667 | 0.28314 | 1e-06 | 1.7986
872.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21245 | 0.18356 | 0 | 1.7625 | 872.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21245 | 0.18356 | 1e-06 | 1.7625
873.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16487 | 0.15633 | 0 | 1.7956 | 873.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16487 | 0.15633 | 1e-06 | 1.7957
873.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16578 | 0.19826 | 0 | 1.7826 | 873.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16578 | 0.19826 | 1e-06 | 1.7826
873.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15452 | 0.20946 | 0 | 1.7169 | 873.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.15452 | 0.20946 | 1e-06 | 1.7169
874.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13525 | 0.1921 | 0 | 1.7005 | 874.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.13525 | 0.1921 | 1e-06 | 1.7005
874.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09642 | 0.12769 | 0 | 1.6904 | 874.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.096421 | 0.12769 | 1e-06 | 1.6904
874.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1143 | 0.15618 | 0 | 1.7625 | 874.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1143 | 0.15618 | 1e-06 | 1.7625
875.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0.21696 | 0 | 1.755 | 875.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18547 | 0.21697 | 1e-06 | 1.755
875.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24242 | 0.26175 | 0 | 1.7409 | 875.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24242 | 0.26175 | 1e-06 | 1.7409
875.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24148 | 0.25911 | 0 | 1.6939 | 875.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24148 | 0.25911 | 1e-06 | 1.6939
876.03 | 0.012673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24019 | 0.26855 | 0 | 1.723 | 876.03 | 0.012674 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24019 | 0.26855 | 1e-06 | 1.723
876.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20121 | 0.23861 | 0 | 1.7112 | 876.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20121 | 0.23861 | 1e-06 | 1.7112
876.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22615 | 0.24939 | 0 | 1.7055 | 876.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22615 | 0.24939 | 1e-06 | 1.7055
876.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27012 | 0.26652 | 0 | 1.7036 | 876.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27012 | 0.26652 | 1e-06 | 1.7036
877.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74631 | 0.74451 | 0.29455 | 2.0835 | 877.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.74631 | 0.74451 | 0.29455 | 2.0835
877.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87464 | 0.85463 | 0.4455 | 2.1911 | 877.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.87464 | 0.85464 | 0.4455 | 2.1911
877.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81418 | 0.79779 | 0.36611 | 2.0965 | 877.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.81418 | 0.79779 | 0.36611 | 2.0965
878.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.32167 | 0 | 1.6899 | 878.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32901 | 0.32167 | 1e-06 | 1.6899
878.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16892 | 0.18554 | 0 | 1.4862 | 878.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.16892 | 0.18554 | 1e-06 | 1.4862
878.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1901 | 0.22551 | 0 | 1.5003 | 878.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1901 | 0.22551 | 1e-06 | 1.5003
879.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25886 | 0.287 | 0 | 1.555 | 879.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25886 | 0.287 | 1e-06 | 1.555
879.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0.32703 | 0 | 1.6464 | 879.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32139 | 0.32703 | 1e-06 | 1.6464
879.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27292 | 0.26162 | 0 | 1.6469 | 879.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27292 | 0.26162 | 1e-06 | 1.6469
880.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6488 | 0.62796 | 0.16859 | 2.0061 | 880.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6488 | 0.62796 | 0.16859 | 2.0061
880.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66012 | 0.63154 | 0.2229 | 1.9565 | 880.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.66012 | 0.63154 | 0.2229 | 1.9565
880.66 | 0 | 0 | 0 | 0.29441 | 0.0064009 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 1.4151 | 0.9082 | 2.6363 | 880.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29441 | 0.0064019 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4382 | 1.4151 | 0.9082 | 2.6363
880.96 | 0 | 0 | 0 | 0.12059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0949 | 1.0679 | 0.72352 | 2.2092 | 880.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12059 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0949 | 1.0679 | 0.72353 | 2.2092
881.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0177 | 1.0157 | 0.59429 | 2.1383 | 881.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0177 | 1.0157 | 0.59429 | 2.1383
881.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30414 | 0.30609 | 0 | 1.4395 | 881.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30414 | 0.30609 | 1e-06 | 1.4395
881.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31943 | 0.35874 | 0 | 1.5234 | 881.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31943 | 0.35874 | 1e-06 | 1.5234
882.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44959 | 0.46944 | 0.12307 | 1.6416 | 882.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44959 | 0.46944 | 0.12307 | 1.6416
882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21269 | 0 | 0 | 0 | 1.7965 | 1.8424 | 1.3579 | 3.0128 | 882.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21269 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7965 | 1.8424 | 1.3579 | 3.0128
882.81 | 0 | 0 | 0 | 0.19281 | 0.32693 | 0.075445 | 0 | 0 | 1.7352 | 1.7674 | 1.358 | 2.8971 | 882.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.19281 | 0.32693 | 0.075446 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7352 | 1.7674 | 1.358 | 2.8971
883.12 | 0 | 0 | 0 | 0.17811 | 0.37975 | 0.16131 | 0 | 0 | 1.6695 | 1.7159 | 1.2743 | 2.9076 | 883.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.17811 | 0.37975 | 0.16131 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6695 | 1.7159 | 1.2743 | 2.9076
883.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48068 | 0.5111 | 0.20282 | 1.6428 | 883.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48068 | 0.5111 | 0.20282 | 1.6428
883.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65481 | 0.665 | 0.277 | 1.8147 | 883.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65481 | 0.665 | 0.277 | 1.8147
884.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64651 | 0.66697 | 0.32734 | 1.739 | 884.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.64651 | 0.66697 | 0.32735 | 1.739
884.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 1.3061 | 0.84477 | 2.2595 | 884.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2856 | 1.3061 | 0.84477 | 2.2596
884.66 | 0 | 0 | 0 | 0.10956 | 0.041085 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 1.5242 | 1.1154 | 2.389 | 884.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.10956 | 0.041086 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5509 | 1.5242 | 1.1154 | 2.389
884.96 | 0 | 0 | 0 | 0.28528 | 0.061868 | 0.061868 | 0 | 0 | 1.6106 | 1.5611 | 1.1383 | 2.4169 | 884.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28528 | 0.061869 | 0.061869 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6106 | 1.5611 | 1.1384 | 2.4169
885.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77958 | 0.7173 | 0.43598 | 1.6609 | 885.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.77958 | 0.7173 | 0.43598 | 1.6609
885.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33066 | 0.31195 | 0 | 1.2228 | 885.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33066 | 0.31195 | 1e-06 | 1.2228
885.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28554 | 0.26044 | 0 | 1.1422 | 885.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28554 | 0.26044 | 1e-06 | 1.1422
886.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25665 | 0.21684 | 0 | 1.1418 | 886.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25665 | 0.21684 | 1e-06 | 1.1418
886.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24177 | 0.23126 | 0 | 1.2782 | 886.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24177 | 0.23126 | 1e-06 | 1.2782
886.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21346 | 0.21977 | 0 | 1.3039 | 886.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21347 | 0.21977 | 1e-06 | 1.3039
887.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18955 | 0.21272 | 0 | 1.2679 | 887.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18955 | 0.21272 | 1e-06 | 1.2679
887.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20441 | 0.22135 | 0 | 1.1226 | 887.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20441 | 0.22135 | 1e-06 | 1.1226
887.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30994 | 0.31631 | 0 | 1.2164 | 887.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30994 | 0.31631 | 1e-06 | 1.2164
888.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34736 | 0.31753 | 0.034096 | 1.1955 | 888.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34736 | 0.31753 | 0.034097 | 1.1955
888.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35465 | 0.32057 | 0.11289 | 1.2631 | 888.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35465 | 0.32057 | 0.11289 | 1.2631
888.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2336 | 0.2336 | 0 | 1.152 | 888.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2336 | 0.2336 | 1e-06 | 1.152
888.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65435 | 0.6757 | 0.4035 | 1.5136 | 888.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65435 | 0.6757 | 0.4035 | 1.5137
889.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.72812 | 0.37367 | 1.5267 | 889.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.72599 | 0.72813 | 0.37367 | 1.5267
889.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87092 | 0.83664 | 0.50562 | 1.4912 | 889.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.87092 | 0.83664 | 0.50562 | 1.4912
889.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42836 | 0.4198 | 0.12208 | 1.0538 | 889.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42837 | 0.4198 | 0.12208 | 1.0538
890.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3179 | 0.34367 | 0.02148 | 0.92362 | 890.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3179 | 0.34367 | 0.021481 | 0.92362
890.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68418 | 0.72272 | 0.17988 | 1.2506 | 890.49 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.68418 | 0.72273 | 0.17988 | 1.2506
890.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76749 | 0.7418 | 0.25048 | 1.3637 | 890.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.7675 | 0.7418 | 0.25048 | 1.3637
891.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83209 | 0.77662 | 0.2987 | 1.3761 | 891.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83209 | 0.77662 | 0.2987 | 1.3762
891.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33904 | 0.30481 | 0.014974 | 0.94545 | 891.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33904 | 0.30481 | 0.014974 | 0.94546
891.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.72337 | 0.30559 | 1.2138 | 891.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.702 | 0.72337 | 0.30559 | 1.2138
892.02 | 0 | 0 | 0 | 0.26025 | 0.20677 | 0 | 0 | 0 | 1.6107 | 1.6663 | 1.1593 | 2.0791 | 892.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26025 | 0.20677 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6107 | 1.6663 | 1.1593 | 2.0791
892.32 | 0 | 0 | 0 | 0.26296 | 0.2985 | 0.049752 | 0 | 0 | 1.6695 | 1.6865 | 1.1961 | 2.1982 | 892.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26297 | 0.2985 | 0.049753 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6695 | 1.6865 | 1.1961 | 2.1982
892.63 | 0 | 0 | 0 | 0.29556 | 0.15312 | 0.18873 | 0 | 0 | 1.6494 | 1.6708 | 1.1046 | 2.2477 | 892.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29557 | 0.15312 | 0.18874 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6494 | 1.6708 | 1.1046 | 2.2477
892.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93019 | 0.94303 | 0.45548 | 1.5781 | 892.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.9302 | 0.94303 | 0.45548 | 1.5781
893.24 | 0 | 0 | 0 | 0.11451 | 0 | 0.0071574 | 0 | 0 | 1.3032 | 1.3483 | 0.87598 | 1.8314 | 893.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.11451 | 1e-06 | 0.0071584 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3032 | 1.3483 | 0.87598 | 1.8314
893.55 | 0 | 0 | 0 | 0.057331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9868 | 0.9825 | 0.68581 | 1.4813 | 893.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.057332 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.9868 | 0.9825 | 0.68582 | 1.4813
893.85 | 0 | 0 | 0 | 0.042973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78858 | 0.75634 | 0.52214 | 1.2205 | 893.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.042974 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.78858 | 0.75635 | 0.52214 | 1.2205
894.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77336 | 0.72623 | 0.40489 | 1.1761 | 894.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.77336 | 0.72623 | 0.40489 | 1.1761
894.46 | 0 | 0 | 0 | 0.035744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1388 | 1.1238 | 0.7077 | 1.5119 | 894.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.035745 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1388 | 1.1238 | 0.7077 | 1.5119
894.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 1.1594 | 0.69628 | 1.5559 | 894.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1572 | 1.1594 | 0.69628 | 1.5559
895.07 | 0 | 0 | 0 | 1.0535 | 0.92854 | 0.71426 | 0 | 0 | 2.972 | 3.002 | 2.3785 | 3.3963 | 895.07 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0535 | 0.92854 | 0.71426 | 1e-06 | 1e-06 | 2.972 | 3.002 | 2.3785 | 3.3963
895.38 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0.90457 | 0.85105 | 0 | 0 | 2.596 | 2.6217 | 2.1389 | 3.0274 | 895.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1544 | 0.90458 | 0.85105 | 1e-06 | 1e-06 | 2.596 | 2.6217 | 2.1389 | 3.0274
895.69 | 0 | 0 | 0 | 1.1173 | 0.69029 | 0.93937 | 0 | 0 | 2.5427 | 2.5683 | 2.1477 | 2.927 | 895.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1173 | 0.69029 | 0.93937 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5427 | 2.5683 | 2.1477 | 2.927
895.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67687 | 0.70462 | 0.43772 | 1.0356 | 895.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.67687 | 0.70462 | 0.43772 | 1.0356
896.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69341 | 0.69983 | 0.43165 | 1.0086 | 896.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.69342 | 0.69983 | 0.43165 | 1.0086
896.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69789 | 0.73844 | 0.42471 | 1.001 | 896.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.69789 | 0.73844 | 0.42471 | 1.001
896.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72544 | 0.76597 | 0.4502 | 0.94093 | 896.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.72544 | 0.76598 | 0.4502 | 0.94093
897.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69635 | 0.75163 | 0.33595 | 0.88878 | 897.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.69635 | 0.75164 | 0.33595 | 0.88878
897.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72805 | 0.73442 | 0.36721 | 0.88724 | 897.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.72805 | 0.73442 | 0.36721 | 0.88725
897.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35002 | 0.33099 | 0.0042298 | 0.58584 | 897.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35002 | 0.33099 | 0.0042308 | 0.58584
898.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26676 | 0.27308 | 0 | 0.47025 | 898.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26676 | 0.27308 | 1e-06 | 0.47025
898.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25486 | 0.27601 | 0 | 0.48011 | 898.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25486 | 0.27601 | 1e-06 | 0.48011
898.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34516 | 0.38116 | 0.0084701 | 0.53786 | 898.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34516 | 0.38116 | 0.0084711 | 0.53786
899.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3902 | 0.38808 | 0 | 0.58582 | 899.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3902 | 0.38808 | 1e-06 | 0.58582
899.35 | 0 | 0 | 0 | 1.8697 | 1.7301 | 2.1141 | 0 | 0 | 4.149 | 4.1699 | 3.398 | 4.1207 | 899.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8697 | 1.7301 | 2.1141 | 1e-06 | 1e-06 | 4.149 | 4.1699 | 3.398 | 4.1207
899.65 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 1.9417 | 2.2391 | 0 | 0 | 4.045 | 4.066 | 3.4111 | 4.1143 | 899.65 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0816 | 1.9417 | 2.2391 | 1e-06 | 1e-06 | 4.045 | 4.066 | 3.4111 | 4.1143
899.95 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.0154 | 2.225 | 0 | 0 | 4.0091 | 4.0175 | 3.4119 | 4.0301 | 899.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1901 | 2.0154 | 2.225 | 1e-06 | 1e-06 | 4.0092 | 4.0175 | 3.4119 | 4.0301
900.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3114 | 0.26932 | 0.0063115 | 0.53232 | 900.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3114 | 0.26932 | 0.0063125 | 0.53232
900.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33205 | 0.29853 | 0 | 0.39595 | 900.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33205 | 0.29853 | 1e-06 | 0.39595
900.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6458 | 0.65627 | 0.23236 | 0.76617 | 900.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6458 | 0.65627 | 0.23236 | 0.76617
901.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57705 | 0.60017 | 0.1955 | 0.65798 | 901.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57705 | 0.60018 | 0.1955 | 0.65799
901.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9775 | 0.93756 | 0.44145 | 0.96699 | 901.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.9775 | 0.93756 | 0.44145 | 0.96699
901.78 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 1.1853 | 1.0453 | 0 | 0 | 3.1778 | 3.1441 | 2.6452 | 2.9918 | 901.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0453 | 1.1853 | 1.0453 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1778 | 3.1442 | 2.6452 | 2.9918
902.08 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 1.4098 | 1.4098 | 0 | 0 | 3.2957 | 3.2831 | 2.8497 | 3.2056 | 902.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2354 | 1.4098 | 1.4098 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2957 | 3.2831 | 2.8497 | 3.2056
902.39 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 1.3041 | 1.217 | 0 | 0 | 2.9124 | 2.9563 | 2.5964 | 2.8894 | 902.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0775 | 1.3042 | 1.217 | 1e-06 | 1e-06 | 2.9124 | 2.9563 | 2.5965 | 2.8894
902.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73401 | 0.79248 | 0.4782 | 0.73923 | 902.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.73401 | 0.79248 | 0.4782 | 0.73923
903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64908 | 0.6657 | 0.31987 | 0.55873 | 903 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.64908 | 0.6657 | 0.31987 | 0.55873
903.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65926 | 0.65511 | 0.32963 | 0.55767 | 903.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65926 | 0.65511 | 0.32963 | 0.55767
903.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32323 | 0.29837 | 0.026936 | 0.21342 | 903.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32323 | 0.29837 | 0.026937 | 0.21342
903.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23674 | 0.27412 | 0 | 0.12252 | 903.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23674 | 0.27412 | 1e-06 | 0.12253
904.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22851 | 0.25967 | 0 | 0.1288 | 904.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.22851 | 0.25967 | 1e-06 | 0.1288
904.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28466 | 0.29089 | 0 | 0.23271 | 904.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28466 | 0.29089 | 1e-06 | 0.23271
904.82 | 0.10368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33656 | 0.32621 | 0 | 0.25061 | 904.82 | 0.10368 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33656 | 0.32621 | 1e-06 | 0.25061
905.12 | 0.073861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35634 | 0.35221 | 0 | 0.24169 | 905.12 | 0.073862 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35634 | 0.35221 | 1e-06 | 0.24169
905.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67539 | 0.67539 | 0.34906 | 0.49363 | 905.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.67539 | 0.67539 | 0.34906 | 0.49364
905.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75138 | 0.70384 | 0.46509 | 0.57878 | 905.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75138 | 0.70384 | 0.46509 | 0.57878
906.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72969 | 0.67181 | 0.40929 | 0.54365 | 906.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.72969 | 0.67181 | 0.40929 | 0.54365
906.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0.70833 | 0.33661 | 0.51215 | 906.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.77028 | 0.70833 | 0.33661 | 0.51215
906.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 0.69329 | 0.26411 | 0.46013 | 906.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.70361 | 0.69329 | 0.26411 | 0.46013
906.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03964 | 0.056876 | 0 | 0 | 1.0724 | 1.0579 | 0.63287 | 0.82935 | 906.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.039641 | 0.056877 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0724 | 1.0579 | 0.63287 | 0.82935
907.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78596 | 0.79841 | 0.43964 | 0.70923 | 907.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.78597 | 0.79841 | 0.43964 | 0.70923
907.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76472 | 0.71055 | 0.43758 | 0.59386 | 907.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76472 | 0.71055 | 0.43758 | 0.59386
907.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41736 | 0.35267 | 0.077212 | 0.25459 | 907.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.41736 | 0.35267 | 0.077213 | 0.25459
908.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28747 | 0.20623 | 0 | 0.035413 | 908.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28747 | 0.20623 | 1e-06 | 0.035414
908.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26806 | 0.22234 | 0 | 0.068574 | 908.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26806 | 0.22234 | 1e-06 | 0.068575
908.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20694 | 0.18614 | 0 | 0 | 908.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.20694 | 0.18614 | 1e-06 | 1e-06
909.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18356 | 0.17313 | 0 | 0 | 909.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18356 | 0.17313 | 1e-06 | 1e-06
909.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21146 | 0.24077 | 0 | 0 | 909.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21146 | 0.24077 | 1e-06 | 1e-06
909.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24124 | 0.26003 | 0 | 0.11279 | 909.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24124 | 0.26004 | 1e-06 | 0.11279
909.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28127 | 0.27291 | 0 | 0.10665 | 909.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28127 | 0.27291 | 1e-06 | 0.10665
910.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42566 | 0.37571 | 0.037466 | 0.24561 | 910.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42567 | 0.37571 | 0.037467 | 0.24562
910.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49557 | 0.45592 | 0.095984 | 0.27335 | 910.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.49557 | 0.45592 | 0.095985 | 0.27335
910.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53364 | 0.5253 | 0.1084 | 0.35854 | 910.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.53364 | 0.5253 | 0.1084 | 0.35854
911.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38273 | 0.40156 | 0 | 0.18196 | 911.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38273 | 0.40156 | 1e-06 | 0.18196
911.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29346 | 0.31232 | 0 | 0.016769 | 911.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29346 | 0.31232 | 1e-06 | 0.01677
911.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63173 | 0.5982 | 0.21372 | 0.32896 | 911.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.63173 | 0.5982 | 0.21372 | 0.32896
912.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66211 | 0.60335 | 0.28121 | 0.40713 | 912.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.66211 | 0.60335 | 0.28121 | 0.40713
912.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7205 | 0.65557 | 0.32255 | 0.49011 | 912.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.7205 | 0.65557 | 0.32255 | 0.49011
912.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81259 | 0.77899 | 0.37375 | 0.41574 | 912.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.81259 | 0.77899 | 0.37375 | 0.41574
912.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2258 | 1.1879 | 0.7561 | 0.76663 | 912.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2258 | 1.1879 | 0.7561 | 0.76663
913.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2401 | 1.219 | 0.82746 | 0.77455 | 913.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2401 | 1.219 | 0.82746 | 0.77455
913.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74971 | 0.73274 | 0.38387 | 0.38387 | 913.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.74971 | 0.73274 | 0.38387 | 0.38387
913.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29385 | 0.28112 | 0 | 0 | 913.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29385 | 0.28112 | 1e-06 | 1e-06
914.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45903 | 0.43778 | 0 | 0.0042512 | 914.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45903 | 0.43778 | 1e-06 | 0.0042522
914.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49774 | 0.49987 | 0.1021 | 0.12337 | 914.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.49774 | 0.49987 | 0.1021 | 0.12337
914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88212 | 0.96522 | 0.44106 | 0.49433 | 914.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.88212 | 0.96522 | 0.44106 | 0.49433
915.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67938 | 0.79012 | 0.2939 | 0.40039 | 915.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.67938 | 0.79013 | 0.2939 | 0.40039
915.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0.76424 | 0.19213 | 0.4056 | 915.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65751 | 0.76424 | 0.19213 | 0.4056
915.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3229 | 0.34856 | 0 | 0.11334 | 915.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3229 | 0.34856 | 1e-06 | 0.11334
916.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28835 | 0.28835 | 0 | 0 | 916.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28835 | 0.28835 | 1e-06 | 1e-06
916.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26673 | 0.24092 | 0 | 0 | 916.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26674 | 0.24092 | 1e-06 | 1e-06
916.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21234 | 0.19725 | 0 | 0 | 916.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21234 | 0.19725 | 1e-06 | 1e-06
916.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31773 | 0.30908 | 0 | 0 | 916.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.31773 | 0.30908 | 1e-06 | 1e-06
917.21 | 0 | 0 | 0 | 1.3138 | 1.2778 | 1.17 | 0 | 0 | 3.7969 | 3.8271 | 3.0992 | 3.1963 | 917.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3138 | 1.2779 | 1.17 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7969 | 3.8271 | 3.0992 | 3.1963
917.52 | 0 | 0 | 0 | 1.6712 | 1.7977 | 1.7435 | 0 | 0 | 4.2049 | 4.2743 | 3.5122 | 3.6206 | 917.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6712 | 1.7977 | 1.7435 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2049 | 4.2743 | 3.5122 | 3.6206
917.82 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 1.9138 | 1.9138 | 0 | 0 | 4.2146 | 4.2646 | 3.6688 | 3.7123 | 917.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7325 | 1.9138 | 1.9138 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2146 | 4.2647 | 3.6688 | 3.7123
918.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7508 | 0.76829 | 0.44808 | 0.41529 | 918.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.7508 | 0.76829 | 0.44808 | 0.41529
918.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33682 | 0.31276 | 0 | 0.048117 | 918.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.33682 | 0.31276 | 1e-06 | 0.048118
918.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26791 | 0.24815 | 0 | 0 | 918.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26791 | 0.24815 | 1e-06 | 1e-06
919.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25561 | 0.24679 | 0 | 0 | 919.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25561 | 0.24679 | 1e-06 | 1e-06
919.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27021 | 0.2658 | 0 | 0 | 919.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.27021 | 0.2658 | 1e-06 | 1e-06
919.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23112 | 0.22006 | 0 | 0 | 919.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23112 | 0.22006 | 1e-06 | 1e-06
919.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23933 | 0.22382 | 0 | 0 | 919.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.23933 | 0.22382 | 1e-06 | 1e-06
920.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24294 | 0.22956 | 0 | 0 | 920.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24294 | 0.22956 | 1e-06 | 1e-06
920.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34344 | 0.33673 | 0 | 0 | 920.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34344 | 0.33673 | 1e-06 | 1e-06
920.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3482 | 0.39328 | 0 | 0 | 920.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3482 | 0.39328 | 1e-06 | 1e-06
921.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39274 | 0.48302 | 0 | 0.045143 | 921.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39274 | 0.48302 | 1e-06 | 0.045144
921.43 | 0 | 0 | 0 | 1.1415 | 1.2353 | 1.1602 | 0 | 0 | 3.7352 | 3.8569 | 2.976 | 3.2126 | 921.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1415 | 1.2353 | 1.1602 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7352 | 3.8569 | 2.976 | 3.2126
921.73 | 0 | 0 | 0 | 1.4924 | 1.4548 | 1.5112 | 0 | 0 | 3.811 | 3.8697 | 3.243 | 3.435 | 921.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4924 | 1.4548 | 1.5112 | 1e-06 | 1e-06 | 3.811 | 3.8697 | 3.243 | 3.435
922.03 | 0 | 0 | 0 | 1.7903 | 1.4122 | 1.45 | 0 | 0 | 3.8124 | 3.8215 | 3.2872 | 3.4914 | 922.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7903 | 1.4122 | 1.45 | 1e-06 | 1e-06 | 3.8124 | 3.8215 | 3.2872 | 3.4914
922.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42837 | 0.41004 | 0.10995 | 0.17868 | 922.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42837 | 0.41004 | 0.10996 | 0.17868
922.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30756 | 0.31904 | 0 | 0 | 922.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.30756 | 0.31904 | 1e-06 | 1e-06
922.93 | 0 | 0 | 0 | 0.59666 | 0.27051 | 0 | 0 | 0 | 2.6948 | 2.7661 | 2.1572 | 2.2378 | 922.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59666 | 0.27051 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6948 | 2.7661 | 2.1572 | 2.2378
923.23 | 0 | 0 | 0 | 0.87281 | 0.58443 | 0.29607 | 0 | 0 | 2.6461 | 2.6899 | 2.2678 | 2.36 | 923.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.87281 | 0.58444 | 0.29607 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6461 | 2.6899 | 2.2678 | 2.36
923.53 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 0.61655 | 0.51991 | 0 | 0 | 2.6916 | 2.7217 | 2.3147 | 2.4074 | 923.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1191 | 0.61655 | 0.51991 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6916 | 2.7217 | 2.3147 | 2.4075
923.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76719 | 0.76719 | 0.43373 | 0.38709 | 923.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76719 | 0.76719 | 0.43373 | 0.38709
924.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0.86152 | 0.49963 | 0.37122 | 924.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83583 | 0.86152 | 0.49963 | 0.37122
924.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94542 | 0.94777 | 0.63889 | 0.41575 | 924.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.94542 | 0.94777 | 0.63889 | 0.41575
924.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65837 | 0.65367 | 0.44675 | 0.14108 | 924.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65837 | 0.65367 | 0.44675 | 0.14108
925.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61162 | 0.62343 | 0.2881 | 0.087375 | 925.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.61162 | 0.62343 | 0.2881 | 0.087376
925.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51923 | 0.55471 | 0.11354 | 0.0070969 | 925.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.51923 | 0.55471 | 0.11354 | 0.0070979
925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32438 | 0.35042 | 0 | 0 | 925.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32438 | 0.35042 | 1e-06 | 1e-06
925.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35978 | 0.39552 | 0 | 0 | 925.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35978 | 0.39552 | 1e-06 | 1e-06
926.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36481 | 0.38156 | 0 | 0.011961 | 926.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.36481 | 0.38156 | 1e-06 | 0.011962
926.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34878 | 0.34878 | 0 | 0 | 926.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.34878 | 0.34878 | 1e-06 | 1e-06
926.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28831 | 0.24955 | 0 | 0 | 926.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28831 | 0.24955 | 1e-06 | 1e-06
927.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25364 | 0.23422 | 0 | 0 | 927.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.25364 | 0.23423 | 1e-06 | 1e-06
927.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2423 | 0.20821 | 0 | 0 | 927.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2423 | 0.20821 | 1e-06 | 1e-06
927.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26859 | 0.21732 | 0 | 0 | 927.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.26859 | 0.21732 | 1e-06 | 1e-06
928.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 1.3052 | 0.64031 | 0.72618 | 928.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3444 | 1.3052 | 0.64031 | 0.72618
928.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051397 | 0 | 0 | 1.5431 | 1.5283 | 0.85111 | 0.96213 | 928.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.051398 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5431 | 1.5283 | 0.85111 | 0.96213
928.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059831 | 0 | 0 | 1.5287 | 1.5634 | 0.81202 | 0.92342 | 928.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.059832 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5287 | 1.5634 | 0.81202 | 0.92342
928.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42331 | 0.45807 | 0 | 0 | 928.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42332 | 0.45808 | 1e-06 | 1e-06
929.21 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0.9855 | 1.0477 | 0 | 0 | 3.8603 | 3.8727 | 3.0125 | 3.2117 | 929.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.027 | 0.9855 | 1.0478 | 1e-06 | 1e-06 | 3.8603 | 3.8727 | 3.0125 | 3.2117
929.51 | 0 | 0 | 0 | 1.5693 | 1.3179 | 1.3389 | 0 | 0 | 3.8858 | 3.8733 | 3.3264 | 3.4396 | 929.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5693 | 1.3179 | 1.3389 | 1e-06 | 1e-06 | 3.8858 | 3.8733 | 3.3264 | 3.4396
929.81 | 0 | 0 | 0 | 1.6327 | 1.4218 | 1.464 | 0 | 0 | 3.9465 | 3.9186 | 3.387 | 3.5262 | 929.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6328 | 1.4218 | 1.464 | 1e-06 | 1e-06 | 3.9465 | 3.9186 | 3.387 | 3.5262
930.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24934 | 0.19846 | 0 | 0 | 930.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24934 | 0.19846 | 1e-06 | 1e-06
930.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74936 | 0.69338 | 0.081425 | 0.11959 | 930.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.74936 | 0.69339 | 0.081426 | 0.11959
930.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83573 | 0.75407 | 0.17863 | 0.29346 | 930.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.83573 | 0.75407 | 0.17863 | 0.29346
931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86245 | 0.81901 | 0.26065 | 0.38842 | 931 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.86246 | 0.81901 | 0.26065 | 0.38842
931.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3541 | 0.34383 | 0 | 0 | 931.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3541 | 0.34383 | 1e-06 | 1e-06
931.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35258 | 0.41198 | 0 | 0 | 931.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35258 | 0.41198 | 1e-06 | 1e-06
931.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35002 | 0.42549 | 0 | 0 | 931.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.35002 | 0.42549 | 1e-06 | 1e-06
932.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89386 | 0.94882 | 0.24604 | 0.12825 | 932.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.89386 | 0.94882 | 0.24604 | 0.12826
932.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88686 | 0.89477 | 0.29782 | 0.16604 | 932.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.88686 | 0.89477 | 0.29782 | 0.16604
932.79 | 0 | 0 | 0 | 0.43821 | 0.46023 | 0.52629 | 0 | 0 | 3.3282 | 3.307 | 2.5051 | 2.4126 | 932.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.43821 | 0.46023 | 0.52629 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3282 | 3.307 | 2.5051 | 2.4126
933.09 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.8728 | 2.5606 | 0 | 0 | 5.7168 | 5.7275 | 4.7742 | 4.8275 | 933.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.25 | 1.8728 | 2.5606 | 1e-06 | 1e-06 | 5.7168 | 5.7275 | 4.7742 | 4.8275
933.39 | 0 | 0 | 0 | 2.6614 | 2.394 | 2.9512 | 0 | 0 | 5.6867 | 5.7215 | 4.903 | 4.9832 | 933.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6615 | 2.394 | 2.9512 | 1e-06 | 1e-06 | 5.6867 | 5.7215 | 4.903 | 4.9832
933.69 | 0 | 0 | 0 | 1.4698 | 1.4023 | 1.6271 | 0 | 0 | 3.2955 | 3.336 | 2.7588 | 2.8667 | 933.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4698 | 1.4024 | 1.6271 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2955 | 3.336 | 2.7588 | 2.8667
933.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50719 | 0.50178 | 0.2164 | 0.29755 | 933.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.50719 | 0.50178 | 0.2164 | 0.29755
934.28 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 1.7786 | 1.4848 | 0 | 0 | 4.5927 | 4.6442 | 3.8618 | 3.9974 | 934.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6656 | 1.7786 | 1.4848 | 1e-06 | 1e-06 | 4.5927 | 4.6442 | 3.8618 | 3.9974
934.58 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 2.4143 | 2.2093 | 0 | 0 | 5.6358 | 5.7424 | 4.7967 | 5.0153 | 934.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.346 | 2.4143 | 2.2093 | 1e-06 | 1e-06 | 5.6358 | 5.7424 | 4.7967 | 5.0154
934.88 | 0 | 0 | 0 | 3.5061 | 3.2997 | 3.4144 | 0 | 0 | 7.3126 | 7.497 | 6.2683 | 6.6123 | 934.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.5061 | 3.2997 | 3.4144 | 1e-06 | 1e-06 | 7.3126 | 7.497 | 6.2683 | 6.6123
935.18 | 0 | 0 | 0 | 1.0345 | 0.89593 | 1.3116 | 0 | 0 | 3.2447 | 3.3445 | 2.5659 | 2.8429 | 935.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0345 | 0.89593 | 1.3116 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2447 | 3.3445 | 2.5659 | 2.8429
935.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0.027814 | 0.46816 | 0 | 0 | 2.25 | 2.2833 | 1.5408 | 1.8189 | 935.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2364 | 0.027815 | 0.46816 | 1e-06 | 1e-06 | 2.25 | 2.2833 | 1.5408 | 1.8189
935.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48996 | 0.49275 | 0 | 0.07817 | 935.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48996 | 0.49275 | 1e-06 | 0.078171
936.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39366 | 0.39927 | 0 | 0 | 936.07 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39366 | 0.39927 | 1e-06 | 1e-06
936.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28259 | 0.31071 | 0 | 0 | 936.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.28259 | 0.31071 | 1e-06 | 1e-06
936.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29482 | 0.30049 | 0 | 0 | 936.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.29482 | 0.30049 | 1e-06 | 1e-06
936.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48737 | 0.45021 | 0 | 0 | 936.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48737 | 0.45021 | 1e-06 | 1e-06
937.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 2.7457 | 2.134 | 1.8467 | 937.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7572 | 2.7457 | 2.134 | 1.8467
937.56 | 0 | 0 | 0 | 0.18496 | 0.28104 | 0.32909 | 0 | 0 | 2.7975 | 2.7542 | 2.2599 | 2.0581 | 937.56 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.18496 | 0.28104 | 0.32909 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7975 | 2.7542 | 2.2599 | 2.0581
937.85 | 0 | 0 | 0 | 0.24115 | 0.24116 | 0.45818 | 0 | 0 | 2.6565 | 2.6305 | 2.0835 | 1.9244 | 937.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.24115 | 0.24116 | 0.45819 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6565 | 2.6305 | 2.0835 | 1.9244
938.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65938 | 0.61863 | 0.131 | 0.14556 | 938.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.65938 | 0.61863 | 0.131 | 0.14556
938.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 1.085 | 0.40305 | 0.34464 | 938.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1172 | 1.085 | 0.40305 | 0.34464
938.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 1.2081 | 0.53074 | 0.47209 | 938.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.211 | 1.2081 | 0.53074 | 0.47209
939.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 | 1.1749 | 0.54158 | 0.49719 | 939.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1867 | 1.1749 | 0.54158 | 0.49719
939.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69514 | 0.70109 | 0.19053 | 0.19053 | 939.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.69514 | 0.70109 | 0.19053 | 0.19053
939.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59105 | 0.57905 | 0.045004 | 0.045004 | 939.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.59105 | 0.57905 | 0.045005 | 0.045005
939.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39233 | 0.38932 | 0 | 0 | 939.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39233 | 0.38932 | 1e-06 | 1e-06
940.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36585 | 0.33561 | 0 | 0 | 940.23 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.36585 | 0.33561 | 1e-06 | 1e-06
940.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38201 | 0.39414 | 0 | 0 | 940.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.38202 | 0.39414 | 1e-06 | 1e-06
940.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37836 | 0.41193 | 0 | 0 | 940.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37836 | 0.41193 | 1e-06 | 1e-06
941.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32818 | 0.39906 | 0 | 0 | 941.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32818 | 0.39906 | 1e-06 | 1e-06
941.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32956 | 0.34511 | 0 | 0 | 941.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32957 | 0.34511 | 1e-06 | 1e-06
941.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 1.0385 | 0.49109 | 0.27213 | 941.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.051 | 1.0385 | 0.49109 | 0.27213
942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 1.1971 | 0.61514 | 0.47318 | 942 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2508 | 1.1972 | 0.61514 | 0.47318
942.3 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 1.0277 | 1.2654 | 0 | 0 | 4.7251 | 4.7632 | 4.0039 | 3.782 | 942.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0541 | 1.0277 | 1.2654 | 1e-06 | 1e-06 | 4.7251 | 4.7632 | 4.0039 | 3.782
942.6 | 0 | 0 | 0 | 0.97019 | 1.131 | 1.5062 | 0 | 0 | 4.0845 | 4.0973 | 3.631 | 3.438 | 942.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.97019 | 1.131 | 1.5062 | 1e-06 | 1e-06 | 4.0845 | 4.0973 | 3.631 | 3.438
942.89 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 1.2131 | 1.7242 | 0 | 0 | 4.1945 | 4.1945 | 3.5732 | 3.4602 | 942.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1593 | 1.2131 | 1.7242 | 1e-06 | 1e-06 | 4.1945 | 4.1945 | 3.5732 | 3.4602
943.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029825 | 0 | 0 | 1.29 | 1.225 | 0.60842 | 0.59215 | 943.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.029826 | 1e-06 | 1e-06 | 1.29 | 1.225 | 0.60842 | 0.59215
943.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3221 | 1.2636 | 0.50088 | 0.51714 | 943.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3221 | 1.2636 | 0.50088 | 0.51714
943.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.0336 | 0.418 | 0.23839 | 943.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.076 | 1.0336 | 0.418 | 0.23839
944.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39984 | 0.3439 | 0 | 0 | 944.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39984 | 0.3439 | 1e-06 | 1e-06
944.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66644 | 0.5798 | 0 | 0 | 944.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.66644 | 0.5798 | 1e-06 | 1e-06
944.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7816 | 0.68727 | 0.14824 | 0 | 944.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.7816 | 0.68727 | 0.14824 | 1e-06
944.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96624 | 0.89819 | 0.31641 | 0.2994 | 944.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.96624 | 0.89819 | 0.31641 | 0.2994
945.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61441 | 0.58361 | 0.0034221 | 0 | 945.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.61441 | 0.58361 | 0.0034231 | 1e-06
945.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58141 | 0.53655 | 0 | 0 | 945.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.58141 | 0.53655 | 1e-06 | 1e-06
945.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52688 | 0.45037 | 0 | 0 | 945.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52688 | 0.45037 | 1e-06 | 1e-06
946.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57342 | 0.493 | 0 | 0 | 946.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.57342 | 0.493 | 1e-06 | 1e-06
946.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46125 | 0.44021 | 0 | 0 | 946.44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.46126 | 0.44021 | 1e-06 | 1e-06
946.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4259 | 0.36255 | 0 | 0 | 946.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4259 | 0.36255 | 1e-06 | 1e-06
947.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 1.0545 | 0.18723 | 0.22256 | 947.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0863 | 1.0545 | 0.18723 | 0.22256
947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 1.2036 | 0.3281 | 0.52424 | 947.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2215 | 1.2036 | 0.3281 | 0.52425
947.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 2.0657 | 0.91451 | 1.1476 | 947.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9545 | 2.0657 | 0.91451 | 1.1476
947.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2718 | 1.3807 | 0.47534 | 0.5842 | 947.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2718 | 1.3807 | 0.47534 | 0.5842
948.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 1.2294 | 0.39401 | 0.2116 | 948.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1638 | 1.2295 | 0.39401 | 0.2116
948.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42882 | 0.40305 | 0 | 0 | 948.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.42882 | 0.40305 | 1e-06 | 1e-06
948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9064 | 0.89901 | 0.11076 | 0 | 948.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.9064 | 0.89901 | 0.11076 | 1e-06
949.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99497 | 1.0396 | 0.2864 | 0 | 949.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.99497 | 1.0396 | 0.2864 | 1e-06
949.39 | 0 | 0 | 0 | 0.45124 | 0.38901 | 0.389 | 0 | 0 | 4.162 | 4.2255 | 3.1556 | 2.9689 | 949.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45124 | 0.38901 | 0.389 | 1e-06 | 1e-06 | 4.162 | 4.2255 | 3.1556 | 2.9689
949.68 | 0 | 0 | 0 | 0.68815 | 0.49962 | 0.46819 | 0 | 0 | 3.8329 | 3.8291 | 3.0844 | 2.8959 | 949.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.68815 | 0.49962 | 0.46819 | 1e-06 | 1e-06 | 3.8329 | 3.8291 | 3.0844 | 2.8959
949.98 | 0 | 0 | 0 | 0.72023 | 0.40434 | 0.68864 | 0 | 0 | 3.8703 | 3.8324 | 3.0742 | 2.771 | 949.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.72023 | 0.40434 | 0.68864 | 1e-06 | 1e-06 | 3.8703 | 3.8324 | 3.0742 | 2.771
950.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86569 | 0.86187 | 0.36692 | 0 | 950.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.8657 | 0.86187 | 0.36692 | 1e-06
950.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75133 | 0.80513 | 0.023058 | 0 | 950.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75133 | 0.80513 | 0.023059 | 1e-06
950.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 1.3886 | 0.43262 | 0.33605 | 950.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.377 | 1.3886 | 0.43262 | 0.33605
951.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 1.2928 | 0.591 | 0.41603 | 951.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3472 | 1.2928 | 0.591 | 0.41603
951.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 1.2731 | 0.79009 | 0.3794 | 951.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3318 | 1.2731 | 0.79009 | 0.3794
951.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.66012 | 0.27981 | 0.0039419 | 951.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.668 | 0.66012 | 0.27981 | 0.0039429
952.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44076 | 0.48444 | 0 | 0 | 952.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44077 | 0.48444 | 1e-06 | 1e-06
952.33 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 0.73681 | 0.63723 | 0 | 0 | 5.2094 | 5.2214 | 4.1779 | 4.0982 | 952.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6661 | 0.73681 | 0.63723 | 1e-06 | 1e-06 | 5.2094 | 5.2214 | 4.1779 | 4.0982
952.63 | 0 | 0 | 0 | 2.2293 | 1.2921 | 1.426 | 0 | 0 | 5.3464 | 5.3062 | 4.5872 | 4.2257 | 952.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2293 | 1.2921 | 1.426 | 1e-06 | 1e-06 | 5.3464 | 5.3062 | 4.5872 | 4.2257
952.92 | 0 | 0 | 0 | 2.1039 | 1.3272 | 1.9688 | 0 | 0 | 5.5174 | 5.5133 | 4.7859 | 4.482 | 952.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1039 | 1.3272 | 1.9688 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5174 | 5.5134 | 4.7859 | 4.482
953.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67238 | 0.68878 | 0.25829 | 0 | 953.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.67239 | 0.68878 | 0.25829 | 1e-06
953.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49082 | 0.52381 | 0 | 0 | 953.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.49082 | 0.52381 | 1e-06 | 1e-06
953.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37418 | 0.3411 | 0 | 0 | 953.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.37418 | 0.3411 | 1e-06 | 1e-06
954.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39004 | 0.30705 | 0 | 0 | 954.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.39004 | 0.30705 | 1e-06 | 1e-06
954.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3748 | 1.2954 | 0.45967 | 0.27162 | 954.39 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3748 | 1.2954 | 0.45967 | 0.27162
954.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 1.5242 | 0.6934 | 0.6934 | 954.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5792 | 1.5242 | 0.69341 | 0.69341
954.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 1.6136 | 0.55716 | 0.94288 | 954.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6393 | 1.6136 | 0.55716 | 0.94288
955.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81615 | 0.79038 | 0 | 0.30928 | 955.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.81615 | 0.79038 | 1e-06 | 0.30928
955.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66958 | 0.66097 | 0 | 1.9711e-06 | 955.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.66958 | 0.66097 | 1e-06 | 2.9711e-06
955.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61348 | 0.66084 | 0 | 0 | 955.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.61349 | 0.66084 | 1e-06 | 1e-06
956.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51526 | 0.53266 | 0 | 0 | 956.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.51527 | 0.53266 | 1e-06 | 1e-06
956.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2733 | 1.2514 | 0 | 0.10501 | 956.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2733 | 1.2514 | 1e-06 | 0.10501
956.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 1.3052 | 0.29645 | 0.29645 | 956.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.438 | 1.3052 | 0.29645 | 0.29645
957.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4199 | 1.3574 | 0.4465 | 0.2679 | 957.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4199 | 1.3574 | 0.4465 | 0.2679
957.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61435 | 0.58285 | 0.05401 | 0 | 957.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.61435 | 0.58285 | 0.054011 | 1e-06
957.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47479 | 0.48383 | 0 | 0 | 957.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.47479 | 0.48383 | 1e-06 | 1e-06
957.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49256 | 0.44695 | 0 | 0 | 957.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.49256 | 0.44695 | 1e-06 | 1e-06
958.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52348 | 0.43623 | 0 | 0 | 958.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.52348 | 0.43623 | 1e-06 | 1e-06
958.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48491 | 0.42949 | 0 | 0 | 958.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.48491 | 0.42949 | 1e-06 | 1e-06
958.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60214 | 0.55564 | 0 | 0 | 958.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.60214 | 0.55564 | 1e-06 | 1e-06
959.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6368 | 1.6321 | 0.81489 | 0.46364 | 959.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6368 | 1.6321 | 0.81489 | 0.46364
959.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 1.8815 | 1.0297 | 0.60266 | 959.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.91 | 1.8815 | 1.0297 | 0.60266
959.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8749 | 1.8558 | 0.95535 | 0.64486 | 959.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8749 | 1.8558 | 0.95535 | 0.64486
959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504 | 0.78227 | 0 | 0 | 959.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.84504 | 0.78227 | 1e-06 | 1e-06
960.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78115 | 0.67926 | 0 | 0 | 960.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.78115 | 0.67926 | 1e-06 | 1e-06
960.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75753 | 0.64024 | 0 | 0 | 960.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.75753 | 0.64024 | 1e-06 | 1e-06
960.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76681 | 0.58002 | 0 | 0 | 960.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76681 | 0.58003 | 1e-06 | 1e-06
961.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78136 | 0.633 | 0 | 0 | 961.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.78136 | 0.633 | 1e-06 | 1e-06
961.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76655 | 0.61274 | 0 | 0 | 961.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76655 | 0.61274 | 1e-06 | 1e-06
961.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93048 | 0.83594 | 0.079614 | 0 | 961.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.93048 | 0.83594 | 0.079615 | 1e-06
962.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77863 | 0.68821 | 0 | 0 | 962.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.77863 | 0.68821 | 1e-06 | 1e-06
962.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76487 | 0.68355 | 0 | 0 | 962.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.76487 | 0.68355 | 1e-06 | 1e-06
962.59 | 0 | 0 | 0 | 0.51651 | 0.72993 | 0 | 0 | 0 | 5.0583 | 5.1607 | 3.5446 | 3.4678 | 962.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.51651 | 0.72994 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.0583 | 5.1607 | 3.5447 | 3.4678
962.88 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0.87355 | 0.61662 | 0 | 0 | 5.0974 | 5.2773 | 3.8693 | 3.9464 | 962.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2589 | 0.87355 | 0.61662 | 1e-06 | 1e-06 | 5.0974 | 5.2773 | 3.8693 | 3.9464
963.17 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0.79124 | 0.92025 | 0 | 0 | 5.1448 | 5.3048 | 3.9115 | 3.9889 | 963.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4793 | 0.79125 | 0.92025 | 1e-06 | 1e-06 | 5.1448 | 5.3048 | 3.9115 | 3.9889
963.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 1.7578 | 0.66666 | 0.61457 | 963.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.737 | 1.7578 | 0.66666 | 0.61457
963.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 1.9947 | 0.49407 | 0.54663 | 963.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0998 | 1.9947 | 0.49407 | 0.54663
964.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1129 | 2.0333 | 0.56805 | 0.62114 | 964.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1129 | 2.0333 | 0.56805 | 0.62114
964.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3331 | 2.317 | 0.81777 | 0.87123 | 964.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3331 | 2.317 | 0.81778 | 0.87123
964.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3845 | 2.4114 | 0.96886 | 1.1842 | 964.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3845 | 2.4114 | 0.96886 | 1.1842
964.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5905 | 2.6122 | 1.2857 | 1.4214 | 964.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5905 | 2.6122 | 1.2857 | 1.4214
965.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3738 | 1.2646 | 0.32229 | 0.48617 | 965.21 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3738 | 1.2646 | 0.32229 | 0.48617
965.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0.84277 | 0 | 0 | 965.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0075 | 0.84277 | 1e-06 | 1e-06
965.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9651 | 1.8438 | 0.61735 | 0.39687 | 965.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9651 | 1.8438 | 0.61736 | 0.39687
966.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0309 | 1.9472 | 0.76994 | 0.60256 | 966.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0309 | 1.9472 | 0.76994 | 0.60256
966.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 1.9912 | 0.77844 | 0.5528 | 966.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0364 | 1.9912 | 0.77844 | 0.5528
966.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0.83542 | 0 | 0 | 966.67 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.0122 | 0.83542 | 1e-06 | 1e-06
966.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0.93327 | 0 | 0 | 966.96 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1445 | 0.93327 | 1e-06 | 1e-06
967.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 1.0547 | 0.068599 | 0 | 967.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2319 | 1.0547 | 0.0686 | 1e-06
967.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2361 | 1.2189 | 0.074739 | 0 | 967.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2361 | 1.2189 | 0.07474 | 1e-06
967.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 1.1048 | 0.075394 | 0 | 967.83 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.1222 | 1.1048 | 0.075395 | 1e-06
968.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3912 | 2.2853 | 0.96472 | 0.87648 | 968.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3912 | 2.2853 | 0.96472 | 0.87648
968.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 2.4829 | 1.3847 | 1.2056 | 968.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5784 | 2.4829 | 1.3847 | 1.2056
968.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1282 | 3.0859 | 1.6953 | 1.6651 | 968.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1282 | 3.0859 | 1.6953 | 1.6651
969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9571 | 1.9023 | 0.9557 | 0.40785 | 969 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9571 | 1.9023 | 0.9557 | 0.40785
969.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 1.7309 | 0.67651 | 0.24988 | 969.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8528 | 1.7309 | 0.67651 | 0.24988
969.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 1.0531 | 0.10439 | 0 | 969.58 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.133 | 1.0531 | 0.10439 | 1e-06
969.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93977 | 0.98291 | 0 | 0 | 969.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.93977 | 0.98291 | 1e-06 | 1e-06
970.16 | 0 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 | 0.27546 | 0 | 0 | 3.4895 | 3.6205 | 2.4074 | 2.7193 | 970.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.32744 | 1e-06 | 0.27546 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4895 | 3.6205 | 2.4074 | 2.7193
970.45 | 0 | 0 | 0 | 1.5621 | 0.14201 | 0.98356 | 0 | 0 | 3.6891 | 3.7081 | 2.9917 | 3.1179 | 970.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5621 | 0.14201 | 0.98356 | 1e-06 | 1e-06 | 3.6891 | 3.7081 | 2.9917 | 3.1179
970.74 | 0 | 0 | 0 | 6.2132 | 4.2004 | 4.5712 | 0 | 0 | 9.938 | 9.9507 | 8.619 | 9.0958 | 970.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.2132 | 4.2004 | 4.5712 | 1e-06 | 1e-06 | 9.938 | 9.9507 | 8.6191 | 9.0958
971.03 | 0 | 0 | 0 | 4.3605 | 2.9212 | 2.6014 | 0 | 0 | 7.2924 | 7.2988 | 6.3713 | 6.4033 | 971.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.3605 | 2.9212 | 2.6014 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2924 | 7.2988 | 6.3713 | 6.4033
971.32 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 2.4735 | 1.7745 | 0 | 0 | 7.4722 | 7.5561 | 6.1623 | 6.4527 | 971.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.065 | 2.4735 | 1.7745 | 1e-06 | 1e-06 | 7.4722 | 7.5561 | 6.1623 | 6.4527
971.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 1.3903 | 0.56653 | 0.37118 | 971.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2861 | 1.3903 | 0.56653 | 0.37118
971.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 1.4267 | 0 | 0 | 971.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3875 | 1.4267 | 1e-06 | 1e-06
972.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.1148 | 0 | 0 | 972.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.095 | 1.1148 | 1e-06 | 1e-06
972.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90331 | 0.94997 | 0 | 0 | 972.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.90331 | 0.94998 | 1e-06 | 1e-06
972.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71102 | 0.7582 | 0 | 0 | 972.77 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.71102 | 0.7582 | 1e-06 | 1e-06
973.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85494 | 0.8617 | 0 | 0 | 973.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.85494 | 0.8617 | 1e-06 | 1e-06
973.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 1.1862 | 0.08862 | 0 | 973.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2816 | 1.1862 | 0.088621 | 1e-06
973.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 1.3404 | 0.062023 | 0 | 973.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4782 | 1.3404 | 0.062024 | 1e-06
973.93 | 0 | 0 | 0 | 5.2016 | 4.3385 | 3.9933 | 0 | 0 | 12.2146 | 12.1318 | 10.1018 | 9.8946 | 973.93 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.2016 | 4.3385 | 3.9933 | 1e-06 | 1e-06 | 12.2146 | 12.1318 | 10.1018 | 9.8946
974.22 | 0 | 0 | 0 | 5.6118 | 5.0884 | 4.7976 | 0 | 0 | 12.0063 | 11.9016 | 10.2931 | 10.0489 | 974.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.6118 | 5.0884 | 4.7976 | 1e-06 | 1e-06 | 12.0063 | 11.9016 | 10.2931 | 10.0489
974.51 | 0 | 0 | 0 | 5.5189 | 4.7573 | 4.7573 | 0 | 0 | 11.9658 | 11.9166 | 10.2926 | 10.0465 | 974.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5189 | 4.7573 | 4.7573 | 1e-06 | 1e-06 | 11.9658 | 11.9166 | 10.2926 | 10.0465
974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97455 | 0.95313 | 0 | 0 | 974.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.97455 | 0.95313 | 1e-06 | 1e-06
975.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1163 | 3.1092 | 1.4025 | 1.0805 | 975.09 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1163 | 3.1092 | 1.4025 | 1.0805
975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4932 | 3.5004 | 1.9651 | 1.64 | 975.37 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4932 | 3.5004 | 1.9652 | 1.64
975.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5065 | 3.4846 | 2.0973 | 1.624 | 975.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.5065 | 3.4846 | 2.0973 | 1.624
975.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6861 | 1.7155 | 0.6906 | 0 | 975.95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6861 | 1.7155 | 0.6906 | 1e-06
976.24 | 0 | 0 | 0 | 3.047 | 2.6204 | 3.108 | 0 | 0 | 8.8632 | 8.8486 | 7.5323 | 6.801 | 976.24 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.047 | 2.6205 | 3.108 | 1e-06 | 1e-06 | 8.8632 | 8.8486 | 7.5323 | 6.801
976.53 | 0 | 0 | 0 | 4.0298 | 3.7837 | 3.4761 | 0 | 0 | 9.0403 | 9.1141 | 8.0842 | 7.4566 | 976.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.0298 | 3.7837 | 3.4761 | 1e-06 | 1e-06 | 9.0403 | 9.1141 | 8.0842 | 7.4566
976.82 | 0 | 0 | 0 | 4.2934 | 4.0456 | 3.6119 | 0 | 0 | 10.1221 | 10.1741 | 9.2634 | 8.52 | 976.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2935 | 4.0456 | 3.6119 | 1e-06 | 1e-06 | 10.1221 | 10.1741 | 9.2634 | 8.52
977.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7803 | 2.7349 | 1.9973 | 1.3921 | 977.11 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7803 | 2.7349 | 1.9973 | 1.3921
977.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7643 | 2.6122 | 1.6046 | 0.84412 | 977.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7643 | 2.6122 | 1.6046 | 0.84412
977.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1716 | 2.9404 | 1.4721 | 0.97114 | 977.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1716 | 2.9404 | 1.4721 | 0.97114
977.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4607 | 3.3052 | 1.9365 | 1.3532 | 977.98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4608 | 3.3052 | 1.9365 | 1.3532
978.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7454 | 3.5567 | 1.9729 | 1.6192 | 978.26 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7454 | 3.5567 | 1.9729 | 1.6192
978.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9935 | 1.8662 | 0.3979 | 0.039791 | 978.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9935 | 1.8662 | 0.3979 | 0.039792
978.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8187 | 1.8908 | 0.10415 | 0 | 978.84 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8187 | 1.8908 | 0.10415 | 1e-06
979.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4445 | 1.6792 | 0.072831 | 0 | 979.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4445 | 1.6792 | 0.072832 | 1e-06
979.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1018 | 3.4348 | 1.3398 | 1.3398 | 979.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1018 | 3.4348 | 1.3398 | 1.3398
979.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8395 | 2.9629 | 0.94649 | 0.98764 | 979.71 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.8395 | 2.9629 | 0.94649 | 0.98764
979.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 3.0993 | 0.83475 | 0.79342 | 979.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.058 | 3.0993 | 0.83475 | 0.79342
980.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9746 | 4.9829 | 2.6121 | 2.3209 | 980.28 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.9746 | 4.9829 | 2.6121 | 2.3209
980.57 | 0 | 0 | 0 | 4.2662 | 3.2951 | 2.3239 | 0 | 0 | 12.8487 | 13.0901 | 9.9476 | 10.4471 | 980.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2662 | 3.2951 | 2.3239 | 1e-06 | 1e-06 | 12.8487 | 13.0901 | 9.9476 | 10.4471
980.86 | 0 | 0 | 0 | 5.4568 | 4.9639 | 3.767 | 0 | 0 | 13.2273 | 13.3879 | 10.9418 | 11.322 | 980.86 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.4568 | 4.964 | 3.767 | 1e-06 | 1e-06 | 13.2273 | 13.3879 | 10.9418 | 11.322
981.15 | 0 | 0 | 0 | 9.4448 | 8.7368 | 8.8784 | 0 | 0 | 19.1926 | 19.3115 | 16.9751 | 17.9521 | 981.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.4448 | 8.7368 | 8.8784 | 1e-06 | 1e-06 | 19.1926 | 19.3115 | 16.9751 | 17.9521
981.43 | 0 | 0 | 0 | 4.9693 | 5.5463 | 4.7529 | 0 | 0 | 11.5672 | 11.5326 | 10.282 | 10.4551 | 981.43 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.9693 | 5.5463 | 4.7529 | 1e-06 | 1e-06 | 11.5672 | 11.5326 | 10.282 | 10.4551
981.72 | 0 | 0 | 0 | 4.2495 | 4.901 | 4.2494 | 0 | 0 | 11.6103 | 11.6798 | 9.3734 | 9.8946 | 981.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2495 | 4.901 | 4.2494 | 1e-06 | 1e-06 | 11.6103 | 11.6798 | 9.3734 | 9.8946
982.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0421 | 2.0951 | 0.026462 | 0.247 | 982.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0422 | 2.0951 | 0.026463 | 0.247
982.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 1.6655 | 0 | 0 | 982.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6744 | 1.6655 | 1e-06 | 1e-06
982.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4038 | 1.1899 | 0 | 0 | 982.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.4038 | 1.1899 | 1e-06 | 1e-06
982.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 1.1342 | 0 | 0 | 982.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2956 | 1.1342 | 1e-06 | 1e-06
983.16 | 0 | 0 | 0 | 5.6583 | 4.9098 | 4.2362 | 0 | 0 | 14.8192 | 14.8192 | 12.5919 | 12.4571 | 983.16 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.6583 | 4.9098 | 4.2362 | 1e-06 | 1e-06 | 14.8192 | 14.8192 | 12.5919 | 12.4571
983.45 | 0 | 0 | 0 | 7.3826 | 7.3068 | 5.9424 | 0 | 0 | 15.517 | 15.6626 | 13.4433 | 13.8071 | 983.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.3826 | 7.3068 | 5.9424 | 1e-06 | 1e-06 | 15.517 | 15.6626 | 13.4433 | 13.8071
983.74 | 0 | 0 | 0 | 9.1384 | 9.1384 | 6.9336 | 0 | 0 | 17.553 | 17.5257 | 14.7705 | 15.4547 | 983.74 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.1384 | 9.1384 | 6.9336 | 1e-06 | 1e-06 | 17.553 | 17.5257 | 14.7705 | 15.4547
984.02 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0.5185 | 0 | 0 | 0 | 3.9886 | 3.8493 | 2.0337 | 2.4516 | 984.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.44111 | 0.5185 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.9886 | 3.8493 | 2.0338 | 2.4516
984.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4932 | 3.3244 | 1.2472 | 1.6223 | 984.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4932 | 3.3244 | 1.2472 | 1.6223
984.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 1.3637 | 0 | 0 | 984.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3253 | 1.3637 | 1e-06 | 1e-06
984.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2629 | 3.1183 | 0.78079 | 0.73259 | 984.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2629 | 3.1184 | 0.78079 | 0.73259
985.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0132 | 3.7892 | 1.6559 | 1.315 | 985.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.0132 | 3.7892 | 1.6559 | 1.315
985.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2617 | 4.0079 | 1.9624 | 1.6207 | 985.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2617 | 4.0079 | 1.9624 | 1.6207
985.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3869 | 2.4068 | 0.57804 | 0 | 985.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3869 | 2.4068 | 0.57804 | 1e-06
986.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 1.6443 | 0 | 0 | 986.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.6243 | 1.6443 | 1e-06 | 1e-06
986.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 | 1.6461 | 0 | 0 | 986.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7069 | 1.6461 | 1e-06 | 1e-06
986.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9934 | 3.831 | 1.2686 | 1.1671 | 986.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.9934 | 3.8311 | 1.2686 | 1.1671
986.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.529 | 4.5907 | 1.8198 | 1.8713 | 986.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.529 | 4.5907 | 1.8198 | 1.8713
987.18 | 0 | 0 | 0 | 1.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2513 | 6.4179 | 3.3625 | 3.3104 | 987.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9866 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.2513 | 6.4179 | 3.3625 | 3.3104
987.47 | 0 | 0 | 0 | 0.21869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3092 | 4.4037 | 2.3094 | 1.7846 | 987.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.21869 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.3092 | 4.4037 | 2.3094 | 1.7846
987.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9357 | 3.9357 | 1.532 | 1.4264 | 987.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.9357 | 3.9357 | 1.532 | 1.4264
988.04 | 0.076059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1118 | 2.048 | 0 | 0 | 988.04 | 0.07606 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1118 | 2.048 | 1e-06 | 1e-06
988.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4134 | 3.4457 | 0 | 0.47379 | 988.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4134 | 3.4457 | 1e-06 | 0.47379
988.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6238 | 3.6893 | 0.065489 | 0.61124 | 988.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.6238 | 3.6893 | 0.06549 | 0.61124
988.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7883 | 3.9416 | 0.73358 | 0.89782 | 988.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7883 | 3.9416 | 0.73358 | 0.89782
989.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 4.2732 | 1.7026 | 1.5368 | 989.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2843 | 4.2732 | 1.7027 | 1.5368
989.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6856 | 4.6299 | 2.287 | 2.1197 | 989.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.6856 | 4.6299 | 2.287 | 2.1197
989.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6188 | 6.6075 | 3.8775 | 3.934 | 989.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.6188 | 6.6075 | 3.8775 | 3.934
990.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3587 | 7.4497 | 4.6177 | 4.6177 | 990.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.3587 | 7.4497 | 4.6177 | 4.6177
990.33 | 0 | 0 | 0 | 0.62625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9799 | 7.0482 | 4.1788 | 4.1219 | 990.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.62625 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.9799 | 7.0482 | 4.1788 | 4.1219
990.62 | 0 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6426 | 5.5278 | 3.1112 | 2.7668 | 990.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.12437 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.6426 | 5.5278 | 3.1112 | 2.7668
990.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6826 | 2.5783 | 0.62575 | 0 | 990.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6826 | 2.5783 | 0.62575 | 1e-06
991.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6621 | 2.4628 | 0.63328 | 0 | 991.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6621 | 2.4628 | 0.63328 | 1e-06
991.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 4.234 | 1.8331 | 0.05913 | 991.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.234 | 4.234 | 1.8331 | 0.059131
991.76 | 0 | 0 | 0 | 8.7064 | 9.3973 | 6.2386 | 0 | 0 | 22.4115 | 22.6129 | 18.6447 | 18.5854 | 991.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8.7064 | 9.3974 | 6.2386 | 1e-06 | 1e-06 | 22.4115 | 22.6129 | 18.6447 | 18.5854
992.05 | 0 | 0 | 0 | 11.4134 | 11.5141 | 8.895 | 0 | 0 | 22.7804 | 22.998 | 18.8094 | 20.1995 | 992.05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 11.4134 | 11.5141 | 8.895 | 1e-06 | 1e-06 | 22.7804 | 22.998 | 18.8094 | 20.1995
992.33 | 0 | 0 | 0 | 10.2133 | 9.7046 | 7.9753 | 0 | 0 | 20.5689 | 20.7032 | 16.5772 | 18.1641 | 992.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 10.2133 | 9.7046 | 7.9753 | 1e-06 | 1e-06 | 20.5689 | 20.7032 | 16.5772 | 18.1641
992.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 1.6095 | 0 | 0 | 992.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7835 | 1.6095 | 1e-06 | 1e-06
992.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6144 | 4.4268 | 0.17508 | 0.86286 | 992.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.6144 | 4.4268 | 0.17508 | 0.86286
993.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8886 | 4.7243 | 1.0611 | 1.3769 | 993.19 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.8886 | 4.7243 | 1.0611 | 1.3769
993.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8019 | 4.8666 | 1.0728 | 1.4606 | 993.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.802 | 4.8666 | 1.0728 | 1.4606
993.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 1.9398 | 0 | 0 | 993.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7192 | 1.9398 | 1e-06 | 1e-06
994.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 1.5084 | 0 | 0 | 994.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.2976 | 1.5084 | 1e-06 | 1e-06
994.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3055 | 1.3319 | 0 | 0 | 994.33 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3055 | 1.3319 | 1e-06 | 1e-06
994.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3887 | 1.6291 | 0 | 0 | 994.61 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3887 | 1.6291 | 1e-06 | 1e-06
994.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7938 | 2.0366 | 0 | 0 | 994.9 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7938 | 2.0366 | 1e-06 | 1e-06
995.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0865 | 5.5217 | 1.496 | 1.496 | 995.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.0865 | 5.5217 | 1.496 | 1.496
995.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4569 | 5.5811 | 2.3456 | 2.1386 | 995.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.4569 | 5.5811 | 2.3456 | 2.1386
995.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 5.5662 | 2.5017 | 2.0847 | 995.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.594 | 5.5662 | 2.5017 | 2.0847
996.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7427 | 2.6447 | 0.44779 | 0 | 996.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7427 | 2.6447 | 0.44779 | 1e-06
996.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5555 | 2.4578 | 0 | 0 | 996.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5555 | 2.4578 | 1e-06 | 1e-06
996.61 | 0.50518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8258 | 2.9953 | 0 | 0 | 996.61 | 0.50518 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.8258 | 2.9953 | 1e-06 | 1e-06
996.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5959 | 2.6815 | 0 | 0 | 996.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5959 | 2.6815 | 1e-06 | 1e-06
997.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 2.9434 | 0 | 0 | 997.18 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.856 | 2.9434 | 1e-06 | 1e-06
997.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7025 | 2.7904 | 0 | 0 | 997.46 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7025 | 2.7904 | 1e-06 | 1e-06
997.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.987 | 2.987 | 0.074122 | 0 | 997.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.987 | 2.987 | 0.074123 | 1e-06
998.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5864 | 2.482 | 0 | 0 | 998.03 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.5864 | 2.482 | 1e-06 | 1e-06
998.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 2.0042 | 0 | 0 | 998.31 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2614 | 2.0043 | 1e-06 | 1e-06
998.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0227 | 2.0073 | 0 | 0 | 998.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0227 | 2.0073 | 1e-06 | 1e-06
998.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 2.0778 | 0 | 0 | 998.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0933 | 2.0778 | 1e-06 | 1e-06
999.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7987 | 1.9707 | 0 | 0 | 999.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7987 | 1.9707 | 1e-06 | 1e-06
999.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5165 | 1.705 | 0 | 0 | 999.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5165 | 1.705 | 1e-06 | 1e-06
999.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 1.7472 | 0 | 0 | 999.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.5575 | 1.7472 | 1e-06 | 1e-06
1000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8616 | 1.7178 | 0 | 0 | 1000.02 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8616 | 1.7178 | 1e-06 | 1e-06
1000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 1.9535 | 0 | 0 | 1000.3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.067 | 1.9535 | 1e-06 | 1e-06
1000.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9698 | 2.1028 | 0 | 0 | 1000.59 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9698 | 2.1028 | 1e-06 | 1e-06
1000.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4214 | 2.7083 | 0 | 0 | 1000.87 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4214 | 2.7083 | 1e-06 | 1e-06
1001.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4671 | 2.587 | 0 | 0 | 1001.15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4671 | 2.587 | 1e-06 | 1e-06
1001.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7985 | 5.8853 | 1.9444 | 0.90277 | 1001.44 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.7986 | 5.8854 | 1.9444 | 0.90277
1001.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8282 | 5.7047 | 1.64 | 0.84645 | 1001.72 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.8282 | 5.7047 | 1.64 | 0.84645
1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8597 | 5.561 | 1.3705 | 0.22842 | 1002 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.8597 | 5.561 | 1.3705 | 0.22842
1002.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6976 | 2.4027 | 0 | 0 | 1002.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.6976 | 2.4027 | 1e-06 | 1e-06
1002.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3316 | 2.175 | 0 | 0 | 1002.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.3316 | 2.175 | 1e-06 | 1e-06
1002.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2769 | 6.4191 | 1.9915 | 2.1693 | 1002.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.2769 | 6.4191 | 1.9915 | 2.1693
1003.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0672 | 7.3209 | 3.0262 | 2.845 | 1003.14 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.0672 | 7.3209 | 3.0262 | 2.845
1003.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0492 | 7.5449 | 2.9188 | 2.5517 | 1003.42 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.0492 | 7.5449 | 2.9188 | 2.5517
1003.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8798 | 4.1761 | 0.90744 | 0 | 1003.7 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.8798 | 4.1761 | 0.90744 | 1e-06
1003.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1404 | 3.197 | 0 | 0 | 1003.99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1404 | 3.197 | 1e-06 | 1e-06
1004.27 | 0 | 0 | 0 | 27.0209 | 25.632 | 26.2493 | 0 | 0 | 49.8598 | 50.1375 | 42.6285 | 43.4618 | 1004.27 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 27.0209 | 25.632 | 26.2493 | 1e-06 | 1e-06 | 49.8598 | 50.1375 | 42.6285 | 43.4618
1004.55 | 0 | 0 | 0 | 31.2115 | 28.6726 | 29.1487 | 0 | 0 | 49.8019 | 49.878 | 43.0137 | 43.8706 | 1004.55 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 31.2115 | 28.6726 | 29.1487 | 1e-06 | 1e-06 | 49.8019 | 49.878 | 43.0137 | 43.8706
1004.83 | 3.3788 | 0 | 0 | 48.339 | 45.6613 | 46.1339 | 0 | 0 | 76.0855 | 76.2934 | 67.4383 | 69.4229 | 1004.83 | 3.3788 | 1e-06 | 1e-06 | 48.339 | 45.6613 | 46.1339 | 1e-06 | 1e-06 | 76.0855 | 76.2934 | 67.4383 | 69.4229
1005.12 | 0 | 0 | 0 | 17.5742 | 15.2376 | 14.4032 | 0 | 0 | 29.9312 | 29.4705 | 26.4564 | 26.5565 | 1005.12 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 17.5742 | 15.2376 | 14.4032 | 1e-06 | 1e-06 | 29.9312 | 29.4705 | 26.4564 | 26.5565
1005.4 | 0 | 0 | 0 | 14.1644 | 14.3293 | 11.3612 | 0 | 0 | 30.2647 | 29.869 | 26.0797 | 25.7829 | 1005.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 14.1644 | 14.3293 | 11.3612 | 1e-06 | 1e-06 | 30.2647 | 29.869 | 26.0797 | 25.7829
1005.68 | 0 | 0 | 0 | 9.5266 | 10.0237 | 7.0414 | 0 | 0 | 25.1602 | 25.1999 | 21.2733 | 20.7763 | 1005.68 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.5266 | 10.0237 | 7.0414 | 1e-06 | 1e-06 | 25.1602 | 25.1999 | 21.2733 | 20.7763
1005.97 | 0 | 0 | 0 | 9.3463 | 9.6813 | 7.0013 | 0 | 0 | 25.7675 | 25.9283 | 21.5266 | 21.6271 | 1005.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.3463 | 9.6813 | 7.0013 | 1e-06 | 1e-06 | 25.7675 | 25.9283 | 21.5266 | 21.6271
1006.25 | 0 | 0 | 0 | 11.9038 | 11.733 | 8.1465 | 0 | 0 | 29.2558 | 29.4402 | 24.4703 | 25.3926 | 1006.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 11.9038 | 11.733 | 8.1465 | 1e-06 | 1e-06 | 29.2558 | 29.4402 | 24.4703 | 25.3926
1006.53 | 0 | 0 | 0 | 0.14211 | 0.14211 | 0 | 0 | 0 | 10.2306 | 9.9109 | 6.6286 | 6.9483 | 1006.53 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.14211 | 0.14211 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 10.2306 | 9.9109 | 6.6286 | 6.9483
1006.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5909 | 10.3166 | 6.5402 | 6.2237 | 1006.81 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 10.5909 | 10.3166 | 6.5402 | 6.2237
1007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1916 | 7.1278 | 4.1703 | 3.532 | 1007.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.1916 | 7.1278 | 4.1703 | 3.532
1007.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2939 | 3.4857 | 0.55431 | 0 | 1007.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2939 | 3.4857 | 0.55431 | 1e-06
1007.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 3.0281 | 0 | 0 | 1007.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.985 | 3.0281 | 1e-06 | 1e-06
1007.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3388 | 3.3388 | 0 | 0 | 1007.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3388 | 3.3388 | 1e-06 | 1e-06
1008.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3736 | 3.127 | 0 | 0 | 1008.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.3736 | 3.127 | 1e-06 | 1e-06
1008.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2951 | 3.1583 | 0 | 0 | 1008.51 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2951 | 3.1583 | 1e-06 | 1e-06
1008.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 2.9897 | 0 | 0 | 1008.79 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.2909 | 2.9897 | 1e-06 | 1e-06
1009.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1021 | 2.4179 | 0 | 0 | 1009.07 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1021 | 2.418 | 1e-06 | 1e-06
1009.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4459 | 3.4975 | 0 | 0 | 1009.35 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.4459 | 3.4975 | 1e-06 | 1e-06
1009.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8261 | 3.9226 | 0 | 0 | 1009.63 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.8261 | 3.9227 | 1e-06 | 1e-06
1009.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4925 | 8.7133 | 3.117 | 2.8808 | 1009.91 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.4925 | 8.7133 | 3.117 | 2.8808
1010.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0479 | 8.687 | 3.2486 | 2.8876 | 1010.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.0479 | 8.687 | 3.2486 | 2.8876
1010.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8707 | 8.3102 | 2.8757 | 2.632 | 1010.48 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8.8707 | 8.3102 | 2.8757 | 2.632
1010.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1505 | 3.7765 | 0 | 0 | 1010.76 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.1505 | 3.7766 | 1e-06 | 1e-06
1011.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2335 | 3.6035 | 0 | 0 | 1011.04 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2335 | 3.6035 | 1e-06 | 1e-06
1011.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9876 | 4.6814 | 0 | 0 | 1011.32 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.9876 | 4.6814 | 1e-06 | 1e-06
1011.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7245 | 5.5973 | 0 | 1.1195 | 1011.6 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.7245 | 5.5973 | 1e-06 | 1.1195
1011.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5829 | 6.2264 | 1.5279 | 1.2733 | 1011.88 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.5829 | 6.2264 | 1.528 | 1.2733
1012.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4134 | 6.1812 | 2.6325 | 0.69683 | 1012.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.4134 | 6.1812 | 2.6325 | 0.69683
1012.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9108 | 5.6728 | 2.1422 | 0 | 1012.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.9108 | 5.6728 | 2.1422 | 1e-06
1012.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5896 | 4.4271 | 0.54153 | 0 | 1012.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.5896 | 4.4271 | 0.54153 | 1e-06
1013.01 | 0 | 0 | 0 | 10.5334 | 8.7404 | 6.2752 | 0 | 0 | 34.6929 | 35.4728 | 29.5831 | 27.1626 | 1013.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 10.5334 | 8.7404 | 6.2752 | 1e-06 | 1e-06 | 34.6929 | 35.4728 | 29.5831 | 27.1626
1013.29 | 0 | 0 | 0 | 45.677 | 45.677 | 45.9001 | 0 | 0 | 88.5647 | 89.4216 | 78.8313 | 78.4297 | 1013.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 45.677 | 45.677 | 45.9001 | 1e-06 | 1e-06 | 88.5647 | 89.4216 | 78.8313 | 78.4297
1013.57 | 0 | 0 | 0 | 49.9348 | 50.4041 | 51.812 | 0 | 0 | 91.6848 | 93.0082 | 82.2516 | 82.8148 | 1013.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 49.9348 | 50.4041 | 51.812 | 1e-06 | 1e-06 | 91.6848 | 93.0082 | 82.2516 | 82.8148
1013.85 | 0 | 0 | 0 | 29.1715 | 29.9032 | 30.391 | 0 | 0 | 61.5236 | 61.5528 | 51.5721 | 53.4746 | 1013.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 29.1715 | 29.9032 | 30.391 | 1e-06 | 1e-06 | 61.5236 | 61.5528 | 51.5721 | 53.4746
1014.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0551 | 1.8436 | 0 | 0 | 1014.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.0551 | 1.8436 | 1e-06 | 1e-06
1014.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7044 | 2.4997 | 0 | 0 | 1014.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.7044 | 2.4997 | 1e-06 | 1e-06
1014.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3357 | 9.2774 | 3.2041 | 0.87386 | 1014.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.3357 | 9.2775 | 3.2042 | 0.87386
1014.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2998 | 15.4195 | 9.8591 | 7.365 | 1014.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 16.2998 | 15.4195 | 9.8591 | 7.365
1015.25 | 0 | 0 | 0 | 0.61807 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 23.2761 | 21.9706 | 16.3184 | 14.5383 | 1015.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.61808 | 3.3378 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 23.2761 | 21.9706 | 16.3184 | 14.5383
1015.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3841 | 0 | 0 | 0 | 18.7391 | 17.2895 | 12.08 | 11.929 | 1015.54 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.3841 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 18.7391 | 17.2895 | 12.08 | 11.929
1015.82 | 0 | 0 | 0 | 40.2038 | 40.4518 | 34.2513 | 0 | 0 | 76.3549 | 75.6109 | 64.1971 | 64.9411 | 1015.82 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 40.2038 | 40.4518 | 34.2513 | 1e-06 | 1e-06 | 76.3549 | 75.6109 | 64.1971 | 64.9411
1016.1 | 0 | 0 | 0 | 42.0824 | 39.5258 | 34.6681 | 0 | 0 | 70.5021 | 70.2874 | 60.1937 | 61.2675 | 1016.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 42.0824 | 39.5258 | 34.6681 | 1e-06 | 1e-06 | 70.5021 | 70.2874 | 60.1937 | 61.2675
1016.38 | 0 | 0 | 0 | 41.9767 | 38.3757 | 35.2892 | 0 | 0 | 71.4529 | 71.3912 | 60.6192 | 61.2365 | 1016.38 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 41.9767 | 38.3757 | 35.2892 | 1e-06 | 1e-06 | 71.4529 | 71.3912 | 60.6192 | 61.2365
1016.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 5.0134 | 0 | 0.096714 | 1016.66 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.9167 | 5.0135 | 1e-06 | 0.096715
1016.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7873 | 6.4032 | 0 | 0 | 1016.94 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.7874 | 6.4032 | 1e-06 | 1e-06
1017.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3269 | 10.9683 | 2.0861 | 1.4342 | 1017.22 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 11.3269 | 10.9683 | 2.0861 | 1.4342
1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3803 | 18.82 | 10.5471 | 8.7343 | 1017.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 19.3803 | 18.82 | 10.5471 | 8.7343
1017.78 | 0 | 0 | 0 | 0.056497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3839 | 19.9776 | 13.0024 | 10.9707 | 1017.78 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.056499 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 20.3839 | 19.9776 | 13.0024 | 10.9707
1018.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4799 | 13.0698 | 8.5765 | 5.6721 | 1018.06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 13.4799 | 13.0698 | 8.5765 | 5.6721
1018.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5796 | 5.7523 | 0.96736 | 0 | 1018.34 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.5796 | 5.7524 | 0.96736 | 1e-06
1018.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2823 | 11.8689 | 3.9333 | 1.5181 | 1018.62 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 11.2823 | 11.8689 | 3.9333 | 1.5181
1018.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4649 | 13.0228 | 4.6024 | 3.2078 | 1018.89 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 12.4649 | 13.0228 | 4.6024 | 3.2078
1019.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2797 | 12.7816 | 3.5495 | 2.1153 | 1019.17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 12.2797 | 12.7816 | 3.5495 | 2.1153
1019.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4781 | 6.0016 | 0 | 0 | 1019.45 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.4781 | 6.0016 | 1e-06 | 1e-06
1019.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4555 | 5.1029 | 0 | 0 | 1019.73 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.4555 | 5.1029 | 1e-06 | 1e-06
1020.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.706 | 4.7825 | 0 | 0 | 1020.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.706 | 4.7825 | 1e-06 | 1e-06
1020.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3499 | 3.9264 | 0 | 0 | 1020.29 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.3499 | 3.9264 | 1e-06 | 1e-06
1020.57 | 0 | 0 | 0 | 38.7929 | 33.0552 | 34.9678 | 0 | 0 | 88.1494 | 88.1876 | 72.2561 | 73.9774 | 1020.57 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 38.7929 | 33.0552 | 34.9678 | 1e-06 | 1e-06 | 88.1494 | 88.1876 | 72.2561 | 73.9774
1020.85 | 0 | 0 | 0 | 46.3437 | 43.0522 | 42.7231 | 0 | 0 | 90.8837 | 91.4762 | 76.8621 | 78.2445 | 1020.85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 46.3437 | 43.0522 | 42.7231 | 1e-06 | 1e-06 | 90.8837 | 91.4762 | 76.8621 | 78.2445
1021.13 | 0 | 0 | 0 | 48.6465 | 44.6889 | 46.6677 | 0 | 0 | 91.9964 | 92.8275 | 79.5494 | 78.7579 | 1021.13 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 48.6465 | 44.6889 | 46.6677 | 1e-06 | 1e-06 | 91.9964 | 92.8275 | 79.5494 | 78.7579
1021.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8082 | 5.7669 | 1.9016 | 0 | 1021.41 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.8082 | 5.7669 | 1.9016 | 1e-06
1021.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.785 | 5.2106 | 0 | 0 | 1021.69 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.785 | 5.2106 | 1e-06 | 1e-06
1021.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 5.417 | 0 | 0 | 1021.97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.417 | 5.417 | 1e-06 | 1e-06
1022.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2054 | 5.4603 | 0 | 0 | 1022.25 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.2054 | 5.4603 | 1e-06 | 1e-06
1022.52 | 0 | 0 | 0 | 5.8063 | 11.4367 | 7.2139 | 0 | 0 | 52.7639 | 54.3264 | 43.706 | 41.1723 | 1022.52 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.8063 | 11.4367 | 7.2139 | 1e-06 | 1e-06 | 52.7639 | 54.3264 | 43.706 | 41.1723
1022.8 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 14.2778 | 13.9199 | 0 | 0 | 53.182 | 54.5991 | 47.3636 | 44.3577 | 1022.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 13.92 | 14.2778 | 13.9199 | 1e-06 | 1e-06 | 53.182 | 54.5991 | 47.3636 | 44.3577
1023.08 | 0 | 0 | 0 | 15.2264 | 11.2195 | 14.8622 | 0 | 0 | 54.1596 | 55.9081 | 49.4386 | 45.5045 | 1023.08 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 15.2264 | 11.2195 | 14.8622 | 1e-06 | 1e-06 | 54.1596 | 55.9081 | 49.4386 | 45.5045
1023.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 6.893 | 2.8664 | 0 | 1023.36 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.983 | 6.893 | 2.8664 | 1e-06
1023.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6498 | 16.5584 | 7.3542 | 5.7555 | 1023.64 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 16.6498 | 16.5584 | 7.3542 | 5.7555
1023.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8489 | 17.0808 | 7.9981 | 7.0944 | 1023.92 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 17.8489 | 17.0808 | 7.9981 | 7.0944
1024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1947 | 15.8191 | 8.391 | 5.6399 | 1024.2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 17.1947 | 15.8191 | 8.391 | 5.6399
1024.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.164 | 6.6455 | 0.23566 | 0 | 1024.47 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.164 | 6.6455 | 0.23567 | 1e-06
1024.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6744 | 6.7061 | 0 | 0 | 1024.75 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.6744 | 6.7061 | 1e-06 | 1e-06

## Summary
channel | dye
FAM | FAM | JOE | TAMRA | ROX
x | 0.32141 | 0.080401 | 0 | 0
m | 0.00059864 | 0.00025697 | 0.00013398 | 6.6211e-06
xm | 0.00019241 | 2.066e-05 | 0 | 0
JOE | [5 empty] | Dye
x | 0.13939 | 0.19074 | 0.01183 | 9.2155e-05 |  | FAM | JOE | TAMRA | ROX
m | 0.00027421 | 0.00058049 | 0.00040096 | 0.00012027 | FAM | 1 | 0.10738 | 0 | 0
xm | 3.8223e-05 | 0.00011072 | 4.7433e-06 | 1.1083e-08 | JOE | 0.34521 | 1 | 0.042839 | 0.0001001
[5 empty] | TAMRA | 0 | 0.066719 | 1 | 0.59869
TAMRA |  |  |  |  | ROX | 0 | 2.1168e-05 | 0.075323 | 1
x | 0.044118 | 0.085965 | 0.076108 | 0.14204
m | 0 | 4.6813e-05 | 0.00079252 | 0.00025422 | 0.91665
xm | 0 | 4.0243e-06 | 6.0317e-05 | 3.6111e-05 |  | 1.022 | 0.10974 | 0 | 0
[6 empty] | 0.35281 | 1.022 | 0.043782 | 0.0001023
ROX | [5 empty] | 0 | 0.068187 | 1.022 | 0.61186
x | 0.016216 | 0.036647 | 0.026891 | 0.25557 |  | 0 | 2.1634e-05 | 0.076979 | 1.022
m | 0 | 8.7199e-08 | 0.00042284 | 0.00059067
xm | 0 | 3.1956e-09 | 1.1371e-05 | 0.00015096 | 1
ROX2
x | 0 | -2.5221e-07 | 0.00012463 | 0.00068835
m | 0 | 0.02486 | 0.018517 | 0.1868 |  | FAM | JOE | TAMRA | ROX
xm | 0 | -6.2697e-09 | 2.3077e-06 | 0.00012859 | ROX | 0 | -4.8759e-05 | 0.017947 | 1

## Re2
ROX |  | assay |  |  |  |  | ex efficiency |  | 0 |  |  |  | ex efficiency |  | -2.5221e-07 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00012463 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00068835
extinction |  |  | (Promega) |  |  |  | em efficiency |  | 0 |  |  |  | em efficiency |  | 0.02486 |  |  |  | em efficiency |  | 0.018517 |  |  |  | em efficiency |  | 0.1868
QE |  |  | (Promega) |  |  |  | efficiency |  | 0 |  |  |  | efficiency |  | -6.2697e-09 |  |  |  | efficiency |  | 2.3077e-06 |  |  |  | efficiency |  | 0.00012859
max | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99938 | 0.99861 | 0 | 0.15424 | 7.9902e-09 | 0 | 1 | 1 | 0.35694 | 0.27673 | 0 | 1.6931e-05 | 1 | 1 | 1 | 0.78843 | 0 | 3.7762e-05
min | 400 | 0 | 0 | 0 | -0.023854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00056269 | 0 | -0.00056269 | 0 | 0 | -1.8398e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.353e-06 | 0 | 0.07052 | 0.00040674 | 0 | 0 | -1.64e-05 | 0
sum |  |  | 20 | 41.7552 | 32.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6717 | 55.4501 | -0.0077135 | 2.2974 | 1.0953e-07 | -2.5221e-07 | 51.2434 | 44.7637 | 2.6274 | 4.1444 | -5.4125e-05 | 0.00012463 | 50.0516 | 40.3233 | 18.2287 | 10.7607 | -0.00029895 | 0.00068835
peak x | 496 | 0 | 0 | 481 | 517 |  |  |  |  | 506 | 542 |  |  |  |  | 541 | 577 |  |  |  |  | 568.5 | 604.5
peak m | 522 | 0 | 0 | 501 | 537 |  |  | 78000 | 0.9 | 526 | 562 |  |  | 71000 | 0.6 | 561 | 597 |  |  | 103000 | 0.2 | 588.5 | 624.5 |  |  | 82000 | 0.7
crossover | 509
| wl | ROX fx | ROX fm | FAM ax | FAM am | ax*fx | am*fm | A | 1-T | JOE dx | JOE dm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | TAMRA ax | TAMRA am | ax*fx | am*fm | A | 1-T | ROX ax | ROX am | ax*fx | am*fm | A | 1-T
| 400 | 0 | 0 | 0.025281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 | 0 | 0 | 0.024458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0 | 0 | 0.025428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0 | 0 | 0.022439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0 | 0 | 0.022577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 | 0 | 0 | 0.023646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 | 0 | 0 | 0.023012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 | 0 | 0 | 0.022484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 | 0 | 0 | 0.024934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 | 0 | 0 | 0.024941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 0 | 0 | 0.024009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 | 0 | 0 | 0.026359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 | 0 | 0 | 0.026179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 | 0 | 0 | 0.026452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 | 0 | 0 | 0.027129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 | 0 | 0 | 0.025705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 | 0 | 0 | 0.028658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 | 0 | 0 | 0.029215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 | 0 | 0 | 0.033054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 | 0 | 0 | 0.03607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 | 0 | 0 | 0.035935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 | 0 | 0 | 0.035941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 | 0 | 0 | 0.038093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 | 0 | 0 | 0.039905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 | 0 | 0 | 0.041883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 | 0 | 0 | 0.042918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 | 0 | 0 | 0.043753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 | 0 | 0 | 0.047732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 | 0 | 0 | 0.051375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 | 0 | 0 | 0.051911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 | 0 | 0 | 0.054081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 0 | 0 | 0.054954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 | 0 | 0 | 0.059294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 | 0 | 0 | 0.061331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 | 0 | 0 | 0.064376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 | 0 | 0 | 0.069645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 | 0 | 0 | 0.071001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 | 0 | 0 | 0.074089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 | 0 | 0 | 0.07699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 | 0 | 0 | 0.083542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 | 0 | 0 | 0.087377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 | 0 | 0 | 0.091218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 0 | 0 | 0.094841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | 0 | 0 | 0.10141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 | 0 | 0 | 0.1085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 | 0 | 0 | 0.11119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 | 0 | 0 | 0.11899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 | 0 | 0 | 0.12896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 | 0 | 0 | 0.13571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 | 0 | 0 | 0.14567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0 | 0 | 0.1557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0 | 0 | 0.16214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0 | 0 | 0.17599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0 | 0 | 0.18541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0 | 0 | 0.19296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0 | 0 | 0.201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0 | 0 | 0.21351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0 | 0 | 0.22191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0 | 0 | 0.23302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0 | 0 | 0.24385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0 | 0 | 0.25947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0 | 0 | 0.26829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0 | 0 | 0.28564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0 | 0 | 0.29873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0 | 0 | 0.31803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0 | 0 | 0.33509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0 | 0 | 0.35017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0 | 0 | 0.36795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0 | 0 | 0.38234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0 | 0 | 0.39816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0 | 0 | 0.41024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0 | 0 | 0.42355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0 | 0 | 0.42948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0 | 0 | 0.43151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0 | 0 | 0.43456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0 | 0 | 0.43998 | -0.023854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0 | 0 | 0.44641 | -0.019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0 | 0 | 0.4523 | -0.016166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0 | 0 | 0.46328 | -0.014756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0 | 0 | 0.47625 | -0.012084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0 | 0 | 0.49705 | -0.011555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0 | 0 | 0.52101 | -0.0090571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 | 0 | 0 | 0.54973 | -0.0080499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31479 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 | 0 | 0 | 0.58453 | -0.0041919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 | 0 | 0 | 0.61298 | -0.0010376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33537 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 | 0 | 0 | 0.64916 | 0.0033281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34451 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 | 0 | 0 | 0.68297 | 0.0077546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 | 0 | 0 | 0.71995 | 0.014695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3604 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 | 0 | 0 | 0.75468 | 0.022331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 | 0 | 0 | 0.78635 | 0.03236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 | 0 | 0 | 0.82617 | 0.044174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 | 0 | 0 | 0.86012 | 0.056333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.069438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3944 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 | 0 | 0 | 0.93248 | 0.092189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 | 0 | 0 | 0.96316 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | 0 | 0 | 0.98362 | 0.13759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 | 0 | 0 | 1 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 0 | 0 | 0.99538 | 0.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 | 0 | 0 | 0.98567 | 0.22521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45493 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 | 0 | 0 | 0.97374 | 0.26302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0 | 0 | 0.95868 | 0.30178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0 | 0 | 0.93554 | 0.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50825 | 0.005234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0 | 0 | 0.91074 | 0.38712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53027 | 0.0060002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0 | 0 | 0.8842 | 0.43313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55446 | 0.0070231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0 | 0 | 0.85165 | 0.47904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58094 | 0.0084875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0 | 0 | 0.81558 | 0.53257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60977 | 0.010259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0 | 0 | 0.77747 | 0.58321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64041 | 0.012255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0 | 0 | 0.73484 | 0.63023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6726 | 0.014558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0 | 0 | 0.69315 | 0.67626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.01747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0 | 0 | 0.64584 | 0.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.021127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0 | 0 | 0.59958 | 0.76699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77453 | 0.025486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0 | 0 | 0.55462 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80913 | 0.031047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0 | 0 | 0.51012 | 0.84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84315 | 0.037631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0 | 0 | 0.46629 | 0.88006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87577 | 0.044642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0 | 0 | 0.42291 | 0.90837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90591 | 0.053572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0 | 0 | 0.37912 | 0.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9329 | 0.063339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0 | 0 | 0.34147 | 0.96041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95622 | 0.074465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0 | 0 | 0.30722 | 0.98246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9753 | 0.087941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 | 0 | 0 | 0.27312 | 0.98973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98924 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 0 | 0 | 0.24188 | 0.99565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99748 | 0.11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 | 0 | 0 | 0.21304 | 0.99941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99938 | 0.13734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 | 0 | 0 | 0.18651 | 0.99839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99515 | 0.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 | 0 | 0 | 0.1638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98486 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 | 0 | 0 | 0.14091 | 0.98984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9685 | 0.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 | 0 | 0 | 0.12268 | 0.97285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94623 | 0.23963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 | 0 | 0 | 0.10589 | 0.96177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91852 | 0.27048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 | 0 | 0 | 0.091313 | 0.93916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8858 | 0.30381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 | 0 | 0 | 0.078472 | 0.92202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84874 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0 | 0 | 0.067322 | 0.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80815 | 0.37812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0 | 0 | 0.056998 | 0.87481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76437 | 0.41713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0 | 0 | 0.046563 | 0.85161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71774 | 0.46018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66959 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62063 | 0.54797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57134 | 0.59221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52262 | 0.63612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47529 | 0.67874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42905 | 0.72392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38445 | 0.76481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34264 | 0.80377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30375 | 0.83919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26785 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62631 | 0.014834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23497 | 0.90317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6493 | 0.01853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20513 | 0.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66847 | 0.021899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17838 | 0.94763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70558 | 0.026253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15459 | 0.96621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72783 | 0.030604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13346 | 0.98224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75726 | 0.036225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11489 | 0.99177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77903 | 0.042525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098412 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81387 | 0.050922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083911 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83645 | 0.05944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071408 | 0.99514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8653 | 0.070975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.99144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89262 | 0.08353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051416 | 0.98242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91792 | 0.096683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043608 | 0.97123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93697 | 0.11154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036792 | 0.95736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95962 | 0.12847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030913 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97773 | 0.14719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025995 | 0.92448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99464 | 0.16879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021992 | 0.90673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98796 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018639 | 0.88686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015732 | 0.86637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99007 | 0.24705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013317 | 0.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98976 | 0.27762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011078 | 0.82098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98705 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36593 | 0.00040674 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091906 | 0.80005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97648 | 0.34341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38456 | 0.0047156 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077663 | 0.77704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96004 | 0.38226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39036 | 0.0016015 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064709 | 0.75446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94044 | 0.42131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40719 | 0.0040547 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053572 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9188 | 0.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42225 | 0.0088465 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044253 | 0.71256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89008 | 0.50456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034816 | 0.69286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0.54573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0.011071 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028017 | 0.67227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83056 | 0.59016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46268 | 0.013511 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023445 | 0.65387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80113 | 0.62982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50494 | 0.017401 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018287 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77172 | 0.67193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53484 | 0.015939 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013715 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73492 | 0.71463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54923 | 0.023591 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010492 | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69408 | 0.75596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57955 | 0.031408 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080886 | 0.58104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65822 | 0.80002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60092 | 0.034077 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058027 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62315 | 0.83596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6398 | 0.047881 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047477 | 0.54888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58168 | 0.87183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66433 | 0.055532 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028134 | 0.53462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0.90536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0.07428 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8613e-06 | 0.52135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50561 | 0.93468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73575 | 0.086444 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00022859 | 0.50856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46721 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0.10801 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00035168 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42837 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79446 | 0.12346 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00035168 | 0.48255 | -0.00017584 | 0 | 2.4969e-09 | -5.7494e-09 | 0.39016 | 0.98894 | 0.19508 | 0 | -4.0187e-06 | 9.2533e-06 | 0.83289 | 0.14729 | 0.41644 | 0 | -6.8297e-06 | 1.5726e-05
| 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00035168 | 0.47104 | -0.00035168 | 0 | 4.9938e-09 | -1.1499e-08 | 0.35694 | 0.99413 | 0.35694 | 0 | -7.353e-06 | 1.6931e-05 | 0.85413 | 0.17417 | 0.85413 | 0 | -1.4008e-05 | 3.2254e-05
| 581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00042202 | 0.46039 | -0.00042202 | 0 | 5.9926e-09 | -1.3799e-08 | 0.32702 | 0.99971 | 0.32702 | 0 | -6.7367e-06 | 1.5512e-05 | 0.88432 | 0.2045 | 0.88432 | 0 | -1.4503e-05 | 3.3394e-05
| 582 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00056269 | 0.44828 | -0.00056269 | 0 | 7.9902e-09 | -1.8398e-08 | 0.29145 | 1 | 0.29145 | 0 | -6.0038e-06 | 1.3824e-05 | 0.90988 | 0.23564 | 0.90988 | 0 | -1.4922e-05 | 3.4359e-05
| 583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00046891 | 0.43678 | -0.00046891 | 0 | 6.6585e-09 | -1.5332e-08 | 0.25994 | 0.99188 | 0.25994 | 0 | -5.3547e-06 | 1.233e-05 | 0.92713 | 0.26639 | 0.92713 | 0 | -1.5205e-05 | 3.501e-05
| 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00049235 | 0.42688 | -0.00049235 | 0 | 6.9914e-09 | -1.6098e-08 | 0.23703 | 0.98341 | 0.23703 | 0 | -4.8829e-06 | 1.1243e-05 | 0.94596 | 0.30601 | 0.94596 | 0 | -1.5514e-05 | 3.5721e-05
| 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00052752 | 0.41591 | -0.00052752 | 0 | 7.4908e-09 | -1.7248e-08 | 0.21446 | 0.96712 | 0.21446 | 0 | -4.4179e-06 | 1.0172e-05 | 0.97261 | 0.34401 | 0.97261 | 0 | -1.5951e-05 | 3.6727e-05
| 586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00042788 | 0.4052 | -0.00042788 | 0 | 6.0758e-09 | -1.399e-08 | 0.19018 | 0.9476 | 0.19018 | 0 | -3.9177e-06 | 9.0209e-06 | 0.99179 | 0.38838 | 0.99179 | 0 | -1.6265e-05 | 3.7452e-05
| 587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00045718 | 0.3936 | -0.00045718 | 0 | 6.492e-09 | -1.4948e-08 | 0.16708 | 0.92892 | 0.16708 | 0 | -3.4418e-06 | 7.9251e-06 | 0.9954 | 0.43535 | 0.9954 | 0 | -1.6325e-05 | 3.7588e-05
| 588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00052752 | 0.3843 | -0.00052752 | 0 | 7.4908e-09 | -1.7248e-08 | 0.14828 | 0.90646 | 0.14828 | 0 | -3.0546e-06 | 7.0336e-06 | 0.99726 | 0.47992 | 0.99726 | 0 | -1.6355e-05 | 3.7658e-05
| 589 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004396 | 0.37492 | -0.0004396 | 0 | 6.2423e-09 | -1.4373e-08 | 0.12759 | 0.8784 | 0.12759 | 0 | -2.6283e-06 | 6.0518e-06 | 0.99961 | 0.53124 | 0.99961 | 0 | -1.6394e-05 | 3.7747e-05
| 590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031651 | 0.36429 | -0.00031651 | 0 | 4.4945e-09 | -1.0349e-08 | 0.11237 | 0.85931 | 0.11237 | 0 | -2.3149e-06 | 5.3302e-06 | 1 | 0.58288 | 1 | 0 | -1.64e-05 | 3.7762e-05
| 591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00035168 | 0.35461 | -0.00035168 | 0 | 4.9938e-09 | -1.1499e-08 | 0 | 0.83038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98159 | 0.63034 | 0.98159 | 0 | -1.6098e-05 | 3.7066e-05
| 592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031651 | 0.34473 | -0.00031651 | 0 | 4.4945e-09 | -1.0349e-08 | 0 | 0.80043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95784 | 0.675 | 0.95784 | 0 | -1.5709e-05 | 3.617e-05
| 593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031651 | 0.3345 | -0.00031651 | 0 | 4.4945e-09 | -1.0349e-08 | 0 | 0.77078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93634 | 0.71151 | 0.93634 | 0 | -1.5356e-05 | 3.5358e-05
| 594 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00027548 | 0.32561 | -0.00027548 | 0 | 3.9118e-09 | -9.0074e-09 | 0 | 0.74307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90576 | 0.76225 | 0.90576 | 0 | -1.4854e-05 | 3.4203e-05
| 595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00017584 | 0.31624 | -0.00017584 | 0 | 2.4969e-09 | -5.7494e-09 | 0 | 0.71119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85452 | 0.80147 | 0.85452 | 0 | -1.4014e-05 | 3.2268e-05
| 596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00017584 | 0.30738 | -0.00017584 | 0 | 2.4969e-09 | -5.7494e-09 | 0 | 0.68292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83405 | 0.84146 | 0.83405 | 0 | -1.3678e-05 | 3.1495e-05
| 597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00029893 | 0.29851 | -0.00029893 | 0 | 4.2448e-09 | -9.7739e-09 | 0 | 0.65492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78168 | 0.86867 | 0.78168 | 0 | -1.282e-05 | 2.9518e-05
| 598 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00040443 | 0.29017 | -0.00040443 | 0 | 5.7429e-09 | -1.3224e-08 | 0 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73546 | 0.89924 | 0.73546 | 0 | -1.2062e-05 | 2.7772e-05
| 599 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00045718 | 0.28009 | -0.00022859 | 0 | 3.246e-09 | -7.4742e-09 | 0 | 0.60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69387 | 0.93214 | 0.34694 | 0 | -5.6898e-06 | 1.3101e-05
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64296 | 0.95586 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59954 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54881 | 0.98156 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4977 | 0.9945 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4106 | 0.99165 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37246 | 0.98983 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33348 | 0.98311 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30229 | 0.96445 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27278 | 0.95579 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24635 | 0.93726 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21246 | 0.92038 | 0 | 0 | 0 | 0
| 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19582 | 0.88881 | 0 | 0 | 0 | 0
| 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17419 | 0.86568 | 0 | 0 | 0 | 0
| 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15726 | 0.84201 | 0 | 0 | 0 | 0
| 615 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16002 | 0 | 0.080009 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | 0.14375 | 0 | 0 | 0.13872 | 0.81291 | 0 | 0.40646 | 0 | 0
| 616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15424 | 0 | 0.15424 | 0 | 0 | 0 | 0.27673 | 0 | 0.27673 | 0 | 0 | 0.11941 | 0.78843 | 0 | 0.78843 | 0 | 0
| 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1493 | 0 | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0.26587 | 0 | 0.26587 | 0 | 0 | 0.10602 | 0.76132 | 0 | 0.76132 | 0 | 0
| 618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1438 | 0 | 0.1438 | 0 | 0 | 0 | 0.2549 | 0 | 0.2549 | 0 | 0 | 0.091763 | 0.72924 | 0 | 0.72924 | 0 | 0
| 619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13893 | 0 | 0.13893 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0.080498 | 0.70438 | 0 | 0.70438 | 0 | 0
| 620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13429 | 0 | 0.13429 | 0 | 0 | 0 | 0.23715 | 0 | 0.23715 | 0 | 0 | 0.07052 | 0.66968 | 0 | 0.66968 | 0 | 0
| 621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12903 | 0 | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0.23043 | 0 | 0.23043 | 0 | 0 |  | 0.64531 | 0 | 0.64531 | 0 | 0
| 622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12446 | 0 | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0.22383 | 0 | 0.22383 | 0 | 0 |  | 0.6152 | 0 | 0.6152 | 0 | 0
| 623 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11982 | 0 | 0.11982 | 0 | 0 | 0 | 0.21635 | 0 | 0.21635 | 0 | 0 |  | 0.58251 | 0 | 0.58251 | 0 | 0
| 624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11665 | 0 | 0.11665 | 0 | 0 | 0 | 0.20945 | 0 | 0.20945 | 0 | 0 |  | 0.55731 | 0 | 0.55731 | 0 | 0
| 625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11262 | 0 | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0.20217 | 0 | 0.20217 | 0 | 0 |  | 0.53055 | 0 | 0.53055 | 0 | 0
| 626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10872 | 0 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 |  | 0.49721 | 0 | 0.49721 | 0 | 0
| 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10469 | 0 | 0.10469 | 0 | 0 | 0 | 0.18871 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 |  | 0.4739 | 0 | 0.4739 | 0 | 0
| 628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0.10093 | 0 | 0 | 0 | 0.18416 | 0 | 0.18416 | 0 | 0 |  | 0.45125 | 0 | 0.45125 | 0 | 0
| 629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097653 | 0 | 0.097653 | 0 | 0 | 0 | 0.17696 | 0 | 0.17696 | 0 | 0 |  | 0.42015 | 0 | 0.42015 | 0 | 0
| 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094305 | 0 | 0.094305 | 0 | 0 | 0 | 0.1731 | 0 | 0.1731 | 0 | 0 |  | 0.39869 | 0 | 0.39869 | 0 | 0
| 631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090981 | 0 | 0.090981 | 0 | 0 | 0 | 0.16829 | 0 | 0.16829 | 0 | 0 |  | 0.37782 | 0 | 0.37782 | 0 | 0
| 632 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088432 | 0 | 0.088432 | 0 | 0 | 0 | 0.16343 | 0 | 0.16343 | 0 | 0 |  | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0
| 633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085429 | 0 | 0.085429 | 0 | 0 | 0 | 0.1595 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 |  | 0.3345 | 0 | 0.3345 | 0 | 0
| 634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082937 | 0 | 0.082937 | 0 | 0 | 0 | 0.15225 | 0 | 0.15225 | 0 | 0 |  | 0.31479 | 0 | 0.31479 | 0 | 0
| 635 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080355 | 0 | 0.040177 | 0 | 0 | 0 | 0.14837 | 0 | 0.074186 | 0 | 0 |  | 0.29336 | 0 | 0.14668 | 0 | 0
| 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28051 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.26719 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13449 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24979 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23445 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12471 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22548 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11949 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21561 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20221 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19382 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10557 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10157 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16408 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079883 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14601 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076669 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14452 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13938 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13978 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13514 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13758 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060802 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12752 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12801 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12362 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12427 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052195 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045864 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044442 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041593 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10608 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.099854 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.099473 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034726 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.094935 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033461 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.091096 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088414 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.083991 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.079021 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02643 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.073734 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.069272 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.068433 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022865 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.062358 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020809 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061837 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020501 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.057985 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.054452 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.051656 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017786 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.047906 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.047715 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.046139 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.040229 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013859 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.039085 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.037763 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.033785 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012269 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.032552 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02884 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.027073 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.026196 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.024061 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.023616 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.020121 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.019053 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.018074 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.017985 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.017566 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.015011 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.014808 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.012316 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011783 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.012266 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011427 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0099269 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0092914 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0094948 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0072196 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0085923 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0079441 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Fe
FAM |  | assay |  |  |  |  | em efficiency |  | 0.32141 |  |  |  | em efficiency |  | 0.13939 |  |  |  | em efficiency |  | 0.044118 |  |  |  | em efficiency |  | 0.016216
extinction |  | 79000 | (Promega) |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00059864 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00027421 |  |  |  | ex efficiency |  | 0 |  |  |  | ex efficiency |  | 0
QE |  | 0.9 | (Promega) |  |  |  | efficiency |  | 0.00019241 |  |  |  | efficiency |  | 3.8223e-05 |  |  |  | efficiency |  | 0 |  |  |  | efficiency |  | 0
max | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.638e-05 | 1 | 1 | 0.73484 | 0.54082 | 0 | 2.6734e-05 | 1 | 1 | 0 | 0.16695 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06178 | 0 | 0
min | 400 | 0.022439 | -0.036166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.58e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1611e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sum |  |  | 49.75 | 20 | 20 | 16.4551 | 17.767 | -0.00025999 | 0.00059864 | 20 | 20 | 7.5374 | 7.7052 | -0.00011909 | 0.00027421 | 20 | 20 | 0 | 2.4388 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.8964 | 0 | 0
peak x | 496 | 1 | 0.16475 | 481 | 517 |  |  |  |  | 506 | 542 |  |  |  |  | 541 | 577 |  |  |  |  | 568.5 | 604.5
peak m | 522 | 0.1638 | 1 | 501 | 537 |  |  |  |  | 526 | 562 |  |  |  |  | 561 | 597 |  |  |  |  | 588.5 | 624.5
crossover | 509
| wl | FAM ax | FAM am | FAM fx | FAM fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | JOE fx | JOE fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | TAMRA fx | TAMRA fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | ROX fx | ROX fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T
| 400 | 0.025281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 | 0.024458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0.025428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0.022439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0.022577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 | 0.023646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 | 0.023012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 | 0.022484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 | 0.024934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 | 0.024941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 0.024009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 | 0.026359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 | 0.036179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 | 0.026452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 | 0.027129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 | 0.025705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 | 0.028658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 | 0.029215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 | 0.033054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 | 0.03607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 | 0.035935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 | 0.035941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 | 0.038093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 | 0.039905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 | 0.041883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 | 0.042918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 | 0.043753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 | 0.047732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 | 0.051375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 | 0.051911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 | 0.054081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 0.054954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 | 0.059294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 | 0.061331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 | 0.064376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 | 0.069645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 | 0.071001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 | 0.074089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 | 0.07699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 | 0.083542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 | 0.087377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 | 0.091218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 0.094841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | 0.10141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 | 0.1085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 | 0.11119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 | 0.11899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 | 0.12896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 | 0.13571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 | 0.14567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0.1557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0.16214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0.17599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0.18541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0.19296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0.201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0.21351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0.22191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0.23302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0.24385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0.25947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0.26829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0.28564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0.29873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0.31803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0.33509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0.35017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0.36795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0.38234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0.39816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0.41024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0.42355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0.42948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0.43151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0.43456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0.43998 | -0.023854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0.44641 | -0.019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0.4523 | -0.036166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0.46328 | -0.014756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0.47625 | -0.012084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0.49705 | -0.011555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0.52101 | -0.0090571 | 0.5 | 0 | 0.26051 | 0 | -4.116e-06 | 9.4774e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 | 0.54973 | -0.0080499 | 1 | 0 | 0.54973 | 0 | -8.6857e-06 | 1.9999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 | 0.58453 | -0.0041919 | 1 | 0 | 0.58453 | 0 | -9.2356e-06 | 2.1266e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 | 0.61298 | -0.0010376 | 1 | 0 | 0.61298 | 0 | -9.6851e-06 | 2.2301e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 | 0.64936 | 0.0033281 | 1 | 0 | 0.64936 | 0 | -1.026e-05 | 2.3624e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 | 0.68297 | 0.0077546 | 1 | 0 | 0.68297 | 0 | -1.0791e-05 | 2.4847e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 | 0.71995 | 0.014695 | 1 | 0 | 0.71995 | 0 | -1.1375e-05 | 2.6192e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 | 0.75468 | 0.022331 | 1 | 0 | 0.75468 | 0 | -1.1924e-05 | 2.7455e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 | 0.78635 | 0.03236 | 1 | 0 | 0.78635 | 0 | -1.2424e-05 | 2.8608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 | 0.83617 | 0.044174 | 1 | 0 | 0.83617 | 0 | -1.3212e-05 | 3.042e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 | 0.86012 | 0.056333 | 1 | 0 | 0.86012 | 0 | -1.359e-05 | 3.1291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 | 0.89729 | 0.069438 | 1 | 0 | 0.89729 | 0 | -1.4177e-05 | 3.2644e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 | 0.93248 | 0.092189 | 1 | 0 | 0.93248 | 0 | -1.4733e-05 | 3.3924e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 | 0.96316 | 0.11444 | 1 | 0 | 0.96316 | 0 | -1.5218e-05 | 3.504e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | 0.98362 | 0.13759 | 1 | 0 | 0.98362 | 0 | -1.5541e-05 | 3.5784e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 | 1 | 0.16475 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.58e-05 | 3.638e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 0.99538 | 0.1941 | 1 | 0 | 0.99538 | 0 | -1.5727e-05 | 3.6212e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 | 0.98567 | 0.22521 | 1 | 0 | 0.98567 | 0 | -1.5574e-05 | 3.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 | 0.97374 | 0.26302 | 1 | 0 | 0.97374 | 0 | -1.5385e-05 | 3.5425e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0.95868 | 0.30178 | 1 | 0 | 0.95868 | 0 | -1.5147e-05 | 3.4877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0.93554 | 0.3423 | 0.5 | 0 | 0.46777 | 0 | -7.3908e-06 | 1.7018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0.91074 | 0.38712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.8842 | 0.43313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.85165 | 0.47904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.81558 | 0.53257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.77747 | 0.58321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.38873 | 0 | -6.142e-06 | 1.4142e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0.73484 | 0.63023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73484 | 0 | -1.1611e-05 | 2.6734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0.69315 | 0.67626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69315 | 0 | -1.0952e-05 | 2.5217e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0.64584 | 0.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64584 | 0 | -1.0204e-05 | 2.3496e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0.59958 | 0.76699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.59958 | 0 | -9.4733e-06 | 2.1813e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0.55462 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.55462 | 0 | -8.7631e-06 | 2.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0.51012 | 0.84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51012 | 0 | -8.0599e-06 | 1.8559e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0.46629 | 0.88006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46629 | 0 | -7.3674e-06 | 1.6964e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0.42291 | 0.90837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42291 | 0 | -6.682e-06 | 1.5386e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0.37912 | 0.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37912 | 0 | -5.9901e-06 | 1.3793e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0.34147 | 0.96041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34147 | 0 | -5.3952e-06 | 1.2423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0.30722 | 0.98246 | 0 | 0.5 | 0 | 0.49123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30722 | 0 | -4.8541e-06 | 1.1177e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 | 0.27312 | 0.98973 | 0 | 1 | 0 | 0.98973 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27312 | 0 | -4.3153e-06 | 9.9362e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 0.24188 | 0.99565 | 0 | 1 | 0 | 0.99565 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24188 | 0 | -3.8217e-06 | 8.7997e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 | 0.21304 | 0.99941 | 0 | 1 | 0 | 0.99941 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21304 | 0 | -3.366e-06 | 7.7505e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 | 0.18651 | 0.99839 | 0 | 1 | 0 | 0.99839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18651 | 0 | -2.9469e-06 | 6.7855e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 | 0.1638 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1638 | 0 | -2.588e-06 | 5.9592e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 | 0.14091 | 0.98984 | 0 | 1 | 0 | 0.98984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14091 | 0 | -2.2264e-06 | 5.1265e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 | 0.12268 | 0.97285 | 0 | 1 | 0 | 0.97285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12268 | 0 | -1.9384e-06 | 4.4634e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 | 0.10589 | 0.96177 | 0 | 1 | 0 | 0.96177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10589 | 0 | -1.6731e-06 | 3.8525e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 | 0.091313 | 0.93916 | 0 | 1 | 0 | 0.93916 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.045657 | 0 | -7.2137e-07 | 1.661e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 | 0.078472 | 0.92202 | 0 | 1 | 0 | 0.92202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0.067322 | 0.9009 | 0 | 1 | 0 | 0.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0.056998 | 0.87481 | 0 | 1 | 0 | 0.87481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0.046563 | 0.85361 | 0 | 1 | 0 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 |  | 0.82034 | 0 | 1 | 0 | 0.82034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 |  | 0.79521 | 0 | 1 | 0 | 0.79521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 |  | 0.76826 | 0 | 1 | 0 | 0.76826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 |  | 0.7465 | 0 | 1 | 0 | 0.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 |  | 0.718 | 0 | 1 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 |  | 0.69419 | 0 | 1 | 0 | 0.69419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 |  | 0.67022 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 |  | 0.64647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 |  | 0.63617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 |  | 0.60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 |  | 0.57911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 |  | 0.55961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.27981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 |  | 0.54082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 |  | 0.52014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 |  | 0.50255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 |  | 0.48688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 |  | 0.46823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 |  | 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 |  | 0.43818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43818 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 |  | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 |  | 0.41034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41034 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 |  | 0.39824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 |  | 0.38577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38577 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 |  | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3735 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 |  | 0.36257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 |  | 0.35107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 |  | 0.33719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 |  | 0.32563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32563 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 |  | 0.31928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 |  | 0.30861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 |  | 0.29797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29797 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 |  | 0.29164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 |  | 0.28271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 |  | 0.27286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 |  | 0.26562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 |  | 0.25681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 |  | 0.24593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 |  | 0.24152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 |  | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 |  | 0.22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 |  | 0.21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 |  | 0.21092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 |  | 0.20275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 |  | 0.19584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 |  | 0.19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 |  | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 |  | 0.17498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.087488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 |  | 0.16695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 |  | 0.16379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 580 |  | 0.15696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 581 |  | 0.14945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14945 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 582 |  | 0.14292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583 |  | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584 |  | 0.13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13473 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 585 |  | 0.12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12754 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 586 |  | 0.12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587 |  | 0.12119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 588 |  | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589 |  | 0.10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 |  | 0.10719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 |  | 0.10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 |  | 0.098009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.098009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 |  | 0.094879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.094879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 |  | 0.090547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.090547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 |  | 0.087122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.087122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 |  | 0.081765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.081765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 |  | 0.080405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.040202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 |  | 0.079362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 |  | 0.072995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 0.071588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 |  | 0.070887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 |  | 0.067835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 |  | 0.065169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 |  | 0.061606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.030803 | 0 | 0
| 605 |  | 0.06178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06178 | 0 | 0
| 606 |  | 0.056432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.056432 | 0 | 0
| 607 |  | 0.057423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.057423 | 0 | 0
| 608 |  | 0.053471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.053471 | 0 | 0
| 609 |  | 0.052902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.052902 | 0 | 0
| 610 |  | 0.050717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.050717 | 0 | 0
| 611 |  | 0.048636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.048636 | 0 | 0
| 612 |  | 0.047665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.047665 | 0 | 0
| 613 |  | 0.046296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.046296 | 0 | 0
| 614 |  | 0.044858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.044858 | 0 | 0
| 615 |  | 0.042565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.042565 | 0 | 0
| 616 |  | 0.041392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.041392 | 0 | 0
| 617 |  | 0.038886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.038886 | 0 | 0
| 618 |  | 0.039065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.039065 | 0 | 0
| 619 |  | 0.036499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.036499 | 0 | 0
| 620 |  | 0.034802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.034802 | 0 | 0
| 621 |  | 0.033182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.033182 | 0 | 0
| 622 |  | 0.033163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.033163 | 0 | 0
| 623 |  | 0.031035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031035 | 0 | 0
| 624 |  | 0.029666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.014833 | 0 | 0
| 625 |  | 0.02854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 |  | 0.027596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 |  | 0.028477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 |  | 0.025783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 |  | 0.025913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 |  | 0.023479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 |  | 0.02205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 |  | 0.022303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 |  | 0.020449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 |  | 0.019262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 |  | 0.018436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 |  | 0.017543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 |  | 0.016497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 |  | 0.036199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 |  | 0.015206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 |  | 0.014574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 |  | 0.015081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 |  | 0.013671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 |  | 0.013909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 |  | 0.01252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 |  | 0.011839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 |  | 0.010986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 |  | 0.010614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 |  | 0.010219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 |  | 0.0096091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 |  | 0.0098133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Je
JOE |  | dye |  |  |  |  | em efficiency |  | 0.080401 |  |  |  | em efficiency |  | 0.19074 |  |  |  | em efficiency |  | 0.085965 |  |  |  | em efficiency |  | 0.036647
extinction |  | 71000 | (Promega) |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00025697 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00058049 |  |  |  | ex efficiency |  | 4.6813e-05 |  |  |  | ex efficiency |  | 8.7199e-08
QE |  | 0.6 | (Promega) |  |  |  | efficiency |  | 2.066e-05 |  |  |  | efficiency |  | 0.00011072 |  |  |  | efficiency |  | 4.0243e-06 |  |  |  | efficiency |  | 3.1956e-09
max | 750 | 0.99938 | 0.99861 | 1 | 1 | 0.48831 | 0.72392 | 0 | 1.5966e-05 | 1 | 1 | 0.99938 | 0.99861 | 0 | 3.2676e-05 | 1 | 1 | 0.20513 | 0.4953 | 0 | 6.7072e-06 | 1 | 1 | 0.0018287 | 0.22938 | 7.9902e-09 | 5.9794e-08
min | 400 | -0.00056269 | 0.005234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.934e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4191e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9129e-06 | 0 | 0 | 0 | -0.00056269 | 0 | -2.5968e-08 | -1.8398e-08
sum |  |  | 55.4599 | 20 | 20 | 7.8592 | 7.4317 | -0.0001116 | 0.00025697 | 20 | 20 | 17.754 | 17.6308 | -0.00025211 | 0.00058049 | 20 | 20 | 1.4317 | 7.946 | -2.0331e-05 | 4.6813e-05 | 20 | 20 | 0.0026669 | 3.3874 | -3.787e-08 | 8.7199e-08
peak x | 496 | 0.42941 | 0 | 481 | 517 |  |  |  |  | 506 | 542 |  |  |  |  | 541 | 577 |  |  |  |  | 568.5 | 604.5
peak m | 522 | 0.98486 | 0.18402 | 501 | 537 |  |  |  |  | 526 | 562 |  |  |  |  | 561 | 597 |  |  |  |  | 588.5 | 624.5
crossover | 509
| wl | JOE dx | JOE dm | FAM fx | FAM fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | JOE fx | JOE fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | TAMRA fx | TAMRA fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | ROX fx | ROX fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T
| 400 | 0.01691 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 | 0.016916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0.017015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0.01732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0.017338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 | 0.017232 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 | 0.01732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 | 0.017408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 | 0.017455 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 | 0.017695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 0.017971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 | 0.018135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 | 0.018399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 | 0.018674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 | 0.018961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 | 0.019319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 | 0.019624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 | 0.020016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 | 0.020362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 | 0.020784 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 | 0.021095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 | 0.0212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 | 0.021417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 | 0.021775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 | 0.022162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 | 0.022543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 | 0.022941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 | 0.023445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 | 0.023914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 | 0.024518 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 | 0.025204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 0.025708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 | 0.026464 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 | 0.027349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 | 0.02831 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 | 0.029565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 | 0.030924 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 | 0.032284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 | 0.03382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 | 0.035484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 | 0.037419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 | 0.039535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 0.041791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | 0.044136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 | 0.04665 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 | 0.049487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 | 0.052224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 | 0.055091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 | 0.057998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 | 0.060841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0.063894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0.066901 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0.070019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0.073138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0.076361 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0.079796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0.083319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0.086994 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0.090663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0.094748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0.099144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0.10382 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0.10891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0.11441 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0.12049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0.12695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0.13401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0.14169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0.15017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0.15938 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0.16916 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0.17966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0.19073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0.20229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0.21435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0.22705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0.23992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0.25277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0.26576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0.27867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0.29111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0.30315 |  | 0.5 | 0 | 0.15158 | 0 | -2.1524e-06 | 4.956e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 | 0.31479 |  | 1 | 0 | 0.31479 | 0 | -4.47e-06 | 1.0292e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 | 0.3256 |  | 1 | 0 | 0.3256 | 0 | -4.6236e-06 | 1.0646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 | 0.33537 |  | 1 | 0 | 0.33537 | 0 | -4.7622e-06 | 1.0965e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 | 0.34451 |  | 1 | 0 | 0.34451 | 0 | -4.892e-06 | 1.1264e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 | 0.35278 |  | 1 | 0 | 0.35278 | 0 | -5.0095e-06 | 1.1535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 | 0.3604 |  | 1 | 0 | 0.3604 | 0 | -5.1177e-06 | 1.1784e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 | 0.36758 |  | 1 | 0 | 0.36758 | 0 | -5.2196e-06 | 1.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 | 0.37439 |  | 1 | 0 | 0.37439 | 0 | -5.3164e-06 | 1.2241e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 | 0.38095 |  | 1 | 0 | 0.38095 | 0 | -5.4095e-06 | 1.2456e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 | 0.38759 |  | 1 | 0 | 0.38759 | 0 | -5.5037e-06 | 1.2673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 | 0.3944 |  | 1 | 0 | 0.3944 | 0 | -5.6004e-06 | 1.2895e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 | 0.40169 |  | 1 | 0 | 0.40169 | 0 | -5.7041e-06 | 1.3134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 | 0.40985 |  | 1 | 0 | 0.40985 | 0 | -5.8198e-06 | 1.3401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | 0.41911 |  | 1 | 0 | 0.41911 | 0 | -5.9513e-06 | 1.3703e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 | 0.42941 |  | 1 | 0 | 0.42941 | 0 | -6.0976e-06 | 1.404e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 0.44125 |  | 1 | 0 | 0.44125 | 0 | -6.2658e-06 | 1.4427e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 | 0.45493 |  | 1 | 0 | 0.45493 | 0 | -6.46e-06 | 1.4875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 | 0.47058 |  | 1 | 0 | 0.47058 | 0 | -6.6822e-06 | 1.5386e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0.48831 |  | 1 | 0 | 0.48831 | 0 | -6.934e-06 | 1.5966e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0.50825 | 0.005234 | 0.5 | 0 | 0.25412 | 0 | -3.6086e-06 | 8.309e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0.53027 | 0.0060002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.55446 | 0.0070231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.58094 | 0.0084875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.60977 | 0.010259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.64041 | 0.012255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3202 | 0 | -4.5469e-06 | 1.047e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0.6726 | 0.014558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6726 | 0 | -9.5509e-06 | 2.1992e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0.706 | 0.01747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.706 | 0 | -1.0025e-05 | 2.3083e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0.74 | 0.021127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 0 | -1.0508e-05 | 2.4195e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0.77453 | 0.025486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77453 | 0 | -1.0998e-05 | 2.5324e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0.80913 | 0.031047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80913 | 0 | -1.149e-05 | 2.6456e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0.84315 | 0.037631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.84315 | 0 | -1.1973e-05 | 2.7568e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0.87577 | 0.044642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87577 | 0 | -1.2436e-05 | 2.8634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0.90591 | 0.053572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90591 | 0 | -1.2864e-05 | 2.962e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0.9329 | 0.063339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9329 | 0 | -1.3247e-05 | 3.0502e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0.95622 | 0.074465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95622 | 0 | -1.3578e-05 | 3.1265e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0.9753 | 0.087941 | 0 | 0.5 | 0 | 0.043971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9753 | 0 | -1.3849e-05 | 3.1889e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 | 0.98924 | 0.10256 | 0 | 1 | 0 | 0.10256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98924 | 0 | -1.4047e-05 | 3.2344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 0.99748 | 0.11905 | 0 | 1 | 0 | 0.11905 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99748 | 0 | -1.4164e-05 | 3.2614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 | 0.99938 | 0.13734 | 0 | 1 | 0 | 0.13734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99938 | 0 | -1.4191e-05 | 3.2676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 | 0.99515 | 0.1588 | 0 | 1 | 0 | 0.1588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99515 | 0 | -1.4131e-05 | 3.2537e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 | 0.98486 | 0.18402 | 0 | 1 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98486 | 0 | -1.3985e-05 | 3.2201e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 | 0.9685 | 0.2112 | 0 | 1 | 0 | 0.2112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9685 | 0 | -1.3753e-05 | 3.1666e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 | 0.94623 | 0.23963 | 0 | 1 | 0 | 0.23963 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.94623 | 0 | -1.3436e-05 | 3.0938e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 | 0.91852 | 0.27048 | 0 | 1 | 0 | 0.27048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.91852 | 0 | -1.3043e-05 | 3.0032e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 | 0.8858 | 0.30381 | 0 | 1 | 0 | 0.30381 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4429 | 0 | -6.2892e-06 | 1.4481e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 | 0.84874 | 0.34021 | 0 | 1 | 0 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0.80815 | 0.37812 | 0 | 1 | 0 | 0.37812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0.76437 | 0.41713 | 0 | 1 | 0 | 0.41713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0.71774 | 0.46018 | 0 | 1 | 0 | 0.46018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 | 0.66959 | 0.50389 | 0 | 1 | 0 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 | 0.62063 | 0.54797 | 0 | 1 | 0 | 0.54797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 | 0.57134 | 0.59221 | 0 | 1 | 0 | 0.59221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 | 0.52262 | 0.63612 | 0 | 1 | 0 | 0.63612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 | 0.47529 | 0.67874 | 0 | 1 | 0 | 0.67874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 | 0.42905 | 0.72392 | 0 | 1 | 0 | 0.72392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 | 0.38445 | 0.76481 | 0 | 0.5 | 0 | 0.38241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 | 0.34264 | 0.80377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0.30375 | 0.83919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0.26785 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0.23497 | 0.90317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.11748 | 0 | -1.6683e-06 | 3.8413e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 | 0.20513 | 0.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20513 | 0 | -2.9129e-06 | 6.7072e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 | 0.17838 | 0.94763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.94763 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17838 | 0 | -2.533e-06 | 5.8323e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 | 0.15459 | 0.96621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96621 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15459 | 0 | -2.1951e-06 | 5.0545e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 | 0.13346 | 0.98224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13346 | 0 | -1.8952e-06 | 4.3638e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 | 0.11489 | 0.99177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11489 | 0 | -1.6314e-06 | 3.7564e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 | 0.098412 | 0.99504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.098412 | 0 | -1.3974e-06 | 3.2177e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 | 0.083911 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083911 | 0 | -1.1915e-06 | 2.7436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 | 0.071408 | 0.99514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.071408 | 0 | -1.014e-06 | 2.3348e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 | 0.060606 | 0.99144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 | 0.051416 | 0.98242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.051416 | 0 | -7.301e-07 | 1.6811e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 | 0.043608 | 0.97123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.043608 | 0 | -6.1924e-07 | 1.4258e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 | 0.036792 | 0.95736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.036792 | 0 | -5.2244e-07 | 1.203e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 | 0.030913 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.030913 | 0 | -4.3896e-07 | 1.0107e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 | 0.025995 | 0.92448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.025995 | 0 | -3.6913e-07 | 8.4995e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 | 0.021992 | 0.90673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.021992 | 0 | -3.1228e-07 | 7.1906e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 | 0.018639 | 0.88686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.018639 | 0 | -2.6467e-07 | 6.0943e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 | 0.015732 | 0.86637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86637 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.015732 | 0 | -2.2339e-07 | 5.1438e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 | 0.013317 | 0.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.013317 | 0 | -1.891e-07 | 4.3542e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 | 0.011078 | 0.82098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82098 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.011078 | 0 | -1.5731e-07 | 3.6221e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 | 0.0091906 | 0.80005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80005 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0045953 | 0 | -6.5253e-08 | 1.5025e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 | 0.0077663 | 0.77704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 | 0.0064709 | 0.75446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 | 0.0053572 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | 0.0044253 | 0.71256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 | 0.0034816 | 0.69286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 | 0.0028017 | 0.67227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 | 0.0023445 | 0.65387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.0011723 | 0 | -1.6646e-08 | 3.8329e-08
| 569 | 0.0018287 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0018287 | 0 | -2.5968e-08 | 5.9794e-08
| 570 | 0.0013715 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0013715 | 0 | -1.9476e-08 | 4.4845e-08
| 571 | 0.0010492 | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0010492 | 0 | -1.4898e-08 | 3.4305e-08
| 572 | 0.00080886 | 0.58104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00080886 | 0 | -1.1486e-08 | 2.6447e-08
| 573 | 0.00058027 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00058027 | 0 | -8.2398e-09 | 1.8973e-08
| 574 | 0.00047477 | 0.54888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00047477 | 0 | -6.7417e-09 | 1.5523e-08
| 575 | 0.00028134 | 0.53462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00028134 | 0 | -3.9951e-09 | 9.199e-09
| 576 | 5.8613e-06 | 0.52135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8613e-06 | 0 | -8.3231e-11 | 1.9165e-10
| 577 | -0.00022859 | 0.50856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25428 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00022859 | 0 | 3.246e-09 | -7.4742e-09
| 578 | -0.00035168 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4953 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00035168 | 0 | 4.9938e-09 | -1.1499e-08
| 579 | -0.00035168 | 0.48255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48255 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00035168 | 0 | 4.9938e-09 | -1.1499e-08
| 580 | -0.00035168 | 0.47104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47104 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00035168 | 0 | 4.9938e-09 | -1.1499e-08
| 581 | -0.00042202 | 0.46039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46039 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00042202 | 0 | 5.9926e-09 | -1.3799e-08
| 582 | -0.00056269 | 0.44828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44828 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00056269 | 0 | 7.9902e-09 | -1.8398e-08
| 583 | -0.00046891 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43678 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00046891 | 0 | 6.6585e-09 | -1.5332e-08
| 584 | -0.00049235 | 0.42688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42688 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00049235 | 0 | 6.9914e-09 | -1.6098e-08
| 585 | -0.00052752 | 0.41591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41591 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00052752 | 0 | 7.4908e-09 | -1.7248e-08
| 586 | -0.00042788 | 0.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00042788 | 0 | 6.0758e-09 | -1.399e-08
| 587 | -0.00045718 | 0.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3936 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.00045718 | 0 | 6.492e-09 | -1.4948e-08
| 588 | -0.00052752 | 0.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3843 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.00026376 | 0 | 3.7454e-09 | -8.6241e-09
| 589 | -0.0004396 | 0.37492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 | -0.00031651 | 0.36429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 | -0.00035168 | 0.35461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 | -0.00031651 | 0.34473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 | -0.00031651 | 0.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 | -0.00027548 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 | -0.00017584 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 | -0.00017584 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 | -0.00029893 | 0.29851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 | -0.00040443 | 0.29017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 | -0.00045718 | 0.28009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 0.27142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 |  | 0.26287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 |  | 0.25461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 |  | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 |  | 0.23787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.11894 | 0 | 0
| 605 |  | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22938 | 0 | 0
| 606 |  | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22035 | 0 | 0
| 607 |  | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21278 | 0 | 0
| 608 |  | 0.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2056 | 0 | 0
| 609 |  | 0.19797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19797 | 0 | 0
| 610 |  | 0.19072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19072 | 0 | 0
| 611 |  | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18441 | 0 | 0
| 612 |  | 0.17777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17777 | 0 | 0
| 613 |  | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17167 | 0 | 0
| 614 |  | 0.16555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16555 | 0 | 0
| 615 |  | 0.16002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16002 | 0 | 0
| 616 |  | 0.15424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15424 | 0 | 0
| 617 |  | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1493 | 0 | 0
| 618 |  | 0.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1438 | 0 | 0
| 619 |  | 0.13893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13893 | 0 | 0
| 620 |  | 0.13429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13429 | 0 | 0
| 621 |  | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12903 | 0 | 0
| 622 |  | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12446 | 0 | 0
| 623 |  | 0.11982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11982 | 0 | 0
| 624 |  | 0.11665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.058325 | 0 | 0
| 625 |  | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 |  | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 |  | 0.10469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 |  | 0.10093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 |  | 0.097653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 |  | 0.094305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 |  | 0.090981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 |  | 0.088432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 |  | 0.085429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 |  | 0.082937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 |  | 0.080355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 |  | 0.077697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 |  | 0.07526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 |  | 0.072454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 |  | 0.070841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 |  | 0.068239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 |  | 0.065734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 |  | 0.063449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 |  | 0.061203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 |  | 0.058861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 |  | 0.056842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 |  | 0.054969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 |  | 0.053939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 |  | 0.051673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 |  | 0.049783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 |  | 0.0098133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Te
TAMRA |  | assay |  |  |  |  | em efficiency |  | 0 |  |  |  | em efficiency |  | 0.01183 |  |  |  | em efficiency |  | 0.076108 |  |  |  | em efficiency |  | 0.026891
extinction |  | 103000 | (Promega) |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00013398 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00040096 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00079252 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00042284
QE |  | 0.2 | (Promega) |  |  |  | efficiency |  | 0 |  |  |  | efficiency |  | 4.7433e-06 |  |  |  | efficiency |  | 6.0317e-05 |  |  |  | efficiency |  | 1.1371e-05
max | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21694 | 0 | 0 | 1.029e-05 | 1 | 1 | 0.49817 | 0.34341 | 0 | 2.363e-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.7432e-05 | 1 | 1 | 0.77172 | 0.4507 | 0 | 3.6604e-05
min | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.469e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0262e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.06e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5897e-05 | 0
sum |  |  | 46.6753 | 20 | 20 | 2.8247 | 0 | -5.8189e-05 | 0.00013398 | 20 | 20 | 8.4533 | 2.7608 | -0.00017414 | 0.00040096 | 20 | 20 | 16.7084 | 17.7617 | -0.00034419 | 0.00079252 | 20 | 20 | 8.9145 | 6.2758 | -0.00018364 | 0.00042284
peak x | 496 | 0.17468 | 0 | 481 | 517 |  |  |  |  | 506 | 542 |  |  |  |  | 541 | 577 |  |  |  |  | 568.5 | 604.5
peak m | 522 | 0.48292 | 0 | 501 | 537 |  |  |  |  | 526 | 562 |  |  |  |  | 561 | 597 |  |  |  |  | 588.5 | 624.5
crossover | 509
| wl | TAMRA ax | TAMRA am | FAM fx | FAM fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | JOE fx | JOE fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | TAMRA fx | TAMRA fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | ROX fx | ROX fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T
| 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0.016494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0.019245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0.022722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0.024045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0.021571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0.01748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0.024434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0.024875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0.027323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0.02632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0.031077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0.033914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0.029693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0.032738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0.035774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0.037201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0.040946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0.043238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0.044674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0.046369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0.04995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0.051282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0.051861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0.05763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0.063149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0.060139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0.061661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0.062284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0.069895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0.076382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0.077411 | 0 | 0.5 | 0 | 0.038706 | 0 | -7.9734e-07 | 1.8359e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 | 0.083639 | 0 | 1 | 0 | 0.083639 | 0 | -1.723e-06 | 3.9673e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 | 0.085922 | 0 | 1 | 0 | 0.085922 | 0 | -1.77e-06 | 4.0756e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 | 0.096587 | 0 | 1 | 0 | 0.096587 | 0 | -1.9897e-06 | 4.5814e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 | 0.096492 | 0 | 1 | 0 | 0.096492 | 0 | -1.9877e-06 | 4.5769e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 | 0.10382 | 0 | 1 | 0 | 0.10382 | 0 | -2.1386e-06 | 4.9244e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 | 0.10879 | 0 | 1 | 0 | 0.10879 | 0 | -2.2411e-06 | 5.1603e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 | 0.11739 | 0 | 1 | 0 | 0.11739 | 0 | -2.4182e-06 | 5.5681e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 | 0.12221 | 0 | 1 | 0 | 0.12221 | 0 | -2.5174e-06 | 5.7966e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 | 0.12847 | 0 | 1 | 0 | 0.12847 | 0 | -2.6464e-06 | 6.0937e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 | 0.13231 | 0 | 1 | 0 | 0.13231 | 0 | -2.7256e-06 | 6.2758e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 | 0.14524 | 0 | 1 | 0 | 0.14524 | 0 | -2.9919e-06 | 6.8892e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 | 0.14955 | 0 | 1 | 0 | 0.14955 | 0 | -3.0807e-06 | 7.0935e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 | 0.15884 | 0 | 1 | 0 | 0.15884 | 0 | -3.272e-06 | 7.5341e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | 0.1686 | 0 | 1 | 0 | 0.1686 | 0 | -3.4732e-06 | 7.9973e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 | 0.17468 | 0 | 1 | 0 | 0.17468 | 0 | -3.5984e-06 | 8.2857e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 0.18435 | 0 | 1 | 0 | 0.18435 | 0 | -3.7976e-06 | 8.7444e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 | 0.19104 | 0 | 1 | 0 | 0.19104 | 0 | -3.9354e-06 | 9.0615e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 | 0.20819 | 0 | 1 | 0 | 0.20819 | 0 | -4.2887e-06 | 9.875e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0.21694 | 0 | 1 | 0 | 0.21694 | 0 | -4.469e-06 | 1.029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0.2259 | 0 | 0.5 | 0 | 0.11295 | 0 | -2.3268e-06 | 5.3576e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0.23879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.24965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.26786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.28109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.29492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14746 | 0 | -3.0377e-06 | 6.9946e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0.30799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30799 | 0 | -6.3447e-06 | 1.4609e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0.32662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32662 | 0 | -6.7285e-06 | 1.5493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0.34059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34059 | 0 | -7.0162e-06 | 1.6155e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35947 | 0 | -7.405e-06 | 1.705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0.37118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37118 | 0 | -7.6462e-06 | 1.7606e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38664 | 0 | -7.9648e-06 | 1.834e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4043 | 0 | -8.3285e-06 | 1.9177e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4133 | 0 | -8.514e-06 | 1.9604e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0.42575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42575 | 0 | -8.7704e-06 | 2.0194e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0.43526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43526 | 0 | -8.9664e-06 | 2.0646e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0.44412 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44412 | 0 | -9.1488e-06 | 2.1066e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 | 0.45713 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45713 | 0 | -9.417e-06 | 2.1683e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 0.46884 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46884 | 0 | -9.658e-06 | 2.2238e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 | 0.47559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47559 | 0 | -9.7972e-06 | 2.2559e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 | 0.47692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47692 | 0 | -9.8246e-06 | 2.2622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 | 0.48292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48292 | 0 | -9.9481e-06 | 2.2906e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 | 0.48691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48691 | 0 | -1.003e-05 | 2.3096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 | 0.49403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49403 | 0 | -1.0177e-05 | 2.3433e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 | 0.49817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.49817 | 0 | -1.0262e-05 | 2.363e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 | 0.50015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25007 | 0 | -5.1515e-06 | 1.1862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 | 0.50477 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0.50442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0.51175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0.51526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 | 0.52145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 | 0.52552 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 | 0.5319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 | 0.54026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 | 0.55349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 | 0.5643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 | 0.57805 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 | 0.59058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0.60996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0.62631 | 0.014834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0.6493 | 0.01853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.32465 | 0 | -6.6877e-06 | 1.5399e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 | 0.66847 | 0.021899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01095 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66847 | 0 | -1.3771e-05 | 3.1707e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 | 0.70558 | 0.026253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.026253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70558 | 0 | -1.4535e-05 | 3.3467e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 | 0.72783 | 0.030604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.030604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.72783 | 0 | -1.4993e-05 | 3.4523e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 | 0.75726 | 0.036225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.036225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75726 | 0 | -1.5599e-05 | 3.5919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 | 0.77903 | 0.042525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.042525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77903 | 0 | -1.6048e-05 | 3.6951e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 | 0.81387 | 0.050922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.050922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81387 | 0 | -1.6766e-05 | 3.8604e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 | 0.83645 | 0.05944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83645 | 0 | -1.7231e-05 | 3.9675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 | 0.8653 | 0.070975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.070975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8653 | 0 | -1.7825e-05 | 4.1043e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 | 0.89262 | 0.08353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 | 0.91792 | 0.096683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.096683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.91792 | 0 | -1.8909e-05 | 4.3539e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 | 0.93697 | 0.11154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93697 | 0 | -1.9302e-05 | 4.4443e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 | 0.95962 | 0.12847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95962 | 0 | -1.9768e-05 | 4.5517e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 | 0.97773 | 0.14719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97773 | 0 | -2.0141e-05 | 4.6376e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 | 0.99464 | 0.16879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99464 | 0 | -2.049e-05 | 4.7178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 | 0.98796 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98796 | 0 | -2.0352e-05 | 4.6861e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 | 1 | 0.22021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.06e-05 | 4.7432e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 | 0.99007 | 0.24705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99007 | 0 | -2.0395e-05 | 4.6961e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 | 0.98976 | 0.27762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98976 | 0 | -2.0389e-05 | 4.6946e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 | 0.98705 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98705 | 0 | -2.0333e-05 | 4.6818e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 | 0.97648 | 0.34341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34341 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.48824 | 0 | -1.0058e-05 | 2.3159e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 | 0.96004 | 0.38226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.19113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 | 0.94044 | 0.42131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 | 0.9188 | 0.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | 0.89008 | 0.50456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 | 0.86833 | 0.54573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 | 0.83056 | 0.59016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 | 0.80113 | 0.62982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.40056 | 0 | -8.2516e-06 | 1.9e-05
| 569 | 0.77172 | 0.67193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77172 | 0 | -1.5897e-05 | 3.6604e-05
| 570 | 0.73492 | 0.71463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73492 | 0 | -1.5139e-05 | 3.4859e-05
| 571 | 0.69408 | 0.75596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69408 | 0 | -1.4298e-05 | 3.2922e-05
| 572 | 0.65822 | 0.80002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65822 | 0 | -1.3559e-05 | 3.1221e-05
| 573 | 0.62315 | 0.83596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62315 | 0 | -1.2837e-05 | 2.9558e-05
| 574 | 0.58168 | 0.87183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58168 | 0 | -1.1983e-05 | 2.7591e-05
| 575 | 0.54056 | 0.90536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54056 | 0 | -1.1135e-05 | 2.564e-05
| 576 | 0.50561 | 0.93468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50561 | 0 | -1.0416e-05 | 2.3983e-05
| 577 | 0.46721 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46721 | 0 | -9.6245e-06 | 2.2161e-05
| 578 | 0.42837 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42837 | 0 | -8.8243e-06 | 2.0319e-05
| 579 | 0.39016 | 0.98894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39016 | 0 | -8.0373e-06 | 1.8506e-05
| 580 | 0.35694 | 0.99413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35694 | 0 | -7.353e-06 | 1.6931e-05
| 581 | 0.32702 | 0.99971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32702 | 0 | -6.7367e-06 | 1.5512e-05
| 582 | 0.29145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29145 | 0 | -6.0038e-06 | 1.3824e-05
| 583 | 0.25994 | 0.99188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25994 | 0 | -5.3547e-06 | 1.233e-05
| 584 | 0.23703 | 0.98341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98341 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23703 | 0 | -4.8829e-06 | 1.1243e-05
| 585 | 0.21446 | 0.96712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21446 | 0 | -4.4179e-06 | 1.0172e-05
| 586 | 0.19018 | 0.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19018 | 0 | -3.9177e-06 | 9.0209e-06
| 587 | 0.16708 | 0.92892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16708 | 0 | -3.4418e-06 | 7.9251e-06
| 588 | 0.14828 | 0.90646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90646 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.074142 | 0 | -1.5273e-06 | 3.5168e-06
| 589 | 0.12759 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 | 0.11237 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 | 0 | 0.83038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 | 0 | 0.80043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 | 0 | 0.77078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 | 0 | 0.74307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.74307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 | 0 | 0.71119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 | 0 | 0.68292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 | 0 | 0.65492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 | 0 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 | 0 | 0.60072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0 | 0.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 | 0 | 0.54595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 | 0 | 0.49413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 | 0 | 0.47231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.23616 | 0 | 0
| 605 | 0 | 0.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4507 | 0 | 0
| 606 | 0 | 0.43128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43128 | 0 | 0
| 607 | 0 | 0.41127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41127 | 0 | 0
| 608 | 0 | 0.39245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.39245 | 0 | 0
| 609 | 0 | 0.37358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37358 | 0 | 0
| 610 | 0 | 0.35651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35651 | 0 | 0
| 611 | 0 | 0.34041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34041 | 0 | 0
| 612 | 0 | 0.32653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32653 | 0 | 0
| 613 | 0 | 0.31252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.31252 | 0 | 0
| 614 | 0 | 0.29959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29959 | 0 | 0
| 615 | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2875 | 0 | 0
| 616 | 0 | 0.27673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27673 | 0 | 0
| 617 | 0 | 0.26587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26587 | 0 | 0
| 618 | 0 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2549 | 0 | 0
| 619 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24731 | 0 | 0
| 620 | 0 | 0.23715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23715 | 0 | 0
| 621 | 0 | 0.23043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23043 | 0 | 0
| 622 | 0 | 0.22383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22383 | 0 | 0
| 623 | 0 | 0.21635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.21635 | 0 | 0
| 624 | 0 | 0.20945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.10472 | 0 | 0
| 625 | 0 | 0.20217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 | 0 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 | 0 | 0.17696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 | 0 | 0.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 | 0 | 0.16829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 | 0 | 0.16343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 | 0 | 0.15225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 | 0 | 0.14837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 | 0 | 0.13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 | 0 | 0.13449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 | 0 | 0.12782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 | 0 | 0.12471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 | 0 | 0.11949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 | 0 | 0.10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 | 0 | 0.10157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 | 0 | 0.096875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 | 0 | 0.093746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 | 0 | 0.090014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 | 0 | 0.087805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 | 0 | 0.083674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 | 0 | 0.082616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 | 0 | 0.079883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 | 0 | 0.076669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 | 0 | 0.073824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 | 0 | 0.072236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 | 0 | 0.070454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 | 0 | 0.06685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 | 0 | 0.065046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 | 0 | 0.062508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 | 0 | 0.060802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 | 0 | 0.058115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 | 0 | 0.056022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 | 0 | 0.052838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 | 0 | 0.052195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 | 0 | 0.050051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 | 0 | 0.047306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 | 0 | 0.045864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 | 0 | 0.044442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 | 0 | 0.041593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 | 0 | 0.040103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 | 0 | 0.038595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 | 0 | 0.035786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 | 0 | 0.034726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 | 0 | 0.033461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 | 0 | 0.032215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 | 0 | 0.030272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 | 0 | 0.028364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 | 0 | 0.027792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 | 0 | 0.02643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 | 0 | 0.025452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 | 0 | 0.024014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 | 0 | 0.022865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 | 0 | 0.020809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 | 0 | 0.020501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 | 0 | 0.020312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 | 0 | 0.018749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 | 0 | 0.017786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 | 0 | 0.016933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 | 0 | 0.016141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 | 0 | 0.015322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 | 0 | 0.013859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 | 0 | 0.014182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 | 0 | 0.01336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 | 0 | 0.013216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 | 0 | 0.012269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 | 0 | 0.011964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 | 0 | 0.011413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 | 0 | 0.011172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 | 0 | 0.010627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 | 0 | 0.0098895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Re
ROX |  | assay |  |  |  |  | em efficiency |  | 0 |  |  |  | em efficiency |  | 9.2155e-05 |  |  |  | em efficiency |  | 0.14204 |  |  |  | em efficiency |  | 0.25557
extinction |  | 82000 | (Promega) |  |  |  | ex efficiency |  | 6.6211e-06 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00012027 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00025422 |  |  |  | ex efficiency |  | 0.00059067
QE |  | 0.7 | (Promega) |  |  |  | efficiency |  | 0 |  |  |  | efficiency |  | 1.1083e-08 |  |  |  | efficiency |  | 3.6111e-05 |  |  |  | efficiency |  | 0.00015096
max | 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.118 | 0 | 0 | 4.4558e-06 | 1 | 1 | 0.20342 | 0.0047156 | 0 | 7.6815e-06 | 1 | 1 | 0.36593 | 0.84146 | 0 | 1.3818e-05 | 1 | 1 | 0.9954 | 0.99165 | 0 | 3.7588e-05
min | 400 | 0.07052 | 0.00040674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9351e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3361e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0012e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6325e-05 | 0
sum |  |  | 44.9912 | 20 | 20 | 0.17534 | 0 | -2.8755e-06 | 6.6211e-06 | 20 | 20 | 3.1848 | 0.0059231 | -5.2231e-05 | 0.00012027 | 20 | 20 | 6.7322 | 9.1296 | -0.00011041 | 0.00025422 | 20 | 20 | 15.6419 | 16.4266 | -0.00025653 | 0.00059067
peak x | 496 | 0 | 0 | 481 | 517 |  |  |  |  | 506 | 542 |  |  |  |  | 541 | 577 |  |  |  |  | 568.5 | 604.5
peak m | 522 | 0.17918 | 0 | 501 | 537 |  |  |  |  | 526 | 562 |  |  |  |  | 561 | 597 |  |  |  |  | 588.5 | 624.5
crossover | 509
| wl | ROX ax | ROX am | FAM fx | FAM fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | JOE fx | JOE fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | TAMRA fx | TAMRA fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T | ROX fx | ROX fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T
| 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0.118 |  | 1 | 0 | 0.118 | 0 | -1.9351e-06 | 4.4558e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0.11468 |  | 0.5 | 0 | 0.05734 | 0 | -9.4038e-07 | 2.1653e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0.12147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.11635 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.11957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.12858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.12933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.064663 | 0 | -1.0605e-06 | 2.4418e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0.13695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13695 | 0 | -2.246e-06 | 5.1717e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0.13515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13515 | 0 | -2.2165e-06 | 5.1036e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0.13802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13802 | 0 | -2.2635e-06 | 5.2118e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0.13055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13055 | 0 | -2.141e-06 | 4.9298e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0.13927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13927 | 0 | -2.284e-06 | 5.2592e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0.13969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13969 | 0 | -2.2909e-06 | 5.275e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0.15009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15009 | 0 | -2.4614e-06 | 5.6676e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0.14764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14764 | 0 | -2.4213e-06 | 5.5752e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0.14931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14931 | 0 | -2.4487e-06 | 5.6384e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0.14986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14986 | 0 | -2.4577e-06 | 5.6591e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0.15919 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15919 | 0 | -2.6108e-06 | 6.0115e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 | 0.16322 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16322 | 0 | -2.6768e-06 | 6.1635e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 0.15565 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15565 | 0 | -2.5527e-06 | 5.8778e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 | 0.17516 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17516 | 0 | -2.8726e-06 | 6.6144e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 | 0.17806 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17806 | 0 | -2.9201e-06 | 6.7238e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 | 0.17918 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17918 | 0 | -2.9386e-06 | 6.7663e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 | 0.18771 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18771 | 0 | -3.0785e-06 | 7.0884e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 | 0.19437 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19437 | 0 | -3.1877e-06 | 7.34e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 | 0.20342 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20342 | 0 | -3.3361e-06 | 7.6815e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 | 0.21539 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1077 | 0 | -1.7662e-06 | 4.0668e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 | 0.22041 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0.22209 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0.24677 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0.25102 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 | 0.25868 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 | 0.27043 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 | 0.28141 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 | 0.30117 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 | 0.29743 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 | 0.30574 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 | 0.31774 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 | 0.3254 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0.32618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0.34343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0.34378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.17189 | 0 | -2.819e-06 | 6.491e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 | 0.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3471 | 0 | -5.6924e-06 | 1.3107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 | 0.34224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34224 | 0 | -5.6127e-06 | 1.2924e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 | 0.35038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35038 | 0 | -5.7463e-06 | 1.3231e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 | 0.3565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3565 | 0 | -5.8465e-06 | 1.3462e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 | 0.36068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36068 | 0 | -5.9152e-06 | 1.362e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 | 0.35128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35128 | 0 | -5.761e-06 | 1.3265e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 | 0.35933 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35933 | 0 | -5.893e-06 | 1.3569e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 | 0.3574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3574 | 0 | -5.8613e-06 | 1.3496e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 | 0.35074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 | 0.35428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35428 | 0 | -5.8101e-06 | 1.3378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 | 0.34864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34864 | 0 | -5.7178e-06 | 1.3166e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 | 0.34687 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34687 | 0 | -5.6887e-06 | 1.3099e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | -5.7399e-06 | 1.3217e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 | 0.35592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35592 | 0 | -5.837e-06 | 1.344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 | 0.35296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35296 | 0 | -5.7885e-06 | 1.3328e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 | 0.35202 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35202 | 0 | -5.7732e-06 | 1.3293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 | 0.35299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35299 | 0 | -5.789e-06 | 1.333e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 | 0.36355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36355 | 0 | -5.9621e-06 | 1.3728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 | 0.36593 | 0.00040674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00040674 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36593 | 0 | -6.0012e-06 | 1.3818e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 | 0.38456 | 0.0047156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0047156 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.19228 | 0 | -3.1534e-06 | 7.261e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 | 0.39036 | 0.0016015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.00080076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 | 0.40719 | 0.0040547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 | 0.42225 | 0.0088465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | 0.43889 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 | 0.46059 | 0.011071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 | 0.46268 | 0.013511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 | 0.50494 | 0.017401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25247 | 0 | -4.1405e-06 | 9.5338e-06
| 569 | 0.53484 | 0.015939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53484 | 0 | -8.7714e-06 | 2.0197e-05
| 570 | 0.54923 | 0.023591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54923 | 0 | -9.0074e-06 | 2.074e-05
| 571 | 0.57955 | 0.031408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57955 | 0 | -9.5046e-06 | 2.1885e-05
| 572 | 0.60092 | 0.034077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60092 | 0 | -9.8551e-06 | 2.2692e-05
| 573 | 0.6398 | 0.047881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6398 | 0 | -1.0493e-05 | 2.416e-05
| 574 | 0.66433 | 0.055532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66433 | 0 | -1.0895e-05 | 2.5086e-05
| 575 | 0.70694 | 0.07428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70694 | 0 | -1.1594e-05 | 2.6695e-05
| 576 | 0.73575 | 0.086444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73575 | 0 | -1.2066e-05 | 2.7783e-05
| 577 | 0.77083 | 0.10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.054007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77083 | 0 | -1.2642e-05 | 2.9108e-05
| 578 | 0.79446 | 0.12346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79446 | 0 | -1.3029e-05 | 3e-05
| 579 | 0.83289 | 0.14729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14729 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83289 | 0 | -1.3659e-05 | 3.1451e-05
| 580 | 0.85413 | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85413 | 0 | -1.4008e-05 | 3.2254e-05
| 581 | 0.88432 | 0.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88432 | 0 | -1.4503e-05 | 3.3394e-05
| 582 | 0.90988 | 0.23564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.23564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90988 | 0 | -1.4922e-05 | 3.4359e-05
| 583 | 0.92713 | 0.26639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92713 | 0 | -1.5205e-05 | 3.501e-05
| 584 | 0.94596 | 0.30601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30601 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.94596 | 0 | -1.5514e-05 | 3.5721e-05
| 585 | 0.97261 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.97261 | 0 | -1.5951e-05 | 3.6727e-05
| 586 | 0.99179 | 0.38838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38838 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99179 | 0 | -1.6265e-05 | 3.7452e-05
| 587 | 0.9954 | 0.43535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9954 | 0 | -1.6325e-05 | 3.7588e-05
| 588 | 0.99726 | 0.47992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47992 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.49863 | 0 | -8.1776e-06 | 1.8829e-05
| 589 | 0.99961 | 0.53124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 | 1 | 0.58288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 | 0.98159 | 0.63034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 | 0.95784 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 | 0.93634 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 | 0.90576 | 0.76225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 | 0.85452 | 0.80147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 | 0.83405 | 0.84146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.84146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 | 0.78168 | 0.86867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 | 0.73546 | 0.89924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 | 0.69387 | 0.93214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0.64296 | 0.95586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 | 0.59954 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 | 0.54881 | 0.98156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 | 0.4977 | 0.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 | 0.44935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 605 | 0.4106 | 0.99165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99165 | 0 | 0
| 606 | 0.37246 | 0.98983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98983 | 0 | 0
| 607 | 0.33348 | 0.98311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98311 | 0 | 0
| 608 | 0.30229 | 0.96445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96445 | 0 | 0
| 609 | 0.27278 | 0.95579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95579 | 0 | 0
| 610 | 0.24635 | 0.93726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.93726 | 0 | 0
| 611 | 0.21246 | 0.92038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.92038 | 0 | 0
| 612 | 0.19582 | 0.88881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88881 | 0 | 0
| 613 | 0.17419 | 0.86568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86568 | 0 | 0
| 614 | 0.15726 | 0.84201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.84201 | 0 | 0
| 615 | 0.13872 | 0.81291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81291 | 0 | 0
| 616 | 0.11941 | 0.78843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78843 | 0 | 0
| 617 | 0.10602 | 0.76132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76132 | 0 | 0
| 618 | 0.091763 | 0.72924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.72924 | 0 | 0
| 619 | 0.080498 | 0.70438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70438 | 0 | 0
| 620 | 0.07052 | 0.66968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.66968 | 0 | 0
| 621 |  | 0.64531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64531 | 0 | 0
| 622 |  | 0.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6152 | 0 | 0
| 623 |  | 0.58251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58251 | 0 | 0
| 624 |  | 0.55731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.27865 | 0 | 0
| 625 |  | 0.53055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 |  | 0.49721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 |  | 0.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 |  | 0.45125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 |  | 0.42015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 |  | 0.39869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 |  | 0.37782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 |  | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 |  | 0.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 |  | 0.31479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 |  | 0.29336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 |  | 0.28051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 |  | 0.26719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 |  | 0.24979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 |  | 0.23445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 |  | 0.22548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 |  | 0.21561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 |  | 0.20221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 |  | 0.19382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 |  | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 |  | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 |  | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 |  | 0.16408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 |  | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 |  | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 |  | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  | 0.14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  | 0.14452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  | 0.13938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  | 0.13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  | 0.13514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  | 0.13758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  | 0.12752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  | 0.12801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  | 0.12362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  | 0.12427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  | 0.11175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  | 0.10608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  | 0.099854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  | 0.099473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  | 0.094935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  | 0.091096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  | 0.088414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  | 0.083991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  | 0.079021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  | 0.073734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  | 0.069272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  | 0.068433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  | 0.062358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  | 0.061837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  | 0.057985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  | 0.054452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  | 0.051656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  | 0.047906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  | 0.047715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  | 0.046139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  | 0.040229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  | 0.039085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  | 0.037763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  | 0.033785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  | 0.032552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  | 0.02884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  | 0.027073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  | 0.026196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  | 0.024061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | 0.023616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  | 0.020121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  | 0.019053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  | 0.018074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  | 0.017985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  | 0.017566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  | 0.015011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  | 0.014808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  | 0.012316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  | 0.011783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  | 0.012266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  | 0.011427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  | 0.0099269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  | 0.0092914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  | 0.0094948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  | 0.0072196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  | 0.0085923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  | 0.0079441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FAM
FAM |  | dye |  |  | assay
extinction |  | 78000
QE |  | 0.9
max | 550 | 1 | 1 | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.592e-05
min | 400 | -0.00042 | 0.0068838 | 400 | 0.022439 | -0.023854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56e-05 | 0
sum |  |  | 53.3562 |  |  | 49.738 | 20 | 20 | 16.4449 | 17.765 | -0.00025654 | 0.0005907
peak x | 492 | 1 | 0.1157 | 496 | 1 | 0.16475 | 481 | 517
peak m | 518 | 0.075533 | 1 | 522 | 0.1638 | 1 | 501 | 537
crossover | 505 |  |  | 509
| wl | dx | dm | wl | FAM ax | FAM am | FAM fx | FAM fm | ax*fx | am*fm | A | 1-T
| 400 | 0.019058 |  | 400 | 0.025281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 | 0.019058 |  | 401 | 0.024458 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0.019339 |  | 402 | 0.025428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0.019619 |  | 403 | 0.022439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0.020179 |  | 404 | 0.022577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 | 0.02074 |  | 405 | 0.023646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 | 0.02088 |  | 406 | 0.023012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 | 0.0213 |  | 407 | 0.022484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 | 0.021861 |  | 408 | 0.024934 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 | 0.022281 |  | 409 | 0.024941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 0.022842 |  | 410 | 0.024009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 | 0.023683 |  | 411 | 0.026359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 | 0.024243 |  | 412 | 0.026179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 | 0.025364 |  | 413 | 0.026452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 | 0.026485 |  | 414 | 0.027129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 | 0.027466 |  | 415 | 0.025705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 | 0.029008 |  | 416 | 0.028658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 | 0.030409 |  | 417 | 0.029215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 | 0.031951 |  | 418 | 0.033054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 | 0.034053 |  | 419 | 0.03607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 | 0.035734 |  | 420 | 0.035935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 | 0.037556 |  | 421 | 0.035941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 | 0.040499 |  | 422 | 0.038093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 | 0.042741 |  | 423 | 0.039905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 | 0.044983 |  | 424 | 0.041883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 | 0.048487 |  | 425 | 0.042918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 | 0.051009 |  | 426 | 0.043753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 | 0.053672 |  | 427 | 0.047732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 | 0.057735 |  | 428 | 0.051375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 | 0.060818 |  | 429 | 0.051911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 | 0.064041 |  | 430 | 0.054081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 0.068386 |  | 431 | 0.054954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 | 0.071749 |  | 432 | 0.059294 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 | 0.075112 |  | 433 | 0.061331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 | 0.080017 |  | 434 | 0.064376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 | 0.0838 |  | 435 | 0.069645 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 | 0.087584 |  | 436 | 0.071001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 | 0.09347 |  | 437 | 0.074089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 | 0.097954 |  | 438 | 0.07699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 | 0.10272 |  | 439 | 0.083542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 | 0.11015 |  | 440 | 0.087377 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 | 0.11589 |  | 441 | 0.091218 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 0.12206 |  | 442 | 0.094841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | 0.13145 |  | 443 | 0.10141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 | 0.13901 |  | 444 | 0.1085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 | 0.147 |  | 445 | 0.11119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 | 0.15905 |  | 446 | 0.11899 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 | 0.16858 |  | 447 | 0.12896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 | 0.17853 |  | 448 | 0.13571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 | 0.19268 |  | 449 | 0.14567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0.20348 |  | 450 | 0.1557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0.21455 |  | 451 | 0.16214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0.2301 |  | 452 | 0.17599 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0.24173 |  | 453 | 0.18541 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0.25336 |  | 454 | 0.19296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0.26934 |  | 455 | 0.201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0.28111 |  | 456 | 0.21351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0.29274 |  | 457 | 0.22191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0.30802 |  | 458 | 0.23302 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0.31881 |  | 459 | 0.24385 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0.32932 |  | 460 | 0.25947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0.34291 |  | 461 | 0.26829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0.35244 |  | 462 | 0.28564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0.36155 |  | 463 | 0.29873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0.37388 |  | 464 | 0.31803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0.38285 |  | 465 | 0.33509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0.3921 |  | 466 | 0.35017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0.40485 |  | 467 | 0.36795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0.4148 |  | 468 | 0.38234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0.42559 |  | 469 | 0.39816 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0.44156 |  | 470 | 0.41024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0.4546 |  | 471 | 0.42355 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0.46903 |  | 472 | 0.42948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0.49159 |  | 473 | 0.43151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0.51023 |  | 474 | 0.43456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0.53097 |  | 475 | 0.43998 | -0.023854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0.56236 |  | 476 | 0.44641 | -0.019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0.58814 |  | 477 | 0.4523 | -0.016166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0.61547 |  | 478 | 0.46328 | -0.014756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0.65569 |  | 479 | 0.47625 | -0.012084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0.68652 | 0.0097643 | 480 | 0.49705 | -0.011555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0.71833 | 0.010686 | 481 | 0.52101 | -0.0090571 | 0.5 | 0 | 0.26051 | 0 | -4.0639e-06 | 9.3574e-06
| 482 | 0.76345 | 0.013449 | 482 | 0.54973 | -0.0080499 | 1 | 0 | 0.54973 | 0 | -8.5758e-06 | 1.9746e-05
| 483 | 0.79638 | 0.016773 | 483 | 0.58453 | -0.0041919 | 1 | 0 | 0.58453 | 0 | -9.1187e-06 | 2.0996e-05
| 484 | 0.82862 | 0.021695 | 484 | 0.61298 | -0.0010376 | 1 | 0 | 0.61298 | 0 | -9.5625e-06 | 2.2018e-05
| 485 | 0.8701 | 0.0268 | 485 | 0.64916 | 0.0033281 | 1 | 0 | 0.64916 | 0 | -1.0127e-05 | 2.3318e-05
| 486 | 0.89812 | 0.03391 | 486 | 0.68297 | 0.0077546 | 1 | 0 | 0.68297 | 0 | -1.0654e-05 | 2.4532e-05
| 487 | 0.92377 | 0.04175 | 487 | 0.71995 | 0.014695 | 1 | 0 | 0.71995 | 0 | -1.1231e-05 | 2.5861e-05
| 488 | 0.95404 | 0.051048 | 488 | 0.75468 | 0.022331 | 1 | 0 | 0.75468 | 0 | -1.1773e-05 | 2.7108e-05
| 489 | 0.97197 | 0.063627 | 489 | 0.78635 | 0.03236 | 1 | 0 | 0.78635 | 0 | -1.2267e-05 | 2.8246e-05
| 490 | 0.98599 | 0.078667 | 490 | 0.82617 | 0.044174 | 1 | 0 | 0.82617 | 0 | -1.2888e-05 | 2.9676e-05
| 491 | 0.99748 | 0.095801 | 491 | 0.86012 | 0.056333 | 1 | 0 | 0.86012 | 0 | -1.3418e-05 | 3.0895e-05
| 492 | 1 | 0.1157 | 492 | 0.89729 | 0.069438 | 1 | 0 | 0.89729 | 0 | -1.3998e-05 | 3.2231e-05
| 493 | 0.9972 | 0.14002 | 493 | 0.93248 | 0.092189 | 1 | 0 | 0.93248 | 0 | -1.4547e-05 | 3.3494e-05
| 494 | 0.98402 | 0.1682 | 494 | 0.96316 | 0.11444 | 1 | 0 | 0.96316 | 0 | -1.5025e-05 | 3.4597e-05
| 495 | 0.96777 | 0.20008 | 495 | 0.98362 | 0.13759 | 1 | 0 | 0.98362 | 0 | -1.5344e-05 | 3.5331e-05
| 496 | 0.94591 | 0.23545 | 496 | 1 | 0.16475 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.56e-05 | 3.592e-05
| 497 | 0.90709 | 0.27359 | 497 | 0.99538 | 0.1941 | 1 | 0 | 0.99538 | 0 | -1.5528e-05 | 3.5754e-05
| 498 | 0.87318 | 0.31926 | 498 | 0.98567 | 0.22521 | 1 | 0 | 0.98567 | 0 | -1.5377e-05 | 3.5405e-05
| 499 | 0.83492 | 0.36188 | 499 | 0.97374 | 0.26302 | 1 | 0 | 0.97374 | 0 | -1.519e-05 | 3.4976e-05
| 500 | 0.77578 | 0.40545 | 500 | 0.95868 | 0.30178 | 1 | 0 | 0.95868 | 0 | -1.4955e-05 | 3.4436e-05
| 501 | 0.72912 | 0.45515 | 501 | 0.93554 | 0.3423 | 0.5 | 0 | 0.46777 | 0 | -7.2972e-06 | 1.6802e-05
| 502 | 0.68063 | 0.50835 | 502 | 0.91074 | 0.38712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.61197 | 0.55857 | 503 | 0.8842 | 0.43313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.56194 | 0.60935 | 504 | 0.85165 | 0.47904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.51345 | 0.66088 | 505 | 0.81558 | 0.53257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.44955 | 0.71626 | 506 | 0.77747 | 0.58321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0.40555 | 0.76167 | 507 | 0.73484 | 0.63023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0.36407 | 0.80498 | 508 | 0.69315 | 0.67626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0.31082 | 0.85342 | 509 | 0.64584 | 0.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0.27536 | 0.88336 | 510 | 0.59958 | 0.76699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0.24243 | 0.91541 | 511 | 0.55462 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0.20207 | 0.93229 | 512 | 0.51012 | 0.84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0.17615 | 0.96237 | 513 | 0.46629 | 0.88006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0.15303 | 0.97302 | 514 | 0.42291 | 0.90837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0.12556 | 0.98367 | 515 | 0.37912 | 0.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0.10832 | 0.99518 | 516 | 0.34147 | 0.96041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0.093189 | 0.99499 | 517 | 0.30722 | 0.98246 | 0 | 0.5 | 0 | 0.49123 | 0 | 0
| 518 | 0.075533 | 1 | 518 | 0.27312 | 0.98973 | 0 | 1 | 0 | 0.98973 | 0 | 0
| 519 | 0.064322 | 0.99288 | 519 | 0.24188 | 0.99565 | 0 | 1 | 0 | 0.99565 | 0 | 0
| 520 | 0.054933 | 0.98121 | 520 | 0.21304 | 0.99941 | 0 | 1 | 0 | 0.99941 | 0 | 0
| 521 | 0.044423 | 0.97538 | 521 | 0.18651 | 0.99839 | 0 | 1 | 0 | 0.99839 | 0 | 0
| 522 | 0.037976 | 0.95421 | 522 | 0.1638 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 523 | 0.032371 | 0.93525 | 523 | 0.14091 | 0.98984 | 0 | 1 | 0 | 0.98984 | 0 | 0
| 524 | 0.026065 | 0.92389 | 524 | 0.12268 | 0.97285 | 0 | 1 | 0 | 0.97285 | 0 | 0
| 525 | 0.022141 | 0.90495 | 525 | 0.10589 | 0.96177 | 0 | 1 | 0 | 0.96177 | 0 | 0
| 526 | 0.018778 | 0.8918 | 526 | 0.091313 | 0.93916 | 0 | 1 | 0 | 0.93916 | 0 | 0
| 527 | 0.015135 | 0.86415 | 527 | 0.078472 | 0.92202 | 0 | 1 | 0 | 0.92202 | 0 | 0
| 528 | 0.012752 | 0.84014 | 528 | 0.067322 | 0.9009 | 0 | 1 | 0 | 0.9009 | 0 | 0
| 529 | 0.01079 | 0.81726 | 529 | 0.056998 | 0.87481 | 0 | 1 | 0 | 0.87481 | 0 | 0
| 530 | 0.0085482 | 0.79222 | 530 | 0.046563 | 0.85161 | 0 | 1 | 0 | 0.85161 | 0 | 0
| 531 | 0.0074271 | 0.77163 | 531 |  | 0.82034 | 0 | 1 | 0 | 0.82034 | 0 | 0
| 532 | 0.0061659 | 0.74593 | 532 |  | 0.79521 | 0 | 1 | 0 | 0.79521 | 0 | 0
| 533 | 0.0047646 | 0.72501 | 533 |  | 0.76826 | 0 | 1 | 0 | 0.76826 | 0 | 0
| 534 | 0.0040639 | 0.69888 | 534 |  | 0.7465 | 0 | 1 | 0 | 0.7465 | 0 | 0
| 535 | 0.0033632 | 0.6742 | 535 |  | 0.718 | 0 | 1 | 0 | 0.718 | 0 | 0
| 536 | 0.0023823 | 0.65948 | 536 |  | 0.69419 | 0 | 1 | 0 | 0.69419 | 0 | 0
| 537 | 0.0018217 | 0.63816 | 537 |  | 0.67022 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33511 | 0 | 0
| 538 | 0.0014013 | 0.62031 | 538 |  | 0.64647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0.000841 | 0.59922 | 539 |  | 0.62617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0.000701 | 0.58398 | 540 |  | 0.60334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0.000561 | 0.56744 | 541 |  | 0.57911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 | 0.00028027 | 0.55189 | 542 |  | 0.55961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 | 0.00028027 | 0.5352 | 543 |  | 0.54082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 | 0 | 0.52376 | 544 |  | 0.52014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 | -0.00014 | 0.50777 | 545 |  | 0.50255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 | -0.00028027 | 0.49789 | 546 |  | 0.48688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 | -0.00028027 | 0.48179 | 547 |  | 0.46823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 | -0.00042 | 0.47106 | 548 |  | 0.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 | -0.00042 | 0.45836 | 549 |  | 0.43818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 | -0.00042 | 0.44997 | 550 |  | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 |  | 0.43874 | 551 |  | 0.41034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 |  | 0.42867 | 552 |  | 0.39824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 |  | 0.41621 | 553 |  | 0.38577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 |  | 0.40786 | 554 |  | 0.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 |  | 0.396 | 555 |  | 0.36257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 |  | 0.38781 | 556 |  | 0.35107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 |  | 0.37896 | 557 |  | 0.33719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 |  | 0.36597 | 558 |  | 0.32563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 |  | 0.35751 | 559 |  | 0.31928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 |  | 0.34768 | 560 |  | 0.30861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 |  | 0.33872 | 561 |  | 0.29797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 |  | 0.32882 | 562 |  | 0.29164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 |  | 0.31984 | 563 |  | 0.28271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 |  | 0.30888 | 564 |  | 0.27286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 |  | 0.30082 | 565 |  | 0.26562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 |  | 0.29026 | 566 |  | 0.25681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 |  | 0.28218 | 567 |  | 0.24593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 |  | 0.27251 | 568 |  | 0.24152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 |  | 0.26445 | 569 |  | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 |  | 0.25372 | 570 |  | 0.22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 |  | 0.24539 | 571 |  | 0.21803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 |  | 0.2368 | 572 |  | 0.21092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 |  | 0.22747 | 573 |  | 0.20275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 |  | 0.22058 | 574 |  | 0.19584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 |  | 0.21118 | 575 |  | 0.19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 |  | 0.20532 | 576 |  | 0.17965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 |  | 0.19709 | 577 |  | 0.17498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 |  | 0.18961 | 578 |  | 0.16695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 |  | 0.18227 | 579 |  | 0.16379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 580 |  | 0.17548 | 580 |  | 0.15696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 581 |  | 0.16922 | 581 |  | 0.14945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 582 |  | 0.16162 | 582 |  | 0.14292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583 |  | 0.15554 | 583 |  | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584 |  | 0.14895 | 584 |  | 0.13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 585 |  | 0.14421 | 585 |  | 0.12754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 586 |  | 0.13885 | 586 |  | 0.12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587 |  | 0.13298 | 587 |  | 0.12119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 588 |  | 0.12787 | 588 |  | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589 |  | 0.12446 | 589 |  | 0.10878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 |  | 0.11881 | 590 |  | 0.10719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 |  | 0.11444 | 591 |  | 0.10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 |  | 0.11084 | 592 |  | 0.098009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 |  | 0.10569 | 593 |  | 0.094879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 |  | 0.10183 | 594 |  | 0.090547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 |  | 0.098708 | 595 |  | 0.087122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 |  | 0.094563 | 596 |  | 0.081765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 |  | 0.091195 | 597 |  | 0.080405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 |  | 0.087827 | 598 |  | 0.079362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 |  | 0.084718 | 599 |  | 0.072995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 0.081868 | 600 |  | 0.071588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 |  | 0.079278 | 601 |  | 0.070887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 |  | 0.075392 | 602 |  | 0.067835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 |  | 0.073578 | 603 |  | 0.065169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 |  | 0.070991 | 604 |  | 0.061606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 |  | 0.068642 | 605 |  | 0.06178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 |  | 0.065771 | 606 |  | 0.056432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 |  | 0.063422 | 607 |  | 0.057423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 |  | 0.061334 | 608 |  | 0.053471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 |  | 0.058463 | 609 |  | 0.052902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 |  | 0.056636 | 610 |  | 0.050717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611 |  | 0.055212 | 611 |  | 0.048636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 612 |  | 0.053372 | 612 |  | 0.047665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 613 |  | 0.051269 | 613 |  | 0.046296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 614 |  | 0.049691 | 614 |  | 0.044858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 615 |  | 0.047935 | 615 |  | 0.042565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 616 |  | 0.046081 | 616 |  | 0.041392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 617 |  | 0.045081 | 617 |  | 0.038886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 618 |  | 0.043214 | 618 |  | 0.039065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 619 |  | 0.040813 | 619 |  | 0.036499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620 |  | 0.039495 | 620 |  | 0.034802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621 |  | 0.038689 | 621 |  | 0.033182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622 |  | 0.0368 | 622 |  | 0.033163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 623 |  | 0.035448 | 623 |  | 0.031035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 624 |  | 0.034881 | 624 |  | 0.029666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 625 |  | 0.033519 | 625 |  | 0.02854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 |  | 0.032108 | 626 |  | 0.027596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 |  | 0.030951 | 627 |  | 0.028477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 |  | 0.029846 | 628 |  | 0.025783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 |  | 0.029496 | 629 |  | 0.025913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 |  | 0.027178 | 630 |  | 0.023479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 |  | 0.027364 | 631 |  | 0.02205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 |  | 0.02613 | 632 |  | 0.022303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 |  | 0.02471 | 633 |  | 0.020449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 |  | 0.023733 | 634 |  | 0.019262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 |  | 0.023029 | 635 |  | 0.018426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 |  | 0.022603 | 636 |  | 0.017543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 |  | 0.022169 | 637 |  | 0.016497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 |  | 0.021141 | 638 |  | 0.016199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 |  | 0.020392 | 639 |  | 0.015206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 |  | 0.019037 | 640 |  | 0.014574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 |  | 0.018861 | 641 |  | 0.015081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 |  | 0.017777 | 642 |  | 0.013671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 |  | 0.017698 | 643 |  | 0.013909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 |  | 0.017195 | 644 |  | 0.01252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 |  | 0.016376 | 645 |  | 0.011839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 |  | 0.015856 | 646 |  | 0.010986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 |  | 0.015107 | 647 |  | 0.010614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 |  | 0.014883 | 648 |  | 0.010219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 |  | 0.013698 | 649 |  | 0.0096091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 |  | 0.013781 | 650 |  | 0.0098133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  | 0.012973 | 651 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  | 0.012724 | 652 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  | 0.012873 | 653 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  | 0.011952 | 654 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  | 0.011419 | 655 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  | 0.011484 | 656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  | 0.011614 | 657 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  | 0.01168 | 658 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  | 0.010073 | 659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  | 0.010185 | 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  | 0.010296 | 661 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  | 0.0092807 | 662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  | 0.0086589 | 663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  | 0.0087511 | 664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  | 0.0088432 | 665 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  | 0.008563 | 666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  | 0.0086513 | 667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  | 0.0079796 | 668 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  | 0.0072925 | 669 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  | 0.0073655 | 670 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  | 0.0074384 | 671 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  | 0.0071505 | 672 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  | 0.0072196 | 673 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  | 0.0068838 | 674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## JOE
6-JOE 6170 ph9 |  | dye
extinction
QE
max | 600 | 0.99938 | 0.99861 | 1 | 1 | 0.99938 | 0.99861
min | 400 | -0.00056269 | 0.005234 | 0 | 0 | 0 | 0
sum |  |  | 55.4501 | 20 | 20 | 17.754 | 18.6222
peak x | 520 | 0.99938 | 0.13734 | 506 | 542
peak m | 548 | 0.083911 | 0.99861 | 526 | 562
crossover | 534
| wl | JOE dx | JOE dm | JOE fx | JOE fm | ax*fx | am*fm
| 400 | 0.01691 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 | 0.016916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0.017015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0.01732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0.017338 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 | 0.017232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 | 0.01732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 | 0.017408 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 | 0.017455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 | 0.017695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 0.017971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 | 0.018135 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 | 0.018399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 | 0.018674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 | 0.018961 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 | 0.019319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 | 0.019624 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 | 0.020016 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 | 0.020362 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 | 0.020784 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 | 0.021095 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 | 0.0212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 | 0.021417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 | 0.021775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 | 0.022162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 | 0.022543 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 | 0.022941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 | 0.023445 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 | 0.023914 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 | 0.024518 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 | 0.025204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 0.025708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 | 0.026464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 | 0.027349 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 | 0.02831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 | 0.029565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 | 0.030924 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 | 0.032284 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 | 0.03382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 | 0.035484 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 | 0.037419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 | 0.039535 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 0.041791 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | 0.044136 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 | 0.04665 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 | 0.049487 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 | 0.052224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 | 0.055091 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 | 0.057998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 | 0.060841 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0.063894 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0.066901 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0.070019 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0.073138 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0.076361 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0.079796 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0.083319 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0.086994 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0.090663 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0.094748 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0.099144 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0.10382 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0.10891 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0.11441 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0.12049 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0.12695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0.13401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0.14169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0.15017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0.15938 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0.16916 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0.17966 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0.19073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0.20229 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0.21435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0.22705 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0.23992 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0.25277 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0.26576 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0.27867 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0.29111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0.30315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 | 0.31479 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 | 0.3256 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 | 0.33537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 | 0.34451 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 | 0.35278 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 | 0.3604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 | 0.36758 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 | 0.37439 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 | 0.38095 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 | 0.38759 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 | 0.3944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 | 0.40169 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 | 0.40985 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | 0.41911 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 | 0.42941 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 0.44125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 | 0.45493 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 | 0.47058 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0.48831 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0.50825 | 0.005234 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0.53027 | 0.0060002 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.55446 | 0.0070231 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.58094 | 0.0084875 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.60977 | 0.010259 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.64041 | 0.012255 | 0.5 | 0 | 0.3202 | 0
| 507 | 0.6726 | 0.014558 | 1 | 0 | 0.6726 | 0
| 508 | 0.706 | 0.01747 | 1 | 0 | 0.706 | 0
| 509 | 0.74 | 0.021127 | 1 | 0 | 0.74 | 0
| 510 | 0.77453 | 0.025486 | 1 | 0 | 0.77453 | 0
| 511 | 0.80913 | 0.031047 | 1 | 0 | 0.80913 | 0
| 512 | 0.84315 | 0.037631 | 1 | 0 | 0.84315 | 0
| 513 | 0.87577 | 0.044642 | 1 | 0 | 0.87577 | 0
| 514 | 0.90591 | 0.053572 | 1 | 0 | 0.90591 | 0
| 515 | 0.9329 | 0.063339 | 1 | 0 | 0.9329 | 0
| 516 | 0.95622 | 0.074465 | 1 | 0 | 0.95622 | 0
| 517 | 0.9753 | 0.087941 | 1 | 0 | 0.9753 | 0
| 518 | 0.98924 | 0.10256 | 1 | 0 | 0.98924 | 0
| 519 | 0.99748 | 0.11905 | 1 | 0 | 0.99748 | 0
| 520 | 0.99938 | 0.13734 | 1 | 0 | 0.99938 | 0
| 521 | 0.99515 | 0.1588 | 1 | 0 | 0.99515 | 0
| 522 | 0.98486 | 0.18402 | 1 | 0 | 0.98486 | 0
| 523 | 0.9685 | 0.2112 | 1 | 0 | 0.9685 | 0
| 524 | 0.94623 | 0.23963 | 1 | 0 | 0.94623 | 0
| 525 | 0.91852 | 0.27048 | 1 | 0 | 0.91852 | 0
| 526 | 0.8858 | 0.30381 | 0.5 | 0 | 0.4429 | 0
| 527 | 0.84874 | 0.34021 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0.80815 | 0.37812 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0.76437 | 0.41713 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0.71774 | 0.46018 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 | 0.66959 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 | 0.62063 | 0.54797 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 | 0.57134 | 0.59221 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 | 0.52262 | 0.63612 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 | 0.47529 | 0.67874 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 | 0.42905 | 0.72392 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 | 0.38445 | 0.76481 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 | 0.34264 | 0.80377 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0.30375 | 0.83919 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0.26785 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0.23497 | 0.90317 | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 | 0.20513 | 0.9276 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4638
| 543 | 0.17838 | 0.94763 | 0 | 1 | 0 | 0.94763
| 544 | 0.15459 | 0.96621 | 0 | 1 | 0 | 0.96621
| 545 | 0.13346 | 0.98224 | 0 | 1 | 0 | 0.98224
| 546 | 0.11489 | 0.99177 | 0 | 1 | 0 | 0.99177
| 547 | 0.098412 | 0.99504 | 0 | 1 | 0 | 0.99504
| 548 | 0.083911 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 0.99861
| 549 | 0.071408 | 0.99514 | 0 | 1 | 0 | 0.99514
| 550 | 0.060606 | 0.99144 | 0 | 1 | 0 | 0.99144
| 551 | 0.051416 | 0.98242 | 0 | 1 | 0 | 0.98242
| 552 | 0.043608 | 0.97123 | 0 | 1 | 0 | 0.97123
| 553 | 0.036792 | 0.95736 | 0 | 1 | 0 | 0.95736
| 554 | 0.030913 | 0.94146 | 0 | 1 | 0 | 0.94146
| 555 | 0.025995 | 0.92448 | 0 | 1 | 0 | 0.92448
| 556 | 0.021992 | 0.90673 | 0 | 1 | 0 | 0.90673
| 557 | 0.018639 | 0.88686 | 0 | 1 | 0 | 0.88686
| 558 | 0.015732 | 0.86637 | 0 | 1 | 0 | 0.86637
| 559 | 0.013317 | 0.8439 | 0 | 1 | 0 | 0.8439
| 560 | 0.011078 | 0.82098 | 0 | 1 | 0 | 0.82098
| 561 | 0.0091906 | 0.80005 | 0 | 1 | 0 | 0.80005
| 562 | 0.0077663 | 0.77704 | 0 | 0.5 | 0 | 0.38852
| 563 | 0.0064709 | 0.75446 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 | 0.0053572 | 0.73251 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | 0.0044253 | 0.71256 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 | 0.0034816 | 0.69286 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 | 0.0028017 | 0.67227 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 | 0.0023445 | 0.65387 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 | 0.0018287 | 0.63408 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 | 0.0013715 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 | 0.0010492 | 0.59807 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 | 0.00080886 | 0.58104 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 | 0.00058027 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 | 0.00047477 | 0.54888 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 | 0.00028134 | 0.53462 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 | 5.8613e-06 | 0.52135 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 | -0.00022859 | 0.50856 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 | -0.00035168 | 0.4953 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 | -0.00035168 | 0.48255 | 0 | 0 | 0 | 0
| 580 | -0.00035168 | 0.47104 | 0 | 0 | 0 | 0
| 581 | -0.00042202 | 0.46039 | 0 | 0 | 0 | 0
| 582 | -0.00056269 | 0.44828 | 0 | 0 | 0 | 0
| 583 | -0.00046891 | 0.43678 | 0 | 0 | 0 | 0
| 584 | -0.00049235 | 0.42688 | 0 | 0 | 0 | 0
| 585 | -0.00052752 | 0.41591 | 0 | 0 | 0 | 0
| 586 | -0.00042788 | 0.4052 | 0 | 0 | 0 | 0
| 587 | -0.00045718 | 0.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
| 588 | -0.00052752 | 0.3843 | 0 | 0 | 0 | 0
| 589 | -0.0004396 | 0.37492 | 0 | 0 | 0 | 0
| 590 | -0.00031651 | 0.36429 | 0 | 0 | 0 | 0
| 591 | -0.00035168 | 0.35461 | 0 | 0 | 0 | 0
| 592 | -0.00031651 | 0.34473 | 0 | 0 | 0 | 0
| 593 | -0.00031651 | 0.3345 | 0 | 0 | 0 | 0
| 594 | -0.00027548 | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0
| 595 | -0.00017584 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | 0
| 596 | -0.00017584 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0
| 597 | -0.00029893 | 0.29851 | 0 | 0 | 0 | 0
| 598 | -0.00040443 | 0.29017 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 | -0.00045718 | 0.28009 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | 0.27142 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 |  | 0.26287 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 |  | 0.25461 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 |  | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 |  | 0.23787 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 |  | 0.22938 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 |  | 0.22035 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 |  | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 |  | 0.2056 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 |  | 0.19797 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 |  | 0.19072 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611 |  | 0.18441 | 0 | 0 | 0 | 0
| 612 |  | 0.17777 | 0 | 0 | 0 | 0
| 613 |  | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0
| 614 |  | 0.16555 | 0 | 0 | 0 | 0
| 615 |  | 0.16002 | 0 | 0 | 0 | 0
| 616 |  | 0.15424 | 0 | 0 | 0 | 0
| 617 |  | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0
| 618 |  | 0.1438 | 0 | 0 | 0 | 0
| 619 |  | 0.13893 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620 |  | 0.13429 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621 |  | 0.12903 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622 |  | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0
| 623 |  | 0.11982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 624 |  | 0.11665 | 0 | 0 | 0 | 0
| 625 |  | 0.11262 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 |  | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 |  | 0.10469 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 |  | 0.10093 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 |  | 0.097653 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 |  | 0.094305 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 |  | 0.090981 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 |  | 0.088432 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 |  | 0.085429 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 |  | 0.082937 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 |  | 0.080355 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 |  | 0.077697 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 |  | 0.07526 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 |  | 0.072454 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 |  | 0.070841 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 |  | 0.068239 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 |  | 0.065734 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 |  | 0.063449 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 |  | 0.061203 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 |  | 0.058861 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 |  | 0.056842 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 |  | 0.054969 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 |  | 0.053939 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 |  | 0.051673 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 |  | 0.049783 | 0 | 0 | 0 | 0

## TAMRA
|  | 5 TAMRA ph7 |  |  | 5-CTMR (MP C-6121) in methanol |  |  | assay
extinction | 0.7
QE | 89000
max |  | 1 | 0.99774 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
min |  | -0.000525 | 0.032704 |  | -0.0012871 | 0.0078069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sum |  |  | 56.7328 |  |  | 52.1833 |  |  | 46.6753 | 20 | 20 | 17.601 | 17.7617
peak x | 552 | 0.99958 | 0.27326 | 543 | 1 | 0.23778 | 557 | 1 | 0.22021 | 541 | 577
peak m | 576 | 0.22803 | 0.99774 | 567 | 0.20709 | 1 | 581 | 0.32702 | 0.99971 | 561 | 597
crossover | 564 |  |  | 555 |  |  | 569
| wl | d1x | d1m | wl | d2x | d2m | wl | TAMRA ax | TAMRA am | TAMRA fx | TAMRA fm | ax*fx | am*fm
| 400 | 0.04077 |  | 400 | 0.035534 |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 | 0.040782 |  | 401 | 0.035148 |  | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0.040888 |  | 402 | 0.034987 |  | 402 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0.040834 |  | 403 | 0.034892 |  | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0.040846 |  | 404 | 0.034183 |  | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 | 0.040556 |  | 405 | 0.033909 |  | 405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 | 0.040642 |  | 406 | 0.033361 |  | 406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 | 0.040138 |  | 407 | 0.033297 |  | 407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 | 0.03955 |  | 408 | 0.032554 |  | 408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 | 0.039272 |  | 409 | 0.032893 |  | 409 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 0.039207 |  | 410 | 0.032234 |  | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 | 0.038393 |  | 411 | 0.032393 |  | 411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 | 0.038308 |  | 412 | 0.031604 |  | 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 | 0.037741 |  | 413 | 0.031799 |  | 413 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 | 0.037623 |  | 414 | 0.031299 |  | 414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 | 0.037215 |  | 415 | 0.031056 |  | 415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 | 0.036863 |  | 416 | 0.030462 |  | 416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 | 0.036563 |  | 417 | 0.03043 |  | 417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 | 0.036187 |  | 418 | 0.029592 |  | 418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 | 0.035855 |  | 419 | 0.029544 |  | 419 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 | 0.035673 |  | 420 | 0.028463 |  | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 | 0.035203 |  | 421 | 0.027834 |  | 421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 | 0.034722 |  | 422 | 0.027385 |  | 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 | 0.03424 |  | 423 | 0.026708 |  | 423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 | 0.033864 |  | 424 | 0.025597 |  | 424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 | 0.033351 |  | 425 | 0.024274 |  | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 | 0.032666 |  | 426 | 0.023533 |  | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 | 0.032281 |  | 427 | 0.022341 |  | 427 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 | 0.031605 |  | 428 | 0.021375 |  | 428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 | 0.030814 |  | 429 | 0.020183 |  | 429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 | 0.030052 |  | 430 | 0.019524 |  | 430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 0.029347 |  | 431 | 0.018283 |  | 431 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 | 0.028565 |  | 432 | 0.017945 |  | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 | 0.027837 |  | 433 | 0.016818 |  | 433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 | 0.027001 |  | 434 | 0.016318 |  | 434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 | 0.02637 |  | 435 | 0.015545 |  | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 | 0.025502 |  | 436 | 0.014802 |  | 436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 | 0.024945 |  | 437 | 0.014095 |  | 437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 | 0.024057 |  | 438 | 0.013804 |  | 438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 | 0.023747 |  | 439 | 0.01295 |  | 439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 | 0.022934 |  | 440 | 0.012742 |  | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 | 0.022965 |  | 441 | 0.01242 |  | 441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 0.021949 |  | 442 | 0.012339 |  | 442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | 0.021787 |  | 443 | 0.011937 |  | 443 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 | 0.021167 |  | 444 | 0.012499 |  | 444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 | 0.021219 |  | 445 | 0.012289 |  | 445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 | 0.02091 |  | 446 | 0.012935 |  | 446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 | 0.021071 |  | 447 | 0.013129 |  | 447 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 | 0.021262 |  | 448 | 0.013981 |  | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 | 0.021562 |  | 449 | 0.014466 |  | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0.021637 |  | 450 | 0.014947 |  | 450 | 0.018155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0.022215 |  | 451 | 0.015545 |  | 451 | 0.016494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0.022772 |  | 452 | 0.016848 |  | 452 | 0.019245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0.023543 |  | 453 | 0.017718 |  | 453 | 0.022722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0.024324 |  | 454 | 0.01854 |  | 454 | 0.024045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0.025182 |  | 455 | 0.019844 |  | 455 | 0.021571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0.026113 |  | 456 | 0.021183 |  | 456 | 0.01748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0.027451 |  | 457 | 0.022681 |  | 457 | 0.024434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0.028596 |  | 458 | 0.024212 |  | 458 | 0.024875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0.030095 |  | 459 | 0.026 |  | 459 | 0.027323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0.031455 |  | 460 | 0.027722 |  | 460 | 0.02632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0.033458 |  | 461 | 0.029896 |  | 461 | 0.031077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0.035118 |  | 462 | 0.032667 |  | 462 | 0.033914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0.037559 |  | 463 | 0.034536 |  | 463 | 0.029693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0.039389 |  | 464 | 0.03705 |  | 464 | 0.032738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0.041756 |  | 465 | 0.039434 |  | 465 | 0.035774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0.043971 |  | 466 | 0.042236 |  | 466 | 0.037201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0.046926 |  | 467 | 0.044443 |  | 467 | 0.040946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0.0494 |  | 468 | 0.047229 |  | 468 | 0.043238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0.052333 |  | 469 | 0.049905 |  | 469 | 0.044674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0.055257 |  | 470 | 0.052466 |  | 470 | 0.046369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0.058254 |  | 471 | 0.055414 |  | 471 | 0.04995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0.061519 |  | 472 | 0.058088 |  | 472 | 0.051282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0.064421 |  | 473 | 0.061326 |  | 473 | 0.051861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0.067708 |  | 474 | 0.064562 |  | 474 | 0.05763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0.071145 |  | 475 | 0.067623 |  | 475 | 0.063149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0.074346 |  | 476 | 0.071344 |  | 476 | 0.060139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0.077784 |  | 477 | 0.075051 |  | 477 | 0.061661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0.081423 |  | 478 | 0.07882 |  | 478 | 0.062284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0.08515 |  | 479 | 0.082944 |  | 479 | 0.069895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0.088746 |  | 480 | 0.087195 |  | 480 | 0.076382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0.092643 |  | 481 | 0.092189 |  | 481 | 0.077411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 | 0.09636 |  | 482 | 0.096943 |  | 482 | 0.083639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 | 0.10073 |  | 483 | 0.10294 |  | 483 | 0.085922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 | 0.10478 |  | 484 | 0.10849 |  | 484 | 0.096587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 | 0.1092 |  | 485 | 0.1151 |  | 485 | 0.096492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 | 0.11363 |  | 486 | 0.12193 |  | 486 | 0.10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 | 0.11881 |  | 487 | 0.12956 |  | 487 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 | 0.12394 |  | 488 | 0.13747 |  | 488 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 | 0.12988 |  | 489 | 0.14656 |  | 489 | 0.12221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 | 0.13586 |  | 490 | 0.15561 |  | 490 | 0.12847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 | 0.14297 |  | 491 | 0.16532 |  | 491 | 0.13231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 | 0.1499 |  | 492 | 0.17558 |  | 492 | 0.14524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 | 0.15788 |  | 493 | 0.18639 |  | 493 | 0.14955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 | 0.16626 |  | 494 | 0.1972 |  | 494 | 0.15884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | 0.17529 |  | 495 | 0.20879 |  | 495 | 0.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 | 0.18489 |  | 496 | 0.22008 |  | 496 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 0.19494 |  | 497 | 0.23127 |  | 497 | 0.18435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 | 0.20552 |  | 498 | 0.2426 |  | 498 | 0.19104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 | 0.21694 |  | 499 | 0.25374 |  | 499 | 0.20819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0.22863 |  | 500 | 0.26521 |  | 500 | 0.21694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0.2409 |  | 501 | 0.27602 |  | 501 | 0.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0.25355 |  | 502 | 0.28653 |  | 502 | 0.23879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.26621 |  | 503 | 0.29696 |  | 503 | 0.24965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.27908 |  | 504 | 0.30682 |  | 504 | 0.26786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.29269 |  | 505 | 0.31647 |  | 505 | 0.28109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.30606 |  | 506 | 0.32538 |  | 506 | 0.29492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0.31944 |  | 507 | 0.33466 |  | 507 | 0.30799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0.33226 |  | 508 | 0.343 |  | 508 | 0.32662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0.34502 |  | 509 | 0.35112 |  | 509 | 0.34059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0.35701 |  | 510 | 0.35911 |  | 510 | 0.35947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0.36892 |  | 511 | 0.36759 |  | 511 | 0.37118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0.3797 |  | 512 | 0.37577 |  | 512 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0.39027 |  | 513 | 0.38486 |  | 513 | 0.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0.39933 |  | 514 | 0.3938 |  | 514 | 0.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0.40832 |  | 515 | 0.40386 |  | 515 | 0.42575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0.41622 |  | 516 | 0.41482 |  | 516 | 0.43526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0.42362 |  | 517 | 0.42695 |  | 517 | 0.44412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 | 0.43053 |  | 518 | 0.44057 |  | 518 | 0.45713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 0.4368 |  | 519 | 0.45612 |  | 519 | 0.46884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 | 0.44276 |  | 520 | 0.4725 |  | 520 | 0.47559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 | 0.44878 |  | 521 | 0.49104 |  | 521 | 0.47692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 | 0.45431 |  | 522 | 0.51184 |  | 522 | 0.48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 | 0.46068 |  | 523 | 0.53339 |  | 523 | 0.48691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 | 0.46746 |  | 524 | 0.55794 |  | 524 | 0.49403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 | 0.47424 |  | 525 | 0.58327 | 0.017968 | 525 | 0.49817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 | 0.48307 |  | 526 | 0.61041 | 0.019509 | 526 | 0.50015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 | 0.49243 |  | 527 | 0.63868 | 0.022428 | 527 | 0.50477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0.5028 |  | 528 | 0.66853 | 0.025944 | 528 | 0.50442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0.51507 |  | 529 | 0.69954 | 0.03059 | 529 | 0.51175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0.52838 |  | 530 | 0.73044 | 0.036241 | 530 | 0.51526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 | 0.54348 |  | 531 | 0.76225 | 0.042741 | 531 | 0.52145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 | 0.56043 |  | 532 | 0.79295 | 0.049935 | 532 | 0.52552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 | 0.57912 |  | 533 | 0.82463 | 0.058094 | 533 | 0.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 | 0.59913 |  | 534 | 0.85441 | 0.067649 | 534 | 0.54026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 | 0.62162 |  | 535 | 0.88332 | 0.078225 | 535 | 0.55349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 | 0.64495 |  | 536 | 0.90926 | 0.09059 | 536 | 0.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 | 0.67025 |  | 537 | 0.9335 | 0.1052 | 537 | 0.57805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 | 0.69564 |  | 538 | 0.95469 | 0.12108 | 538 | 0.59058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0.72364 |  | 539 | 0.97157 | 0.13955 | 539 | 0.60996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0.75124 | 0.069328 | 540 | 0.98546 | 0.15992 | 540 | 0.62631 | 0.014834 | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0.77927 | 0.075053 | 541 | 0.99488 | 0.18395 | 541 | 0.6493 | 0.01853 | 0.5 | 0 | 0.32465 | 0
| 542 | 0.80752 | 0.084749 | 542 | 0.99921 | 0.21028 | 542 | 0.66847 | 0.021899 | 1 | 0 | 0.66847 | 0
| 543 | 0.83524 | 0.095534 | 543 | 1 | 0.23778 | 543 | 0.70558 | 0.026253 | 1 | 0 | 0.70558 | 0
| 544 | 0.86279 | 0.10748 | 544 | 0.99518 | 0.26727 | 544 | 0.72783 | 0.030604 | 1 | 0 | 0.72783 | 0
| 545 | 0.88837 | 0.12216 | 545 | 0.98608 | 0.2998 | 545 | 0.75726 | 0.036225 | 1 | 0 | 0.75726 | 0
| 546 | 0.91289 | 0.13673 | 546 | 0.97165 | 0.33791 | 546 | 0.77903 | 0.042525 | 1 | 0 | 0.77903 | 0
| 547 | 0.93505 | 0.15467 | 547 | 0.9525 | 0.37434 | 547 | 0.81387 | 0.050922 | 1 | 0 | 0.81387 | 0
| 548 | 0.95534 | 0.17536 | 548 | 0.92819 | 0.41308 | 548 | 0.83645 | 0.05944 | 1 | 0 | 0.83645 | 0
| 549 | 0.97213 | 0.19575 | 549 | 0.90022 | 0.45463 | 549 | 0.8653 | 0.070975 | 1 | 0 | 0.8653 | 0
| 550 | 0.98563 | 0.21881 | 550 | 0.86701 | 0.49663 | 550 | 0.89262 | 0.08353 | 1 | 0 | 0.89262 | 0
| 551 | 0.99501 | 0.24443 | 551 | 0.83123 | 0.53999 | 551 | 0.91792 | 0.096683 | 1 | 0 | 0.91792 | 0
| 552 | 0.99958 | 0.27326 | 552 | 0.79254 | 0.58805 | 552 | 0.93697 | 0.11154 | 1 | 0 | 0.93697 | 0
| 553 | 1 | 0.3021 | 553 | 0.75157 | 0.63176 | 553 | 0.95962 | 0.12847 | 1 | 0 | 0.95962 | 0
| 554 | 0.99495 | 0.33882 | 554 | 0.70825 | 0.678 | 554 | 0.97773 | 0.14719 | 1 | 0 | 0.97773 | 0
| 555 | 0.98403 | 0.37325 | 555 | 0.66338 | 0.71831 | 555 | 0.99464 | 0.16879 | 1 | 0 | 0.99464 | 0
| 556 | 0.96959 | 0.41494 | 556 | 0.61933 | 0.75741 | 556 | 0.98796 | 0.1926 | 1 | 0 | 0.98796 | 0
| 557 | 0.94935 | 0.45331 | 557 | 0.57413 | 0.79883 | 557 | 1 | 0.22021 | 1 | 0 | 1 | 0
| 558 | 0.92426 | 0.49095 | 558 | 0.53038 | 0.83631 | 558 | 0.99007 | 0.24705 | 1 | 0 | 0.99007 | 0
| 559 | 0.89464 | 0.53321 | 559 | 0.48627 | 0.87173 | 559 | 0.98976 | 0.27762 | 1 | 0 | 0.98976 | 0
| 560 | 0.86043 | 0.57554 | 560 | 0.44463 | 0.89957 | 560 | 0.98705 | 0.3082 | 1 | 0 | 0.98705 | 0
| 561 | 0.82397 | 0.61706 | 561 | 0.40381 | 0.92596 | 561 | 0.97648 | 0.34341 | 0.5 | 0 | 0.48824 | 0
| 562 | 0.78489 | 0.66183 | 562 | 0.36573 | 0.95257 | 562 | 0.96004 | 0.38226 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 | 0.74317 | 0.70313 | 563 | 0.32949 | 0.97113 | 563 | 0.94044 | 0.42131 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 | 0.70003 | 0.74492 | 564 | 0.29532 | 0.9826 | 564 | 0.9188 | 0.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | 0.6552 | 0.77873 | 565 | 0.26327 | 0.99601 | 565 | 0.89008 | 0.50456 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 | 0.60896 | 0.81055 | 566 | 0.2335 | 0.99833 | 566 | 0.86833 | 0.54573 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 | 0.56414 | 0.84818 | 567 | 0.20709 | 1 | 567 | 0.83056 | 0.59016 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 | 0.51957 | 0.87664 | 568 | 0.18242 | 0.99815 | 568 | 0.80113 | 0.62982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 | 0.47642 | 0.90739 | 569 | 0.16027 | 0.99245 | 569 | 0.77172 | 0.67193 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 | 0.43383 | 0.93328 | 570 | 0.14005 | 0.9825 | 570 | 0.73492 | 0.71463 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 | 0.3945 | 0.95029 | 571 | 0.12248 | 0.97003 | 571 | 0.69408 | 0.75596 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 | 0.35597 | 0.96617 | 572 | 0.10627 | 0.95574 | 572 | 0.65822 | 0.80002 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 | 0.32086 | 0.98197 | 573 | 0.092819 | 0.93745 | 573 | 0.62315 | 0.83596 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 | 0.28722 | 0.98711 | 574 | 0.079674 | 0.91545 | 574 | 0.58168 | 0.87183 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 | 0.25676 | 0.99135 | 575 | 0.069121 | 0.89584 | 575 | 0.54056 | 0.90536 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 | 0.22803 | 0.99774 | 576 | 0.059184 | 0.87388 | 576 | 0.50561 | 0.93468 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 | 0.2015 | 0.99582 | 577 | 0.050839 | 0.85158 | 577 | 0.46721 | 0.9552 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4776
| 578 | 0.17799 | 0.99537 | 578 | 0.043429 | 0.82632 | 578 | 0.42837 | 0.972 | 0 | 1 | 0 | 0.972
| 579 | 0.15597 | 0.98414 | 579 | 0.036871 | 0.79873 | 579 | 0.39016 | 0.98894 | 0 | 1 | 0 | 0.98894
| 580 | 0.13658 | 0.97269 | 580 | 0.031604 | 0.77214 | 580 | 0.35694 | 0.99413 | 0 | 1 | 0 | 0.99413
| 581 | 0.119 | 0.96341 | 581 | 0.026821 | 0.74617 | 581 | 0.32702 | 0.99971 | 0 | 1 | 0 | 0.99971
| 582 | 0.10394 | 0.94918 | 582 | 0.022746 | 0.71567 | 582 | 0.29145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| 583 | 0.090256 | 0.93254 | 583 | 0.019506 | 0.68918 | 583 | 0.25994 | 0.99188 | 0 | 1 | 0 | 0.99188
| 584 | 0.078383 | 0.91427 | 584 | 0.016318 | 0.66406 | 584 | 0.23703 | 0.98341 | 0 | 1 | 0 | 0.98341
| 585 | 0.067825 | 0.89104 | 585 | 0.014047 | 0.63908 | 585 | 0.21446 | 0.96712 | 0 | 1 | 0 | 0.96712
| 586 | 0.0588 | 0.87372 | 586 | 0.011806 | 0.6126 | 586 | 0.19018 | 0.9476 | 0 | 1 | 0 | 0.9476
| 587 | 0.050632 | 0.84985 | 587 | 0.010261 | 0.58854 | 587 | 0.16708 | 0.92892 | 0 | 1 | 0 | 0.92892
| 588 | 0.043789 | 0.82623 | 588 | 0.0087294 | 0.56497 | 588 | 0.14828 | 0.90646 | 0 | 1 | 0 | 0.90646
| 589 | 0.037773 | 0.80148 | 589 | 0.0075872 | 0.54045 | 589 | 0.12759 | 0.8784 | 0 | 1 | 0 | 0.8784
| 590 | 0.032687 | 0.77976 | 590 | 0.0060392 | 0.52106 | 590 | 0.11237 | 0.85931 | 0 | 1 | 0 | 0.85931
| 591 | 0.028126 | 0.75043 | 591 | 0.005332 | 0.50012 | 591 | 0 | 0.83038 | 0 | 1 | 0 | 0.83038
| 592 | 0.024368 | 0.73001 | 592 | 0.0045089 | 0.47908 | 592 | 0 | 0.80043 | 0 | 1 | 0 | 0.80043
| 593 | 0.021112 | 0.70626 | 593 | 0.0040916 | 0.46166 | 593 | 0 | 0.77078 | 0 | 1 | 0 | 0.77078
| 594 | 0.01848 | 0.68114 | 594 | 0.0033329 | 0.44285 | 594 | 0 | 0.74307 | 0 | 1 | 0 | 0.74307
| 595 | 0.015846 | 0.65886 | 595 | 0.002898 | 0.4274 | 595 | 0 | 0.71119 | 0 | 1 | 0 | 0.71119
| 596 | 0.01379 | 0.63529 | 596 | 0.0021892 | 0.41509 | 596 | 0 | 0.68292 | 0 | 1 | 0 | 0.68292
| 597 | 0.011862 | 0.61299 | 597 | 0.0019975 | 0.40051 | 597 | 0 | 0.65492 | 0 | 0.5 | 0 | 0.32746
| 598 | 0.010203 | 0.59265 | 598 | 0.0015932 | 0.38734 | 598 | 0 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 0
| 599 | 0.0088009 | 0.57319 | 599 | 0.0015303 | 0.37358 | 599 | 0 | 0.60072 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0.0079443 | 0.55341 | 600 | 0.0010632 | 0.36192 | 600 | 0 | 0.5727 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 | 0.0067227 | 0.53268 | 601 | 0.0012388 | 0.3524 | 601 | 0 | 0.54595 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 | 0.0060493 | 0.51404 | 602 | 0.000805 | 0.34295 | 602 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 | 0.0052238 | 0.49663 | 603 | 0.000967 | 0.3342 | 603 | 0 | 0.49413 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 | 0.0046349 | 0.48093 | 604 | 0.000594 | 0.32494 | 604 | 0 | 0.47231 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 | 0.0038212 | 0.46178 | 605 | 0.000562 | 0.3181 | 605 | 0 | 0.4507 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 | 0.0034475 | 0.44332 | 606 | 0.000209 | 0.30977 | 606 | 0 | 0.43128 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 | 0.0027944 | 0.43286 | 607 | 0.000209 | 0.30379 | 607 | 0 | 0.41127 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 | 0.0027623 | 0.4188 | 608 | -1.45e-05 | 0.29776 | 608 | 0 | 0.39245 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 | 0.002076 | 0.40659 | 609 | -3.06e-05 | 0.29051 | 609 | 0 | 0.37358 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 | 0.0021092 | 0.39295 | 610 | 0.000209 | 0.28175 | 610 | 0 | 0.35651 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611 | 0.0016478 | 0.38501 | 611 | 0.000226 | 0.27687 | 611 | 0 | 0.34041 | 0 | 0 | 0 | 0
| 612 | 0.0014015 | 0.37653 | 612 | -0.000209 | 0.27155 | 612 | 0 | 0.32653 | 0 | 0 | 0 | 0
| 613 | 0.0010814 | 0.36735 | 613 | -0.000209 | 0.26613 | 613 | 0 | 0.31252 | 0 | 0 | 0 | 0
| 614 | 0.0011135 | 0.35639 | 614 | -0.000209 | 0.26067 | 614 | 0 | 0.29959 | 0 | 0 | 0 | 0
| 615 | 0.000878 | 0.35033 | 615 | -0.000354 | 0.25299 | 615 | 0 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0
| 616 | 0.000707 | 0.34172 | 616 | -0.000385 | 0.24731 | 616 | 0 | 0.27673 | 0 | 0 | 0 | 0
| 617 | 0.000588 | 0.33448 | 617 | -0.000209 | 0.24306 | 617 | 0 | 0.26587 | 0 | 0 | 0 | 0
| 618 | 0.000493 | 0.3247 | 618 | -0.000192 | 0.23615 | 618 | 0 | 0.2549 | 0 | 0 | 0 | 0
| 619 | 0.000181 | 0.31896 | 619 | -0.000209 | 0.2324 | 619 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0
| 620 | 0.000418 | 0.3116 | 620 | -0.000562 | 0.22496 | 620 | 0 | 0.23715 | 0 | 0 | 0 | 0
| 621 | 9.64e-05 | 0.30613 | 621 | -9.5e-05 | 0.22059 | 621 | 0 | 0.23043 | 0 | 0 | 0 | 0
| 622 | 8.46e-05 | 0.29996 | 622 | -0.000337 | 0.21577 | 622 | 0 | 0.22383 | 0 | 0 | 0 | 0
| 623 | 0.000181 | 0.29514 | 623 | -0.000256 | 0.20953 | 623 | 0 | 0.21635 | 0 | 0 | 0 | 0
| 624 | 0.00011777 | 0.29005 | 624 | -0.00029 | 0.20365 | 624 | 0 | 0.20945 | 0 | 0 | 0 | 0
| 625 | 4.18e-05 | 0.28322 | 625 | -0.00029 | 0.19927 | 625 | 0 | 0.20217 | 0 | 0 | 0 | 0
| 626 | 4.18e-05 | 0.27665 | 626 | -0.00058 | 0.19481 | 626 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0
| 627 | -7.49e-05 | 0.272 | 627 | -0.000272 | 0.18869 | 627 | 0 | 0.18871 | 0 | 0 | 0 | 0
| 628 | 0.00012741 | 0.2666 | 628 | -0.000612 | 0.18251 | 628 | 0 | 0.18416 | 0 | 0 | 0 | 0
| 629 | -0.000278 | 0.26144 | 629 | -0.000451 | 0.17738 | 629 | 0 | 0.17696 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 | -9.64e-05 | 0.25564 | 630 | -0.000466 | 0.17145 | 630 | 0 | 0.1731 | 0 | 0 | 0 | 0
| 631 | -0.00015 | 0.25141 | 631 | -0.000499 | 0.16583 | 631 | 0 | 0.16829 | 0 | 0 | 0 | 0
| 632 | -0.000203 | 0.24578 | 632 | -0.000772 | 0.16221 | 632 | 0 | 0.16343 | 0 | 0 | 0 | 0
| 633 | -0.000213 | 0.23985 | 633 | -0.000354 | 0.15696 | 633 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 | 0 | 0
| 634 | -0.000374 | 0.2347 | 634 | -0.00066 | 0.15073 | 634 | 0 | 0.15225 | 0 | 0 | 0 | 0
| 635 | -0.000342 | 0.23026 | 635 | -0.000499 | 0.14502 | 635 | 0 | 0.14837 | 0 | 0 | 0 | 0
| 636 | -0.000439 | 0.22392 | 636 | -0.000643 | 0.14072 | 636 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 | -0.000353 | 0.21407 | 637 | -0.000499 | 0.13658 | 637 | 0 | 0.13804 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 | -0.000481 | 0.21008 | 638 | -0.00066 | 0.13094 | 638 | 0 | 0.13449 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 | -0.000395 | 0.20328 | 639 | -0.00054609 | 0.12511 | 639 | 0 | 0.12782 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 | -0.000407 | 0.19928 | 640 | -0.000628 | 0.12207 | 640 | 0 | 0.12471 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 | -0.00038544 | 0.19504 | 641 | -0.000612 | 0.11789 | 641 | 0 | 0.11949 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 | -0.0003 | 0.18867 | 642 | -0.000772 | 0.11149 | 642 | 0 | 0.1149 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 | -0.000481 | 0.18326 | 643 | -0.00058 | 0.10788 | 643 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 | -0.00051285 | 0.17757 | 644 | -0.000723 | 0.10387 | 644 | 0 | 0.10557 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 | -0.000481 | 0.17163 | 645 | -0.00082 | 0.099606 | 645 | 0 | 0.10157 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 | -0.000449 | 0.1674 | 646 | -0.0010149 | 0.095627 | 646 | 0 | 0.096875 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 | -0.000525 | 0.16384 | 647 | -0.000854 | 0.092312 | 647 | 0 | 0.093746 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 | -0.000449 | 0.1579 | 648 | -0.000643 | 0.090298 | 648 | 0 | 0.090014 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 | -0.000459 | 0.15227 | 649 | -0.000532 | 0.087045 | 649 | 0 | 0.087805 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 | -0.0003 | 0.14693 | 650 | -0.000967 | 0.082384 | 650 | 0 | 0.083674 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  | 0.14194 | 651 | -0.000433 | 0.079622 | 651 | 0 | 0.082616 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  | 0.13605 | 652 | -0.000933 | 0.076121 | 652 | 0 | 0.079883 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  | 0.13269 | 653 | -0.000628 | 0.072638 | 653 | 0 | 0.076669 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  | 0.12857 | 654 | -0.000691 | 0.070174 | 654 | 0 | 0.073824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  | 0.12489 | 655 | -0.000643 | 0.066931 | 655 | 0 | 0.072236 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  | 0.11951 | 656 | -0.0010294 | 0.065132 | 656 | 0 | 0.070454 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  | 0.11512 | 657 | -0.000981 | 0.062404 | 657 | 0 | 0.06685 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  | 0.1113 | 658 | -0.000999 | 0.060096 | 658 | 0 | 0.065046 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  | 0.1044 | 659 | -0.000868 | 0.057396 | 659 | 0 | 0.062508 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  | 0.10161 | 660 | -0.000884 | 0.054279 | 660 | 0 | 0.060802 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  | 0.097611 | 661 | -0.0010938 | 0.053334 | 661 | 0 | 0.058115 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  | 0.094874 | 662 | -0.0012871 | 0.050824 | 662 | 0 | 0.056022 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  | 0.090297 | 663 | -0.000884 | 0.049746 | 663 | 0 | 0.052838 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  | 0.088749 | 664 | -0.000854 | 0.04685 | 664 | 0 | 0.052195 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  | 0.084315 | 665 | -0.000838 | 0.045974 | 665 | 0 | 0.050051 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  | 0.07982 | 666 | -0.000868 | 0.044414 | 666 | 0 | 0.047306 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  | 0.079051 | 667 | -0.00095 | 0.04236 | 667 | 0 | 0.045864 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  | 0.075392 | 668 | -0.0011904 | 0.041596 | 668 | 0 | 0.044442 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  | 0.071762 | 669 | -0.0011598 | 0.040915 | 669 | 0 | 0.041593 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  | 0.071648 | 670 | -0.0010632 | 0.040241 | 670 | 0 | 0.040103 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  | 0.068949 | 671 | -0.0010149 | 0.039465 | 671 | 0 | 0.038595 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  | 0.067175 | 672 | -0.00095 | 0.037735 | 672 | 0 | 0.035786 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  | 0.065556 | 673 | -0.0010471 | 0.037054 | 673 | 0 | 0.034726 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  | 0.065518 | 674 | -0.000628 | 0.035572 | 674 | 0 | 0.033461 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  | 0.061498 | 675 | -0.0010294 | 0.035116 | 675 | 0 | 0.032215 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  | 0.061258 | 676 |  | 0.034269 | 676 | 0 | 0.030272 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  | 0.060373 | 677 |  | 0.033594 | 677 | 0 | 0.028364 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  | 0.056768 | 678 |  | 0.032737 | 678 | 0 | 0.027792 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  | 0.056676 | 679 |  | 0.031298 | 679 | 0 | 0.02643 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  | 0.054391 | 680 |  | 0.030748 | 680 | 0 | 0.025452 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  | 0.051993 | 681 |  | 0.030292 | 681 | 0 | 0.024014 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  | 0.051277 | 682 |  | 0.029146 | 682 | 0 | 0.022865 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  | 0.050236 | 683 |  | 0.028097 | 683 | 0 | 0.020809 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  | 0.047818 | 684 |  | 0.028112 | 684 | 0 | 0.020501 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  | 0.047189 | 685 |  | 0.027306 | 685 | 0 | 0.020312 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  | 0.045796 | 686 |  | 0.026216 | 686 | 0 | 0.018749 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  | 0.044494 | 687 |  | 0.025613 | 687 | 0 | 0.017786 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  | 0.044937 | 688 |  | 0.025236 | 688 | 0 | 0.016933 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  | 0.042904 | 689 |  | 0.024248 | 689 | 0 | 0.016141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  | 0.041756 | 690 |  | 0.023353 | 690 | 0 | 0.015322 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  | 0.04162 | 691 |  | 0.022369 | 691 | 0 | 0.013859 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  | 0.040963 | 692 |  | 0.022798 | 692 | 0 | 0.014182 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  | 0.038886 | 693 |  | 0.022036 | 693 | 0 | 0.01336 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  | 0.039063 | 694 |  | 0.020712 | 694 | 0 | 0.013216 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  | 0.037513 | 695 |  | 0.020598 | 695 | 0 | 0.012269 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  | 0.036471 | 696 |  | 0.020501 | 696 | 0 | 0.011964 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  | 0.035281 | 697 |  | 0.019551 | 697 | 0 | 0.011413 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  | 0.033947 | 698 |  | 0.018742 | 698 | 0 | 0.011172 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  | 0.032704 | 699 |  | 0.018635 | 699 | 0 | 0.010627 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | 0.033007 | 700 |  | 0.017475 | 700 | 0 | 0.0098895 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  |  | 701 |  | 0.017256 | 701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  |  | 702 |  | 0.016981 | 702 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  |  | 703 |  | 0.016367 | 703 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  |  | 704 |  | 0.01541 | 704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  |  | 705 |  | 0.015906 | 705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  |  | 706 |  | 0.014883 | 706 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  |  | 707 |  | 0.014077 | 707 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  |  | 708 |  | 0.014032 | 708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  |  | 709 |  | 0.013415 | 709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  |  | 710 |  | 0.013445 | 710 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  |  | 711 |  | 0.012891 | 711 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  |  | 712 |  | 0.012372 | 712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  |  | 713 |  | 0.011498 | 713 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  |  | 714 |  | 0.011409 | 714 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  |  | 715 |  | 0.010976 | 715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  |  | 716 |  | 0.010052 | 716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  |  | 717 |  | 0.010711 | 717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  |  | 718 |  | 0.010185 | 718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  |  | 719 |  | 0.0096744 | 719 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  |  | 720 |  | 0.0092195 | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  |  | 721 |  | 0.0088201 | 721 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  |  | 722 |  | 0.0090117 | 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  |  | 723 |  | 0.0086256 | 723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  |  | 724 |  | 0.0083993 | 724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  |  | 725 |  | 0.0078069 | 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ROX (2)
ROX |  | dye |  |  | assay
extinction | 82000
QE | 0.3
max | 749 | 1 | 1 | 749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78843
min | 400 | 0.0056078 | 0.014405 | 400 | 0.07052 | 0.00040674 | 0 | 0 | 0 | 0
sum |  |  | 57.1297 |  |  | 44.9912 | 20 | 20 | 18.2287 | 10.7607
peak x | 578 | 1 | 0.22214 | 589 | 0.99961 | 0.53124 | 579 | 615
peak m | 604 | 0.185 | 1 | 604 | 0.44935 | 1 | 599 | 635
crossover | 591 |  |  | 596.5
| wl | dx | dm | wl | ROX ax | ROX am | ROX fx | ROX fm | ax*fx | am*fm
| 400 | 0.041462 |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 | 0.041208 |  | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0.041075 |  | 402 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0.041208 |  | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0.041316 |  | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 | 0.041794 |  | 405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 | 0.042287 |  | 406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 | 0.04262 |  | 407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 | 0.042727 |  | 408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 | 0.043474 |  | 409 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 0.043807 |  | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 | 0.044272 |  | 411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 | 0.044633 |  | 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 | 0.045419 |  | 413 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 | 0.045591 |  | 414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 | 0.046271 |  | 415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 | 0.046325 |  | 416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 | 0.04679 |  | 417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 | 0.047057 |  | 418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 | 0.047258 |  | 419 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 | 0.047177 |  | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 | 0.047164 |  | 421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 | 0.047671 |  | 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 | 0.047537 |  | 423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 | 0.047017 |  | 424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 | 0.047057 |  | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 | 0.04695 |  | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 | 0.046484 |  | 427 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 | 0.046124 |  | 428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 | 0.046365 |  | 429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 | 0.046099 |  | 430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 0.045618 |  | 431 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 | 0.045353 |  | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 | 0.044633 |  | 433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 | 0.04478 |  | 434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 | 0.044673 |  | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 | 0.044367 |  | 436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 | 0.043859 |  | 437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 | 0.044166 |  | 438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 | 0.043421 |  | 439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 | 0.043514 |  | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 | 0.043606 |  | 441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 0.043033 |  | 442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | 0.042767 |  | 443 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 | 0.042554 |  | 444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 | 0.042314 |  | 445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 | 0.042287 |  | 446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 | 0.041995 |  | 447 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 | 0.041702 |  | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 | 0.041528 |  | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0.041183 |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0.04065 |  | 451 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0.040422 |  | 452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0.040289 |  | 453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0.039531 |  | 454 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0.039249 |  | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0.039023 |  | 456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0.038305 |  | 457 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0.038025 |  | 458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0.037771 |  | 459 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0.037824 |  | 460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0.038065 |  | 461 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0.037759 |  | 462 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0.037491 |  | 463 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0.037532 |  | 464 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0.037719 |  | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0.037798 |  | 466 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0.038065 |  | 467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0.03837 |  | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0.038891 |  | 469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0.039156 |  | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0.040237 |  | 471 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0.040608 |  | 472 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0.041556 |  | 473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0.042422 |  | 474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0.043461 |  | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0.044459 |  | 476 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0.045964 |  | 477 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0.04735 |  | 478 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0.048896 |  | 479 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0.050321 |  | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0.052228 |  | 481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 | 0.05376 |  | 482 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 | 0.055972 |  | 483 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 | 0.057502 |  | 484 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 | 0.059981 |  | 485 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 | 0.062046 |  | 486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 | 0.064512 |  | 487 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 | 0.06651 |  | 488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 | 0.069282 |  | 489 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 | 0.071625 |  | 490 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 | 0.074398 |  | 491 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 | 0.076956 |  | 492 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 | 0.079513 |  | 493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 | 0.082417 |  | 494 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | 0.085095 |  | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 | 0.087507 |  | 496 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 0.090159 |  | 497 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 | 0.092877 |  | 498 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 | 0.095635 |  | 499 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0.098086 |  | 500 | 0.118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0.10103 |  | 501 | 0.11468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0.1038 |  | 502 | 0.12147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.10705 |  | 503 | 0.11635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.11001 |  | 504 | 0.11957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.11357 |  | 505 | 0.12858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.11711 |  | 506 | 0.12933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0.121 |  | 507 | 0.13695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0.12455 |  | 508 | 0.13515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0.12969 |  | 509 | 0.13802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0.13418 |  | 510 | 0.13055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0.13959 |  | 511 | 0.13927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0.1449 |  | 512 | 0.13969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0.15158 |  | 513 | 0.15009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0.1581 |  | 514 | 0.14764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0.1656 |  | 515 | 0.14931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0.17355 |  | 516 | 0.14986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0.18222 |  | 517 | 0.15919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 | 0.19078 |  | 518 | 0.16322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 0.20076 |  | 519 | 0.15565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 | 0.21072 |  | 520 | 0.17516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 | 0.22145 |  | 521 | 0.17806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 | 0.23225 |  | 522 | 0.17918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 | 0.24322 |  | 523 | 0.18771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 | 0.25452 |  | 524 | 0.19437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 | 0.26608 |  | 525 | 0.20342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 | 0.27726 |  | 526 | 0.21539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 | 0.28865 |  | 527 | 0.22041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0.29971 |  | 528 | 0.22209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0.31033 |  | 529 | 0.24677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0.32012 |  | 530 | 0.25102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 | 0.33007 |  | 531 | 0.25868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 | 0.33944 |  | 532 | 0.27043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 | 0.34805 |  | 533 | 0.28141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 | 0.35553 |  | 534 | 0.30117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 | 0.36286 |  | 535 | 0.29743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 | 0.36874 |  | 536 | 0.30574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 | 0.37431 |  | 537 | 0.31774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 | 0.37861 |  | 538 | 0.3254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0.38258 |  | 539 | 0.32618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0.3861 |  | 540 | 0.34343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0.38858 |  | 541 | 0.34378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 | 0.39099 |  | 542 | 0.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 | 0.39304 |  | 543 | 0.34224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 | 0.39479 |  | 544 | 0.35038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 | 0.39681 |  | 545 | 0.3565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 | 0.39898 |  | 546 | 0.36068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 | 0.40162 |  | 547 | 0.35128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 | 0.40518 |  | 548 | 0.35933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 | 0.40965 |  | 549 | 0.3574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 | 0.41525 |  | 550 | 0.35074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 | 0.42262 |  | 551 | 0.35428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 | 0.43125 |  | 552 | 0.34864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 | 0.44156 |  | 553 | 0.34687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 | 0.45407 |  | 554 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 | 0.46849 |  | 555 | 0.35592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 | 0.4842 |  | 556 | 0.35296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 | 0.50215 |  | 557 | 0.35202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 | 0.5219 |  | 558 | 0.35299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 | 0.54421 |  | 559 | 0.36355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 | 0.56775 |  | 560 | 0.36593 | 0.00040674 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 | 0.59305 |  | 561 | 0.38456 | 0.0047156 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 | 0.62019 |  | 562 | 0.39036 | 0.0016015 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 | 0.6492 |  | 563 | 0.40719 | 0.0040547 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 | 0.67848 |  | 564 | 0.42225 | 0.0088465 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | 0.7093 | 0.035106 | 565 | 0.43889 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 | 0.74053 | 0.036375 | 566 | 0.46059 | 0.011071 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 | 0.77136 | 0.041356 | 567 | 0.46268 | 0.013511 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 | 0.80263 | 0.049883 | 568 | 0.50494 | 0.017401 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 | 0.83285 | 0.059304 | 569 | 0.53484 | 0.015939 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 | 0.863 | 0.069188 | 570 | 0.54923 | 0.023591 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 | 0.8902 | 0.082726 | 571 | 0.57955 | 0.031408 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 | 0.91588 | 0.096586 | 572 | 0.60092 | 0.034077 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 | 0.93917 | 0.11131 | 573 | 0.6398 | 0.047881 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 | 0.95984 | 0.12964 | 574 | 0.66433 | 0.055532 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 | 0.97651 | 0.14885 | 575 | 0.70694 | 0.07428 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 | 0.98901 | 0.17024 | 576 | 0.73575 | 0.086444 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 | 0.99698 | 0.19707 | 577 | 0.77083 | 0.10801 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 | 1 | 0.22214 | 578 | 0.79446 | 0.12346 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 | 0.99711 | 0.25311 | 579 | 0.83289 | 0.14729 | 0.5 | 0 | 0.41644 | 0
| 580 | 0.98959 | 0.2868 | 580 | 0.85413 | 0.17417 | 1 | 0 | 0.85413 | 0
| 581 | 0.97629 | 0.32338 | 581 | 0.88432 | 0.2045 | 1 | 0 | 0.88432 | 0
| 582 | 0.95799 | 0.36314 | 582 | 0.90988 | 0.23564 | 1 | 0 | 0.90988 | 0
| 583 | 0.93438 | 0.40111 | 583 | 0.92713 | 0.26639 | 1 | 0 | 0.92713 | 0
| 584 | 0.90687 | 0.44219 | 584 | 0.94596 | 0.30601 | 1 | 0 | 0.94596 | 0
| 585 | 0.87414 | 0.48696 | 585 | 0.97261 | 0.34401 | 1 | 0 | 0.97261 | 0
| 586 | 0.83919 | 0.52925 | 586 | 0.99179 | 0.38838 | 1 | 0 | 0.99179 | 0
| 587 | 0.80048 | 0.56976 | 587 | 0.9954 | 0.43535 | 1 | 0 | 0.9954 | 0
| 588 | 0.75927 | 0.61114 | 588 | 0.99726 | 0.47992 | 1 | 0 | 0.99726 | 0
| 589 | 0.71731 | 0.65973 | 589 | 0.99961 | 0.53124 | 1 | 0 | 0.99961 | 0
| 590 | 0.67436 | 0.70237 | 590 | 1 | 0.58288 | 1 | 0 | 1 | 0
| 591 | 0.63016 | 0.74091 | 591 | 0.98159 | 0.63034 | 1 | 0 | 0.98159 | 0
| 592 | 0.5859 | 0.7808 | 592 | 0.95784 | 0.675 | 1 | 0 | 0.95784 | 0
| 593 | 0.54324 | 0.8166 | 593 | 0.93634 | 0.71151 | 1 | 0 | 0.93634 | 0
| 594 | 0.50048 | 0.84973 | 594 | 0.90576 | 0.76225 | 1 | 0 | 0.90576 | 0
| 595 | 0.45968 | 0.88895 | 595 | 0.85452 | 0.80147 | 1 | 0 | 0.85452 | 0
| 596 | 0.42037 | 0.91774 | 596 | 0.83405 | 0.84146 | 1 | 0 | 0.83405 | 0
| 597 | 0.38354 | 0.93601 | 597 | 0.78168 | 0.86867 | 1 | 0 | 0.78168 | 0
| 598 | 0.34829 | 0.95977 | 598 | 0.73546 | 0.89924 | 1 | 0 | 0.73546 | 0
| 599 | 0.3153 | 0.97391 | 599 | 0.69387 | 0.93214 | 0.5 | 0 | 0.34694 | 0
| 600 | 0.28452 | 0.9844 | 600 | 0.64296 | 0.95586 | 0 | 0 | 0 | 0
| 601 | 0.25645 | 0.99218 | 601 | 0.59954 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 | 0.23067 | 0.99858 | 602 | 0.54881 | 0.98156 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 | 0.20642 | 0.99401 | 603 | 0.4977 | 0.9945 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 | 0.185 | 1 | 604 | 0.44935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 | 0.16498 | 0.99171 | 605 | 0.4106 | 0.99165 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 | 0.14693 | 0.98619 | 606 | 0.37246 | 0.98983 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 | 0.13052 | 0.97422 | 607 | 0.33348 | 0.98311 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 | 0.11627 | 0.9595 | 608 | 0.30229 | 0.96445 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 | 0.10287 | 0.94109 | 609 | 0.27278 | 0.95579 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 | 0.091585 | 0.92129 | 610 | 0.24635 | 0.93726 | 0 | 0 | 0 | 0
| 611 | 0.081178 | 0.91233 | 611 | 0.21246 | 0.92038 | 0 | 0 | 0 | 0
| 612 | 0.072198 | 0.8882 | 612 | 0.19582 | 0.88881 | 0 | 0 | 0 | 0
| 613 | 0.064071 | 0.86597 | 613 | 0.17419 | 0.86568 | 0 | 0 | 0 | 0
| 614 | 0.056891 | 0.84093 | 614 | 0.15726 | 0.84201 | 0 | 0 | 0 | 0
| 615 | 0.050829 | 0.82557 | 615 | 0.13872 | 0.81291 | 0 | 0.5 | 0 | 0.40646
| 616 | 0.045193 | 0.79755 | 616 | 0.11941 | 0.78843 | 0 | 1 | 0 | 0.78843
| 617 | 0.040357 | 0.77935 | 617 | 0.10602 | 0.76132 | 0 | 1 | 0 | 0.76132
| 618 | 0.035932 | 0.75535 | 618 | 0.091763 | 0.72924 | 0 | 1 | 0 | 0.72924
| 619 | 0.032216 | 0.72808 | 619 | 0.080498 | 0.70438 | 0 | 1 | 0 | 0.70438
| 620 | 0.029192 | 0.70396 | 620 | 0.07052 | 0.66968 | 0 | 1 | 0 | 0.66968
| 621 | 0.026099 | 0.67553 | 621 |  | 0.64531 | 0 | 1 | 0 | 0.64531
| 622 | 0.023714 | 0.65601 | 622 |  | 0.6152 | 0 | 1 | 0 | 0.6152
| 623 | 0.021556 | 0.62789 | 623 |  | 0.58251 | 0 | 1 | 0 | 0.58251
| 624 | 0.019359 | 0.60928 | 624 |  | 0.55731 | 0 | 1 | 0 | 0.55731
| 625 | 0.017785 | 0.58715 | 625 |  | 0.53055 | 0 | 1 | 0 | 0.53055
| 626 | 0.016506 | 0.56759 | 626 |  | 0.49721 | 0 | 1 | 0 | 0.49721
| 627 | 0.014842 | 0.54962 | 627 |  | 0.4739 | 0 | 1 | 0 | 0.4739
| 628 | 0.013683 | 0.52577 | 628 |  | 0.45125 | 0 | 1 | 0 | 0.45125
| 629 | 0.012656 | 0.50831 | 629 |  | 0.42015 | 0 | 1 | 0 | 0.42015
| 630 | 0.011805 | 0.49105 | 630 |  | 0.39869 | 0 | 1 | 0 | 0.39869
| 631 | 0.010819 | 0.47352 | 631 |  | 0.37782 | 0 | 1 | 0 | 0.37782
| 632 | 0.010472 | 0.45721 | 632 |  | 0.35537 | 0 | 1 | 0 | 0.35537
| 633 | 0.0095662 | 0.43769 | 633 |  | 0.3345 | 0 | 1 | 0 | 0.3345
| 634 | 0.0092051 | 0.423 | 634 |  | 0.31479 | 0 | 1 | 0 | 0.31479
| 635 | 0.0087655 | 0.4091 | 635 |  | 0.29336 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14668
| 636 | 0.0081393 | 0.39651 | 636 |  | 0.28051 | 0 | 0 | 0 | 0
| 637 | 0.0078608 | 0.38524 | 637 |  | 0.26719 | 0 | 0 | 0 | 0
| 638 | 0.0073678 | 0.37536 | 638 |  | 0.24979 | 0 | 0 | 0 | 0
| 639 | 0.0070867 | 0.36372 | 639 |  | 0.23445 | 0 | 0 | 0 | 0
| 640 | 0.006715 | 0.35245 | 640 |  | 0.22548 | 0 | 0 | 0 | 0
| 641 | 0.0067017 | 0.3447 | 641 |  | 0.21561 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 | 0.0061954 | 0.33362 | 642 |  | 0.20221 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 | 0.0063406 | 0.32873 | 643 |  | 0.19382 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 | 0.0062087 | 0.31997 | 644 |  | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 | 0.0059023 | 0.31162 | 645 |  | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 | 0.0057677 | 0.30423 | 646 |  | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 | 0.005781 | 0.30022 | 647 |  | 0.16408 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 | 0.0056078 | 0.29368 | 648 |  | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 | 0.0056225 | 0.28759 | 649 |  | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 | 0.0059822 | 0.28085 | 650 |  | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  | 0.27678 | 651 |  | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  | 0.27151 | 652 |  | 0.14601 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  | 0.2683 | 653 |  | 0.14452 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  | 0.26108 | 654 |  | 0.13938 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  | 0.25818 | 655 |  | 0.13978 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  | 0.25489 | 656 |  | 0.13514 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  | 0.24755 | 657 |  | 0.13758 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  | 0.24228 | 658 |  | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  | 0.23886 | 659 |  | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  | 0.23593 | 660 |  | 0.12752 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  | 0.23162 | 661 |  | 0.12801 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  | 0.22658 | 662 |  | 0.12362 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  | 0.22329 | 663 |  | 0.12427 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  | 0.21859 | 664 |  | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  | 0.21439 | 665 |  | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  | 0.21072 | 666 |  | 0.11175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  | 0.20427 | 667 |  | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  | 0.20166 | 668 |  | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  | 0.19558 | 669 |  | 0.10608 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  | 0.19275 | 670 |  | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  | 0.18569 | 671 |  | 0.099854 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  | 0.18351 | 672 |  | 0.099473 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  | 0.17822 | 673 |  | 0.094935 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  | 0.1735 | 674 |  | 0.091096 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  | 0.16937 | 675 |  | 0.088414 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  | 0.16372 | 676 |  | 0.083991 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  | 0.16081 | 677 |  | 0.079021 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  | 0.15707 | 678 |  | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  | 0.15024 | 679 |  | 0.073734 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  | 0.1478 | 680 |  | 0.069272 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  | 0.14287 | 681 |  | 0.068433 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  | 0.13948 | 682 |  | 0.062358 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  | 0.13444 | 683 |  | 0.061837 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  | 0.12827 | 684 |  | 0.057985 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  | 0.12458 | 685 |  | 0.054452 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  | 0.12131 | 686 |  | 0.051656 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  | 0.11743 | 687 |  | 0.047906 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  | 0.11429 | 688 |  | 0.047715 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  | 0.10904 | 689 |  | 0.046139 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  | 0.10657 | 690 |  | 0.040229 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  | 0.10151 | 691 |  | 0.039085 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  | 0.10016 | 692 |  | 0.037763 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  | 0.09664 | 693 |  | 0.033785 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  | 0.093412 | 694 |  | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  | 0.090082 | 695 |  | 0.032552 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  | 0.086323 | 696 |  | 0.02884 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  | 0.082807 | 697 |  | 0.027073 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  | 0.08101 | 698 |  | 0.026196 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  | 0.077312 | 699 |  | 0.024061 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | 0.075373 | 700 |  | 0.023616 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  | 0.074314 | 701 |  | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  | 0.069411 | 702 |  | 0.020121 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  | 0.066075 | 703 |  | 0.019053 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  | 0.065807 | 704 |  | 0.018074 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  | 0.062802 | 705 |  | 0.017985 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  | 0.062461 | 706 |  | 0.017566 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  | 0.059094 | 707 |  | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  | 0.058681 | 708 |  | 0.015011 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  | 0.05434 | 709 |  | 0.014808 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  | 0.054878 | 710 |  | 0.012316 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  | 0.053497 | 711 |  | 0.011783 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  | 0.050837 | 712 |  | 0.012266 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  | 0.050415 | 713 |  | 0.011427 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  | 0.04656 | 714 |  | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  | 0.047142 | 715 |  | 0.0099269 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  | 0.045505 | 716 |  | 0.0092914 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  | 0.043681 | 717 |  | 0.0094948 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  | 0.044209 | 718 |  | 0.0072196 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  | 0.042442 | 719 |  | 0.0085923 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  | 0.041783 | 720 |  | 0.0079441 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  | 0.039921 | 721 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  | 0.040382 | 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  | 0.040842 | 723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  | 0.036545 | 724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  | 0.035719 | 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  | 0.036111 | 726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  | 0.032728 | 727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  | 0.030616 | 728 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  | 0.030941 | 729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  | 0.031266 | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  | 0.031672 | 731 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  | 0.030741 | 732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  | 0.028424 | 733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  | 0.026038 | 734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  | 0.026359 | 735 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  | 0.026681 | 736 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  | 0.027002 | 737 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  | 0.027324 | 738 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  | 0.027645 | 739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  | 0.026556 | 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  | 0.020891 | 741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  | 0.022688 | 742 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  | 0.021412 | 743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  | 0.021697 | 744 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  | 0.021933 | 745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  | 0.018963 | 746 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  | 0.01587 | 747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  | 0.015937 | 748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  | 0.014405 | 749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ROX
ROX |  | dye |  |  | assay
extinction | 82000
QE | 0.3
max | 749 | 1 | 1 | 749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.92038
min | 400 | 0.0056078 | 0.014405 | 400 | 0.07052 | 0.00040674 | 0 | 0 | 0 | 0
sum |  |  | 57.1297 |  |  | 44.9912 | 20 | 30 | 18.0536 | 16.4441
peak x | 578 | 1 | 0.22214 | 589 | 0.99961 | 0.53124 | 580 | 610
peak m | 604 | 0.185 | 1 | 604 | 0.44935 | 1 | 600 | 640
crossover | 591 |  |  | 596.5
| wl | dx | dm | wl | ROX ax | ROX am | ROX fx | ROX fm | ax*fx | am*fm
| 400 | 0.041462 |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 401 | 0.041208 |  | 401 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 402 | 0.041075 |  | 402 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 403 | 0.041208 |  | 403 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 0.041316 |  | 404 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 405 | 0.041794 |  | 405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 406 | 0.042287 |  | 406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 407 | 0.04262 |  | 407 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 408 | 0.042727 |  | 408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 409 | 0.043474 |  | 409 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 410 | 0.043807 |  | 410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 411 | 0.044272 |  | 411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 412 | 0.044633 |  | 412 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 413 | 0.045419 |  | 413 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 414 | 0.045591 |  | 414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 415 | 0.046271 |  | 415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 416 | 0.046325 |  | 416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 417 | 0.04679 |  | 417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 418 | 0.047057 |  | 418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 419 | 0.047258 |  | 419 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 420 | 0.047177 |  | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 421 | 0.047164 |  | 421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 422 | 0.047671 |  | 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 423 | 0.047537 |  | 423 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 424 | 0.047017 |  | 424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 425 | 0.047057 |  | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 426 | 0.04695 |  | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 427 | 0.046484 |  | 427 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 428 | 0.046124 |  | 428 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 429 | 0.046365 |  | 429 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 430 | 0.046099 |  | 430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 0.045618 |  | 431 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 432 | 0.045353 |  | 432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 433 | 0.044633 |  | 433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 434 | 0.04478 |  | 434 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 435 | 0.044673 |  | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 436 | 0.044367 |  | 436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 437 | 0.043859 |  | 437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 438 | 0.044166 |  | 438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 439 | 0.043421 |  | 439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 440 | 0.043514 |  | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 441 | 0.043606 |  | 441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 442 | 0.043033 |  | 442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 443 | 0.042767 |  | 443 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 444 | 0.042554 |  | 444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 445 | 0.042314 |  | 445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 446 | 0.042287 |  | 446 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 447 | 0.041995 |  | 447 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 448 | 0.041702 |  | 448 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 449 | 0.041528 |  | 449 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 450 | 0.041183 |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 451 | 0.04065 |  | 451 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 452 | 0.040422 |  | 452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 453 | 0.040289 |  | 453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 454 | 0.039531 |  | 454 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 455 | 0.039249 |  | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 456 | 0.039023 |  | 456 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 457 | 0.038305 |  | 457 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 458 | 0.038025 |  | 458 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 459 | 0.037771 |  | 459 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 460 | 0.037824 |  | 460 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 461 | 0.038065 |  | 461 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 462 | 0.037759 |  | 462 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 463 | 0.037491 |  | 463 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 464 | 0.037532 |  | 464 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 465 | 0.037719 |  | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 466 | 0.037798 |  | 466 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 467 | 0.038065 |  | 467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 468 | 0.03837 |  | 468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 469 | 0.038891 |  | 469 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 470 | 0.039156 |  | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 471 | 0.040237 |  | 471 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 472 | 0.040608 |  | 472 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 473 | 0.041556 |  | 473 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 474 | 0.042422 |  | 474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 475 | 0.043461 |  | 475 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 476 | 0.044459 |  | 476 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 477 | 0.045964 |  | 477 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 478 | 0.04735 |  | 478 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 479 | 0.048896 |  | 479 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 480 | 0.050321 |  | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 481 | 0.052228 |  | 481 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 482 | 0.05376 |  | 482 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 483 | 0.055972 |  | 483 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 484 | 0.057502 |  | 484 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 485 | 0.059981 |  | 485 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 486 | 0.062046 |  | 486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 487 | 0.064512 |  | 487 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 488 | 0.06651 |  | 488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 489 | 0.069282 |  | 489 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 490 | 0.071625 |  | 490 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 491 | 0.074398 |  | 491 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 492 | 0.076956 |  | 492 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 493 | 0.079513 |  | 493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 494 | 0.082417 |  | 494 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 495 | 0.085095 |  | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 496 | 0.087507 |  | 496 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 497 | 0.090159 |  | 497 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 498 | 0.092877 |  | 498 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 499 | 0.095635 |  | 499 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 | 0.098086 |  | 500 | 0.118 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 501 | 0.10103 |  | 501 | 0.11468 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 502 | 0.1038 |  | 502 | 0.12147 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 503 | 0.10705 |  | 503 | 0.11635 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 504 | 0.11001 |  | 504 | 0.11957 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 505 | 0.11357 |  | 505 | 0.12858 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 506 | 0.11711 |  | 506 | 0.12933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 507 | 0.121 |  | 507 | 0.13695 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 508 | 0.12455 |  | 508 | 0.13515 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 509 | 0.12969 |  | 509 | 0.13802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 510 | 0.13418 |  | 510 | 0.13055 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 511 | 0.13959 |  | 511 | 0.13927 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 512 | 0.1449 |  | 512 | 0.13969 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 513 | 0.15158 |  | 513 | 0.15009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 514 | 0.1581 |  | 514 | 0.14764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 515 | 0.1656 |  | 515 | 0.14931 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 516 | 0.17355 |  | 516 | 0.14986 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 517 | 0.18222 |  | 517 | 0.15919 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 518 | 0.19078 |  | 518 | 0.16322 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 519 | 0.20076 |  | 519 | 0.15565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 520 | 0.21072 |  | 520 | 0.17516 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 521 | 0.22145 |  | 521 | 0.17806 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 522 | 0.23225 |  | 522 | 0.17918 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 523 | 0.24322 |  | 523 | 0.18771 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 524 | 0.25452 |  | 524 | 0.19437 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 525 | 0.26608 |  | 525 | 0.20342 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 526 | 0.27726 |  | 526 | 0.21539 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 527 | 0.28865 |  | 527 | 0.22041 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 528 | 0.29971 |  | 528 | 0.22209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 529 | 0.31033 |  | 529 | 0.24677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 530 | 0.32012 |  | 530 | 0.25102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 531 | 0.33007 |  | 531 | 0.25868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 532 | 0.33944 |  | 532 | 0.27043 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 533 | 0.34805 |  | 533 | 0.28141 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 534 | 0.35553 |  | 534 | 0.30117 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 535 | 0.36286 |  | 535 | 0.29743 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 536 | 0.36874 |  | 536 | 0.30574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 537 | 0.37431 |  | 537 | 0.31774 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 538 | 0.37861 |  | 538 | 0.3254 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 539 | 0.38258 |  | 539 | 0.32618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 540 | 0.3861 |  | 540 | 0.34343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 541 | 0.38858 |  | 541 | 0.34378 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 542 | 0.39099 |  | 542 | 0.3471 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 543 | 0.39304 |  | 543 | 0.34224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 544 | 0.39479 |  | 544 | 0.35038 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 545 | 0.39681 |  | 545 | 0.3565 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 546 | 0.39898 |  | 546 | 0.36068 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 547 | 0.40162 |  | 547 | 0.35128 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 548 | 0.40518 |  | 548 | 0.35933 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 549 | 0.40965 |  | 549 | 0.3574 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 550 | 0.41525 |  | 550 | 0.35074 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 551 | 0.42262 |  | 551 | 0.35428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 552 | 0.43125 |  | 552 | 0.34864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 553 | 0.44156 |  | 553 | 0.34687 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 | 0.45407 |  | 554 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 555 | 0.46849 |  | 555 | 0.35592 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 556 | 0.4842 |  | 556 | 0.35296 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 557 | 0.50215 |  | 557 | 0.35202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 558 | 0.5219 |  | 558 | 0.35299 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 559 | 0.54421 |  | 559 | 0.36355 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 560 | 0.56775 |  | 560 | 0.36593 | 0.00040674 | 0 | 0 | 0 | 0
| 561 | 0.59305 |  | 561 | 0.38456 | 0.0047156 | 0 | 0 | 0 | 0
| 562 | 0.62019 |  | 562 | 0.39036 | 0.0016015 | 0 | 0 | 0 | 0
| 563 | 0.6492 |  | 563 | 0.40719 | 0.0040547 | 0 | 0 | 0 | 0
| 564 | 0.67848 |  | 564 | 0.42225 | 0.0088465 | 0 | 0 | 0 | 0
| 565 | 0.7093 | 0.035106 | 565 | 0.43889 | 0.012698 | 0 | 0 | 0 | 0
| 566 | 0.74053 | 0.036375 | 566 | 0.46059 | 0.011071 | 0 | 0 | 0 | 0
| 567 | 0.77136 | 0.041356 | 567 | 0.46268 | 0.013511 | 0 | 0 | 0 | 0
| 568 | 0.80263 | 0.049883 | 568 | 0.50494 | 0.017401 | 0 | 0 | 0 | 0
| 569 | 0.83285 | 0.059304 | 569 | 0.53484 | 0.015939 | 0 | 0 | 0 | 0
| 570 | 0.863 | 0.069188 | 570 | 0.54923 | 0.023591 | 0 | 0 | 0 | 0
| 571 | 0.8902 | 0.082726 | 571 | 0.57955 | 0.031408 | 0 | 0 | 0 | 0
| 572 | 0.91588 | 0.096586 | 572 | 0.60092 | 0.034077 | 0 | 0 | 0 | 0
| 573 | 0.93917 | 0.11131 | 573 | 0.6398 | 0.047881 | 0 | 0 | 0 | 0
| 574 | 0.95984 | 0.12964 | 574 | 0.66433 | 0.055532 | 0 | 0 | 0 | 0
| 575 | 0.97651 | 0.14885 | 575 | 0.70694 | 0.07428 | 0 | 0 | 0 | 0
| 576 | 0.98901 | 0.17024 | 576 | 0.73575 | 0.086444 | 0 | 0 | 0 | 0
| 577 | 0.99698 | 0.19707 | 577 | 0.77083 | 0.10801 | 0 | 0 | 0 | 0
| 578 | 1 | 0.22214 | 578 | 0.79446 | 0.12346 | 0 | 0 | 0 | 0
| 579 | 0.99711 | 0.25311 | 579 | 0.83289 | 0.14729 | 0 | 0 | 0 | 0
| 580 | 0.98959 | 0.2868 | 580 | 0.85413 | 0.17417 | 0.5 | 0 | 0.42707 | 0
| 581 | 0.97629 | 0.32338 | 581 | 0.88432 | 0.2045 | 1 | 0 | 0.88432 | 0
| 582 | 0.95799 | 0.36314 | 582 | 0.90988 | 0.23564 | 1 | 0 | 0.90988 | 0
| 583 | 0.93438 | 0.40111 | 583 | 0.92713 | 0.26639 | 1 | 0 | 0.92713 | 0
| 584 | 0.90687 | 0.44219 | 584 | 0.94596 | 0.30601 | 1 | 0 | 0.94596 | 0
| 585 | 0.87414 | 0.48696 | 585 | 0.97261 | 0.34401 | 1 | 0 | 0.97261 | 0
| 586 | 0.83919 | 0.52925 | 586 | 0.99179 | 0.38838 | 1 | 0 | 0.99179 | 0
| 587 | 0.80048 | 0.56976 | 587 | 0.9954 | 0.43535 | 1 | 0 | 0.9954 | 0
| 588 | 0.75927 | 0.61114 | 588 | 0.99726 | 0.47992 | 1 | 0 | 0.99726 | 0
| 589 | 0.71731 | 0.65973 | 589 | 0.99961 | 0.53124 | 1 | 0 | 0.99961 | 0
| 590 | 0.67436 | 0.70237 | 590 | 1 | 0.58288 | 1 | 0 | 1 | 0
| 591 | 0.63016 | 0.74091 | 591 | 0.98159 | 0.63034 | 1 | 0 | 0.98159 | 0
| 592 | 0.5859 | 0.7808 | 592 | 0.95784 | 0.675 | 1 | 0 | 0.95784 | 0
| 593 | 0.54324 | 0.8166 | 593 | 0.93634 | 0.71151 | 1 | 0 | 0.93634 | 0
| 594 | 0.50048 | 0.84973 | 594 | 0.90576 | 0.76225 | 1 | 0 | 0.90576 | 0
| 595 | 0.45968 | 0.88895 | 595 | 0.85452 | 0.80147 | 1 | 0 | 0.85452 | 0
| 596 | 0.42037 | 0.91774 | 596 | 0.83405 | 0.84146 | 1 | 0 | 0.83405 | 0
| 597 | 0.38354 | 0.93601 | 597 | 0.78168 | 0.86867 | 1 | 0 | 0.78168 | 0
| 598 | 0.34829 | 0.95977 | 598 | 0.73546 | 0.89924 | 1 | 0 | 0.73546 | 0
| 599 | 0.3153 | 0.97391 | 599 | 0.69387 | 0.93214 | 1 | 0 | 0.69387 | 0
| 600 | 0.28452 | 0.9844 | 600 | 0.64296 | 0.95586 | 0.5 | 0 | 0.32148 | 0
| 601 | 0.25645 | 0.99218 | 601 | 0.59954 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0
| 602 | 0.23067 | 0.99858 | 602 | 0.54881 | 0.98156 | 0 | 0 | 0 | 0
| 603 | 0.20642 | 0.99401 | 603 | 0.4977 | 0.9945 | 0 | 0 | 0 | 0
| 604 | 0.185 | 1 | 604 | 0.44935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 605 | 0.16498 | 0.99171 | 605 | 0.4106 | 0.99165 | 0 | 0 | 0 | 0
| 606 | 0.14693 | 0.98619 | 606 | 0.37246 | 0.98983 | 0 | 0 | 0 | 0
| 607 | 0.13052 | 0.97422 | 607 | 0.33348 | 0.98311 | 0 | 0 | 0 | 0
| 608 | 0.11627 | 0.9595 | 608 | 0.30229 | 0.96445 | 0 | 0 | 0 | 0
| 609 | 0.10287 | 0.94109 | 609 | 0.27278 | 0.95579 | 0 | 0 | 0 | 0
| 610 | 0.091585 | 0.92129 | 610 | 0.24635 | 0.93726 | 0 | 0.5 | 0 | 0.46863
| 611 | 0.081178 | 0.91233 | 611 | 0.21246 | 0.92038 | 0 | 1 | 0 | 0.92038
| 612 | 0.072198 | 0.8882 | 612 | 0.19582 | 0.88881 | 0 | 1 | 0 | 0.88881
| 613 | 0.064071 | 0.86597 | 613 | 0.17419 | 0.86568 | 0 | 1 | 0 | 0.86568
| 614 | 0.056891 | 0.84093 | 614 | 0.15726 | 0.84201 | 0 | 1 | 0 | 0.84201
| 615 | 0.050829 | 0.82557 | 615 | 0.13872 | 0.81291 | 0 | 1 | 0 | 0.81291
| 616 | 0.045193 | 0.79755 | 616 | 0.11941 | 0.78843 | 0 | 1 | 0 | 0.78843
| 617 | 0.040357 | 0.77935 | 617 | 0.10602 | 0.76132 | 0 | 1 | 0 | 0.76132
| 618 | 0.035932 | 0.75535 | 618 | 0.091763 | 0.72924 | 0 | 1 | 0 | 0.72924
| 619 | 0.032216 | 0.72808 | 619 | 0.080498 | 0.70438 | 0 | 1 | 0 | 0.70438
| 620 | 0.029192 | 0.70396 | 620 | 0.07052 | 0.66968 | 0 | 1 | 0 | 0.66968
| 621 | 0.026099 | 0.67553 | 621 |  | 0.64531 | 0 | 1 | 0 | 0.64531
| 622 | 0.023714 | 0.65601 | 622 |  | 0.6152 | 0 | 1 | 0 | 0.6152
| 623 | 0.021556 | 0.62789 | 623 |  | 0.58251 | 0 | 1 | 0 | 0.58251
| 624 | 0.019359 | 0.60928 | 624 |  | 0.55731 | 0 | 1 | 0 | 0.55731
| 625 | 0.017785 | 0.58715 | 625 |  | 0.53055 | 0 | 1 | 0 | 0.53055
| 626 | 0.016506 | 0.56759 | 626 |  | 0.49721 | 0 | 1 | 0 | 0.49721
| 627 | 0.014842 | 0.54962 | 627 |  | 0.4739 | 0 | 1 | 0 | 0.4739
| 628 | 0.013683 | 0.52577 | 628 |  | 0.45125 | 0 | 1 | 0 | 0.45125
| 629 | 0.012656 | 0.50831 | 629 |  | 0.42015 | 0 | 1 | 0 | 0.42015
| 630 | 0.011805 | 0.49105 | 630 |  | 0.39869 | 0 | 1 | 0 | 0.39869
| 631 | 0.010819 | 0.47352 | 631 |  | 0.37782 | 0 | 1 | 0 | 0.37782
| 632 | 0.010472 | 0.45721 | 632 |  | 0.35537 | 0 | 1 | 0 | 0.35537
| 633 | 0.0095662 | 0.43769 | 633 |  | 0.3345 | 0 | 1 | 0 | 0.3345
| 634 | 0.0092051 | 0.423 | 634 |  | 0.31479 | 0 | 1 | 0 | 0.31479
| 635 | 0.0087655 | 0.4091 | 635 |  | 0.29336 | 0 | 1 | 0 | 0.29336
| 636 | 0.0081393 | 0.39651 | 636 |  | 0.28051 | 0 | 1 | 0 | 0.28051
| 637 | 0.0078608 | 0.38524 | 637 |  | 0.26719 | 0 | 1 | 0 | 0.26719
| 638 | 0.0073678 | 0.37536 | 638 |  | 0.24979 | 0 | 1 | 0 | 0.24979
| 639 | 0.0070867 | 0.36372 | 639 |  | 0.23445 | 0 | 1 | 0 | 0.23445
| 640 | 0.006715 | 0.35245 | 640 |  | 0.22548 | 0 | 0.5 | 0 | 0.11274
| 641 | 0.0067017 | 0.3447 | 641 |  | 0.21561 | 0 | 0 | 0 | 0
| 642 | 0.0061954 | 0.33362 | 642 |  | 0.20221 | 0 | 0 | 0 | 0
| 643 | 0.0063406 | 0.32873 | 643 |  | 0.19382 | 0 | 0 | 0 | 0
| 644 | 0.0062087 | 0.31997 | 644 |  | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0
| 645 | 0.0059023 | 0.31162 | 645 |  | 0.17711 | 0 | 0 | 0 | 0
| 646 | 0.0057677 | 0.30423 | 646 |  | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
| 647 | 0.005781 | 0.30022 | 647 |  | 0.16408 | 0 | 0 | 0 | 0
| 648 | 0.0056078 | 0.29368 | 648 |  | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0
| 649 | 0.0056225 | 0.28759 | 649 |  | 0.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
| 650 | 0.0059822 | 0.28085 | 650 |  | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0
| 651 |  | 0.27678 | 651 |  | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0
| 652 |  | 0.27151 | 652 |  | 0.14601 | 0 | 0 | 0 | 0
| 653 |  | 0.2683 | 653 |  | 0.14452 | 0 | 0 | 0 | 0
| 654 |  | 0.26108 | 654 |  | 0.13938 | 0 | 0 | 0 | 0
| 655 |  | 0.25818 | 655 |  | 0.13978 | 0 | 0 | 0 | 0
| 656 |  | 0.25489 | 656 |  | 0.13514 | 0 | 0 | 0 | 0
| 657 |  | 0.24755 | 657 |  | 0.13758 | 0 | 0 | 0 | 0
| 658 |  | 0.24228 | 658 |  | 0.13523 | 0 | 0 | 0 | 0
| 659 |  | 0.23886 | 659 |  | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0
| 660 |  | 0.23593 | 660 |  | 0.12752 | 0 | 0 | 0 | 0
| 661 |  | 0.23162 | 661 |  | 0.12801 | 0 | 0 | 0 | 0
| 662 |  | 0.22658 | 662 |  | 0.12362 | 0 | 0 | 0 | 0
| 663 |  | 0.22329 | 663 |  | 0.12427 | 0 | 0 | 0 | 0
| 664 |  | 0.21859 | 664 |  | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0
| 665 |  | 0.21439 | 665 |  | 0.1185 | 0 | 0 | 0 | 0
| 666 |  | 0.21072 | 666 |  | 0.11175 | 0 | 0 | 0 | 0
| 667 |  | 0.20427 | 667 |  | 0.1101 | 0 | 0 | 0 | 0
| 668 |  | 0.20166 | 668 |  | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0
| 669 |  | 0.19558 | 669 |  | 0.10608 | 0 | 0 | 0 | 0
| 670 |  | 0.19275 | 670 |  | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0
| 671 |  | 0.18569 | 671 |  | 0.099854 | 0 | 0 | 0 | 0
| 672 |  | 0.18351 | 672 |  | 0.099473 | 0 | 0 | 0 | 0
| 673 |  | 0.17822 | 673 |  | 0.094935 | 0 | 0 | 0 | 0
| 674 |  | 0.1735 | 674 |  | 0.091096 | 0 | 0 | 0 | 0
| 675 |  | 0.16937 | 675 |  | 0.088414 | 0 | 0 | 0 | 0
| 676 |  | 0.16372 | 676 |  | 0.083991 | 0 | 0 | 0 | 0
| 677 |  | 0.16081 | 677 |  | 0.079021 | 0 | 0 | 0 | 0
| 678 |  | 0.15707 | 678 |  | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0
| 679 |  | 0.15024 | 679 |  | 0.073734 | 0 | 0 | 0 | 0
| 680 |  | 0.1478 | 680 |  | 0.069272 | 0 | 0 | 0 | 0
| 681 |  | 0.14287 | 681 |  | 0.068433 | 0 | 0 | 0 | 0
| 682 |  | 0.13948 | 682 |  | 0.062358 | 0 | 0 | 0 | 0
| 683 |  | 0.13444 | 683 |  | 0.061837 | 0 | 0 | 0 | 0
| 684 |  | 0.12827 | 684 |  | 0.057985 | 0 | 0 | 0 | 0
| 685 |  | 0.12458 | 685 |  | 0.054452 | 0 | 0 | 0 | 0
| 686 |  | 0.12131 | 686 |  | 0.051656 | 0 | 0 | 0 | 0
| 687 |  | 0.11743 | 687 |  | 0.047906 | 0 | 0 | 0 | 0
| 688 |  | 0.11429 | 688 |  | 0.047715 | 0 | 0 | 0 | 0
| 689 |  | 0.10904 | 689 |  | 0.046139 | 0 | 0 | 0 | 0
| 690 |  | 0.10657 | 690 |  | 0.040229 | 0 | 0 | 0 | 0
| 691 |  | 0.10151 | 691 |  | 0.039085 | 0 | 0 | 0 | 0
| 692 |  | 0.10016 | 692 |  | 0.037763 | 0 | 0 | 0 | 0
| 693 |  | 0.09664 | 693 |  | 0.033785 | 0 | 0 | 0 | 0
| 694 |  | 0.093412 | 694 |  | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
| 695 |  | 0.090082 | 695 |  | 0.032552 | 0 | 0 | 0 | 0
| 696 |  | 0.086323 | 696 |  | 0.02884 | 0 | 0 | 0 | 0
| 697 |  | 0.082807 | 697 |  | 0.027073 | 0 | 0 | 0 | 0
| 698 |  | 0.08101 | 698 |  | 0.026196 | 0 | 0 | 0 | 0
| 699 |  | 0.077312 | 699 |  | 0.024061 | 0 | 0 | 0 | 0
| 700 |  | 0.075373 | 700 |  | 0.023616 | 0 | 0 | 0 | 0
| 701 |  | 0.074314 | 701 |  | 0.022421 | 0 | 0 | 0 | 0
| 702 |  | 0.069411 | 702 |  | 0.020121 | 0 | 0 | 0 | 0
| 703 |  | 0.066075 | 703 |  | 0.019053 | 0 | 0 | 0 | 0
| 704 |  | 0.065807 | 704 |  | 0.018074 | 0 | 0 | 0 | 0
| 705 |  | 0.062802 | 705 |  | 0.017985 | 0 | 0 | 0 | 0
| 706 |  | 0.062461 | 706 |  | 0.017566 | 0 | 0 | 0 | 0
| 707 |  | 0.059094 | 707 |  | 0.015964 | 0 | 0 | 0 | 0
| 708 |  | 0.058681 | 708 |  | 0.015011 | 0 | 0 | 0 | 0
| 709 |  | 0.05434 | 709 |  | 0.014808 | 0 | 0 | 0 | 0
| 710 |  | 0.054878 | 710 |  | 0.012316 | 0 | 0 | 0 | 0
| 711 |  | 0.053497 | 711 |  | 0.011783 | 0 | 0 | 0 | 0
| 712 |  | 0.050837 | 712 |  | 0.012266 | 0 | 0 | 0 | 0
| 713 |  | 0.050415 | 713 |  | 0.011427 | 0 | 0 | 0 | 0
| 714 |  | 0.04656 | 714 |  | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0
| 715 |  | 0.047142 | 715 |  | 0.0099269 | 0 | 0 | 0 | 0
| 716 |  | 0.045505 | 716 |  | 0.0092914 | 0 | 0 | 0 | 0
| 717 |  | 0.043681 | 717 |  | 0.0094948 | 0 | 0 | 0 | 0
| 718 |  | 0.044209 | 718 |  | 0.0072196 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719 |  | 0.042442 | 719 |  | 0.0085923 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 |  | 0.041783 | 720 |  | 0.0079441 | 0 | 0 | 0 | 0
| 721 |  | 0.039921 | 721 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 |  | 0.040382 | 722 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 723 |  | 0.040842 | 723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 724 |  | 0.036545 | 724 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 725 |  | 0.035719 | 725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 726 |  | 0.036111 | 726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 |  | 0.032728 | 727 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 728 |  | 0.030616 | 728 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 729 |  | 0.030941 | 729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 730 |  | 0.031266 | 730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 731 |  | 0.031672 | 731 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 |  | 0.030741 | 732 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 733 |  | 0.028424 | 733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 |  | 0.026038 | 734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 735 |  | 0.026359 | 735 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 736 |  | 0.026681 | 736 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 737 |  | 0.027002 | 737 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 738 |  | 0.027324 | 738 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 |  | 0.027645 | 739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 740 |  | 0.026556 | 740 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 741 |  | 0.020891 | 741 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 742 |  | 0.022688 | 742 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 743 |  | 0.021412 | 743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 744 |  | 0.021697 | 744 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 745 |  | 0.021933 | 745 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 |  | 0.018963 | 746 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 747 |  | 0.01587 | 747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 748 |  | 0.015937 | 748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 749 |  | 0.014405 | 749 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 040309
Photon budget
For Gen-Probes RTF project
by Heinz Optical Engineering
rev 2-25-04
Spectral components
| dye |  | FAM | TAMRA | ROX
| filter set |  | FITC | TRITC | Texas Red
| LED |  | L7113PBC/H | L7113VGC/H | MV8412
LED
| Mfr |  | Kingbright | Kingbright | Fairchild
| pn |  | L7113PBC/H | L7113VGC/H | MV8412
| dissipation | mW | 108 | 120 | 120
| max current | mA | 30 | 30 | 50
| Viewing angle | deg, FWHM | 20 | 20 | 7
| min mCd | mCd | 2200 | 2800 | 850
| typ mCd | mCd | 3600 | 4500 | 3000
| mCd current | mA | 20 | 20 | 20
| rated mCd | mCd | 5400 | 6750 | 7500
| wl typ |  | 467 | 518 | 562
| delta wl typ | nm | 30 | 36 | 14
| solid angle | Sr | 0.54762 | 0.54762 | 0.19188
| lumens/watt | Lm/W | 61.9767 | 429.5021 | 692.1588
| typ power | mW | 9.81 | 4.44 | 0.255
| h | J sec | 6.626e-34 | 6.626e-34 | 6.626e-34
| c | m/sec | 300000000 | 300000000 | 300000000
| flux | photon/sec | 23046936311500200 | 11570178086326600 | 720947781466949
excitation spectra
| illumination | photon/sec | 23200000000000000 | 13325756209581600 | 832197799752686 | LED
| dye |  | FAM | TAMRA | ROX
| peak epsilon | L/(mole*cm) | 78000 | 89000 | 82000
| pathlength | cm | 0.1 | 0.1 | 0.1
| concentration | mole/liter | 1e-09 | 1e-09 | 1e-09
| peak absorption | 1/mm | 1.796e-05 | 2.0493e-05 | 1.8881e-05 | dye * 1 mm * concentration
| working abs | photon/sec | 151042720453.853 | 87077254197.7506 | 7111032620.563 | with spectral effects
| absorbed light | photon/sec | 33833569381.663 | 19505304940.2961 | 1592871307.0061 | ex spectra and geometry
emission spectra and geometry
| peak QE |  | 0.9 | 0.7 | 0.3 | guess ROX QE
| working QE |  | 0.50111 | 0.38651 | 0.13829 | with em spectra
| emitted light | photon/sec | 16954302934.9576 | 7539073574.5781 | 220277011.5257
Emission geometry
| NA |  | 0.125 | 0.125 | 0.125
| collection |  | 0.0039062 | 0.0039062 | 0.0039062
| flux to detector | photon/sec | 66227745.8397 | 29449506.1507 | 860457.0763
Detection
| wl | meters | 5.3e-07 | 5.8e-07 | 6.15e-07
| power | W | 2.4839e-11 | 1.0093e-11 | 2.7812e-13
| detector | UDT | PIN-10DPI | PIN-10DPI | PIN-10DPI
| response | A/W | 0.25 | 0.32 | 0.37
| signal | Amps | 6.2098e-12 | 3.2298e-12 | 1.029e-13

## Sheet1 (2)
FITC | blue hpp | 463 |  | 513
| red hpp | 500 | 13 | 562
| mean | 481.5 |  | 537.5
| delta | 37 |  | 49
TRITC | blue hpp | 502.2 |  | 563.4
| red hpp | 546.6 | 16.8 | 608.4
| mean | 524.4 |  | 585.9
| delta | 44.4 |  | 45
TR | blue hpp | 540.2 | 17.6 | 602.2
| red hpp | 584.6 |  | 651.4
| mean | 562.4 |  | 626.8
| delta | 44.4 |  | 49.2